## Arkusz1
| Załącznik nr 2 do SWZ | Formularz asortymentowo-cenowy
Narzędzia Chirurgia Onkologiczna Blok Operacyjny
| Paramy wymagane |  |  | Parametry oferowane
Rok produkcji narzędzi – min. 2024. Oferowane narzędzia są fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się oferowania narzędzi np. po regeneracji.
Oferowane narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1: 2007 lub równoważnej(ISO 7153-1 lub równoważnego) wraz z aktualizacjami. Wymagane są następujące rodzaje i twardości stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych:
Haki operacyjne i retraktory - X20CR13, 42-47 HRC.
Nożyczki z twardą wkładką – X20Cr13, 42-47 HRC / 60-64 HRC.
Pincety X20Cr13, 42-47 HRC; X15Cr13, 42-46 HRC.
Kleszcze hemostatyczne X20CR13
Kleszcze do serwet operacyjnych i kleszczyki do opatrunków X20CR13
Retraktory X20Cr13
Kleszcze X20Cr13, 42-47 HRC.
Klemy X20Cr13, 42-47 HRC.
Imadła X20Cr13, 42-47 HRC.
Zaoferowane wyroby trwale oznakowane nazwa wytwórcy.
Narzędzia zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonana przez wytwórcę.
Opakowania oferowanych wyrobów zawierające informacje: nr katalogowy wyrobu, nazwę wyrobu, nazwę wytwórcy.
Wszystkie narzędzia muszą być trwale oznakowane kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pół (modułow), zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania – Data Matrix, zawierającym zakodowana informacje o unikalnym numerze narzędzia. Dodatkowo narzędzia oznakowane kodem data matrix zawierającym takie informacje jak miesiąc i rok sprzedaży oraz miesiąc i rok końca gwarancji. Kod możliwy do odczytania bez specjalistycznych czytników
Wszystkie narzędzia muszą posiadać naniesiony oznakowanie uzgodnione ze szpitalem po podpisaniu umowy. Napisy maja być trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji oraz czynniki sterylizujące, głównie na nasyconą parę wodną.
Wobec wszystkich zaoferowanych wyrobów mogą być stosowane :
Mycie automatyczne w myjniach – dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90ºC, czas 5 min;
Dekontaminacja zgodnie z normą EN ISO 17664:2004 lub równoważną (wymagana możliwość sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach: 134ºC; 5,5 minuty.
Autoryzowany serwis narzędzi. Serwis umożliwiajacy pełną regenerację/naprawę narzędzia łącznie z przeprowadzeniem nowej pasywacji i nałożeniem powierzchni galwanicznych.
Zestaw I: Tumorektomia duża - ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 8 | szt. |  | 0
2 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER DUŻY 36X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 4 | szt. |  | 0
3 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 22X10MM ORAZ 28X12MM I 32X12 MM | 8 | szt. |  | 0
4 | IGŁA TYP REDON FIGURA 14 ODGIĘTA 25 STOPNI OSTRZE NOŻOWE DŁUGOŚĆ 25 MM ŚREDNICA 4,65 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | 4 | szt. |  | 0
5 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt. |  | 0
6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt. |  | 0
7 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP ADLERKREUTZ KOŃCÓWKA ROBOCZA 4/5 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 | szt. |  | 0
8 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 16 | szt. |  | 0
9 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 | szt. |  | 0
10 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
11 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt. |  | 0
12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 20 | szt. |  | 0
14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
15 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 4 | szt. |  | 0
16 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 4 | szt. |  | 0
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 20 | szt. |  | 0
18 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 1/2, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
19 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 1/2 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
20 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 243X253X56MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw II: Tumorektomia - ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 8 | szt. |  | 0
2 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 8 | szt. |  | 0
3 | IGŁA TYP REDON FIGURA 14 ODGIĘTA 25 STOPNI OSTRZE NOŻOWE DŁUGOŚĆ 25 MM ŚREDNICA 4,65 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | 4 | szt. |  | 0
4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt. |  | 0
5 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP ADLERKREUTZ KOŃCÓWKA ROBOCZA 4/5 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | szt. |  | 0
6 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 90 MM ROZSTAW SZCZĘK 12 MM | 16 | szt. |  | 0
7 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 20 | szt. |  | 0
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
9 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 | szt. |  | 0
10 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
11 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt. |  | 0
12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
13 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 4 | szt. |  | 0
14 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 1/2, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
15 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 1/2 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
16 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 243X253X56MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw III : Zestaw do ślinianki - ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 8 | szt. |  | 0
2 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW | 4 | szt. |  | 0
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 20 | szt. |  | 0
4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 20 | szt. |  | 0
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
7 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 8 | szt. |  | 0
8 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZEBNY OSTRY 9X13 MM 225 MM | 8 | szt. |  | 0
9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 8 | szt. |  | 0
10 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 130 MM | 8 | szt. |  | 0
11 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 | szt. |  | 0
12 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 | szt. |  | 0
13 | MISKA CHIRURGICZNA OBJĘTOŚĆ 0.16 L | 4 | szt. |  | 0
14 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt. |  | 0
15 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 8 | szt. |  | 0
16 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | szt. |  | 0
17 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt. |  | 0
18 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 90 MM ROZSTAW SZCZĘK 12 MM | 20 | szt. |  | 0
19 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 22X10MM ORAZ 28X12MM I 32X12 MM | 8 | szt. |  | 0
20 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 1/2, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
21 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 1/2 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
22 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 243X253X56MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw IV : Zestaw do mamektomii - ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 38X37 MM 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM | 4 | szt. |  | 0
2 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 23X8 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | 8 | szt. |  | 0
3 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt. |  | 0
4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 4 | szt. |  | 0
5 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 | szt. |  | 0
6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 8 | szt. |  | 0
7 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 200MM | 4 | szt. |  | 0
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 40 | szt. |  | 0
9 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 8 | szt. |  | 0
10 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 8 | szt. |  | 0
11 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 8 | szt. |  | 0
12 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
13 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 4 | szt. |  | 0
14 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
15 | MISKA CHIRURGICZNA OBJĘTOŚĆ 0.06 L | 4 | szt. |  | 0
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 4 | szt. |  | 0
18 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 1/2, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
19 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 1/2 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
20 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 243X253X56MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw V: Zestaw do mamektomii - ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 38X37 MM 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM | 4 | szt. |  | 0
2 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 23X8 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | 8 | szt. |  | 0
3 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt. |  | 0
4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 4 | szt. |  | 0
5 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 | szt. |  | 0
6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 8 | szt. |  | 0
7 | PĘSETA NACZYNIOWA DE'BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2.0MM DŁUGOŚĆ 200MM | 4 | szt. |  | 0
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 40 | szt. |  | 0
9 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 24 | szt. |  | 0
10 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 8 | szt. |  | 0
11 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 8 | szt. |  | 0
12 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 4 | szt. |  | 0
13 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 4 | szt. |  | 0
14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0
15 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
16 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt. |  | 0
17 | MISKA CHIRURGICZNA OBJĘTOŚĆ 0.16 L | 4 | szt. |  | 0
18 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 3/4, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
19 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 3/4 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
20 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 406X253X76MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw VI : Zestaw do mamektomii-ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 8 | szt. |  | 0
2 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 | szt. |  | 0
3 | PĘSETA NACZYNIOWA DE'BAKEY ATRAUMATYCZNA, SZEROKOSĆ PYSZCZKA 2.0MM DŁUGOŚĆ 200MM | 4 | szt. |  | 0
4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 4 | szt. |  | 0
5 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt. |  | 0
6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 8 | szt. |  | 0
7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 4 | szt. |  | 0
9 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 | szt. |  | 0
10 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 | szt. |  | 0
11 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 8 | szt. |  | 0
12 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 38X37 MM 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM | 4 | szt. |  | 0
13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 40 | szt. |  | 0
14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 40 | szt. |  | 0
15 | KLESZCZYKI ALLIS DŁUGOŚĆ 220MM | 8 | szt. |  | 0
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 16 | szt. |  | 0
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 16 | szt. |  | 0
18 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 8 | szt. |  | 0
19 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 8 | szt. |  | 0
20 | MISKA CHIRURGICZNA OBJĘTOŚĆ 0.06 L | 4 | szt. |  | 0
21 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt. |  | 0
22 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 8 | szt. |  | 0
23 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 3/4, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
24 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 3/4 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
25 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 406X253X76MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw VII: Zestaw do operacji brzusznej - ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 155X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 12 | szt. |  | 0
2 | HAK OPERACYJNY TYP HARRINGTON-PEMBERTON 175X64 DŁUGOŚĆ 295 MM | 4 | szt. |  | 0
3 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 22 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 4 | szt. |  | 0
4 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 22 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 4 | szt. |  | 0
5 | HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 4 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 46X75 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | 4 | szt. |  | 0
6 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 70X14 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 8 | szt. |  | 0
7 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt. |  | 0
8 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 4 | szt. |  | 0
9 | ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 4 | szt. |  | 0
10 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 300 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
11 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 265 MM | 4 | szt. |  | 0
12 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | 12 | szt. |  | 0
13 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 12 | szt. |  | 0
14 | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | szt. |  | 0
15 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM | 8 | szt. |  | 0
16 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 8 | szt. |  | 0
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 225 MM | 16 | szt. |  | 0
18 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 16 | szt. |  | 0
19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 16 | szt. |  | 0
20 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75MM | 20 | szt. |  | 0
21 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTY | 8 | szt. |  | 0
22 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM | 16 | szt. |  | 0
23 | ZACISK JELITOWY TYP KOCHER Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTY BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY DŁUGOŚĆ 250 MM | 8 | szt. |  | 0
24 | ZACISK JELITOWY TYP KOCHER Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY DŁUGOŚĆ 250MM | 8 | szt. |  | 0
25 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 8 | szt. |  | 0
26 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | 16 | szt. |  | 0
27 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM | 4 | szt. |  | 0
28 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 2 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt. |  | 0
29 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 155MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 16 | szt. |  | 0
30 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 205 MM | 24 | szt. |  | 0
31 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM | 4 | szt. |  | 0
32 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | 8 | szt. |  | 0
33 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | 4 | szt. |  | 0
34 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 4 | szt. |  | 0
35 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
36 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
37 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
38 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt. |  | 0
39 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 40 | szt. |  | 0
40 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM. | 4 | szt. |  | 0
41 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 4 | szt. |  | 0
42 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁ. 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | 4 | szt. |  | 0
43 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 220 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 8,4 MM | 12 | szt. |  | 0
44 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 3/4, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
45 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 3/4 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
46 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 406X253X76MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw VIII : Plastyczny (15 cm) - ilość 6
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 | szt. |  | 0
2 | HACZYK SKÓRNY GILLIES OSTRY, DŁUGOŚĆ 180MM | 12 | szt. |  | 0
3 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 6 | szt. |  | 0
4 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 6 | szt. |  | 0
5 | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 105 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | 6 | szt. |  | 0
6 | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | 6 | szt. |  | 0
7 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 6 | szt. |  | 0
8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 6 | szt. |  | 0
9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 6 | szt. |  | 0
10 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 6 | szt. |  | 0
11 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 30 | szt. |  | 0
12 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 6 | szt. |  | 0
13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt. |  | 0
14 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 90 MM ROZSTAW SZCZĘK 12 MM | 30 | szt. |  | 0
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt. |  | 0
16 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 1/2, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 6 | szt. |  | 0
17 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 1/2 WYSOKOŚĆ 90MM | 6 | szt. |  | 0
18 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 243X253X56MM | 6 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 6 zestawów |  | 0
Zestaw IX : Skórny duży (15 cm) - ilość 6
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HACZYK SKÓRNY GILLIES OSTRY, DŁUGOŚĆ 180MM | 6 | szt. |  | 0
2 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 12 | szt. |  | 0
3 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 | szt. |  | 0
4 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 90 MM ROZSTAW SZCZĘK 12 MM | 24 | szt. |  | 0
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 30 | szt. |  | 0
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt. |  | 0
7 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 12 | szt. |  | 0
8 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 130 MM | 6 | szt. |  | 0
9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 6 | szt. |  | 0
10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt. |  | 0
11 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 1/2, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 6 | szt. |  | 0
12 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 1/2 WYSOKOŚĆ 90MM | 6 | szt. |  | 0
13 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 243X253X56MM | 6 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 6 zestawów |  | 0
Zestaw X : 8/1 (15 cm) - ilość 4
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 8 | szt. |  | 0
2 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNA | 4 | szt. |  | 0
3 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt. |  | 0
4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | 4 | szt. |  | 0
5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 4 | szt. |  | 0
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 4 | szt. |  | 0
7 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP CHADWICK ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 4 | szt. |  | 0
8 | POKRYWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO ROZMIWAR 1/2, CAŁKOWICIE METALOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI, DO WYBORU 5 KOLORÓW | 4 | szt. |  | 0
9 | WANNA KONTENERA Z JEDNEGO KAWAŁKA METALU, ROZMIAR 1/2 WYSOKOŚĆ 90MM | 4 | szt. |  | 0
10 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA, PRZEZNACZONY DO MYCIA W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH ROZMIAR 3/4 WYMIAY: 243X253X56MM | 4 | szt. |  | 0
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym