**ZP/ 113/2021 Załącznik nr 2.1 do SWZ**

**Pakiet I**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**parametry jakościowe**

**Chromatograf UHPLC-PDA-ELSD z systemem do reakcji postkolumnowej– 1 szt**

**Producent …………………………………**

**Model ……………………………**

**Rok produkcji …………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry jakościowe | Parametry graniczne  (wymagane) | Parametry Wykonawcy:  TAK/NIE, podać parametr  (właściwą odpowiedź zaznaczyć/wpisać) |
|  | **Chromatograf UHPLC-PDA-ELSD z systemem do reakcji postkolumnowej** - system zawierający kompatybilne moduły pompy fazy ruchomej, degazera, detektora PDA (DAD), detektora ELSD, automatycznego podajnika próbek, termostatu kolumn, systemu derywatyzacji post-kolumnowej oraz sterującego zestawu komputerowego z drukarką, zapewniającego właściwe funkcjonowanie systemu. | tak |  |
|  | **Pompa gradientowa** | tak |  |
| 1 | gradient minimum 4-składnikowy | tak |  |
| 2 | zakres przepływów nie gorszy niż od 0,0001 do 10 ml/min | tak |  |
| 3 | układ tłoków równoległych | tak |  |
| 4 | maksymalny zakres ciśnień w pompie i w całym systemie nie mniejszy niż do 1300 bar | tak |  |
| Opcjonalnie: maksymalny zakres ciśnień w pompie i w całym systemie nie mniejszy niż do 1500 bar- dodatkowo punktowany | 1 pkt – wypełnić w formularzu oferty | |
| 5 | możliwość pracy w zakresie pH nie węższym niż od pH 1 do pH 14 | tak |  |
| 6 | dokładność przepływu w pompach nie gorsza niż ±1% | tak |  |
| 7 | precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06% RSD | tak |  |
| 8 | mieszalnik gradientu z funkcją automatycznego wykrywania, objętości nie większej niż 100 µl | tak |  |
|  | **Kontroler systemu** z wbudowanym kolorowym, dotykowym wyświetlaczem umożliwiający szybkie sterowanie całym systemem oraz podgląd chromatogramu w czasie rzeczywistym. | tak |  |
|  | **Taca na eluenty** | tak |  |
| 1 | mieszcząca minimum 6 butli objętości 1 L | tak |  |
| 2 | Opcjonalnie: funkcja grawimetrycznego pomiaru zawartości faz ruchomych w czasie rzeczywistym w co najmniej 6 butlach- dodatkowo punktowany | 1 pkt – wypełnić w formularzu oferty | |
|  | **Próżniowy układ odgazowujący fazy ruchome** | tak |  |
| 1 | minimum 6-cio kanałowy | tak |  |
| 2 | objętość wewnętrzna kanału nie większa niż 400 µl | tak |  |
|  | **Automatyczny podajnik próbek** | tak |  |
| 1 | zakres maksymalnych ciśnień nie gorszy niż do 1300 bar | tak |  |
| Opcjonalnie: maksymalny zakres ciśnień w podajniku nie mniejszy niż do 1500 bar - dodatkowo punktowany | 1 pkt – wypełnić w formularzu oferty | |
| 2 | pojemność nie gorsza niż na 160 fiolek 2 ml | tak |  |
| 3 | funkcja automatycznego rozpoznawania tac na fiolki/płytki MTP | tak |  |
| 4 | możliwość jednoczesnej pracy z minimum trzema formatami fiolek | tak |  |
| 5 | czas nastrzyku nie dłuższy niż 7 sekund | tak |  |
| 6 | zakres nastrzyku nie węższy niż od 0,1 µl do 50 µl z opcją rozszerzenia do 2000 µl | tak |  |
| 7 | dokładność objętości nastrzyku nie gorsza niż ±1% | tak |  |
| 8 | liniowość nie gorsza niż 0,9999% | tak |  |
| 9 | powtarzalność objętości nastrzyku dla 5,0 µl nie gorsza niż 0,15%RSD | tak |  |
| 10 | współczynnik przeniesienia (carry-over) nie gorszy niż 0,0015% | tak |  |
| 11 | zakres termostatowania autosamplera nie węższy niż od 4 do 45°C | tak |  |
| 12 | dokładność kontroli temperatury nie gorsza niż ±0,5°C | tak |  |
| 13 | zakres pH nie węższy niż od pH 1 do pH 14 | tak |  |
| 14 | funkcja automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej | tak |  |
| 15 | funkcja automatycznego rozcieńczania próbek | tak |  |
| 16 | możliwość rozbudowy o drugi port nastrzykowy | tak |  |
| 17 | możliwość rozbudowy o robot automatycznie zmieniający kolejne tace z próbkami o pojemności nie mniejszej niż 15 000 próbek | tak |  |
|  | **Termostat na kolumny** | tak |  |
| 1 | pojemność nie gorsza niż na 6 kolumn długości 30 cm | tak |  |
| 2 | zakres temperatur od 10°C poniżej temperatury otoczenia do co najmniej 100°C | tak |  |
| 3 | precyzja ustawienia temperatury nie gorsza niż 0,05°C | tak |  |
| 4 | automatyczny selektor do 6-ciu kolumn | tak |  |
|  | **Detektor PDA (DAD)** | tak |  |
| 1 | zakres spektralny nie węższy niż 190-700 nm | tak |  |
| 2 | ilość elementów światłoczułych nie mniej niż 1024 | tak |  |
| 3 | rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 1,4 nm | tak |  |
| 4 | zakres liniowości nie węższy niż 2 AU | tak |  |
| 5 | poziom szumu nie gorszy niż 0,4x10-6 AU | tak |  |
| 6 | dryft nie gorszy niż 0,5x10-3 AU/h | tak |  |
| 7 | termostatowana celka i optyka | tak |  |
| 8 | objętość celki nie większa niż 1 µl | tak |  |
| 9 | długość drogi optycznej 10 mm | tak |  |
| 10 | możliwość rozbudowy o celkę pomiarową o długości drogi optycznej minimum 80 mm | tak |  |
| 11 | minimum dwie wielkości szczeliny do wyboru | tak |  |
| 12 | szybkość zbierania danych nie gorsza niż 200 Hz | tak |  |
| 13 | funkcja wydłużania zakresu liniowości detektora | tak |  |
| 14 | funkcja dekonwolucji pików nierozseparowanych na kolumnie | tak |  |
| 15 | funkcja zbierania widm 3D w standardzie | tak |  |
|  | **Detektor ELSD** | tak |  |
| 1 | źródło światła: laser półprzewodzący | tak |  |
| 2 | zakres stosowanych temperatur: od temperatury otoczenia do minimum 100°C | tak |  |
| 3 | gaz nebulizujący: powietrze lub azot | tak |  |
| 4 | sprężarka powietrza kompatybilna z ELSD | tak |  |
| 5 | zakres przepływów: minimum od 0,2 do 2 ml/min | tak |  |
| 6 | funkcja dynamicznego rozszerzania zakresu liniowości do 5 rzędów wielkości | tak |  |
| 7 | szybkość zbierania danych do minimum 100 Hz | tak |  |
|  | **Moduł do derywatyzacji postkolumnowej z detektorem UV-Vis** | tak |  |
| 1 | moduł do derywatyzacji z kontrolowaną temperaturowo komorą reakcyjną oraz dedykowaną pompą HPLC umożliwiającą dozowanie reagenta | tak |  |
| 2 | zakres temperatur od 10°C poniżej temperatury otoczenia do co najmniej 100°C | tak |  |
| 3 | detektor UV-VIS: zakres spektralny nie węższy niż 190-700 nm, szerokość szczeliny do 8 nm, dokładność długości fali nie gorsza niż +/-1 nm, precyzja długości fali nie gorsza niż +/-0.1 nm, poziom szumu nie wyższy niż: 5x10-6 AU, dryft nie wyższy niż: 1x10-4 AU/h, termostatowana cela pomiarowa w zakresie nie gorszym niż od 5⁰C powyżej temperatury otoczenia do 50⁰C. | tak |  |
| 4 | celka UHPLC do detektora UV-VIS | tak |  |
|  | **Zestaw startowy** **akcesoriów** zawierający co najmniej 6 butelek 1L na fazy, baniak pojemności co najmniej 8L na zlewki, zestaw co najmniej 3000 fiolek 2 mL do HPLC z nakrętkami, zapasowe ferule, nakrętki do UHPLC, nakrętki do butelek na fazy z filtrami, filtr i nakrętkę do baniaka na zlewki oraz wszelkie inne akcesoria umożliwiające instalację i uruchomienie zestawu w siedzibie Zamawiającego. | tak |  |
|  | **Kolumny chromatograficzne** | tak |  |
| 1 | zestaw startowy obejmujący co najmniej 3 kolumny do UHPLC o różnych wymiarach i złożach | tak |  |
| Opcjonalnie: więcej niż 3 kolumny – dodatkowo punktowane po 1 pkt za każdą dodatkową kolumnę | 1 pkt za każdą dodatkową kolumnę– wypełnić w formularzu oferty | |
| 2 | kompatybilne z kolumnami holdery do prekolumn z kompletem zapasowych prekolumn (nie mniej niż 3 prekolumny do każdej kolumny) | tak |  |
|  | **Oprogramowanie** do sterowania zestawem, zbierania i obróbki wyników, wyposażone w co najmniej 2 algorytmy integracji pików. | tak |  |
|  | **Zestaw komputerowy** | tak |  |
| 1 | Stacjonarny komputer PC kompatybilny z chromatografem | tak |  |
| 2 | pakiet oprogramowania z możliwością zapisu plików z rozszerzeniem .xls | tak |  |
| 3 | monitor LCD minimum 24’’ | tak |  |
| 4 | drukarka laserowa kolorowa z dupleksem | tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące, 2 przeglądy serwisowe obejmujące wymiany części zużywalnych (po pierwszym i piątym roku eksploatacji) | tak |  |

***Formularz musi***  ***być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.***