## Załącznik nr 2 do SWZ
NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
Lp | Nazwa | ilość | cena jednostkowa netto | wartośc netto | VAT | Wartośc brutto
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 | Światłowód śr wiązki światłowodu 5,0 mm, długość światłowodu min. 3,0 m - zestaw (odporny na wysoką temperaturę), zabezpieczenie przed złamaniem wykonane ze stali pozwalające na zwiększoną liczbę cykli użytkowania, oznaczenie graficzne i liczbowe wiązki włókien, światłowód wyposażony w wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap | 3
OPTYKI
2 | Optyka laparoskopowa UHD 4K obsługująca system obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kierunek patrzenia 30˚, średnica 10 mm, długość robocza 305 mm, oznaczenie kolorystyczne optyki (kierunku patrzenia), oznaczenie kolorystyczne i numeryczne kompatybilności światłowodu, oznaczenie graficzne jakości UHD oraz oznaczenie graficzne możliwości użycia do diagnostyki NIR, Oznakowanie QR lub data Matrix bezpośrednio na optyce, możliwość sterylizacji w autoklawie w 134⁰C. | 3
3 | kosz perforowany, wyposażony w silikonowe łańcuchy mocujące (z 4 ogniwami każdy) służące do mocowania optyk podczas reprocesowania mechanicznego oraz sterylizacji (parowej i niskotemperaturowej). | 2
NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE 3 ZESTAWY
1 | Trokar - średnica 10 mm - część tnąca z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, kaniulowana, długość robocza trokara 181 mm | 3
2 | Uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym do trokarów, długość robocza 184 mm | 3
3 | Trokar - średnica 10 mm - ze szpicem trójraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100 mm, długośc robocza trokara 164 mm | 3
4 | Prowadnica trokaru 10 mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, z gwintem mocującym, z kurkiem | 3
5 | Prowadnica trokary 10 mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, gładka (bez gwintu), długość robocza 100 mm, z kurkiem (kranik wykonany z tworzywa, do samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych) | 4
6 | Trokar 5,5 mm, ze szpicem trojgraniastym, do prowadnicy trokara o długości roboczej 100 mm | 3
7 | Prowadnica trokaru 5,5 mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, z gwintem mocującym, z kurkiem (kranik wykonany z tworzywa, do samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych) | 6
8 | Prowadnica trokaru 5,5 mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, bez gwintu, z kurkiem (kranik wykonany z tworzywa, do samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych) | 3
9 | Igła Veres 120 mm (standard) Ø 2,1 mm | 3
10 | Prowadnica trokary 12,5 mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, gładka, długość robocza 100 mm, z kurkiem | 1
11 | Trokar z końcówką piramidalną, do prowadnicy o przepustowości 12,5 mm i długości roboczej 100 mm | 1
12 | Prowadnica do instrumentariów i ekstraktora, zastosowanie do instrumentów 5,5 mm w trokarze 10 mm, długość robocza 170 mm | 2
13 | Adapter redukujący, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm, lub 7,0 mm na 5,5 mm (5 szt.) | 2
14 | Nożyczki "Metzenbaum", wygięte w lewo, obie bransze ruchome, długość robocza płaszcza 330 mm. W zestawie płaszcz, uchwyt, wkład | 3
15 | Kleszczyki do chwytania i disekcji "Maryland Dissector", W zestawie: płaszcz, długośc robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm, uchwyt, wkład | 3
16 | Kleszczyki atraumatyczne chwytające, typ aligatorek, jedna bransza ruchoma, długość branszy 26 mm. W zestawie: płaszcz, średnica płaszcza 5 mm, długośc robocza płaszcza 330 mm, uchwyt, atraumatyczny wkład chwytający | 3
17 | Kleszczyki chwytające "Babcock", monopolarne, dlugośc robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład | 3
18 | Kleszczyki chwytające "Debakey", monopolarne, dlugośc robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład | 3
19 | Kleszczyki chwytające i do disekcji, monopolarne, okienkowe, jedna bransza ruchoma, długość bransz 26 mm, średnica 5 mm, długość robocza płaszcza 330 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład | 3
20 | Kleszczyki atraumatyczne chwytające, okienkowe, obie bransze ruchome, długośc bransz 19 mm, długość robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład | 3
21 | Kleszczyki w kształcie pazurów, długość bransz 27 mm. W zestawie: płaszcz, długość robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm, uchwyt, wkład w kształcie pazurów | 2
22 | Kleszczyki biopsyjne łyżeczkowe, monopolarne, długośc brnasz 20 mm, długośc robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład | 1
23 | Igła do wstrzykiwania i punkcji, średnica 4,7 mm, średnica końcówki 1,8 mm, długośc robocza 350 mm | 1
24 | Prowadnica do igieł Ø zew. 5,5 mm, Ø wew. 5,1 mm, długośc robocza 45 mm | 1
25 | Rurka do ssania i spłukiwania, długośc robocza 290 mm | 1
26 | Retraktor wachlarzowy, prosty, 5 mm długość robocza 320 mm | 1
27 | Korkociąg do mięśniaków, średnica 10 mm, długość robocza 320 - 330 mm | 2
28 | Elektroda hakowa, średnica 5 mm, dł. robocza 340 mm | 3
29 | Kompletne imadło, średnica 5 mm, długość robocza płaszcza 330mm, wkład roboczy z branszami zagiętymi w prawo, z wkładką z węglika, długość bransz 19mm, rączka axialna. Montaż wprowadzonego wkładu w płaszcz z uchwytem imadła na „klik” | 2
30 | Kompletne imadło, średnica 5 mm, długość robocza płaszcza 330mm, wkład roboczy z branszami zagiętymi w lewo, z wkładką z węglika, długość bransz 19mm, rączka axialna. Montaż wprowadzonego wkładu w płaszcz z uchwytem imadła na „klik” | 2
31 | Kompletne imadło, średnica 5 mm, długość robocza płaszcza 330mm, wkład roboczy z branszami prostymi, z wkładką z węglika długość bransz 19mm, rączka axialna. Montaż wprowadzonego wkładu w płaszcz z uchwytem imadła na„klik” | 2
32 | Kleszczyki chwytające, 2/3 zęba, w zestawie: uchwyt z blokadą, wkład chwytający, płaszcz nieizolowany długość robocza płaszcza 320 - 330 mm, średnica płaszcza 10 mm | 3
33 | Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania, wkład „Maryland” krótki, długość bransz 15mm, długość rob. płaszcza 320-330 mm, średnica 5,5 mm. W komplecie płaszcz, uchwyt, wkład | 2
34 | Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania i disekcji, wkład "Maryland - Dissector", długość bransz 23 mm, długość robocza płaszcza 320-330 mm, średnica 5,5 mm. W komplecie płaszcz, uchwyt, wkład | 2
35 | Uchwyt ssąco-płuczący z dwoma przyciskami | 2
36 | Nasadka zamykająca do uchwytu ssąco-płuczącego | 2
37 | Rurka ssąco-płucząca, 5 mm, długość robocza 310 mm, do uchwytu ssąco-płuczącego | 2
38 | Silikonowa tuba do irygacji z luer lockiem, dla uchwytu ssąco - płuczącego oraz zestawu drenów, wielorazowa | 3
39 | Tuba ssąca | 3
40 | Kabel wysokiej częstotliwości bipolarny, długość 3 m; dla diatermii ERBE | 3
41 | Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, 3 m, współpracujący z diatermią ERBE | 3
INNE
45 | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń wielorazowe końcówka typu Maryland, trzpień o długości 340-350mm, średnicy 5mm, połączone na stałe z przewodem, współpracujące z diatermiami typu VIO | 2
46 | Instrument bipolarny tnąco koagulujący dł. 340-350mm, śr. 5mm, końcówka zakrzywiona jedna część ruchoma ostra, druga radełkowana z przewodem – współpracujące z diatermiami typu VIO | 2
47 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 1/1 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 553x272x164mm ± 3 mm Pojemnik wyposażony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 +/- 3mm – | 3
48 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | 2
49 | Klipsownica laparoskopowa na klipsy tytanowe rozm, M/L, średnica 10mm, dług rob. 330mm, obrotowa, kodowana kolorem | 1
SUMA