Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Aparat do hemodializy (9 szt.)  dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie :

Producent ……………………. Model ………………………… typ (jeżeli dotyczy) ………     Rok produkcji  2023/2024

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Potwierdzenie parametru wymaganego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne profilowanie sodu. | Tak |  |
| 2 | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | Tak |  |
| 3 | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą "on-line" | Tak |  |
| 4 | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | Tak |  |
| 5 | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja - pomiar ultrafiltracji objętościowy | Tak |  |
| 6 | Możliwość wykonania hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach | Tak |  |
| 7 | Przepływ dializatu od 0-300-500-800 ml/min. | Tak |  |
| 8 | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy. | Tak |  |
| 9 | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 15-600 ml/min. | Tak |  |
| 10 | Możliwość realizacji dializy jedno igłowej metodą (Click-Clack) | Tak |  |
| 11 | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | Tak |  |
| 12 | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) – sucha bez dializatu | Tak |  |
| 13 | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu | Tak |  |
| 14 | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH-FLUX | Tak |  |
| 15 | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekującego | Tak |  |
| 16 | Programy dezynfekcji termicznej w temp. 84 ºC | Tak |  |
| 17 | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak |  |
| 18 | Centralny system blokowania kół | Tak |  |
| 19 | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD. | Tak |  |
| 20 | Filtracja płynu dializacyjnego (ultra czysty dializat). | Tak |  |
| 21 | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce | Tak |  |
| 22 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 23 | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok) | Tak |  |
| 24 | Max. pobór prądu – 9 A | Tak |  |
| 25 | Graficzny ekran, nie emitujący promieniowania | Tak |  |
| 26 | Łatwość utrzymania aparatu w czystości | Tak |  |
| 27 | Podgląd efektywnego przepływu krwi | Tak |  |
| 28 | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | Tak |  |
| 29 | Sygnalizacja stanów pracy aparatu za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | Tak |  |
| 30 | Automatyczna regulacja okluzji rolek pompy krwi (bez konieczności dokonywania ręcznych regulacji) | Tak |  |
| 31 | Automatyczna dezynfekcja całych kompletnych ssawek do koncentratów płynnych w trakcie dezynfekcji aparatu | Tak |  |
| 32 | Możliwość rozszerzenia progów alarmowych zabiegu z poziomu pielęgniarki | Tak |  |
| 33 | Filtr wodny uzdatnionej | Tak |  |
| 34 | Pomiar adekwatności dializy w trakcie trwania zzabiegu | Tak |  |
| 35 | Mankiet do pomiary ciśnienia krwi | Tak |  |
| 36 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | Tak |  |
| 37 | W okresie gwarancji przeglądy darmowe | Tak |  |
| 38 | Częstość przeglądów po zakończeniu gwarancji niezbędnych do dopuszczenia urządzenia do pracy niezależnie od ilości przepracowanych godzin - określić czas pomiędzy przeglądami- 2 lata lub więcej | Tak |  |
| 39 | Szkolenie personelu z obsługi aparatu w miejscu użytkowania | Tak |  |

Wykonawca musi zaoferować asortyment spełniający wszystkie wymagane parametry.