Pyrzyce, dnia 21.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 20 zamawiający dopuszcza gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66 mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º 9w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35 mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy10,35 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówkę po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.
Komplet stanowe:
- 1 gwóźdź krótki w długościach: 170, 200, 235 mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0;10.0, 11.0;12.0mm, kat 125º, 130º, 135º, sterylnie pakowane,
- 1 śruba zwykła doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości: od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 m,
- 1 zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym, przedługości użenie 0,5, 15 mm(zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana,
- 1 śruba blokująca 5,00 mm.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie – czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 21 zamawiający dopuszcza ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przekrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35 mm, w długości: od 70mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm?

Odpowiedź- TAK.