# Załącznik nr.3:

Do specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego na:

Rektoskop Operacyjny z oprzyrządowaniem

|  | Oferent |  | ..................................................................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  | ..................................................................................................................................... |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | ..................................................................................................................................... |  |  |
| Lp. |  | Opis parametru |  | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 |  | Certyfikat CE lub równoważny dla wyrobów medycznych |  | Tak |  |
| 2 |  | Gwarancja min. 24 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. |  | Tak Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. Gwarancja 36 miesięcy – 2 pkt. Gwarancja 48 miesięcy – 5 pkt. |  |
| 3 |  | Siedziba - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail, serwisu |  | ## Tak ## podać |  |
| 4 |  | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu -instrumentu-kontenera na nowy nieużywany |  | Tak |  |
| 5 |  | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta |  | Tak |  |
| 6 |  | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy |  | Tak |  |
| 7 |  | Dostawa |  | Tak |  |
| 8 |  | Instrukcje obsługi w języku polskim papierowa lub wersja cyfrowa np. PDF |  | Tak |  |
| 9 |  | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 20232024 |  | Tak |  |
| 10 |  | Dostępne u Zamawiającego metody dekontaminacji: -sterylizacja parowa w temp 134 0C -sterylizacja parowa w temp 121 0C -sterylizacja nadtlenkiem wodoru 58 % w czasie: -16 min -25 min. -36 min -52 min Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczna 90 0C Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczno-chemiczna kwasem nadoctowym max 55 0C |  | Tak Wskazać spośród dostępnych metod u Zamawiającego metody: -sterylizacji oraz -mycia i dezynfekcji |  |
| 11 |  | Narzędzia mają być oznakowane nazwą firmy (producenta) i nr katalogowym (producenta) |  | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12 |  | Optyka teleskopowa o 30° odchyleniu osi pola widzenia od osi głównej układu optycznego, średnica 5 mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła, długość 21 cm, współpracująca z min. 2 typami przyłączy roboczych do rektoskopów operacyjnych o różnych długościach. Wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX lub QR kod z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. |  | Tak |  |
| 13 |  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania zaoferowanej optyki z okularem skośnym – 1 szt. |  | Tak |  |
| 14 |  | Światłowód, śr. 3,5mm , min dł. 190 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 15 |  | Adapter do połączenia światłowodu ze źródłem światła Olympus – 1 szt. |  | Tak |  |
| 16 |  | Rektoskop operacyjny, średnica 40 mm, długość robocza max. 7,5 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. |  | Tak |  |
| 17 |  | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 7,5 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 18 |  | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym o dł. max. 7,5 cm oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, z kompletem uszczelek silikonowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt. |  | Tak |  |
| 19 |  | Rektoskop operacyjny, średnica 40 mm, długość robocza max. 15 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. |  | Tak |  |
| 20 |  | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 15 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 21 |  | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym o dł. max. 15 cm oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, z kompletem uszczelek silikonowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt. |  | Tak |  |
| 22 |  | Ramię mocujące rektoskop operacyjny, U- kształtne, min. pięcioprzegubowe, przeguby kulowe zaciskane przy pomocy pojedynczego – centralnego pokrętła, współpracujące z europejskimi stołami operacyjnymi, ergonomiczne, zapewniające bezpieczne mocowanie rektoskopu oraz stabilny obraz, autoklawowalne – 1 szt. |  | Tak |  |
| 23 |  | Kleszcze chwytające typu KELLY wielorazowego użytku, bransze lekko odgięte od osi instrumentu, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, z przyłączem do przepłukiwania, średnicy maksymalnej 5 mm, długości 36 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 24 |  | Kleszcze chwytające uniwersalne wielorazowego użytku, bransze z zębami 2 x 4, lekko odgięte od osi instrumentu, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, z przyłączem do przepłukiwania, średnicy maksymalnej 5 mm, długości 36 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 25 |  | Nożyczki wielorazowego użytku, ostrza ząbkowane, lekko odgięte od osi instrumentu, jedno ostrze ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, z przyłączem do przepłukiwania, średnicy maksymalnej 5 mm, długości minimalnej 36 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 26 |  | Rurka koagulacyjno - ssąca wielorazowego użytku, monopolarna, średnicy maksymalnej 5 mm, długości 33 cm, zagięta do dołu w końcu dystalnym i proksymalnym - 1 szt. |  | Tak |  |
| 27 |  | Przewód monopolarny dł. min 300cm. – 1 szt. |  | Tak |  |
| 28 |  | Uchwyt z zaworem, mocowany do rurek koagulacyjno – ssących – 1 szt. |  | Tak |  |
| 29 |  | Elektroda preparacyjna haczykowa wielorazowego użytku, monopolarna, zagięta do dołu w końcu dystalnym i proksymalnym, średnicy maksymalnej 5 mm, długości minimalnej 33 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 30 |  | Imadło wielorazowego użytku, rozbieralne, uchwyt pistoletowy z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, wkład imadła z branszami dystalnie zagiętymi, średnicy maksymalnej 5 mm, długości min. 33 cm – 1 szt. |  | Tak |  |
| 31 |  | Aplikator, do zakładania uszczelek w nasadce roboczej rektoskopu operacyjnego – 1 szt. |  | Tak |  |
| 32 |  | Zestaw uszczelek do nasadki roboczej – 3 szt. |  | Tak |  |
| 33 |  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zaoferowanych instrumentów – zestawu |  | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

podpis wykonawcy ……………………………