ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

- POMPA STRZYKAWKOWA - 17 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 16 szt. |
| 5 | Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach przynajmniej: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |  |
|  | Automatyczny napęd strzykawki | TAK – 5 NIE - 0 |  |  |
| 8 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1ml/h: 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |  |
| 9 | Programowana szybkość podaży w jednostkach przynajmniej: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK |  |  |
| 10 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% zgodnie z normą EN 60601-2-24 | TAK |  |  |
| 11 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |  |
| 12 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej do min 1800 ml/h co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |  |
| 13 | Programowane ciśnienie okluzji w zakresie przynajmniej 300-900 mmHg co 75 mmHg | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |  |
| 16 | Wewnętrzna lista leków przynajmniej 30 nazw z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika | 30 nazw – 0 pkt. >30 nazw – 5 pkt.. |  |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku przynajmniej 15 profili | 15 profili - 0 pkt. >15 profili – 5 pkt. |  |  |
| 18 | Możliwość programowania prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie przynajmniej 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji przynajmniej 1500 zdarzeń | TAK |  |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta wizualny i dźwiękowy. Podać listę alarmów. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, do rury , do szyny 10 x 25 mm, do stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny lub zasilanie ze stacji dokującej) | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności przynajmniej I, CF, odporność na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe przynajmniej 15 h przy przepływie 5 ml/h, 4h przy przepływie 100 ml/h | TAK, |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Waga [max] 2,5 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem PDMS co najmniej dla firm Philips, Draeger, GE, IOWTEC, IMDSOFT, CAPSULETECH, EPIC | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 2.Pompa WOLUMETRYCZNA– 6 SZT. |
| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna lub numeryczna | TAK |  |  |
|  | Alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS przynajmniej co 1 ml/h: do min. 1200 ml/h | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie przynajmniej 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach przynajmniej: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK |  |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-5% | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | TAK |  |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min. 9 poziomów w zakresie min. 300-600 mmHg | < 16 poziomów – 0 pkt. ≥ 16 poziomów – 5 pkt. |  |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie nazw przynajmniej 30 leków (możliwość wymiany nazw leków) | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana 1 min. - 24h | TAK |  |  |
|  | Alarm o pęcherzyku powietrza: 0,02 – 0,3 ml Rozdzielczość: 0,01 ml | TAK |  |  |
|  | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania | TAK |  |  |
|  | Rejestr zdarzeń - przynajmniej 1500 | TAK |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, do rury , do szyny 10 x 25 mm, do stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) 8h przy przepływie 25 ml/h, 3h przy przepływie 100 ml/h | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności przynajmniej I, BF | TAK |  |  |
|  | Port komunikacyjny np. RS-232 | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 3,4 kg | < 3.4 kg. – 5 pkt. 3.4 kg – 0 pkt |  |  |
| Stacja dokująca DO POMP INFUZYJNYCH 7 SZT |
| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zamontowanie min. 4 szt. pomp strzykawkowych i 2 szt. pomp objętościowych | TAK |  |  |
|  | Stacja dokująca kompatybilna z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Mobilny stojak do stacji dokującej o nośności min. 17 kg | TAK |  |  |
|  | Wieszak na pojemniki z płynami infuzyjnymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 VAC, +/-10% 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Klasyfikacja min I, BF | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem PDMS co najmniej dla firm Philips, Draeger, GE, IOWTEC, IMDSOFT, CAPSULETECH, EPIC | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

117. 5.9. Pakiet 5 pkt. 4 Czy Zamawiający zaakceptuje prędkość infuzji w zakresie 0,1 do 1200ml/h przy czym od 0,1-9,99 infuzja programowana co 0,01 ml/godz, od 100-999 ml/h programowana co 1 ml/h, a od 1000 do 1200 ml/h programowana co 10 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

118. 6.1. Pakiet 5- Pkt. 4 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z prędkością infuzji w zakresie od 0,1 – 1200 ml/h, i co 0,01 w zakresie 0,1-9,99 ml/h ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

119. 26.2. Pakiet Nr 5 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z szybkością dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h (krok 0,01 ml/h)? dla strzykawek 50/60 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

120. 6.2. Pakiet 5- Pkt 6 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z dokładnością mechanizmu 1%, oraz z dokładnością prędkości przepływu +/-3% zgodnie z normą EN 60601-2-24

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

121. 6.3. Pakiet 5- Pkt. 8 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Trzema rodzajami bolusa:

- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

- Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu

- manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

122. 3.2. PAKIET NR 5 – Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h, z zakresem 0,1 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml ? Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

123. 5.10. Pakiet 5 pkt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z trzema rodzajami bolusa w tym bolus automatyczny (hands free) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie 10 – 1200 ml/h, skok co 10 ml oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

124. 26.3. Pakiet Nr 5 Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne strzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej do 1800 ml/h co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

125. 5.11.Pakiet 5 pkt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z 11 poziomami ciśnienia w zakresie 50-1000 mm/hg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

126. 6.4. Pakiet 5- Pkt. 9 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem ciśnienia okluzji w zakresie 50-900 mmHg co 50 mmHg

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga. Strona 14 z 44

127. 3.3. PAKIET NR 5 – Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z funkcją zaprogramowania profilu leku z możliwością dopisania kolejnych profili pod inna nazwą i przyzna za to 5 punktów ? Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i znacznie skróci czas przygotowania urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

128. 5.12. Pakiet 5 pkt. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp z następującymi trybami: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

129. 5.13. Pakiet 5 pkt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp strzykawkowych z funkcją Stand-By bez ograniczenia czasu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

130. 5.14. Pakiet 5 pkt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zróżnicowaną prędkość KVO z możliwością programowania szybkości w zakresie 0,1-2,5 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

131. 6.5. Pakiet 5- Pkt. 16 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Funkcją KVO programowalna w zakresie 0,1 do 5 ml/h co 0,1 ml/h

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

132. 26.4. Pakiet Nr 5 Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z możliwością zapamiętania1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

133. 6.6. Pakiet 5- Pkt. 22 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, z odpornością na defibrylację, przy czym klasa II stanowi wyższą ochronę niż klasa I.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

134. 6.7. Pakiet 5- Pkt. 23 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym 11 h przy przepływie 5 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

135. 5.15. Pakiet 5 pkt. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z zintegrowanym akumulatorem wewnętrznym o trwałości 6h przy przepływie 5ml/h, przy jednoczesnym szybkim trybie ładowania 2.5h do 90%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

136. 26.5. Pakiet Nr 5 Poz.23. Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z czasem pracy akumulatora 10h przy przepływie 5 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

137. 3.4. PAKIET NR 5 – Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Strona 15 z 44

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

138. 5.16. Pakiet 5 pkt. 30 Czy Zamawiający zaakceptuje prędkość infuzji w zakresie 0,1 do 1200ml/h przy czym od 0,1-9,99 infuzja programowana co 0,01 ml/godz, od 100-999 ml/h programowana co 1 ml/h, a od 1000 do 1200 ml/h programowana co 10 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

139. 5.17. Pakiet 5 pkt. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie 10 – 1200 ml/h, skok co 10 ml oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 100 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

140. 3.5. PAKIET NR 5 – Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h, z zakresem 0,1 – 1200 ml/h? Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

141. 26.6. Pakiet Nr 5 poz 32. Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z szybkością dozowania bolusa do 1200 ml/godz.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

142. 26.7. Pakiet Nr 5 Poz. 33. Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z funkcją KVO w zakresach: *natężenie przepływu: ≥10 ml/godz. : natężenie przepływu w trybie KVO 3 ml/godz. *natężenie przepływu: <10 ml/godz.: natężenie przepływu w trybie KVO 1 ml/godz.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

143. 5.18. Pakiet 5 pkt. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zróżnicowaną prędkość KVO z możliwością programowania szybkości w zakresie 0,1-2,5 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

144. 6.8. Pakiet 5- Pkt. 33 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Funkcją KVO programowalna w zakresie od 1 do 20 ml/h co 1 ml/h

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

145. 6.9. Pakiet 5- Pkt. 36. Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Funkcją programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 24 godzin

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

146. 5.19. Pakiet 5 pkt. 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń z funkcją programowania czasu infuzji w zakresie 1 min-24 h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

147. 5.20. Pakiet 5 pkt. 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z 9 poziomami ciśnienia w zakresie 50-800 mm/hg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

148. 3.6 PAKIET NR 5 – Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z możliwością ustawienia ciśnienia okluzji na 12 poziomach, o szerszym zakresie 75 – 900 mmHg i rozdzielczości 75 mmHg ? Jest to znacznie lepsze rozwiązanie dla Zamawiającego, ponieważ dokładniej może przyporządkować ciśnienie względem gęstości leku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga. Strona 16 z 44

149. 26.8. Pakiet Nr 5 Poz. 37. Czy Zamawiający dopuści ustawianie wartości ciśnienia okluzji na 9 poziomach w zakresie 50- 750 mmHg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

150. 7. PAKIET NR 5 – Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z funkcją Stand-By programowaną w zakresie 1 min – 24h ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy, a przedział między 1 sekundą a jedną minutą nie ma klinicznego zastosowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

151. 5.21. Pakiet 5 pkt. 42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp z funkcją Stand-By bez ograniczenia czasu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

152. 6.10. Pakiet 5- Pkt. 42. Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Funkcją – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

153. 26.8. Pakiet Nr 5 Poz. 42. Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z funkcją Stand-By programowaną w zakresie 1min-24h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

154. 5.22. Pakiet 5 pkt. 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp z czułością detektora powietrza w zakresie 0,05-0,5 ml powietrza, 1 ml w ciągu 15 min.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

155. 26.9. Pakiet Nr 5 Poz. 45 Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z możliwością zapamiętania1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

156. 5.23. Pakiet 5 pkt. 50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z zintegrowanym akumulatorem wewnętrznym o trwałości 6,5h przy przepływie 25ml/h, przy jednoczesnym szybkim trybie ładowania 2,5h do 95%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

157. 26.10. Pakiet Nr 5 Poz.50 Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z czasem pracy akumulatora 6h

przy przepływie 25ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

158. 6.11. Pakiet 5- Pkt. 52. Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z Klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.

159. 3.8. PAKIET NR 5 – Pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą bez wbudowanego wysięgnika na płyny infuzyjne, który jest umieszczony na dedykowanym stojaku ? Nie będzie to miało negatywnego wpływu na pracę z zestawem.

Strona 17 z 44

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

160. 6.12. Pakiet 5- Pkt. 59. Czy zamawiający dopuści do postępowania stację z Klasą ochrony przeciwpyłowej i ochrony przed zachlapaniem IP22, Urządzenie typu B, Klasa I.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian

161. 26.1. Pakiet Nr 5 Pompa infuzyjna strzykawkowe Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych strzykawkowych , objętościowych oraz stacji dokujących wyprodukowanych w 2018/ 2019 roku. W chwili dostawy oferowane pompy strzykawkowe, objętościowe i stacje dokujące będą fabrycznie nowe oraz zostaną objęte pełną gwarancją.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian