OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie 4 szt. stanowisk do resuscytacji noworodków

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie                                 z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany", spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty]” należy wypełnić miejsca wskazane przez Zamawiającego (lokalizacja potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru 
w złożonych materiałach firmowych)

TABELA WYCENY:

| Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto# (tj. za 1 szt. urządzenia wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem) | Cena brutto# oferty[w zł] (ilość sztuk x cena jednostkowa brutto wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska do resuscytacji noworodków | 4 | zł | zł |

# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto

| Nazwa i typ: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent: | …………………………………………………… |
| Kraj produkcji: | …………………………………………………… |
| Rok produkcji (2025 rok): | ……………………………………………………. |

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] | OCENA PKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – inkubator otwarty, umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | tak |  |  | - - - |
|  | Moduł podnośnika elektrycznego - regulacja położenia materacyka względem poziomu podłogi | tak |  |  | - - - |
|  | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym min. 6”, do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-10°. | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po min. 1 stronie inkubatora | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu | podać |  |  | tak - 3 pkt nie - 0 pkt |
|  | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)% | tak |  |  | - - - |
|  | Moc promiennika min. 350 W | tak |  |  | - - - |
|  | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia | tak, podać |  |  | wymagana wartość – 0 pkt najwięcej – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największego |
|  | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w min. zakresie: (35÷37,5)°C ze skokiem 1°C. Manualna regulacja temperatury | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta min. (32÷41) °C z dokładnością czujnika nie więcej niż ±0,1 °C | tak |  |  | - - - |
|  | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | podać |  |  | tak - 3 pkt nie - 0 pkt |
|  | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł./wył. tej funkcji | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowanym w główny panel sterujący inkubatora otwartego | tak |  |  | - - - |
|  | Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji. Pomiar metodą Masimo | tak |  |  | - - - |
| - n | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego | tak |  |  | - - - |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora | tak |  |  | - - - |
|  | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | tak |  |  | - - - |
|  | System szuflad-pojemników o obciążeniu do min. 6,5kg | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Szyna lub rury do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego | tak |  |  | - - - |
|  | Wbudowana waga w min. zakresie od 300g do 8kg | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/ | tak |  |  | - - - |
| Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne |  |  |  |  |  |
|  | Tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | min. 24 miesiące tak, podać |  | wymagane (24 miesięcy) – 0 pkt najdłuższy okres – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat | podać |  | tak – 3 pkt nie – 0 pkt |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | tak, podać |  | 1 dzień – 5 pkt 2 dni – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | - - - |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość wszystkich przeglądów w okresie gwarancji lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) |  | - - - |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatów (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden w roku, lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) – 5 pkt, więcej niż 1– 0 pkt |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie). UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. | tak |  | - - - |
|  | Aparat jest, lub będzie pozbawiony, po zakończeniu gwarancji, wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny i techniczny | tak, podać |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy. | tak |  | - - - |
|  | Z aparatem Wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny). | tak |  | - - - |