## Arkusz1
DZP/PN/23/2024 Dostawa sprzętu medycznego do resektoskopii bipolarnej | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zestawy do resektoskopii bipolarnej
| Nazwa przedmiotu |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
| Resektoskop bipolarny |  | zestawy | 2
Inne koszty (wymienić jakie?)
RAZEM
Producent:…..................
Kraj pochodzenia:…....................
Oferowany model:…...........................
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane
Resektoskop bipolarny
| 1 | Optyka histeroskopowa kompatybilna z płaszczem oraz elementami roboczymi resektoskopu bipolarnego będącego w posiadaniu przez Zamawiającego firmy Karl Storz: - śr.4mm +/-10% -długść 300 mm -kąt patrzenia 30° -układ optyczny z system soczewek typu Hopkins (lub równoważne) -wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu -autoklawalna 134°C -nadrukowany kod DATA MATRIX lub QR min.numerem katologowym i numerem seryjnym optyki - 2szt. | Opisać
| 2 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik" mocowanie do elemrntu pracującego obrotowe - 2 szt. | Tak
| 3 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24/26Fr. Firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego - 2szt. | Tak
| 4 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego , bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki - 2 szt. | Tak
| 5 | Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydw bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26Fr. Firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego, sterylizowalna opakowanie 6 szt. - 1 opak. | Tak
| 6 | Przewód bipolarny do resektoskopu - 2 szt. | Tak
| 7 | Szkolenie personelu min.3 osoby | Tak
| 8 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji ale nie rzadziej niż 1 x w roku. | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)