AG/ZP – 10/2021 Załącznik nr 3b do SWZ

**Parametry oceniane – pakiet 12**

1. Półautomatyczny analizator moczu nowy fabrycznie.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Pamięć min. 1000 wyników pacjentów i min. 300 wyników kontroli jakości.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Flagowanie wyników patologicznych.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Czułość pola glukozy min. 30 mg/dl a białka min. 15mg/dl.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Wydajność min.500 ozn/godzinę.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Pasek kalibracji do codziennej autokalibracji zainstalowany a aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja zewnętrzna co 4 tygodnie..

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Paski, kalibratory, i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z oferowanym aparatem..

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego wynik pomiaru.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu za pomocą pasków których pola testowe mocowane są bez użycia kleju.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt