Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Parametrów Wymaganych FPW

Znak sprawy: ZP.220.100.24

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angiograf |  |  |  |  |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - obwodowych - brzusznych - mózgowych - klatki piersiowej | TAK |  |  |
| 2. | Statyw |  |  |  |
| 2.1. | Mocowanie statywu na suficie | TAK |  |  |
| 2.2. | Położenie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych (statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | TAK, opisać |  |  |
| 2.3. | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole min. 160 cm | TAK, podać | = 160 cm – 0 pkt, > 160 cm – 10 pkt |  |
| 2.4. | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 210° | TAK, podać |  |  |
| 2.5. | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 90° | TAK, podać |  |  |
| 2.6. | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 15°/s | TAK, podać |  |  |
| 2.7. | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 15°/s | TAK, podać |  |  |
| 2.8. | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej ≥ 50°/s | TAK, podać |  |  |
| 2.9. | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych | TAK |  |  |
| 2.10. | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i przesłon dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub rozwiązanie elektroniczne | TAK |  |  |
| 2.11. | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | TAK |  |  |
| 2.12. | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji parkingowej | TAK |  |  |
| 2.13. | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie | TAK/NIE, opisać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 2.14. | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycja statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg, powiększenie) oraz stołu we wszystkich trzech osiach w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | TAK, podać |  |  |
| 2.15. | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycja statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg, powiększenie) oraz stołu we wszystkich trzech osiach w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi live | TAK/NIE, opisać | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 2.16. | Pamięć pozycji statywu min. 50 | TAK, podać | = 50 – 0 pkt, > 50 – 5 pkt |  |
| 2.17. | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | TAK |  |  |
| 2.18. | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | TAK, podać | Pojemnościowy – 10 pkt, Elektromechaniczny elektromagnetyczny – 5 pkt. programowy – 2 pkt inny – 0 pkt |  |
| 2.19. | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | TAK, opisać |  |  |
| 3. | Stół pacjenta |  |  |  |
| 3.1. | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych. | TAK |  |  |
| 3.2. | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] min. 120 cm | TAK, podać |  |  |
| 3.3. | Regulacja wysokości stołu [cm] | TAK, podać |  |  |
| 3.4. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej ≥ 90°, | TAK, podać |  |  |
| 3.5. | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie [cm] ≥ 28 cm | TAK, podać |  |  |
| 3.6. | Szerokość płyty pacjenta min 45 cm | TAK, podać |  |  |
| 3.7. | Długość płyty pacjenta min. 280 cm | TAK, podać | ≥ 315 cm – 10 pkt, > 280 i < 315 cm – 5 pkt, = 280 cm – 0 pkt |  |
| 3.8. | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl | TAK, podać | < 1,4 mm Al. – 10 pkt, = 1,4 mm Al – 0 pkt |  |
| 3.9. | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg | TAK, podać |  |  |
| 3.10. | Resuscytacja pacjenta dozwolona przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 3.11. | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) min. 50 kg. | TAK, podać |  |  |
| 3.12. | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. | TAK |  |  |
| 3.13. | Akcesoria min.: - podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), - stabilizator głowy, - materac pokrywający całą długość stołu pacjenta, - podkładka do badań od strony promieniowej, - statyw na płyny infuzyjne, - podkładka pod głowę osłona radiologiczna na dolne części ciała mocowana od stołu | TAK, podać |  |  |
| 3.14. | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Generator w.cz. |  |  |  |
| 4.1. | Maksymalna moc wyjściowa min. 100 kW | TAK, podać |  |  |
| 4.2. | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | TAK |  |  |
| 4.3. | Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej | TAK |  |  |
| 4.4. | Konfigurowalny przycisk nożnego włącznika ekspozycji | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 4.5. | Włącznik ekspozycji w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) | TAK |  |  |
| 5. | Lampa RTG / przysłony |  |  |  |
| 5.1. | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK, podać | 3 - ogniskowa – 5 pkt, 2 - ogniskowa – 0 pkt |  |
| 5.2. | Wymiar największego ogniska < 1 mm | TAK, podać |  |  |
| 5.3. | Wymiar kolejnego mniejszego po największym < 0,6 mm | TAK, podać |  |  |
| 5.4. | Anoda sterowana siatką | TAK |  |  |
| 5.5. | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy | TAK |  |  |
| 5.6. | Pojemność cieplna anody min. 5000 kHU | TAK, podać | ≥ 6000 kHU – 10 pkt > 5000 i < 6000 kHU – 1 pkt, = 5000 kHU – 0 pkt, |  |
| 5.7. | Pojemność cieplna kołpaka min. 7000 kHU | TAK, podać | ≥ 9000 kHU – 10 pkt > 7000 i < 9000 kHU – 5 pkt, = 7000 kHU – 0 pkt |  |
| 5.8. | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska min. 140 mA | TAK, podać |  |  |
| 5.9. | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 10 min.) min. 2000 W | TAK, podać (w przypadku, gdy maks. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż maks. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) |  |  |
| 5.10. | Przysłona prostokątna | TAK |  |  |
| 5.11. | Filtr półprzepuszczalny dla aplikacji kardiologicznych | TAK |  |  |
| 5.12. | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,8 mm Cu | TAK, podać | = 0,8 mm Cu – 0 pkt, > 0,8 mm Cu – 15 pkt |  |
| 5.13. | Ilość stopni filtracji miedziowej min. 3 stopnie | Min. 3 wartości | = 3 stopnie – 0 pkt, > 3 stopnie – 5 pkt |  |
| 5.14. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję |  |  |
| 6. | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |
| 6.1. | Płaski panel cyfrowy o wymiarach min. 30 x 40 cm z polem obrazowania min. 28 x 38 cm oraz ich przekątne | TAK, podać wymiary detektora i pola oraz ich przekątne |  |  |
| 6.2. | Wartość typowa DQE min. 77% | TAK, podać |  |  |
| 6.3. | Wielkość pixela maks. 155 μm | TAK, podać |  |  |
| 6.4. | Liczba pól obrazowych detektora min. 3 | TAK, podać | = 3 pola – 0 pkt, > 3 pola – 10 pkt |  |
| 6.5. | Detektor chłodzony powietrzem | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 6.6. | Po jednej stronie stołu zabiegowego monitor min. 55" z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora na zawieszeniu sufitowym opisanym poniżej. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | TAK, podać wielkość przekątnej | Przekątna = 55” – 0 pkt, Przekątna > 55” – 5 pkt |  |
| 6.7. | Ilość wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI oraz VGA, możliwość podłączenia USG, toru wizyjnego, kardiomonitora, programatora). Rozmieszczenie gniazd wejściowych na sali zabiegowej i w sterowni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym min. 8 | TAK, podać |  |  |
| 6.8. | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym min. 8 | TAK, podać | = 8 pól – 0 pkt, > 8 pól – 5 pkt |  |
| 6.9. | Wybór sygnału wejściowego (dotyczy parametru powyżej) oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego metodą „przyciągnij i upuść”, ekranu zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 9.10. | Standard obrazów DICOM | TAK |  |  |
| 6.11. | Maksymalna luminacja monitora ≥ 350 Cd/m2 | TAK, podać |  |  |
| 6.12. | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole | TAK |  |  |
| 6.13. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów za pomocą myszki lub panelu dotykowego | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 6.14. | Zapis wszystkich obrazów wyświetlanych na monitorze jednocześnie – print screen | TAK |  |  |
| 6.15. | Minimum 2 monitory typu "flat" (TFT/LCD) w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i referencyjnego o przekątnej minimum 27" lub rozwiązanie alternatywne z dwoma monitorami spełniające wymóg | TAK |  |  |
| 6.16. | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny oraz zmiany programów anatomiczncyh podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | TAK/NIE, podać | TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 6.17. | Monitory obrazowe angiografu w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimalnie 8 dodatkowych źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorze zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami. | TAK | = 8 źródeł – 0 pkt, > 8 źródeł – 5 pkt |  |
| 6.18. | Możliwość przeglądania obrazów i akwizycji na panelu dotykowym w formie tabletu zamontowanego do stołu pacjenta. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyjście standardowego sygnału video (HDMI) do celów prezentacji będącej kopią obrazu z sali badań | TAK |  |  |
| 7. | System cyfrowy / postprocessing / archiwizacja |  |  |  |
| 7.1. | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania | TAK, podać nazwę, opisać |  |  |
| 7.2. | Płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego (stosunek sygnału do szumu elektronicznego SENR detektora przy maks. 5 nGy min. 23 dB) i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls | TAK/NIE, podać | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.3. | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku | TAK/NIE, Podać nazwę | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.4. | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK, opisać |  |  |
| 7.5. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 7,5 pulsów/s do30 pulsów/s | TAK, podać |  |  |
| 7.6. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 pulsów/s do 3 pulsów/s | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.7. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne trygerowane przebiegiem EKG (wyzwalane załamkiem R) | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.8. | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD min. 450 obrazów | TAK, podać | = 450 obrazów – 0 pkt, > 450 obrazów – 10 pkt |  |
| 7.9. | Akwizycja i zapis na HD obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie od 0,5 do 30 obrazów/s | TAK, podać |  |  |
| 7.10. | Matryca prezentacyjna 1024 x 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach | TAK, podać |  |  |
| 7.11. | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024 x 1024 > 10 bit | TAK, podać |  |  |
| 7.12. | Pamięć obrazów na HD min. 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej | TAK, podać |  |  |
| 7.13. | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  |  |
| 7.14. | DSA on-line i off-line | TAK |  |  |
| 7.15. | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 12 obrazów/s | TAK |  |  |
| 7.16. | Zoom w postprocessingu | TAK |  |  |
| 7.17. | Roadmapping 2D i 3D lub funkcjonalność ekwiwalentna umożliwiająca prowadzenie cewnika na masce | TAK |  |  |
| 7.18. | Funkcja roadmaping dynamiczny 2D naczyń wieńcowych tj. nałożenie ruchomego obrazu naczyń wieńcowych na fluoroskopię na żywo | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.19. | Wykorzystanie wcześniej zapisanego obrazu DSA jako roadmappingu 2D | TAK |  |  |
| 7.20. | Oprogramowanie do wzmacniania krawędzi stentów wieńcowch w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 7.21. | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta | TAK |  |  |
| 7.22. | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA | TAK, podać nazwę |  |  |
| 7.23. | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | TAK |  |  |
| 7.24. | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz, QCA) | TAK, opisać zaoferowane rozwiązanie realizujące tę funkcjonalność |  |  |
| 7.25. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK |  |  |
| 7.26. | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz, QCA) | TAK |  |  |
| 7.27. | Oprogramowanie do obrysowywania konturów struktur anatomicznych wraz z wykorzystaniem obrysowanego konturu jako roadmappingu 2D ze śledzeniem pozycji stołu w 3 osiach, pozycji statywu oraz powiększenia | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.28. | Angiografia rotacyjna | TAK |  |  |
| 7.29. | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | TAK |  |  |
| 7.30. | Obsługa oprogramowania 3D poprzez bezpośrednią interakcją z obrazem 3D wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań – pełne sterowanie parametrami obrazu 3D włącznie z wykonywaniem nowych rekonstrukcji z danych surowych | TAK/NIE, podać | TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.30. | Roadmap 3D z automatyczną korektą rysynku przez operatora opóźnienia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | TAK |  |  |
| 7.31. | Obsługa roadmappingu 3D poprzez bezpośrednią interakcję z obrazem 3D i fluoroskopowym wyświetlanym na monitorze w Sali badań. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 3.32. | Analiza zwężeń na obiekcie 3D | TAK |  |  |
| 7.33. | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | TAK |  |  |
| 7.34. | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | TAK |  |  |
| 7.35. | Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentow wiencowych działające w postprocessingu | TAK |  |  |
| 7.36. | Archiwizacja scen kardioangiograficznych na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych | TAK |  |  |
| 7.37. | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | TAK, podać | Prezentacja przebiegu EKG synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną 5 – pkt, Brak synchronizacji – 0 pkt |  |
| 7.38. | Archiwizacja przebiegu EKG razem ze sceną kardioangiograficzną | TAK |  |  |
| 7.39. | Specjalistyczne oprogramowanie do wspierania zabiegów z zakresu strukturalnych wad serca umożliwiające automatyczną segmentację obrazów CT oraz automatyczne pomiary niezbędene do przeprowadzenia procedury TAVI oraz automatyczne wyznaczenie projekcji niezbędnych dla wykonania zabiegu wraz z wykorzystaniem wyniku takiej segmentacji jako roadmappingu 3D ze śledzeniem kątów ramienia C pozycji stołu oraz statywu | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7.40. | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | TAK |  |  |
| 7.41. | Oprogramowanie umożliwiające wspólną rejestrację obrazów USG przezprzełykowego i angiograficznego umożliwiające co najmniej: - prezentacja obrazów z głowicy USG w czasie rzeczywistym - umieszczanie znaczników (punkty i elipsy) na obrazie echa przezprzełykowego i rejestrację ich pozycji w przestrzeni obrazowania ramienia angiografu w sposób umożliwiający ich wizualizację przy dowolnych zmianach projekcji rentgenowskich - nałożenie przezprzełykowych obrazów USG „na żywo” (3D, 2D, xPlane, Color Doppler) na obraz angiografu. - zmianę widoków oraz wybór płaszczyzny na obrazie z USG przezprzełykowego do nałożenia w czasie rzeczywistym na obraz angio - automatyczne obracanie obrazu USG przezprzełykowego do płaszczyzny obrazowania angiografu w trakcie wykonywania zabiegu - automatyczna segmentacja struktur serca oraz nałożenie na obraz angio trójwymiarowego dynamicznego modelu serca lub wybranych struktur - obsługa systemu do wspólnej rejestracji obrazów USG przezprzełykowego i angiograficznego bezpośrednio z konsoli aparatu USG -oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie jako roadmapingu 3D punktów oraz modeli anatomicznych zaznaczonych na obrazie USG przezprzełykowego, TAK/NIE, podać nazwę oprogramowania | TAK/NIE, podać | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami min.: - DICOM Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych), - DICOM Send, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Query/Retrieve, - DICOM Print | TAK, podać |  |  |
| 8. | Stacja postprocesingowa |  |  |  |
| 8.1. | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | TAK |  |  |
| 8.2. | Monitor stacji postprocesingowej min. 24” TFT/LCD kolorowy w sterowni | TAK |  |  |
| 8.3. | HDD ≥290 GB | TAK |  |  |
| 8.4. | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) | TAK |  |  |
| 8.5. | ZOOM | TAK |  |  |
| 8.6. | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Query/Retrieve Dicom Receive | TAK |  |  |
| 8.7. | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | TAK |  |  |
| 8.8. | Export danych w formatach graficznych i video na potrzeby prezentacji | TAK |  |  |
| 9. | Stacja badań hemodynamicznych (polifizjograf) |  |  |  |
| 9.1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 9.1.1. | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub z systemu cyfrowego angiografu do stacji badań hemodynamicznych | TAK |  |  |
| 9.1.2. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów | TAK, podać |  |  |
| 9.1.3. | Konsola komputerowa z min. jednym kolorowym monitorem o przekątnej min. 24” min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. System komputerowy zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Możliwość uruchomienia stacji badań hemodynamicznych z konsoli w pomieszczeniu sterowni | TAK, podać |  |  |
| 9.1.4. | Obsługa stacji badań hemodynamicznych z panelu dotykowego angiografu w sali badań w zakresie min.: pomiar CO, zmiana wyświetlanego ciśnienia, zmiana skali, uruchomienie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego, zapis przebiegu na dysku | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 9.1.5. | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorach w sali badań i w sterowni opisanych powyżej | TAK |  |  |
| 9.1.6. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG - łącznie z kablami EKG | TAK |  |  |
| 9.1.7. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |  |
| 9.1.8. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) | TAK |  |  |
| 9.1.9. | Pomiar i prezentacja Sp02 - łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips | TAK |  |  |
| 9.1.10. | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego - łącznie z mankietem pomiarowym | TAK |  |  |
| 9.1.11. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych | TAK, podać |  |  |
| 9.1.12. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m. in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, Qp/Qs, opory naczyniowe | TAK, opisać |  |  |
| 9.1.13. | Drukarka laserowa, kolorowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej | TAK |  |  |
| 9.1.14. | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci mierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych lub zasilanie z głównego UPS systemu | TAK |  |  |
| 9.1.15. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta – tego samego co angiograf | TAK/NIE, podać producenta | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 9.2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 9.2.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 9.2.2. | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 9.2.3. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 9.2.4. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 10. | Wstrzykiwacz automatyczny |  |  |  |
| 10.1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 10.1.1. | Głowica strzykawki na wózku jezdnym lub mocowana do stołu | TAK |  |  |
| 10.1.2. | Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem lub zbiornik na środek kontrastowy z funkcją automatycznego napełniania | TAK |  |  |
| 10.1.3. | Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu | TAK |  |  |
| 10.1.4. | Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia | TAK |  |  |
| 10.1.5. | Maksymalny przepływ kontrastu w zakresie minimum. 0,2 – 30 ml/s | TAK |  |  |
| 10.1.6. | Osiągane ciśnienie maksymalne podczas iniekcji minimum 1200 PSI | TAK |  |  |
| 10.1.7. | Wstrzykiwacz wyposażony w monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen), menu w języku polskim lub obsługa za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) | TAK |  |  |
| 10.1.8. | Zabezpieczenie uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana | TAK |  |  |
| 10.2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 10.2.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 10.2.3. | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 10.2.4. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 10.2.5. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 12. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 12.1. | Osłona radiologiczna mocowana do sufitu na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej – 1szt. | TAK |  |  |
| 12.2. | Fartuch ochronny typu garsonka, wykonany z lekkiego materiału, o ekwiwalencie zgodnym z wymaganiami dla Pracowni Zabiegowej, rozmiar do ustalenia z Zamawiającym - 1 szt. | TAK |  |  |
| 12.3. | Osłona na tarczycę – 1 szt. | TAK |  |  |
| 12.4. | Okulary ochronne – 1 szt. | TAK |  |  |
| 12.5. | Lampa zabiegowa wykonana w technologii typu LED, min. 60 000 lux. Sterylizowany uchwyt do pozycjonowania czaszy lampy – 1 szt. | TAK, podać typ |  |  |
| 12.6. | Interkom do komunikacji głosowej dwukierunkowej (jednoczasowo) pomiędzy sterownię a salą zabiegową. | TAK |  |  |
| 12.7. | UPS podtrzymujący pracę angiografu przez minimum 15 minut (prześwietlenie, radiografia, wykonanie angiografii rotacyjnej, pomiary hemodynamiki, wyświetlanie wszystkich parametrów na monitorach, ruchy statywu i stołu pacjenta) w przypadku awarii zasilania – automatyczne przełączanie w przypadku zaniku zasilania | TAK, podać |  |  |
| 12.8. | Uchwyt ramienia | TAK, podać |  |  |
| 12.9. | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych kontroli jakości – 1 zestaw | TAK, podać |  |  |
| 12.10. | Telewizory niemedyczne 55 cali do oglądania obrazów w trakcie zabiegu, zamontowane w sali badań – 2 sztuki | TAK, podać |  |  |
| 15. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 15.1. | przed demontażem angiografu przeznaczonego do wymiany Philips Allura Xper FD10, trwałe usunięcie wszystkich danych zgromadzonych na dyskach twardych w obecności pracownika Działu Informatycznego Zamawiającego | TAK |  |  |
| 15.2. | Demontaż stacji do pomiarów hemodynamicznych, będącą częścią składową wymienianego angiografu oraz montaż przy posiadanym przez Zamawiającego Angiografie Azurion 7 M12; | TAK |  |  |
| 15.3. | demontaż angiografu, sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru z uwzględnieniem informacji o wykasowaniu danych oraz zabranie przez Wykonawcę zdemontowanego sprzętu do ewentualnej utylizacji lub innego wykorzystania; | TAK |  |  |
| 15.4. | Wykonanie wszelkich prac montażowych, podłączeniowych i instalacyjnych w celu prawidłowego podłączenia angiografu i wszystkich części składowych przedmiotu zamówienia | TAK |  |  |
| 15.5. | Konfiguracja i podłączenie nowego aparatu do posiadanego systemu PACS/RIS firmy PIXEL w celu archiwizacji badań oraz otrzymywania listy zleconych badań z systemu RIS, przeglądanie archiwalnych badań z systemu PACS. Zamawiający posiada licencje. | TAK |  |  |
| 15.6. | Po zakończeniu gwarancji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu hasła dostępu w celu umożliwienia przeprowadzenia podstawowej diagnostyki i konfiguracji sieciowej | TAK |  |  |
| 15.7. | Integracja aparatu z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu Arterion 7 | TAK |  |  |
| 15.8. | Sygnalizacja świetlna informująca o zaniku zasilania głównego i pracy na UPSie | TAK |  |  |
| 15.9. | Podłączenie zaoferowanego aparatu do sygnalizacji ostrzegawczej | TAK |  |  |
| 15.10. | Podłączenie angiografu do wyłączników bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 15.11. | Zaimportowanie obrazy do wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych monitorów z możliwością wyświetlania na każdym dostarczonym monitorze medycznym | TAK |  |  |
| 15.12. | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych dla angiografu oraz wszystkich dostarczonych monitorów medycznych | TAK, dostarczyć sprawozdania podczas odbioru końcowego |  |  |
| 15.13. | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych po istotnej naprawie (np. wymiana generatora, lampy rentgenowskiej) oraz dla każdego monitora dostarczonego w ranach wymiany gwarancyjnej w okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 15.14. | Wykonanie testów specjalistycznych angiografu i monitorów w okresie gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |  |
| 15.15. | Pierwsze dwudniowe szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji 2 dni przed odbiorem końcowym aparatu | TAK |  |  |
| 15.16. | Dodatkowe dwudniowe szkolenie dla techników i lekarzy w warunkach klinicznych (z pacjentem) po odbiorze Sanepidu w terminie wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 15.17. | Jednodniowe szkolenie z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości. Rozpoczęcie szkolenia nastąpi w po odbiorze aparatu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16. | Warunki instalacji, serwisu, gwarancji, wymagane dodatkowe dokumenty |  |  |  |
| 16.1. | Sprzęt fabrycznie nowy z pełną gwarancją również na wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferowanego angiografu oraz na prace adaptacyjne – min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 16.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa. Przeglądy techniczne mają dotyczyć również dla ofertowanego wyposażenia, dla którego producent ich wymaga | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 16.3. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |  |
| 16.4. | Zdalna diagnostyka serwisowa Kardioangiografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | TAK, podać |  |  |
| 16.5. | Wykonanie i dostarczenie projektu osłon stałych w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy | TAK |  |  |
| 16.6. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej na pendrive dla angiografu oraz wszystkich elementów wyposażenia | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego |  |  |
| 16.7. | Dokumentacja techniczna angiografu i wyposażenia w formie papierowej i elektronicznej na pendrive | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego |  |  |
| 16.8. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego |  |  |
| 16.9. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru kocowego |  |  |
| 16.10. | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego |  |  |
| 16.11. | Napięcie zasilania i dopuszczalne wahania napięcia sieci | V / % Podać |  |  |
| 16.12. | Dopuszczalna oporność sieci zasilającej |  Podać |  |  |
| 16.13. | Maksymalna moc pobierana z sieci | kVA Podać |  |  |
| 16.14. | Ciepło emitowane przez cały zestaw | kJ / godz. Podać, |  |  |
| 17. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie (angiografie) |  |  |  |
| 17.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 17.2. | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 17.3. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 17.4. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/