Załącznik Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu obrazowania z lampą szczelinową z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego  Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00324/2024

a) Termin realizacji zamówienia: do …….. tygodni od dnia podpisania umowy.

b) Miejsce realizacji: Oddział Okulistyczny w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6

w Jeleniej Górze

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | SYSTEM OBRAZOWANIA Z LAMPĄ SZCZELINOWĄ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE (PARAMETRY TECHNICZNE)

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM OBRAZOWANIA Z LAMPĄ SZCZELINOWĄ |  |  | Nazwa urządzenia: ……………………………………….. Typ urządzenia: ……………………………………….. Rok produkcji: ……………………………………….. Kraj pochodzenia: ……………………………………….. |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji 2024). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Lampa szczelinowa z oświetlaczem położonym powyżej części optycznej typu „Haag-Streit” | TAK |  |  |
| 1.3 | Pięciostopniowa regulacja powiększenia obrazu | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Rozstaw źrenic badającego min 55-78 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Powiększenie okularów 12,5x | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Płynna regulacja szerokości szczeliny od 0 do 14 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Płynna regulacja długości szczeliny od 1 mm do 14 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.8 | Stopnie powiększenia -6x, 10x, 16x, 25x, 40x | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.9 | Obrót osiowy szczeliny od 0º do 180º | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.10 | Średnica oświetlanego pola: 14/10/5/2/1/0,2 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.11 | Obrót szczeliny względem części optycznej od 0º do 180º | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.12 | Możliwość pochylenia szczeliny w kierunku pacjenta o 5,10,15 i 20 stopni | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Źródło światła - LED | TAK |  |  |
| 1.14 | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów – umożliwiający poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu, wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu | TAK |  |  |
| 1.15 | Lampa w komplecie z cyfrową przystawką | TAK |  |  |
| 1.16 | Diodowy oświetlacz tła | TAK |  |  |
| 1.17 | Oprogramowanie do obsługi przystawki cyfrowej otwierane za pomocą przeglądarki internetowej | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.18 | Filtry: żółty, niebieski, zielony, pochłaniający ciepło, odcinający UV i IR, filtr poprawiający kontrast i barwy podczas obserwacji siatkówki | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.19 | Zakres ruchu w osi strzałkowej min 90 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.20 | Zakres ruchu na boki min 100 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.21 | Zakres ruchu w pionie min 30 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.22 | Zakres ruchu podbródka min 80 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.23 | Punkt fiksacyjny- lampka na regulowanym wysięgniku | TAK |  |  |
| 1.24 | Płynna regulacja natężenia światła w korpusie przy joystick´u regulującym pozycję lampy | TAK |  |  |
| 1.25 | Minimalna wielkość matrycy przystawki cyfrowej min 2M Pikseli | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.26 | Stolik pod urządzenie, elektryczne regulowany góra -dół | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.27 | Transmisja danych przystawki cyfrowej poprzez złącze LAN (RJ-45) | TAK |  |  |
| 1.28 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi przystawki cyfrowej co najmniej All-in-One, 8GB RAM, 256GB SSD, Win1 1PRO | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.29 | W zestawie tonometr aplanacyjny typ R z cyfrowym odczytem i pryzmatami | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.30 | Telewizor 65´´plus uchwyt ścienny (do podglądu obrazu), z montażem po stronie Wykonawcy. Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca zobowiązany jest przejrzeć detektory miejsce do montażu wskazane przez zamawiającego aby uniknąć uszkodzenia biegnących instalacji | TAK |  |  |
| 1.31 | W zestawie min. trzy soczewki do obrazowania tylnego odcinka oka | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres ……..miesięcy. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.3 | Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia naprawy, serwis gwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta przedmiotu zamówienia, nie rzadziej niż raz w roku. Po upływie terminu gwarancji Wykonawca wskaże (określi) autoryzowany punkt serwisowy, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i określonego w niej odrębnego wynagrodzenia. | TAK |  |  |
| 2.4 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe będą wykonywane bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.5 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.6 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.7 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |
| 2.8 | Wykonawca gwarantuje produkcję części zamiennych jak i rozbudowę urządzeń na minimum 8 lat od dostawy. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.9 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla pracowników Oddziału Okulistycznego WCSKJ. | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie,

zeskanować – załączyć do oferty poprzez platformę zakupową