Załącznik nr 1B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Stół operacyjny (sukcesywne dostawy)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2023 lub nowszy w przypadku zamówienia w kolejnym roku |  |  |
| 6 | Ilość | 8 szt. |  |  |
| 7 | Miejsce instalacji | Główny Blok Operacyjny |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym i chirurgicznym | Tak, podać |  |  |
| I.2 | Stół wyposażony w min. 4 podwójna koła jezdne o średnicy min. 100 mm .Zapewniający pełną mobilność tzn. umożliwiający wygodną jazdę w obrębie bloku operacyjnego i swobodne przestawianie stołu na boki bez konieczności aktywowania funkcji jazdy stołem z pilota sterującego. Wszystkie koła schowane w obrysie podstawy Wszystkie koła skrętne. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu. | Tak, podać |  |  |
| I.3 | Centralna blokada podstawy stołu – podstawa na czas zabiegu, poprzez schowanie kół stabilnie posadowiona na podłodze – stół w pozycji „zablokowany“ nie opiera się na kołach lub wysuwanych stopkach – funkcja sterowana elektrycznie za pomocą pilota . | Tak |  |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń/gniazdo wpustowego („bolec - okrągły otwór”), lub z zastosowaniem systemu hakowego bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi ,jedno kliknięcie /osadzenie ma stanowić bezpieczne połącznie elementów bez konieczności dokręcania któregokolwiek segmentu śrubami. | Tak |  |  |
| I.5 | Kształt podstawy ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. Podstawa węższa w części centralnej, szersza na obu końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej i dodatkowo obciążona żeliwem lub wykonana tylko ze stali nierdzewnej. | Tak, podać |  |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Bez gumowych lub gumo podobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych.( wyjątkiem mała osłona siłownika/lub siłowników.) Kolumna w górnej części pod blatem zabezpieczona przed zalaniem monolityczną obudową z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego. | Tak |  |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak |  |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak |  |  |
| I.9 | Blat stołu dzielony na min: 5 n/w segmenty : - podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, - odejmowalny - segment plecowy - siedzisko, z wycięciem ginekologicznym - segment nożny dzielony, wzdłużnie - 2 częściowy z możliwością odwodzenia na boki – odejmowalny - segment wydłużający stół z możliwością montażu od strony segmentu plecowego lub segmentu siedziska umożliwiający wydłużenie blatu o min. 25 cm | Tak, podać |  |  |
| I.10 | Stół wyposażony w min: dwa wbudowane akumulatory 12V, 18Ah. – brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak, podać |  |  |
| I.11 | Stół zapewniający pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych, ze złączem wyrównania potencjału w podstawie stołu. | Tak |  |  |
| I.12 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu .W segmencie podgłówka szyny sprzętowe z 3 stron | Tak |  |  |
| I.13 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu : - obciążenie w ułożeniu NORMAL – rozumiane jako waga pacjenta jaką można obciążyć stół w pozycji centralnej (bez możliwości zmiany pozycji stołu) min 450 kg - obciążenie w ułożeniu REVERS – rozumiane jako waga pacjenta jaką można obciążyć stół ( z możliwością sterowania funkcjami stołu zgodnie z zaleceniami producent ) min 240 kg | Tak, podać |  |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system antykolizyjny zabezpieczający min. przed kolizją elementów blatu oraz nie pozwalający na uderzenie elementów blatu o kolumnę, zatrzymujący ruch blatu w przypadku przeciążenia , oraz w system wykrywający zmianę położenia segmentu nożnego i segmentu głowy (pozycja odwrócona) | Tak |  |  |
| I.15 | Masa własna stołu nie przekraczająca 300 kg | Tak, podać |  |  |
| I.16 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej: - długość min. 200 cm - szerokość z szynami bocznymi od 58 cm do 60 cm - szerokość blatu bez szyn bocznych min. 54 cm | Tak, podać |  |  |
| I.17 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie, co najmniej od 60 cm do 100 cm funkcja sterowana za pomocą pilota. | Tak, podać |  |  |
| I.18 | Przesuw wzdłużny blatu, co najmniej 300 30 cm z funkcja sterowana za pomocą pilota | Tak, podać |  |  |
| I.19 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu | Tak, podać |  |  |
| I.20 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG w projekcji AP | Tak |  |  |
| I.21 | Kolumna stołu osadzona asymetrycznie względem podstawy . Możliwość uzyskania obszaru przezierności dla promieni RTG na długości min 170 cm w pozycji normalnej przy zastosowaniu płyty karbonowej jednoczęściowej. | Tak, podać |  |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |  |  |  |  |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący awaryjny umieszczony na kolumnie stołu | Tak |  |  |
| II.2 | Stół wyposażony w gniazda ( na kolumnie stołu ) do podłączania pilota przewodowego lub sterownika nożnego od strony segmentu podgłówka oraz od strony segmentu nożnego | Tak ,podać |  |  |
| II.3 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony w - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów ,stanie naładowania baterii pilota. - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu. - funkcję pamięci– automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji .Możliwość zapamiętania min 3 często używanych przez Użytkownika pozycji blatu (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „flex” i „reflex”). - Możliwość uruchomienia funkcji jazdy stołem. - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła oraz z podświetlonymi przyciskami funkcji możliwych do wykonania. - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku . | Tak, podać |  |  |
| II.4 | Pilot do sterowania stołem bezprzewodowy posiadający możliwość pracy jako pilot przewodowy. Z możliwością ładowania za pomocą dedykowanego przewodu podłączanego do stołu oraz ładowarki sieciowej dostarczonej w komplecie. | Tak/Nie |  |  |
| II.5 | Panel sterujący awaryjny umieszczony na kolumnie stołu w jego osi długiej wyposażony, co najmniej w: - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora - wskaźnik naładowania baterii w min 3 kolorach. | Tak |  |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panelu sterującego awaryjnego - pozycja Trendelenburga,.min 25° - anty-Trendelenburg min 35 °. Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga wraz z materacem oraz odejmowanymi podkładkami żelowymi. | Tak, podać |  |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panelu sterującego | Tak, podać |  |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40° do +70° sterowana z pilota i panelu sterującego | Tak, podać |  |  |
| III.4 | Regulacja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚. Sterowana z pilota i panelu sterowania. Podnóżek 2-częściowy, dzielony wzdłużnie z możliwością ręcznego odwiedzenia na boki w zakresie min. 90 ˚ ( +/- 5 ˚) jednego podnóżka, z mechanizmem blokującym. | Tak, podać |  |  |
| III.5 | Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny lub podgłówek z systemem wspomagania mechanicznego z jednoczesną blokadą ,ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację. Regulacja podgłówka w zakresie : -50°/+5°. | Tak, podać |  |  |
| III.6 | Pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min. 220˚ sterowana min z pilota | Tak, podać |  |  |
| III.7 | Pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min.140˚) sterowana mni z pilota | Tak, podać |  |  |
| III 8 | Pozycja „beach-chair” za pomocą jednego przycisku lub poprzez wybranie tej pozycji z pamięci pilota | Tak , podać |  |  |
| III 9 | Możliwość doposażenia stołu w manetkę do regulacji prędkości jazdy stołem lub w inne urządzenie do regulacji prędkości.jazdy . | Tak/Nie |  |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |  |  |  |  |
| IV.1 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 3 szt. | Tak, podać |  |  |
| IV.2 | Poduszka do wspornika ułożeń bocznych- prostokątna min 120 x 170 mm – 1 szt. Poduszka - nerkowata min.100 x 200 mm – 1 szt. Poduszka - profilowana miękka min 150 x 240 mm – 1szt. | Tak, podać |  |  |
| IV.3 | Podnóżek typu Stirrup lub równoważny wraz z klamrami mocującymi oraz ze wspomaganiem umożliwiający regulację wysokości oraz przywodzenia/odwodzenia od strony stopy, wyściełane podpórki podudzi, regulowane we wszystkich kierunkach. Maksymalne obciążenie min. 160 kg – 1 para, tj. dwa podnóżki. Podnóżki zostaną zaoferowane do jednego stołu. | Tak, podać |  |  |
| IV.4 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych oraz 2 szt. podpórek do stóp – 1 kpl. Zestaw zostanie zaoferowany do jednego stołu. | Tak, podać |  |  |
| IV .5 | Podpora ręki wsuwana pod materac wykonana z plexi – 6 szt. Podpora ręki na wsporniku kulowym płaska – 1 szt. Podpora ręki do ułożeń bocznych lub siedzących z trzema przegubami regulowana jednym pokrętłem – 2 szt. | Tak |  |  |
| IV.6 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi bez konieczności zakupu dodatkowych elementów | Tak |  |  |
| IV.7 | Wszystkie wymienione akcesoria i elementy wyposażenia dotyczą jednego stołu operacyjnego – Wykonawca uwzględni w/w opisane wyposażenie dla każdego stołu osobno (poza pozycjami wyszczególnionymi w pkt. IV.3 i IV.4 OPZ, które zostaną zaoferowane w ilości 1 zestawu do jednego z zaoferowanych stołów) | Tak |  |  |
| V. INNE |  |  |  |  |
| V.1 | Pełna obsługa serwisowa zaoferowanych stołów po okresie gwarancji zgodnie z załączonym projektem umowy na okres 48 miesięcy | TAK |  |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)