Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

1. Sterylizator parowy (SP 01)

Producent:

Model, typ:

Rok produkcji: 2021

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność min. 4 jedn. wsadu - wymiary komory sterylizacyjnej (na wejściu do komory) (SxWxG) 640-660 x 640-660 x 700-200 mm - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu, | TAK, podać |  |
| 2. | Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304). Instalacja wodna i parowa sterylizatora wykonana z materiałów nierdzewnych. | TAK, podać |  |
| 3. | Grubość ściany komory min. 5mm. | TAK, podać |  |
| 4. | Wysokość załadowcza komory sterylizatora 700-800mm lub 800 | TAK, podać |  |
| 5. | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L). | TAK, podać |  |
| 6. | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie -wyposażone w przeciwciężar równoważący ciężar drzwi, pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK, podać |  |
| 7. | Sterownik mikroprocesorowy. | TAK, podać |  |
| 8. | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej min. 5,5 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 480x640 pikseli, zlokalizowany po stronie załadowczej Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | TAK, podać |  |
| 9. | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500mm | TAK, podać |  |
| 10. | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po stronie wyładowczej o wymiarach minimalnych 10 cali (informujący o: programie sterylizacyjnym, stanie programu, stanie alarmowym, czas Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora. | TAK, podać |  |
| 11. | Drukarka, wyświetlacz po stronie załadowczej oraz wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza się lokalizacji wyświetlacza bezpośrednio ponad komorą ze względu na oddziaływanie cieplne z komory) | TAK, podać |  |
| 12. | Panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej szklany odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  |
| 13. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem lub zlokalizowany na wyświetlaczu | TAK, podać |  |
| 14. | Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne. | TAK, podać |  |
| 15. | Program testujący Bowie & Dick | TAK, podać |  |
| 16. | Program testu szczelności. | TAK, podać |  |
| 17. | Program rozgrzewający i test szczelności uruchamiany automatycznie o zadanej w sterowniku godzinie lub test uruchamiany przez uzytkowanika, recznie | TAK, podać |  |
| 18. | Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programów) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach parowych standardowych oraz 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu – programy zwalidowane przez producenta urządzenia. Czas trwania programu nie przekraczający 65 minut (załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi ) | TAK, podać (załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi ) |  |
| 19. | Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 pulsacje parowe w podciśnienieniu - nadciśnienie w celu skutecznego usunięcia powietrza oraz wygrzania materiału. | TAK, podać |  |
| 20. | Suszenie pulsacyjne w programach do sterylizacji ciężkich wsadów (załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi ) | TAK, podać |  |
| 21. | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu. | TAK, podać |  |
| 22. | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. | TAK, podać |  |
| 23. | Książka serwisowa lub informacja o przeglądzie w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. | TAK, podać |  |
| 24. | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | TAK, podać |  |
| 25. | Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. | TAK, podać |  |
| 26. | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Współpraca z system komputerowym do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i rejestracji obiegu materiałów sterylizowanych. | TAK, podać |  |
| 27 | Urządzenie wyposażone w złącze RJ45 i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za pośrednictwem łącza internetowego. | TAK, podać |  |
| 28.. | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym. Pompa próżniowa wyposażona w dodatkowy niezależny inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy oraz zmniejszający zużycie wody. | TAK, podać |  |
| 29. | Próżnia wytwarzana przez układ próżniowy poniżej 30mBar dla temperatury wody chłodzącej 20 st.C | TAK, podać |  |
| 30. | Zawory procesowe na obwodzie parowym sterowane pneumatycznie. | TAK, podać |  |
| 31. | Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, wytwornica, inne) | TAK, podać |  |
| 32. | Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami ciśnienia braku sprężonego powietrza oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika | TAK, podać |  |
| 33. | Sterylizator wyposażony we wbudowany układ redukujący zużycie wody przez pompę próżniową wyposażony czujnik temperatury podłączony do sterownika urządzenia | TAK, podać |  |
| 34. | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem. Powrót uszczelki do kanału (rozszczelnienie komory) poprzez zasysanie uszczelki do kanału podciśnieniem pompy próżniowej. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3000 cykli. | TAK, podać |  |
| 35. | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK, podać |  |
| 36. | Konstrukcja i działanie zgodne z normą PN-EN 285 umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych | TAK, podać |  |
| 37. | Szerokość sterylizatora całkowita wraz z dostępem serwisowym od frontu i bocznym maksymalnie 110cm | TAK, podać |  |
| 38. | Podłączenie odpływu higienicznie (szczelne) bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej ( brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). Temperatura ścieków nie przekraczająca 65st.C. | TAK, podać |  |
| 39. | Urządzenie posadowione bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie). | TAK, podać |  |
| 40. | Hałas podczas pracy max 72 dB(A) | TAK, podać |  |
| 41. | Wbudowana w sterylizator wytwornica pary o parametrach zgodnych z PN-EN 285: -moc grzewcza grzałek wytwornicy dla 4 jednostek 40 kW, w przypadku 6 jednostek 58 kW -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej -automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) wraz z systemem odzysku ciepła z odmulin dla podgrzania wody zasilającej - sterowane przez sterownik niezależny od sterownika sterylizatora - wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik poziomu wody. | TAK, podać |  |
| 42. | Autoryzowany serwis techniczny | TAK, podać |  |
| 43. | Wyposażenie sterylizatora - Wózek transportowy sterylizatora parowego. Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego 4STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego - 2 sztuki | TAK, podać |  |
| 44. | Wyposażenie sterylizatora - Wózek załadowczy sterylizatora parowego. Wózek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorą sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki. - 1 komplet | TAK, podać |  |
| 44. | Wyposażenie sterylizatora - Wózek załadowczy sterylizatora parowego. Wózek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorą sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki. - 1 komplet | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Dekla-rację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, podać |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat CE (wymagane oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, podać |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne nie stanowią wymagania odcinającego – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy