Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-40/22)

Pakiet nr 1 – Podnośnik podsufitowy 1 sztuka

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Ocena punktowa/Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2022 | TAK |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | TAK |  |  |
|  | Podsufitowy system do transportu i opieki nad pacjentem w systemie trawersowym naściennym. | TAK |  |  |
|  | System regulowany elektrycznie. | TAK |  |  |
|  | Udźwig podnośnika: min. 200 kg. | Podać |  |  |
|  | Długość pasa podnośnika: min 2000 mm. | Podać |  |  |
|  | Zakres podnoszenia min. 1900 mm. | Podać |  |  |
|  | Waga urządzenia bez wieszaka max. 7kg. | Podać |  |  |
|  | Zasilanie Akumulator: 36 V. | Podać |  |  |
|  | Odporność podnośnika na czynniki zewnętrzne min. IPx4. | Podać |  |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą przewodowego pilota i z panela kasety. | TAK |  |  |
|  | Odporność pilota na czynniki zewnętrzne min. IPx7. | Podać |  |  |
|  | Zdejmowanie podnośnika z szyn bez użycia narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie podnośnika do instalacji szynowej za pomocą bagnetu. | TAK |  |  |
|  | Silnik kontrolujący miękki start oraz zatrzymanie. | TAK |  |  |
|  | Elektryczne opuszczanie awaryjne. | TAK |  |  |
|  | Manualne opuszczanie awaryjne. | TAK |  |  |
|  | Elektryczne zatrzymywanie awaryjne. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik niskiego naładowania akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed przeciążeniem. | TAK |  |  |
|  | Ilość podniesień na 1 ładowaniu na wys. 0,5m przy obciążeniu 100kg min. 45 podniesień. | Podać |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów kasety podnośnika poprzez pilota. | TAK |  |  |
|  | Pilot z funkcją magnetycznego mocowania w naściennym gnieździe ładowarki. | TAK |  |  |
|  | Gniazdo ładowarki mocowane na ścianie. |  |  |  |
|  | Podwieszki z podparciem głowy służąca do transportu i kąpieli z udźwigiem min 250 kg. | Podać |  |  |
|  | Pasy do zawieszenia podwieszki na wieszaku służące do regulacji pozycji pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wieszak dwupunktowy z podwójnym zaczepem, z ochronną warstwą pianki, z samo zamykającymi się hakami, pod wpływem podnoszenia. | TAK |  |  |
|  | Listwa naścienna aluminiowa z nakładką maskującą. | TAK |  |  |
|  | Trawers aluminiowy malowany z możliwością regulacji na dowolny wymiar. | TAK |  |  |
|  | Wózek do trawersu, materiał wózka do mocowania podnośnika w trawersie - stal nierdzewna. | TAK |  |  |
|  | Rolki regulowane niwelujące nierównoległość ścian. | TAK |  |  |
|  | Materiał wózka do mocowania podnośnika w trawersie - stal nierdzewna. | TAK |  |  |
| AKCESORIA |
|  | Podwieszka transportowo-kąpielowa z podparciem głowy w rozmiarze S – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Podwieszka transportowo-kąpielowa z podparciem głowy w rozmiarze M – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Podwieszka transportowo-kąpielowa w rozmiarze M – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | TAK | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | 36 miesiące – 0 pkt 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy – 20 pkt 72 miesięcy –40 pkt |
|  | W cenie oferty przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | TAK |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie dla min. 2 osób. | TAK |  |  |
| 37. | Dostarczenie 1 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz 1 sztuki w postaci elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  |  |
| 38. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 39. | Certyfikat CE | TAK |  |  |

UWAGA:

Oświadczenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.