Załącznik nr 7 do SIWZ DZP /90/ 2018

Formularz Parametrów Wymaganych

| Nazwa : |  | ZESTAW DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ - 1 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model: |  |  |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |  |  |
| Dostawca: |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA |  | WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU | PUNKTACJA |
| I . PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie nowe, nie regenerowane, nieużywane, niedemonstracyjne. Wyprodukowane w roku dostarczenia aparatu |  | TAK |  |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min.64 rzędów detektora w osi Z i obejmujący min. 50 cm w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV i umożliwiający wykonywanie badań jedno i dwuenergetycznych |  | TAK (podać ilość rzędów) |  | największa - 20 pkt graniczna – 0 pozostałe - proporcjonalnie |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min.128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa-detektor dla jednej energii promieniowania RTG w trybie pracy sekwencyjnej (aksjalnym) i spiralnym w pełnym polu widzenia: - kardiomonitor zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym; - modulacja promieniowania X sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych); - akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą retrospektywną (skanem spiralnym) – kliniczne badanie naczyń wieńcowych i badanie funkcjonalne; - akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną (skanem osiowym) – przesiewowe badanie stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych; - minimalna rozdzielczość czasowa kardiologiczna dla rekonstrukcji wielosegmentowej (z danych zbieranych z jednego cyklu pracy serca dla aktualnie ocenianego fragmentu badania) nie gorsza niż 72ms; - badanie serca z niską dawką z wykorzystaniem sekwencyjnego skanowania osiowego. |  | TAK (podać ilość warstw) |  |  |
|  | Stanowiska pracy systemu: - konsola operatorska |  | TAK |  |  |
|  | Dwukomorowy wstrzykiwacz kontrastu, sprzężony z tomografem. Klasa sprzężenia min. I o następujących parametrach: - wstrzykiwacz dwutłokowy - automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów - pamięć przechowywania i wywoływanie 250 protokołów - iniekcje wielofazowe (do 6 faz) - zintegrowana iniekcja testowa NaCl - głowica umożliwiająca pracę z wkładami jednorazowego lub wielorazowego użytku, wielorazowe o min. gwarantowanej sterylności –12 godzin - równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego - z opcją zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu przez operatora - obsługa poprzez dotykowy panel sterujący połączony ze wstrzykiwaczem za pomocą kabla sygnałowo- zasilającego - generowane ciśnienie do 325 PSI - zdalna diagnostyka serwisowa poprzez łącze internetowe - prędkość wymuszonego przepływu 0,1–10 ml/s, przyrost co 0,1 ml/s - opóźnienie skanowania 0–300 s (5 minut), przyrost co 1 sekundę - ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej |  | TAK |  | Klasa sprzężenia I – 0 pkt Klasa sprzężenia II- III – 5 pkt Klasa sprzężenia IV – 10 pkt - zdalna diagnostyka serwisowa - 5 pkt. - brak zdalnej diagnostyki serwisowej – 0 pkt. |
|  | Kardiomonitor wraz z niezbędnym wyposażeniem - zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym, umożliwiający wykonywanie badań kardiologicznych na tomografie bramkowanych sygnałem EKG |  | TAK |  |  |
|  | Bazodanowe oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu kontrastu i dawek. Oprogramowanie spełnieniające dyrektywy EUROATOM 2013/59 z dnia 5 grudnia 2013r i pozwalające na: - analizę statystyczną poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki - wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum - przesyłanie sporządzonych raportów do systemu RIS - pełna integracja (podłączenie posiadanego przez zamawiającego tomografu oraz tomografu będącego przedmiotem zakupu) do systemu monitorowania dawki |  | TAK |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, konsolę lekarskie, wstrzykiwacz oraz wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie |  | TAK |  |  |
| - II . PARAMETRY FUNKCJONALNE |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu maks. +/- 0,25mm [kg] |  | ≥ 220 |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu maks. +/- 1 mm [kg] |  | ≥ 300 |  |  |
|  | Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża [cm] |  | ≤ 55 |  | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 13. | Średnica otworu gantry (cm) |  | ≥ 70 |  | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 14. | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie(±30) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób |  | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 15. | Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie (±300) ) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób |  | TAK /NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 16. | Sterowanie ruchami stołu i gantry minimum z lewej i prawej strony gantry i z konsoli sterowni |  | TAK |  | Sterowanie z 4 stron gantry aparatu - 10 pkt Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia – 10 pkt |
| 16.a | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego na wyświetlaczu gantry punktu referencyjnego (min. 2 różne jednoczasowo dostępne pozycje na panelu dotykowym na gantry) |  | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 16.b | Możliwość wyboru pacjenta i protokołu badania wraz z jego modyfikacją bezpośrednio na gantry w celu przyspieszenia badań nagłych |  | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 17. | Wyposażenie stołu: - materac - 2 wymienne osłony na materac chroniące przez zabrudzeniami - pasy stabilizujące - podgłówek do badania głowy - podpórka pod ramię, głowę, kolana i nogi - osłona stołu przed zalaniem płynami Ochrona radiologiczna personelu: 3 kpl, w każdym: fartuch, osłona na tarczycę, okulary |  | TAK |  |  |
| 18. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem |  | TAK |  |  |
| 19. | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu” oraz dodaje zapis w pozycji „punktacja: Min. 2 wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu pozostałego do końca skanowania widoczne przez pacjenta w czasie badania niezależnie od kierunku wprowadzenia pacjenta do gantry |  | TAK /NIE |  | Tak -5 pkt Nie - 0pkt |
| 20. | Wyświetlanie na monitorze zintegrowanym z gantry filmów instruktażowych dla pacjenta, informacji o pacjencie oraz przebiegów EKG |  | TAK /NIE |  | Tak -5 pkt Nie - 0pkt |
| 21. | Wyświetlanie na monitorze zintegrowanym z gantry filmów instruktażowych dedykowanych dla dzieci (w postaci kreskówek) |  | TAK /NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 22. | Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm] |  | ≥ 200 cm |  | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 23. | Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu spiralnego |  | ≥ 184 cm |  | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 24. | Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu topograficznego |  | ≥ 190 cm |  | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 24.a | Liczba pozycji projekcji skanu topograficznego (min AP i LAT) bez przekładania pacjenta |  | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt Dla wartości >0: Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 25. | Możliwość poprzecznego ruch stołu |  | TAK /NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 26. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |
| - III. PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora (dla trybu skanowania jednoenergetycznego) |  | ≥ 70kW |  | Wartość graniczna – 0 pkt: Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalny prąd lampy możliwy do wykorzystania w protokołach badań dla 120 kV |  | ≥ 600 mA |  | Wartość graniczna – 0 pkt: Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi z [mm] |  | TAK, podać |  | największa – 10 pkt najmniejsza - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych detektora biorących udział w akwizycji danych |  | ≥ 45 000 |  |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe [kV] używane w protokołach klinicznych |  | ≥ 135 |  | 135kv – 0 pkt Powyżej 135kv 10-pkt |
|  | Minimalne napięcie anodowe [kV] używane w protokołach klinicznych |  | ≤ 80 |  | 80kv- 0pkt Ponizej 80kv -10pkt |
|  | „Pojemność cieplna anody lampy > 7MHU lub jej ekwiwalent, który dopuszcza się pod warunkiem, że szybkość jej chłodzenia nie jest mniejsza niż 5 MHU/min)” |  | Podać oferowaną wartość oraz opisać zastosowane rozwiązanie |  |  |
|  | Prędkość chłodzenia lampy [kHU/min] |  | ≥ 1000 kHU/min |  |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu (3600) układu lampa-detektor [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań(np. trauma skan), zarówno dla trybu skanowania spiralnego jak i aksjalnego |  | ≤ 0,35 s |  | graniczna - 0 pkt najmniejsza - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji ilości warstw zadeklarowanych w pkt. I.3 (mm) |  | ≤ 0,625mm |  | graniczna - 0 pkt najmniejsza -10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Minimalny zakres wartośći współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych |  | Minimalny zakres <0,15-1,5> |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla max. ilości warstw submilimetrowych zadeklarowanych w pkt I.3 z zachowaniem 2% tolerancji izotropowości |  | ≤ 0,35 mm |  | graniczna - 0 pkt najmniejsza - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY> 1 |  | TAK (podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia) |  | graniczna - 0 pkt najmniejsza - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dostępne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] |  | ≥ 50cm |  | graniczna - 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  | Modulacja prądu anodowego w czasie rzeczywistym we wszystkich trzech osiach |  | TAK |  |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta typu SAFIRE, VEO, AIDR 3D , ASiR itd). Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) lub manualnie (z udziałem operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) Możliwość stosowania algorytmu we wszystkich trybach pracy i rodzajach badań. |  | TAK / podać nazwę |  | Ilość nastawów poziomu redukcji dawki dla protokołów w technice rekonstrukcji iteracyjnej dla tego samego zestawu danych surowych - minimum 3- O pkt - 4-6 – 5 pkt - 7 – więcej – 10 pkt |
| 44.a | Stopień redukcji dawki iteracyjnego algorytmu rekonstrukcyjnego |  | TAK, podać |  | Wartość graniczna = 50 % – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w trybie rekonstrukcji iteracyjnej wielokrotnie przetwarzającej dane surowe, zaoferowanej przez dostawcę w matrycy 512x512 20 obr/s |  | ≥ 20 |  | graniczna - 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia w obszarze badania o długości minimum 120 mm w osi Z z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 3,2 s |  | TAK |  |  |
| 46a. | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu. |  | Podać oferowaną wartość |  | Wartość najmniejsza – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
|  | Matryca prezentacyjna [pkt]x[pkt] |  | ≥ 1024x1024 |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazu [pkt]x[pkt] |  | ≥ 512x512 |  |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY przy jednoczesnej akwizycji ilości warstw zadeklarowanych w pkt. I.3, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 2% krzywej MTF [pl /cm] |  | ≥ 15 |  | graniczna - 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY przy jednoczesnej akwizycji ilości warstw zadeklarowanych w pkt. I.3, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 50% krzywej MTF [pl /cm] |  | ≥ 10 |  | graniczna - 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. III.17 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 11,0 mGy. |  | TAK, podać |  | graniczna - 0 pkt najmniejsza - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy. |  | TAK / NIE (jeśli TAK, podać) |  | Nie lub graniczna - 0 pkt najmniejsza - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych typu „bolus tracking” |  | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie typu „bolus tracking" z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego przez dostawcę |  | TAK /NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. |  | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego przez dotawcę z możliwością archiwizacji w systemie PACS |  | TAK /NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, w oparciu o skanogram przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej w kierunkach x,y, wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu” |  | TAK/NIE |  | Tak -10pkt Nie – 0pkt |
|  | Specjalny tryb akwizycji danych obrazowych zwiększający ochronę szczególnie wrażliwych organów np. oczu, tarczycy, piersi itp. podać nazwę |  | TAK / podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania |  | TAK / podać nazwę |  |  |
| 60a. | Automatyczny dobór napięcia anodowego protokołach badań w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt. |
| 60b. | Automatyczne oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt. |
| 60c. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt. |
| - IV. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |  |
|  | ”Stanowisko operatorskie 2 monitorowe/lub 2 monitorowe - dwustanowiskowe wyposażone w klawiaturę i mysz umożliwiające pracę technika wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w zakresie oceny, rekonstrukcji wykonywanych badań” oraz dodaje zapis w pozycji „punktacja”: Stanowisko operatorskie 2 monitorowe - dwustanowiskowe wyposażone w dwie niezależne klawiatury i myszy |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt. |
|  | Przekątna pojedynczego kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o |  | > 19” |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - ,,Worklist” i „- Structured Dose Report” |  | TAK |  |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań: - pulmonologicznych - kolonoskopowych - endoskopii. - naczyniowych - perfuzyjnych - pediatrycznych (zestaw protokołów umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta) |  | TAK |  |  |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą retrospektywną (skanem spiralnym) – kliniczne badanie naczyń wieńcowych badania funkcjonalne. |  | TAK |  |  |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną (skanem aksjalnym). |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające skontrolowanie i dokonanie ręcznej korekty (usunięcie cyklu, korekta położenia piku) automatycznego rozpoznania sygnału EKG zarejestrowanego podczas akwizycji danych w badaniu serca metodą retrospektywną w celu poprawienia jakości rekonstrukcji. |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie fazy lub faz serca najlepiej uwidaczniających tętnice wieńcowe bez konieczności wykonywania pełnej rekonstrukcji w poszczególnych fazach |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań kardiologicznych w sposób automatyczny pomimo wystąpienia arytmii w trakcie badania. Tomograf, po detekcji arytmii, automatycznie(bez ingerencji personelu) kontynuuje wykonanie badania i gwarantuje uzyskanie diagnostycznego badania |  | TAK |  | Kontynuacja wykonywania badania poprzez zmianę trybu pracy z prospektywnego na retrospektywny (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) – 5 pkt |
|  | Rekonstrukcje badania serca metodą retrospektywną i prospektywną. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wykrywania przyczyny bólu w klatce piersiowej -badania typu „potrójnego wykluczenia” (TripleRule– Out). Szybka, nieinwazyjna metoda pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie, jednej z trzech głównych przyczyn nagłego bólu w klatce piersiowej – ostrego incydentu wieńcowego, tętniaka rozwarstwiającego aorty lub zatorowości płucnej. |  | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w technikę subtrakcyjna lub dwuenergetyczną i umożliwiający dodatkową ocenę obszaru płuc (zatorowość, obrazy wizualizacji wysycenia jodu, ocena rozedmy, pogrubienia ścian oskrzeli), kości (ocena gęstości HU zmian nowotworowych, wizualizacja beleczek kostnych)” |  | TAK /należy zaoferować min. jedną z wymienionych metod tj. subtrakcyjną lub dwuenergetyczną - podać zaoferowaną metodę i opisać |  | Dodatkowa prezentacja za pomocą map jodowych – 5 pkt |
|  | Możliwość dodatkowej oceny obszaru: - w obrzarze narzadów miazszowych (min.automatyczna ocena dystrybucji jodu, ocena zmian nowotworowych) metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną. |  | TAK/należy zaoferować min. jedną z wymienionych metod tj. subtrakcyjną lub dwuenergetyczną - podać zaoferowaną metodę i opisać |  |  |
|  | W przypadku zaoferowania techniki dwuenergetycznej - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania wraz z dedykowanym oprogramowaniem do automatycznej oceny tych badań. Skan dwuenergetyczny przy zmianie zarówno napięcia jak i pradu. |  | TAK/ NIE (jeśli TAK - opisać) |  |  |
|  | W przypadku zaoferowania techniki subtrakcyjnej Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego |  | TAK/ NIE (jeśli TAK - opisać) |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjna w obszarze szyi i głowy. Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu) |  | TAK podać i opisać metodę |  |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) |  | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie dawki DLP lub CTDI vol. jaka została pochłonięta w czasie badania |  | TAK |  |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) |  | TAK |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) |  | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub po krzywej. |  | TAK |  |  |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości |  | TAK |  |  |
|  | Prezentacja MIP (Maximum Intercity Projection) |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki |  | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych |  | TAK |  |  |
| - V. PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLĄ TOMOGRAFU |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowane rozwiązanie do wykonywania procedur interwencyjnych fluoroskopowych i nie fluoroskopowych pod kontrolą oferowanego tomografu komputerowego |  | TAK |  |  |
|  | Min. 1 monitor medyczny LCD min. 19” z podwieszeniem sufitowym, do wyświetlania obrazów anatomii objętej procedurą interwencyjną |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość planowania i kontrolowania ścieżki narzędzia |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów 2D warstw z obszaru objętego procedurą na ekranie monitora |  | TAK |  |  |
|  | Szybkość odświeżania obrazu min 8 obrazów/s |  | TAK |  |  |
|  | Dedykowany pulpit do procedur interwencyjnych, umożliwiający kontrolę pozycjonowania pacjenta i obsługę monitora |  | TAK |  |  |
|  | Wsparcie systemowe w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta i operatora w trakcie wykonywania procedur interwencyjnych pod kontrolą tomografu komputerowego |  | TAK |  |  |
|  | Nożny przycisk do wyzwalania promieniowania rtg |  | TAK |  |  |
| - VI. STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE (min. 5 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Rozwiązanie zapewniające jednoczesną pracę oraz dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych min. 5 jednoczesnym użytkownikom w zakresie aplikacji CT (chyba, że liczba jednoczesnych użytkowników została odrębnie określona przez Zamawiającego w opisie danego parametru). Oprogramowanie w najnowszej dostępnej i oferowanej przez producenta wersji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie - Serwera(ów) aplikacji wraz z 5 stanowiskami diagnostycznymi, dostęp do serwera z poziomu stanowisk poprzez sieć lokalną lub zdalnie, możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką lub alternatywnie - Serwera(ów) aplikacji wraz z 3 stanowiskami diagnostycznymi, dostęp do serwera z poziomu stanowisk poprzez sieć lokalną lub zdalnie, możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką oraz upgradu 2 posiadanych przez Zamawiającego stacji. Po upgradzie stacje mają posiadać najwyższą, dostępną w danym momencie wersje oprogramowania. W przypadku konieczności dostosowania istniejących komputerów do wymogów oprogramowania, koszty pokryje wykonawca. Wersja oprogramowania stacji po upgradzie, musi być zgodna z oprogramowaniem zaoferowanego serwera aplikacji, |  | TAK, wskazać i opisać zaoferowane rozwiązanie |  |  |
|  | Stanowisko diagnostyczne / serwery aplikacyjne, serwery zarządzające ze stanowiskami diagnostycznymi (w zależności od zaoferowanego rozwiązania): niezależna, zasilana niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, o niezależnej bazie danych obrazowych. Opracowywanie uzyskanych badań na stanowisku diagnostycznym możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej. Liczba jednoczesnych dostępów do serwera: min. dla 3 użytkowników (lub min.5 – zależnie od wybranej opcji dostawy ) Serwery diagnostyczne/serwery aplikacyjne : - obudowa typu rack - liczba procesorów: min. 4 - pamięć RAM: min. 256 GB - system zasilania awaryjnego UPS rack dla serwerów pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy - System operacyjny serwerów wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową - pojemność macierzy rack: min. 7 TB - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz - możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 80 000 warstw |  | TAK |  |  |
|  | Każde stanowisko diagnostyczne wyposażone - komputer klasy PC o parametrach: procesor klasy Intel i7 lub lepszy, dysk twardy SSD min 256GB, pamięć RAM min. 32 GB. - monitor diagnostyczny o przekątnej min. 30” i rozdzielczości min. 4MP - monitor opisowy do obsługi RIS o przekątnej min. 21” i rozdzielczości 1,92 MP Każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym i karta graficzna) musi zapewnić możliwość przekazania w stanowisku opisowym 1024 poziomów szarości (10 bitów) |  | TAK |  |  |
|  | Drukarki laserowe dla stanowisk diagnostycznych – 2 szt. Typ drukarki Mono Maksymalny rozmiar papieru A4 Pamięć Min. 256 MB Procesor Min. 800MHz Technologia Laserowa, Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0 Interfejs sieci przewodowej Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Typy i gramatury Standardowy i opcjonalny podajnik: zwykły, makulaturowy (60 - 120gsm). Podajnik wielofunkcyjny: zwykły, makulaturowy (60 - 200gsm). Drukowanie dwustronne: zwykły, makulaturowy (60 - 105gsm) Rozmiary Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6. Podajnik opcjonalny - A4, Letter, A5. Druk dwustronny – A4 Obsługiwane systemy operacyjne Windows®: Windows 10®, Windows® 7 Wejście papieru Podajnik standardowy – 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy; maksymalna opcjonalna pojemność podajników papieru min. 1300 arkuszy Szybkość drukowania 2-stronnego A4 do 20 stron na minutę Standardowa szybkość drukowania A4 do 40 stron na minutę Rozdzielczość 1,200 x1,200dpi Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak Toner o dużej wydajności 8.000 stron Standardowy toner 3.000 stron Materiały eksploatacyjne Jednostka bębna wydajność - do 50.000 stron A4 |  | TAK |  |  |
|  | Węzeł sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment |  | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na nośnikach CD / DVD w standardzie DICOM 3.0. |  | TAK |  |  |
| - VII. OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |  |
| - APLIKACJE |  |  |  |  |  |
|  | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności |  | TAK |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) |  | TAK |  |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) |  | TAK |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) |  | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu) |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów geometrycznych (min. odległości, kąta, powierzchni, objętości) |  | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie i wyswietlanie w jakości diagnostycznej ( minimum CT , XA ,PT ,MR) , w tym funkcjonalności oprogramowania do analizy badań MR: - wykresy time-intensity dla badań kontrastem - subtrakcja obrazów - filtr obrazów - łączenie poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny - dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań głowy, angio. ortopedycznych, abdominalnych - badania dyfuzyjne i perfuzyjne - umozliwiające ocene kinetyki wzmocnienia i jej wizualizację za pomocą krzywej zarówno dla badań OUN jak i narzadów miazszowych (np. gruczoł krokowy ) – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  |  |
| 115a. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS. |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 115b. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 115c. | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 115d. | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 115e. | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 115f. | Oprogramowanie umożliwiające ocenę obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej. Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (z zakresu min. 60 - 130keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, pozwalających m.in. na zmniejszenie artefaktów pochodzących od elementów metalowych, wizualizację obrazu optymalnego kontrastu |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 115g. | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie zawierające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: - rekonstrukcje VRT, MIP, MPR - zmiana okna wyświetlania - biblioteka układów wyświetlania (layouty) podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie Dostęp dla min.1 użytkownika |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy) |  | TAK |  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) (licencje dostępne dla 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt |
| 117a | Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie: pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Natychmiastowy/bezpośredni eksport rekonstrukcji do aparatu zabiegowego lub automatyczny zapis w systemie PACS. |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 117b | Eksport wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich. |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań |  | TAK |  |  |
| 118a. | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 118b. | Hybrydowa łączna ocena z użyciem funkcjonalności onkologicznych i naczyniowych, nie wymagająca zamykania badań i przełączania do innych aplikacji. |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 118c. | Kolorowa wizualizacja zmian guza pomiędzy 2 punktami czasowymi, pozwalająca na szybką ocenę terapii np. zaznaczenie na zielono (zmniejszenie), żółte (brak zmian), czerwony (powiększenie) |  | TAK/ NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Oprogramowania do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | Oprogramowanie do automatycznej analizy perfuzji mózgu 3D z automatycznymi pomiarami IRF T0. (licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych 3D wątroby, nerek, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT |  | TAK |  | Specjalistyczne (dedykowane tkankowo) protokoły perfuzyjne uwzględniające specyficzność tkankową danego narządu dla: - wątroby - śledziony - gruczołu krokowego - trzustki - guzów kości 1 jednoczasowy dostęp -0 pkt >1 - 5pkt |
|  | Możliwość oceny 4D badań perfuzyjnych mózgu – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jedoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2-dostep - 0pkt > 2 jednoczesnych - 5 pkt Segmentacja płatów płuc z automatycznym obliczaniem rozedmy w poszczególnych pięciu płatach płuc. (licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. (licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt |
| 122a. | Rozróżnianie charakteru guza w płucach na: lity, częściowo lity |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej |  | TAK |  | 1-dostęp - 0pkt > 1 jednoczesnych - 5 pkt |
|  | Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych, umożliwiające co najmniej: Oprogramowania do oceny naczyń wieńcowych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające co najmniej automatyczne odrzucanie tkanek otaczających serce, automatyczną wizualizację całego wybranego naczynia wieńcowego: automatyczne rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, światła naczynia (pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej) automatyczne wyznaczenie stenozy, automatyczne pomiary |  | TAK |  |  |
| 126a. | Możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Natychmiastowy/bezpośredni eksport rekonstrukcji do aparatu zabiegowego lub automatyczny zapis w systemie PACS. Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich. |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w tętnicach wieńcowych (Calcium Scoring) – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jedoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca dla dzieci i dorosłych z pomiarem m.in. objętości skurczowej, rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej, masy mięśnia(zgodne z aktualnymi minimalnymi wymaganiami NFZ) oraz wizualizacja w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jedoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt Oprogramowanie do wyodrębniania, renderowania i wyświetlania modeli objętościowych 3D wsierdzia w celu obliczenia frakcji wyrzutowej (licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt Oprogramowanie automatycznie wykrywające ściany wsierdzia i nasierdzia w celu analizy ruchu, grubości i pogrubienia ścian oraz masy mięśnia sercowego z możliwością przeprowadzania analizy objętościowej dla wszystkich jam serca (licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej. – min. 2jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jednoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
|  | Automatyczne oznaczenie kolorem blaszek miażdżycowych. Możliwość automatycznego tworzenia raportu z wyliczeniami ilości blaszek miażdżycowych wraz z wykresem ryzyka dla kobiet i mężczyzn – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jednoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
|  | Automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa) – min.2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jednoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do planowania wprowadzania stentu zapewniające możliwość oceny obrazów 2D i 3D, możliwość segmentacji 3D aorty wraz z tętniakiem (nie tylko światło naczynia), możliwość planowania wielkości stentu, możliwość weryfikacji oraz korekty wyników segmentacji oraz pomiarów, możliwość tworzenia i dodawania własnych pomiarów, możliwość wyszukiwania i pomiaru na obrazie 2D / 3D naczynia, możliwość generowania i drukowania raportów wraz ze zdjęciami pomiarów (pomiary automatyczne przenoszone do raportu – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jednoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do planowania zabiegów elektrofizjologicznych umożliwiające wizualizację w 3D układu anatomicznego lewego przedsionka, zatoki wieńcowej oraz żył płucnych wraz z ich oceną i pomiarami. – min. 1 jednoczesny dostęp |  | TAK |  | 1 jednoczesny dostępy – 0 pkt > 1 jednoczesnych dostępów - 5 pkt Oprogramowanie do automatycznego obliczania objętości lewego przedsionka z wyłączeniem żyły płucnej. (licencje dostępne dla min. 1 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt Oprogramowanie umożliwiające 1-kliknięciem wizualizację ruchu ścian z obrazami osi krótkiej w orientacji podstawnej, pośredniej i dystalnej, wraz z dwujamowym widokiem osi długiej. (licencje dostępne dla 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt. |
|  | Oprogramowanie do nieinwazyjnej oceny zmian wątroby i planowania zabiegów chirurgicznych w jej obrębie, umożliwiające segmentację narządu, segmentację guza , segmentację naczyń wewnątrzwątrobowych, oraz ocenę obszarów unaczynienia. Możliwość wirtualnego oraz interaktywnego zdefiniowanie zakresu resekcji w obrębie wątroby, oceny marginesów tkanki zdrowej dookoła zmian chorobowych oraz identyfikację i określenie zakresu unaczynienia zajętych gałęzi naczyń – min. 1 jednoczesny dostęp |  | TAK |  | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne wykrywanie i unikanie zmian chorobowych zachodzących na siebie. (licencje dostępne dla 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt Oprogramowanie do automatycznego obliczanie obciążenia guzem płata, segmentu lub całej wątroby. (licencje dostępne dla 2 użytkowników jednocześnie) – 5 pkt |
|  | Możliwość szczegółowej oceny pierścienia aortalnego do plandury przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) z automatycznym lub półautomatycznym wyliczaniem ustawień LAO/RAO i CRAN/CAUD dla ramienia C – min. 1 jednoczesny dostęp |  | TAK |  | 1 jedoczesny dostępy – 0 pkt > 1 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami co najmniej RECIST 1.1 i WHO – min. 2 jednoczesne dostępy |  | TAK |  | 2 jedoczesne dostępy – 0 pkt > 2 jednoczesnych dostępów - 5 pkt |
| 136a. | Dedykowane (odrębne) algorytmy do automatycznej segmentacji zmian w płucach wątrobie, węzłach chłonnych oraz innych organach. |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki udarów, krwiaków i tętniaków mózgu |  | TAK |  |  |
| 137a. | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi – licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 137b. | Oprogramowanie do automatycznej rejestracji każdej z faz badania mCTA w pojedynczym widoku i automatycznie kodujące kolorem poszczególne naczynia w oparciu o czas napływu kontrastu do tych naczyń. – licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 137c. | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka - licencje dostępne dla min. 2 użytkowników jednocześnie |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 137d. | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). Natychmiastowy/bezpośredni eksport map perfuzyjnych do aparatu zabiegowego. |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 137e. | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT. |  | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Maksymalna moc przyłączeniowa systemu tomografii komputerowej tomografu komputerowego wraz z urządzeniami zapewniającymi jego prawidłowe funkcjonowanie (np. system chłodzenia) |  | TAK, ≤ 150 kVA |  | Najmniejsza wartość – 10 pkt graniczna wartość – 0 pkt Pozostałe - proporcjonalnie |
|  | Port USB (min. 1) i nagrywarka obrazów DICOM z przeglądarką oraz min. jednego z następujących: tiff, bmp, jpg |  | TAK |  |  |
| 139a. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie i udostępnianie obrazów, filmów oraz serii obrazów (batch), min. 2 jednoczesne dostępy. |  | TAK |  | 2 jednoczasowe dostępy — 0 pkt, > 2 jednoczasowe dostępy - 5 pkt. |
| - VIII. INNE |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań, odrębnie dla każdego urządzenia i każdego systemu) licząc od daty podpisania bezusterkowego odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia |  | Min. 36 miesięcy, podać | 36 m-cy - 0 pkt. > 36 m-cy - 1 pkt za każde 2 dodatkowe miesiące |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń i bez limitu badań) obejmująca lampę, licząc od daty podpisania bezusterkowego odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia – 60 miesięcy |  | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy do 5 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z obszaru UE i 7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza obszaru UE. |  | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów |  | TAK |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego, przez dostarczony przez wykonawcę ruter VPN. Zamawiający udostępni IP publiczne z puli dostępnych WAN IP. |  | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych systemu tomografu i 5 -letniego na części IT. |  | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu tomografu komputerowego do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych w okresie gwarancji. |  | TAK |  |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów do okresowego wykonywania testów kontroli jakości na tomografie komputerowym wraz z walizką transportową, który umożliwia weryfikację podstawowych parametrów pracy tomografu komputerowego zgodnych z testami podstawowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej |  | TAK |  |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie/wyposażenie/element zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania któregokolwiek elementu urządzenia, t.j. tomografu komputerowego kpl. do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. Potwierdzenia w ten sposób wymagają również wszystkie wymagane opcje oraz możliwości rozbudowy sprzętu. |  | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności na oferowane urządzenia |  | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie drobnej infrastruktury biurowej niezbędnej do instalacji podstawowych urządzeń technicznych , konsoli i konieczne do ich użytkowania uzgodnione wg projektu ( np. szafki /stoły do konsol/biurko itp) |  | TAK |  |  |
|  | System zasilania awaryjnego UPS (min. 40 kVA) dla tomografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. |  | TAK, podać |  |  |
|  | Pełna integracja z systemami PACS/RIS/HIS zamawiającego. Zakres integracji musi obejmować: - Komunikację standardzie DICOM 3.0 po stronie aparatu z uwzględnieniem: - DICOM STORE (licencja i konfiguracja pod posiadane serwery przesyłu danych) - DICOM Storage Commitment. - DICOM WORKLIST (licencja i konfiguracja pod posiadane serwery WORKLIST) - DICOM Query/Retreive (konfiguracja i licencja pod posiadany system PACS) - Integrację posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS w zakresie archiwizacji badań, worklist i DICOM Query/Retreive - Integrację posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS-PIXEL w zakresie Worklist, Globalnego ID_Pacjenta - Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS na podłączenie aparatu - Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS na podłączenie do usługi DICOM WORKLIST - Konfigurację procesu rejestracji badania w formie: - Zlecenie z AMMS-Oddziału - Przyjęcie w AMMS-Pracowni - Wysłanie zlecenia przez RIS/PACS na listę roboczą aparatu ( dicom worklist) - Wykonanie badania na aparacie, zapisanie na PACS PIXEL (dicom store) - Opisanie badania w Pracowni - Powrót wyniku do AMMS-Oddziału, odebranie linku do badania w PACS - Link do badania w systemie PACS musi być przekazany do systemu HIS |  | TAK |  |  |
|  | Macierz dyskowa – 1 szt. 1. Przez macierz dyskową rozumie się zestaw dysków twardych HDD i/lub dysków SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami (nie dopuszcza się żadnych połączeń typu IP/LAN poprzez zewnętrzne switche, główki, itp.). 2. Macierz posiada architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski. 3. Macierz musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maksymalnie 4U w tej szafie. 4. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa posiada układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający ciągłą pracę macierzy bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). 5. Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. 6. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i jednoczesne podłączenie i używanie modułów (tzw. „półek dyskowych”) dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski w co najmniej trzech wariantach: a. maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum 24 dysków 2,5” typu hotplug (jednoczesna obsługa dowolnej kombinacji dysków SAS, NL-SAS,SSD); b. maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum 12 dysków 3,5” typu hotplug lub 4U przy gęstości upakowania minimum 24 dyski 3,5” typu hotplug (jednoczesna obsługa dowolnej kombinacji dysków SAS, NL-SAS,SSD); 7. W przypadku konfiguracji macierzy z dwoma kontrolerami wszystkie zewnętrzne połączenia kablowe pomiędzy modułami muszą zapewniać komunikację nawet w przypadku awarii dowolnej z półek ze wszystkimi pozostałymi półkami/dyskami. 8. Model oferowanej macierzy obsługuje minimum 140 dysków wykonanych w technologii hot-plug bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami; 9. Macierz zawiera łącznie 12 dyski NL-SAS o pojemności 10TB 7200k każdy 10. Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. 11. Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 8GB pamięci podręcznej Cache 12. Macierz dyskowa posiada dedykowane minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością 100Mb/s i 1Gb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. 13. Każdy kontroler macierzy pozwala na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci IP/FC SAN oraz NAS (CIFS, NFS) 14. Macierz jest wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. 15. Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty FC 8Gb/s, do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy kontroler RAID. 16. Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 5, 6 17. Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy wykonane są w technologii hot-plug i posiadają podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex 18. Oferowana macierz wspiera poniższe dyski hot-plug: - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 600GB i prędkości 15 tysięcy obrotów na minutę - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 1800GB i prędkości 10k tysięcy obrotów na minutę, - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 1.2TB i prędkości 10k tysięcy obrotów na minutę, 19. Macierz wspiera mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków hot-plug. 20. Macierz dyskowa objęta jest minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta z gwarantowanym czasem naprawy w miejscu instalacji urządzenia najpóźniej następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Potwierdzanie rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od zgłoszenia, Uszkodzone dyski zawierające dane pozostają własnością Zamawiającego i nie będą zwracane do organizacji serwisowej producenta macierzy. Producent macierzy musi umożliwiać skuteczne zgłaszanie usterek w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne. Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email (w ofercie należy podać dedykowany adres email serwisu producenta macierzy do zgłoszeń serwisowych) jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. W formularzu ofertowym należy podać pełen adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu macierzy; 21. Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. 22. Oferowana macierz musi być fabrycznie nowa, musi pochodzić z legalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. 23. W zakresie punktów 20,21,22 – wymagane jest oświadczenie Producenta oferowanej macierzy, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie został zaaferowany przez Producenta macierzy na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu; 24. Urządzenie wykonane jest zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia. 25. Macierz wyposażona jest w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 1048 kopii migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej dla oferowanej macierzy. 26. Macierz umożliwia dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę dyskową. 27. Macierz posiada wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2008/2012, SuSE Linux, Oracle Linux, Oracle VM, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare , Citrix XEN Server. 28. Macierz ma możliwość obsługi mechanizów QoS (ang. Quality of Services) czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów oraz obsługuje mechanizmy Thin Provisioning 29. Przed podpisaniem protokołu ilościowo-jakościowego Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenie wykupienia i uruchomienia gwarancji producenta macierzy obowiązującej na terenie Polski, zgodnej co najmniej z wymaganiami specyfikacji i ze złożoną przez niego ofertą. |  | TAK |  |  |
|  | Półka do macierzy Fujitsu DX100-S3 wraz z niezbędnym okablowaniem– 1 szt. Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązania kompatybilnego z posiadaną już macierzą dyskową, złożonego z półek dyskowych spełniających poniższe wymagania: Obudowa -Montaż w szafie 19” rack z zajętością maks. 2U w tej szafie -System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19” -Ilość półek dyskowych – 1 szt. Przestrzeń dyskowa -Fizyczna przestrzeń dyskowa musi składać się z co najmniej: -Półka dodatkowa zawiera:4 dyski MLC SSD (o parametrze DWPD min. 3) o pojemności min. 900 GB, 20 dysków SAS (min. 10k RPM) o pojemności min. 1,2 TB Usługi gwarancyjne -Co najmniej 60 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego. -Maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie awarii w ciągu następnego dnia roboczego na miejscu u Zamawiającego -Uszkodzony dysk: hdd ssd lub pamięć flash (jeżeli występuje) pozostaje u Zamawiającego. -System musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia produktów odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych -Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia |  | TAK |  |  |
|  | Przełącznik SAN Fibre Channel – 1 szt. Ilość portów FC Łączna ilość aktywnych portów FC – 16 z możliwością rozszerzenia do 24 szt. 32gbit/s portów Fibre Channel. Rozbudowa nie może odbywać się poprzez zakup dodatkowych, z wyłączeniem modułów SFP/SFP+ lub kabli, modułów sprzętowych, jedynie poprzez zakup licencji. W pełni rozbudowany przełącznik nie może zajmować w szafie RACK 19” więcej niż 1U. Przepustowość portu Porty uniwersalne o przepustowości 32GB/s, z obsługą przepustowości 4Gbit/s, 8Gbit/s i 16 Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex dla wszystkich wspieranych przepustowości. Interfejsy optyczne Moduły do transmisji światłowodowej z prędkością min. 16Gb/s poprzez kabel światłowodowy wielomodowy (Short-Wavelenght) z interfejsem LC, liczba dostarczanych modułów dostosowana do liczby aktywnych portów, możliwość pracy z automatycznym wyborem prędkości (auto-sensing) Inne funkcje i wyposażenie Obsługa trybów pracy portów FC: D_Port, E_port, F_port, N-Port. Obsługa funkcji PoD (Ports on Demand) przydziału licencji dla aktywnych portów FC Aktywne licencje :Webtools, Zoning, Ports on Demand Możliwość zdalnej aktualizacji firmware’u switcha Możliwość obsługi funkcjonalności: FullFabric (z obsługą do min. 239 przełączników FC), FabricWatch, Trunking, Adaptive Networking, Access Gateway, Advanced Performance Monitoring, Inter Switch Link (ISL) z przepustowością maks. 256 Gb/s /ISL Dedykowany interfejs RJ-45 min 10/100/1000 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet Możliwość zarzadzania typu in-band poprzez Fibre Channel, Dedykowany interfejs RJ-45 lub DB9 do zarządzania poprzez interfejs szeregowy, dedykowany port USB umożliwiający upgrade FW i zapis logów Sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych min. 128-bit SSL oraz poprzez usługę SSH Zarządzanie poprzez konsole znakową tzw. CLI Wsparcie dla protokołu SNMP v.3 Typ obudowy Wysokość przełącznika 1U w systemie montażu w szafie typu rack 19”. Zasilanie/chłodzenie Zasilanie z sieci prądu przemiennego o napięciu w zakresie 85- 264V/50-60Hz V, maksymalny pobór mocy podczas pracy urządzenia 77W. Wentylatory nadmiarowe zintegrowane w zasilaczach Gwarancja/dostawa Przełącznik musi być dostarczony przez producenta serwera i musi posiadać jego gwarancję (wymagane oświadczenie dołączone do oferty. Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na okres 3 lat z reakcją w miejscu instalacji urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. |  | TAK |  |  |
|  | Serwer – 1 szt. Obudowa 1. Typu Rack, wysokość maksymalnie 2U; 2. Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; z możliwością instalacji minimum 4 dysków Hot-Plug Płyta główna 1. Wieloprocesorowa (z możliwością zainstalowania minimum 2 procesorów), wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym; 2. Minimum 2 złącza PCI Express x16 generacji 3 3. Zintegrowany układ TPM 2.0; Procesory 1. Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon 6134 Gold 3,20 GHz Pamięć RAM 1. Zainstalowane co najmniej 256 GB pamięci RAM DDR4 typu 2666Mhz w kościach o pojemności co najmniej 32GB 2. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; 3. co najmniej 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, Kontrolery dyskowe, I/O 1. Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID 0,1,5,6,50,60 2. Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; 3. Zainstalowany kontroler umożliwiający obsługę napędów SAS Dyski twarde 1. Zainstalowane 2 dyski typu HotPlug z interfejsem co najmniej SAS 2.0 o pojemności co najmniej 300 GB każdy, 10K RPM 2. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; Inne napędy zintegrowane 1. Zintegrowany napęd DVD-RW Kontrolery sieciowe 1. min. 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; 2. interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB 3. zainstalowana karta Fibre Channel minimum dwa porty, o prędkości portu minimum 8Gbit/s wraz z modułami SFP+ i patchcordami LC-LC umożliwiającymi połączenie serwera z macierzą Karta graficzna 1. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 Porty 1. 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym) 2. min 4 x USB (w tym co najmniej 2 w wersji USB 3.0), minimum 2 na panelu przednim 3. 1x RS-232; Zasilanie, chłodzenie 1. Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% o mocy maksymalnej co najmniej 450W. 2. Redundantne wentylatory hotplug; Zarządzanie 1. Wbudowany wyświetlacz informujący o stanie serwera 2. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: a. Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; b. Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; c. Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) d. szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika e. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, IPv6, Dynamic DNS f. Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii g. Zarządzanie alarmami (wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej) h. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej i. Możliwość przejęcia konsoli tekstowej j. przekierowanie konsoli graficznej oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów k. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB 3. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dostarczone przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Oprogramowanie zarządzające Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dostarczone przez producenta serwera, które posiada następujące możliwości: 1. konfigurację kontrolera RAID 2. instalację systemów operacyjnych 3. zdalne zarządzanie 4. diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 5. zarządzanie dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 6. oskryptowywanie procesu wykrywania urządzeń 7. generowania raportów ze szczegółowymi opisami (w tym nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, adresy IP kart sieciowych) wykrytych systemów oraz ich komponentów (zapis do CSV, HTML, XLS) 8. filtrowanie raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 9. szybki podgląd stanu środowiska oraz podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 10. generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia ( w tym uszkodzenia) i wysyłanie ich mailem do administratora 11. integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej w celu zdalnych napraw 12. automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu 13. zarządzanie dostarczonymi serwerami oraz instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 14. automatyczne przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) Wspierane OS 1. Microsoft Windows Server 2012 lub nowsze, VMWare Gwarancja 1. Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji z gwarantowanym czasem zakończenia naprawy w miejscu instalacji urządzenia do końca następnego dnia roboczego. 2. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera. 3. Dostępna ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera w języku polskim, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365, w ofercie należy podać nr telefonu Dokumentacja, inne 1. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, 2. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. 3. Serwer musi posiadać deklarację CE. 4. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; 5. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  | TAK |  |  |
|  | VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials for 3 years |  | TAK |  |  |
|  | Adaptacja i instalacja dostarczonego systemu w pracowni tomografii komputerowej i dostosowanie jej do obowiązujących wymogów w tym zakresie (plany osłon stałych, testy adaptacyjne ) |  | TAK |  |  |
|  | Sieć teletechniczna w pracowni zbudowana zgodnie z zaleceniami zamawiającego : - Prędkość transmisji 1000Mbit , cały tor pasywny okablowania w kat.6a kabel U/FTP, - Jedno urządzenie końcowe podłączane do jednego portu RJ45. - Zaplanowanie wykonania nowych stanowisk komputerowych w oparciu o PEL. Każde stanowisko wyposażone w podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6A oraz potrójne gniazdo zasilające 3x230V. - Wszystkie gniazda logiczne podłączone na panelach dystrybucyjnych w szafie dystrybucyjnej. - Szafa dystrybucyjna (dostarczona przez wykonawcę) w pracowni połączona światłowodem(panel światłowodowy) (10GB) z serwerownią szpitala(panel światłowodowy) – minimum 8 włókien, połączona kablem miedzianym (panel telefoniczny) min. 8 par do centrali telefonicznej. - szafa dystrybucyjna wraz z wyposażeniem (dostarczona przez wykonawcę): (czujnik termiczny i panel z wentylatorami, panele krosowe kat.6A - ekranowane, organizatory kabli grzebieniowe. Osprzęt zamontowany w układzie „P-O-S-O-P” (patchpanel – organizator – switch – organizator – patchpanel), przełącznica światłowodowa, organizatory kabli haczykowe), switch (dostarczony przez wykonawcę) DCN S5750E-52X-P-SI 10/100/1000 2 SFP, 2SFP+, 48xRJ45 - 2 moduły (dostarczone przez wykonawcę): 2xSFP SM do switchy DCN S5750E-52X-P-SI i posiadanego przez zamawiającego DCN DCRS-5960-52F wraz z patchcordami SM LC-LC 1-2m dostarczone przez wykonawcę - Ilość gniazd logicznych (RJ45) i elektrycznych (230V) uzależniona od przewidywanych potrzeb w danym pomieszczeniu powinna być planowana z uwzględnieniem: stacji roboczych, drukarek sieciowych, telefonów VOIP , telefonów analogowych i wzroście potrzeb (szacowana ilość x2). |  | TAK |  |  |
| IX. SZKOLENIA* |  |  |  |  |  |
| 168 | Wykonywanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych, gdy jest to wymagane stosownymi przepisami. |  | TAK |  |  |
| 169. | Szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w siedzibie Zamawiającego dla lekarzy radiologów i techników RTG odpowiednio od zakresu obowiązków z obsługi urządzenia i dostarczonego oprogramowania (min.6 godzin dziennie przez 5 dni roboczych) – przygotowyjące i bezpośrednio po uruchomieniu urządzeń Szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia dla co najmniej 2 pielegniarek ZDO bez dodatkowego wynagrodzenia z obsługi strzykawki automatycznej ( min 1 dzień) - przygotowujące i bezpośrednio po uruchomieniu urządzeń – potwierdzone certyfikatem producenta wstrzykiwacza Szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia IOR /fizyka medycznego /kierownika ZDO/kierownika techników z zakresu bazodanowego oprogramowania raportu dawki poziomu kontrastu (min 6 godz) Drugie szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia, dla lekarzy radiologów i techników RTG w zakresie obsługi urządzenia i dostarczonego oprogramowania(odpowiednio do zakresu obowiazków) w trakcie trwania projektu uruchomienia tomografu po uzgodnieniu z kierownikiem ZDO, w siedzibie Zamawiającego (min.6 godzin dziennie przez 3 dni robocze). Łączna ilość szkolonych lekarzy i techników zależna od aktualnie zatrudnionej w jednostce ( do 10 lekarzy i do 20 techników) |  | TAK |  |  |
| 170. | Szkolenie z zakresu wykonywania procedur kardiologicznych dla 2 lekarzy radiologów i 2 techników w ośrodku referencyjnym uzgodnionym przez oferujacego i zamawiającego (min 5 dni 6godzin dziennie) ,oferujacy pokrywa wszystkie koszty szkolenia Szkolenie z zakresu wykonywania podstawowych procedur fluoroskopowych dla 2 lekarzy radiologów i 2 techników w osrodku referencyjnym uzgodnionym przez oferujacego i zamawiającego (min 5 dni 6 godzin dziennie) ,oferujacy pokrywa wszystkie koszty szkolenia Szkolenie z zakresu wykonywania podstawowych procedur z wykorzystaniem nowozaimplementowanych technik dwuenergtyczności / subtrakcji /perfuzji narzadowej dla 2 lekarzy radiologów i 2 techników w osrodku referencyjnym uzgodnionym przez oferujacego i zamawiającego (min 5 dni 6 godzin dziennie) ,oferujacy pokrywa wszystkie koszty szkolenia Szkolenia wdrażane są systematycznie wg ustalonego hamonogramu w trakcie trwania projektu . |  | TAK |  |  |
| 171. | Szkolenie z zakresu budowy i podstaw funkcjonowania systemu dla 3 pracowników zamawiającego umożliwiające sprawną komunikację między zamawiającym a wykonawcą w sytuacji wystąpienia awarii systemu. |  |  |  |  |

*Wszelkie szkolenia Wykonawca winien dokumentować poprzez sporządzenie imiennej listy obecności wraz z potwierdzeniem przez danego uczestnika uczestnictwa w szkoleniu.

OŚWIADCZENIE 1:

Niniejszym oświadczam, że każde z oferowanych powyżej urządzeń jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

OŚWIADCZENIE 2:

Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw spełnia co najmniej poniższe parametry:

- Liczba warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy: 128,-o Moc generatora: min.72,

- Czas skanu/obrotu lampy: max. 0,35 s,

- Pojemność cieplna lampy: min. 7 MHU,

- Prąd lampy: min. 600 mA,

- Minimalne napięcie lampy przeznaczone do diagnostyki dzieci: 70 - 80 kV,

- Maksymalne napięcie lampy przeznaczone dla pacjentów otyłych: 135 - 140 kV,

- Maksymalna waga pacjenta: min. 201 kg,

- Zakres skanowania: min. 160 cm,

- Średnica otworu gantry: min. 70 cm

- Konsola akwizycyjna (operatora): min. 2 monitory kolorowe LCD o przek. 19"

- min. 2 monitory kolorowe LCD o przek. min. 19"; serwer obsługujący stacje kilenckie: min 32 GB RAM

- Obrazowanie serca i naczyń bez artefaktów

- Strzykawka/wstrzykiwacz kontrastu