Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet III - Diatermia chirurgiczna – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2021

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać |  |
|  | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości | TAK/podać |  |
|  | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 10W | TAK/podać |  |
|  | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | TAK/podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania | TAK/podać |  |
|  | Atomatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody nutralnej (dzielona, niedzielona) | TAK/podać |  |
|  | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po włączeniu i podczas zabiegu | TAK/podać |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii | TAK/podać |  |
|  | Uniwersalne gniazdo umożliwiające podłączenie instrumentów monopolarnych i bipolarnych oraz gniazdo elektrody neutralnej | TAK/podać |  |
|  | Możliwość podłączenia wtyczek monopolarnych w standardzie 3-pin i 1-pin 4mm, bipolarnych w standardzie Martin oraz wtyczki płaskiej do elektrody neutralnej | TAK/podać |  |
|  | Możliwość podłączenia włącznika nożnego na panelu tylnym | TAK/podać |  |
|  | Możliwość aktywacji wszystkich trybów monopolarnych i bipolarnych za pomocą włącznika nożnego | TAK/podać |  |
|  | Minimum 2 tryby cięcia monopolarnego: czyste i suche (z silną hemostazą) z regulacją mocy do 100W | TAK/podać |  |
|  | Minimum 2 tryby koagulacji monopolarnej: miękka i forsowna z regulacją mocy do 100W | TAK/podać |  |
|  | Tryb koagulacji bipolarnej z regulacją mocy do 100W | TAK/podać |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zmiany głośności pracy aparatu | TAK/podać |  |
|  | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 500 kHz | TAK/podać |  |
|  | Waga aparatu poniżej 6kg | TAK/podać |  |
|  | Sterownik nożny jednoprzyciskowy | TAK/podać |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m; połączony z kablem bipolarnym do pęset, długość 4,5m; przewody zakończone jedną uniwersalną wtyczką mono- i bipolarną; przeznaczony do sterylizacji – 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji- 2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.- 1 op. | TAK/podać |  |
|  | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji-1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Elektroda nożowa, prosta, długość 60mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt.-1 op. | TAK/podać |  |
|  | Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 16mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji- 2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø4mm, trzonek Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt.- 1 op. | TAK/podać |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø2mm (Martin); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji- 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Szczypce bipolarne, proste z zagiętą końcówką, długość 110mm, końcówka 6mm x 0,5mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji- 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Szczypce bipolarne, proste z zagiętą końcówką, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji- 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty