Załącznik nr 1.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Część 2 – Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prosektorium na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

Dostawa wyposażenia prosektorium – basenownia:
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Odpowiedź „spełnia/nie spełnia” lub wymagana informacja
1	2	3

1. Wózek do transportu zwłok z komory chłodniczej i basenów formalinowych z podnoszeniem elektrycznym - 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/……………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	płynna regulacja wysokości za pomocą układu elektrycznego
2	wózek w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych wykonanych ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
3	sterowanie podnoszeniem elektryczne za pomocą panelu sterującego znajdującego się w obudowie wózka
4	górna rama wózka wyposażona w pełne prowadnice rolkowe w pełni kompatybilne z prowadnicami stosowanymi w komorze
5	nośność minimum 150 kg
6	wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący
7	podnoszenie za pomocą cichego siłownika zasilanego elektrycznie
8	akumulator starczający na wykonanie min. 35 podnoszeń bez ładowania
9	jednoczęściowy zespolony akumulator i prostownik
10	przycisk awaryjnego zatrzymania podnoszenia tzw. „ uderzenie pięści”
11	wózek ma posiadać boczne uchwyty manewrowe po każdej ze stron oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka. Wózek powinien posiadać także boczne rolki zabezpieczające
12	zakres podnoszenia od najniższego stanowiska chłodni zwłok do minimum 195 cm
13	platforma nośna na tace wyposażona w 8 wałków obrotowych o szerokości 45-48 cm
14	wózek wyposażony w komplet 4 kół z blokadą , hamulcem w oprawie ze stali nierdzewnej
15	konstrukcja dostosowana do przewożenia zwłok na tacach takich jak w komorze chłodniczej i basenach na zwłoki – pełna kompatybilność
16	dla sprawnego załadunku i wyładunku ciał z komory oraz współpracy wózka z komorą wózek ma być wyposażony w system cumowania i osiowania górnej , podnoszonej ramy z regałami wewnątrz komory oraz zbiorników na formalinę
17	blokada tac na zwłoki zapobiegająca zsunięciu się tacy z wózka
18	wymiary zewnętrzne: długość max.230 cm. x szerokość max; 85cm
19	wózek wyposażony w wannę ociekową z odpływem

2. Maska wentylacyjna z filtrem i wymuszonym obiegiem powietrza - 2 sztuki
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta/ należy podać/……………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Osłonięcie dla głowy i części twarzowej – część twarzowa całkowicie przezroczysta –lekki kaptur z uszczelnieniem szyi
2	Możliwość noszenia okularów pod kapturem
3	Blok nadmuchowo-filtrujący umieszczony na pasie
4	Elektroniczna kontrola przepływu powietrza
5	Wizualny i dźwiękowy sygnał o zablokowaniu filtrów lub o niskim stanie baterii
6	Połączenie części twarzowej z blokiem filtrującym za pomocą giętkiej rury
7	System obiegu powietrza- wymuszony przez wentylator zasilany przez akumulatory
8	System rozpoznający typ kaptura z funkcją bieżącego monitoringu i dopasowaniem / Automatycznego przepływu powietrza
9	W wyposażeniu ładowarka akumulatorów
10	Jednostka filtrująca wyposażona w gniazdo główne filtra + dodatkowy filtr min. 1 szt
11	W wyposażeniu 2 filtry pochłaniające

3. Stanowisko do mycia tac na zwłoki - ilość 1 sztuki
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r. ………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Stanowisk do mycia tac na zwłoki – kompatybilne z tacami na zwłoki z komór chłodniczych na zwłoki
2	W całości wykonane ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
3	Wymiary dł. 220-230 , wys. 160-180 cm głębokość 30-40 cm
4	Stanowisko wyposażone w panel ociekowy z uchwytami na tace
5	Stanowisko wyposażone w maskowane gniazda mocujące do ściany
6	Stanowisko wyposażone w centralny spust brudnej wody fi 50 mm
7	Stanowisko szczelne wykonane jako monolit – nie dopuszcza się stanowiska składanego z kilku elementów

4. Komora chłodnicza na 4 miejsca - ciała – 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Obudowa komory wykonana w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
2	Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza )wykonany z spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości 100 mm
3	Komora wyposażona w 1 szt. drzwi chłodniczych
4	Drzwi chłodnicze komory o płatach wykonanych z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego o grubości min 55 mm. Płat drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek, wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory. Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi
5	Drzwi chłodnicze muszą posiadać możliwość regulacji siły docisku płatu względem uszczelki ościeżnicy
6	Komora powinna posiadać tak ukształtowaną podłogę oraz umieszczony w niej spływ serwisowy aby wszystkie nieczystości po myciu lub dezynfekcji można było doprowadzić na zewnątrz komory bezpośrednio do kanalizacji
7	Komora powinna być ustawiona na regulowanych nóżkach – podporach umożliwiających mycie i dezynfekcję przestrzeni pod komorą oraz jej właściwe ustawienie (wypoziomowanie)
8	Komora ma posiadać następujący układ funkcjonalny - jeden segment wyposażony w 1 regał cztero – poziomowy przystosowany do przechowywania 4 ciał na tacach
9	Regał musi posiadać na wyposażeniu tacę na ciało – tace 4 szt
10	Regały w segmentach standardowych mają być wyposażone w tace o wymiarach 600 mm szerokości+/-5% , min 2000 mm długości +/-5% z zagłębieniem nie większym niż 30 mm+/-5% oraz dwoma uchwytami czołowymi umieszczonymi od czoła tacy
11	Tace nie mogą posiadać elementów ruchomych (kółka itp.) narażonych na uszkodzenie natomiast powinny być wyposażone w dwa czołowe uchwyty
12	Budowa każdego z regałów ma pozwalać na mycie i dezynfekcję wnętrza komory (brak elementów poprzecznych blokujących przejście). Regały mają być wyposażone w prowadnice wielorolkowe (minimum 2x10 rolek na poziom) gwarantujące płynny i bezpieczny załadunek ciał
13	Regały, tace mają być wykonane w całości ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
14	Wewnątrz komory na tylnej ścianie powinny znajdować się odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacą
15	Komora powinna posiadać własne wewnętrzne oświetlenie – załączane automatycznie po otwarciu drzwi – osobne dla każdego segmentu
16	Komora ma posiadać system cumowania i osiowania wózka do transportu zwłok z regałem w komorze gwarantujący bezpieczny i łatwy załadunek i wyładunek ciał z komory
17	Wymiary komory o parametrach: / szerokość : ~1100 mm (z tolerancją +/- 50 mm) / głębokość : ~2300 mm (z tolerancją +/- 50 mm) / wysokość :~2600 mm (z tolerancją +/- 50 mm)
	Urządzenie chłodnicze komory:
18	Komora ma być wyposażona jeden agregat chłodniczy - chłodnica umieszczona wewnątrz komory natomiast agregat umieszczony na suficie komory.
19	Agregat chłodniczy ma gwarantować samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie min od -5°C do +10°C
20	Agregat chłodniczy ma posiadać system automatycznego odszraniania
21	Gwarantowana temperatura powinna być jednakowa w całym przekroju całej komory
22	Agregat powinien gwarantować wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory tak aby każde ciało wewnątrz było jednakowo chłodzone w obrębie każdego segmentu
23	Sterowanie chłodzeniem komory powinno się odbywać przy pomocy czytelnego cyfrowego panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym o następujących funkcjach: / wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory / wyświetlanie zadanej temperatury dla komory / możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie / sterowanie oświetleniem komory / sygnalizacja pracy sprężarki agregatu / sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory / sygnalizacja awarii
24	Panel sterujący powinien być umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie tego samego pomieszczenia
25	Włączanie i wyłączanie agregatów chłodniczych komory na czas załadunku powinno być automatyczne i odbywać w następujący sposób : w momencie otwarcia drzwi powinno zapalić się oświetlenie wewnątrz komory oraz wyłączyć chłodzenie , po załadunku lub wyładunku ciała i zamknięciu drzwi oświetlenie ma się wyłączyć, a agregat wrócić do pracy z wcześniej ustawionymi parametrami
26	Agregat chłodniczy powinien posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz o maksymalnym poborze mocy nie przekraczającym 1,5kW
27	Agregat generujący hałas nie większy niż 42 dB
28	Agregat wyposażony w czynnik chłodniczy dopuszczony do obiegu w UE

5. Centrala dezynfekcyjna - 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/……………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	urządzenie automatycznie sporządzające roztwory dezynfekcyjne
2	urządzenie nie może mieć jakiegokolwiek podłączenia do instalacji elektrycznej
3	stężenie roztworu regulowane minimum od 0,5% do 11%
4	silnik centrali hydrauliczny działający na zasadzie wykorzystania ciśnienia instalacji wodociągowej bez zasilania elektrycznego
5	dozownik hydrauliczny proporcjonalny - przeciwwybuchowy nie wymagający zasilania elektrycznego
6	stężenie uzyskiwanego roztworu : stałe niezależne od ciśnienia w instalacji wodociągowej
7	centrala instalowana na ścianie
8	przełącznik pracy – 3 funkcyjny – 1. zmywanie czystą wodą, 2. zmywanie z użyciem środka powierzchniowo czynnego (pianowe) , 3. dezynfekcja
9	wąż ze spryskiwaczem długość minimum 5 m
10	na końcu węża uchwyt z możliwością regulacji strumienia roztworu dezynfekującego
11	waga maximum 10 kg

6. Urządzenie do dekontaminacji powietrza i powierzchni za pomocą aktywnej rozproszonej mgły - 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Urządzenie do dezynfekcji rozproszoną mgłą wraz ze środkami o szerokim spektrum biobójczym – możliwość zastosowania różnych środków w zależności od profilu dezynfekcji
2	Skuteczna i bezpieczna dla użytkownika dezynfekcja całego pomieszczenia, wraz z wyposażeniem elektronicznym za pomocą suchej mgły
3	Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji tj. daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji, zużycia środka i nazwy dezynfekowanego pomieszczenia
4	Pendrive z oprogramowaniem dedykowanym urządzeniu
5	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
6	Waga nie większa niż 10 kg
7	Dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze powyżej 250 m3 z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE
8	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 μm
9	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM i szybkością wyrzutu 80m/s +/-5%
10	Automatyczne wyłączenie po etapie dyfuzji środka
11	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
12	Złącze USB do komunikacji z komputerem
13	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji miejsc trudno dostępnych
14	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą MDR (EU) 2017/745.

Dostawa wyposażenia prosektorium do sali prosektoryjno-anatomicznej:
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Odpowiedź „spełnia/nie spełnia” lub wymagana informacja
1	2	3
7. Stół anatomiczno-sekcyjny mobilny z elektryczną regulacją wysokości i nachyleniem blatu – 2 sztuki
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/…………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r./…………………………………………………………………
Wymagania szczegółowe:
1	Konstrukcja mobilna umożliwiająca dowolne przemieszczanie stołu
2	Całość konstrukcji wykonana ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
3	Blat stołu posadowiony na centralnej kolumnie podnoszącej
4	Zakres podnoszenia blatu w zakresie nie mniejszym niż: 75-95 cm
5	Podnoszenie za pomocą siłownika hydraulicznego
6	W blacie umieszczony odpływ cieczy
7	Stół bez zlewu profilowany w kierunku otworu odpływowego
8	Pod odpływem umieszczony wyjmowany zbiornik ociekowy
9	Rogi blatu roboczego zabezpieczone plastikowymi lub gumowymi odbojami
10	Blat otoczony rantem o wysokości min. 18 mm
11	Rant blatu wykonany w sposób uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości
12	Wymiary: / Długość: 210-220 cm / Szerokość;75-85cm
13	Stół na kółkach Ø12-15 cm obrotowych z hamulcami w oprawie ze stali nierdzewnej
14	W wyposażeniu stołu nadstawka z płytą polietylenową do sekcjonowania organów i odkładania narzędzi – pełna kompatybilność ze stołem
15	W wyposażeniu stołu Wielopozycyjny zagłówek gumowy lub z tworzywa minimum 6 pozycji-1 szt
16	W Wyposażeniu stołu Podpórki kończyn- 2 pozycyjne wysokość 20 i 40 cm kompatybilny ze stołem sekcyjnym-1 szt

8. Waga sekcyjna do narządów z misą poj. 10 l - 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta /należy podać/……………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Waga sekcyjna do narządów ze stali kwasoodpornej
2	Nośność minimum. 15kg
3	Dokładność minimum 5g
4	Wymiary szali ok. 400x400
5	Czytelny wskaźnik wagi –cyfrowy umieszczony na wysięgniku
6	Możliwość tarowania wagi
7	Urządzenie łatwe do utrzymania w czystości
8	W wyposażeniu misa ze stali kwasoodpornej na narządy o poj ok. 10 l

9. Piła oscylacyjna do kości i otwierania czaszki z systemem aspiracji– 1 komplet
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/……………………………………………………………………………………….. / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2021r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	specjalistyczna piła przeznaczona do sekcji zwłok z odkurzaczem
2	piła oscylacyjna do kości, elektryczna, z kablem o dł. minimum 4,5m
3	waga z kablem nie większa niż 1,8 kg
4	moc 250W
5	oscylacje od 12.000 do 21.000/min
6	płynny start silnika, konstrukcja przystosowana do intensywnej pracy
7	głośność 68 dB do 82 dB
8	Urządzenie musi spełniać normy wyrobu medycznego zgodnie z wytycznymi EMA
9	w zestawie dwa kluczyki do wymiany ostrzy. Demontaż, zainstalowanie, wymiana ostrza nie wymaga użycia innych narzędzi (kluczy)
10	śruba do montażu ostrzy do pił oscylacyjnych
11	odkurzacz do piły oscylacyjnej do kości, elektryczny, automatyczny start w momencie uruchomienia piły, z kablem o dł. min. 6 m
11.1	waga odkurzacza bez zbiornika nie większa niż 9 kg, moc max 950W
11.2	moc ssania nie mniejsza niż 230 mbar / 24,4 KPa, pojemność zbiornika 15 l +/- 5%
11.3	jakość filtracji minimum 65 % > 0,5 μm,
11.4	deklarowana przez producenta głośność maksymalna przy maksymalnym przepływie powietrza nie więcej niż 60 dB, odkurzacz musi spełniać normy wyrobu medycznego zgodnie z wytycznymi EMA
11.5	w zestawie z rurą zakończoną przystawką do główki piły oscylacyjnej, kabel do podłączenia piły do odkurzacza, narzędzia niezbędne do złożenia i konserwacji
11.6	uchwyt do odkładania piły po zakończeniu pracy mocowany do odkurzacza
11.7	regulowana wysokość, zakończony rączką umożliwiającą przemieszczanie odkurzacza
11.8	półka magnetyczna na tarcze i akcesoria do uchwytu do odkurzacza medycznego przystosowana do użytku wraz z piłą zamontowaną do węża odkurzacza
12	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą MDR (EU) 2017/745.

10. Zestaw narzędzi anatomiczno-sekcyjnych - 2 komplety
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	pinceta anatomiczna mała 15 cm – 2 szt
2	pinceta anatomiczna duża 20– 2 szt
3	pinceta nosowa Tilleya-1 szt
4	pinceta naczyniowa-1 szt
5	separator-1szt
6	haczyk do naczyń-1 szt
7	dłuto czaszkowe w kształcie T- 1 szt
8	nożyczki proste - 1 szt
9	nożyce z kulką - 1 szt
10	skalpele do preparowania tkanek - 4 rodzaje
11	nóż skórny ostrze 15 cm- 1 szt
12	nóż sekcyjny mózgowy (Virchowa) - 1 szt
13	nóż sekcyjny - 1 szt
14	sternotom Lenscha 25 cm-1 szt
15	młotek sekcyjny z hakiem-1 szt
16	młotek Collinˊa - 1 szt
17	nożyce do przecinania chrząstek - 1 szt
18	ręczna piła do kości i czaski - 1 szt
19	miarka metalowa - 1 szt
20	rozwieracz regulowany-1 szt
21	rozwieracz tkankowy – 1 szt
22	nóż do trymowania feather 130 z wymiennymi ostrzami- 1 szt
23	wymienne ostrza do trymowania 130mm 50 szt
24	igła do szycia skóry różne rozmiary minimum 5 - 10szt
25	narzędzia muszą posiadać certyfikat CE
26	narzędzia umieszczone w zamykanym pudełku lub skrzyneczce
27	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą MDR (EU) 2017/745.

11. Myjnia – dezynfektor nadblatowa - ilość 1sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Urządzenia fabrycznie nowe- do ustawienia na blacie
2	Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych
3	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC
4	Poziom dezynfekcji A0= 600 i A0 = 3000
5	Pojemność komory: 50-55 litrów
6	Ilość poziomów mycia: 1
7	Ilość ramion myjących: 2
8	Ilość programów myjących: 5
9	Suszenie: w standardzie
10	Sterowanie: kolorowy ekran dotykowy
11	Wbudowany rejestrator cykli mycia i dezynfekcji
12	Zapis cykli dezynfekcji na pamięci USB w formacie PDF
13	Praca w sieci LAN, zdalny dostęp on-line
14	Kompaktowa budowa: / – szerokość urządzenia nie większa niż 52,00 cm / - głębokość urządzenia nie większa niż 52,60 cm / – wysokość urządzenia nie większa niż 59,80 cm
15	Waga: do 44 kg
16	Przyłącze elektryczne: 220-240V, 50Hz, 10 amp
17	Myjnia wyposażona w niezależny kontroler dozowania środków chemicznych
18	Myjnia wyposażona w: / - kosz wsadowy – 1 szt. / - koszyk dopasowany do komory myjni – 2 szt. / - płyn myjący – 1 szt. / - zapis cykli na PenDrive
19	Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną
20	Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody
21	Jedna pompa detergentu
22	Jeden zintegrowany płyn myjąco- dezynfekujący
23	Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji
24	Automatyczny przebieg procesu
25	Stolik ze stali kwasoodpornej do ustawienia myjni
26	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą MDR (EU) 2017/745

12. Urządzenie do dekontaminacji powietrza i powierzchni za pomocą aktywnej rozproszonej mgły - 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta /należy podać/…………………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Urządzenie do dezynfekcji rozproszoną mgłą wraz ze środkami o szerokim spektrum biobójczym – możliwość zastosowania różnych środków w zależności od profilu dezynfekcji
2	Skuteczna i bezpieczna dla użytkownika dezynfekcja całego pomieszczenia, wraz z wyposażeniem elektronicznym za pomocą suchej mgły
3	Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji tj. daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji, zużycia środka i nazwy dezynfekowanego pomieszczenia
4	DoPendrive z oprogramowaniem dedykowanym urządzeniu
5	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
6	Waga nie większa niż 10 kg
7	Dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze powyżej 250 m3 z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE
8	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 μm
9	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM i szybkością wyrzutu 80m/s +/-5%
10	Automatyczne wyłączenie po etapie dyfuzji środka
11	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
12	Złącze USB do komunikacji z komputerem

13	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji miejsc trudno dostępnych
14	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą MDR (EU) 2017/745

Dostawa wyposażenia prosektorium pomieszczenia do preparacji
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Odpowiedź „spełnia/nie spełnia” lub wymagana informacja
1	2	3
13. Stół anatomiczno-sekcyjny mobilny z elektryczną regulacją wysokości i nachyleniem blatu – 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………………. / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r./…………………………………………………………………
Wymagania szczegółowe:
1	Konstrukcja mobilna umożliwiająca dowolne przemieszczanie stołu
2	Całość konstrukcji wykonana ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
3	Blat stołu posadowiony na centralnej kolumnie podnoszącej
4	Zakres podnoszenia blatu w zakresie nie mniejszym niż: 75-95 cm
5	Podnoszenie za pomocą siłownika hydraulicznego
6	W blacie umieszczony odpływ cieczy
7	Stół bez zlewu profilowany w kierunku otworu odpływowego
8	Pod odpływem umieszczony wyjmowany zbiornik ociekowy
9	Rogi blatu roboczego zabezpieczone plastikowymi lub gumowymi odbojami
10	Blat otoczony rantem o wysokości min. 18 mm
11	Rant blatu wykonany w sposób uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości
12	Wymiary: / Długość: 210-220 cm / Szerokość: 75-85cm
13	Stół na kółkach Ø12-15 cm obrotowych z hamulcami w oprawie ze stali nierdzewnej
14	W wyposażeniu stołu nadstawka z płytą polietylenową do sekcjonowania organów i odkładania narzędzi – pełna kompatybilność ze stołem
15	W wyposażeniu stołu Wielopozycyjny zagłówek gumowy lub z tworzywa minimum 6 pozycji-1 szt.
16	W Wyposażeniu stołu Podpórki kończyn- 2 pozycyjne wysokość 20 i 40 cm kompatybilny ze stołem sekcyjnym-1 szt

14. Pompa do konserwacji zwłok, preparatów anatomicznych z kompletem narzędzi do konserwacji – 1 komplet
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/…………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2021r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Konstrukcja przenośna– profesjonalna przeznaczona ściśle do konserwacji zwłok
2	Urządzenie musi być wyposażone w manometr kontrolny
3	Urządzenie musi być wyposażone w regulator ciśnienia i podciśnienia
4	Urządzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa przy zbyt wysokim ciśnieniu
5	Zakres wytwarzanego ciśnienia od : 0 – 650 Pa
6	Wydajność pompy co najmniej 2 l/min
7	Zasilanie 230V/50Hz
8	Waga maksymalnie: 20 kg
9	Przyłącza dla węży ¼ cala
10	Moc pompy maksymalnie 150 W
11	Automatyczne podjęcie pracy po wyłączeniu awaryjnym po ostygnięciu pompy
12	Korpus pompy metalowy z elementami wykonanymi z odpornego plastiku
13	Lampka informująca o pracy urządzenia
14	Cyfrowy wyświetlacz pracy tłoczenia i ssania płynów
15	Wymiary maksymalnie: / Długość:400 mm / Szerokość: 400 mm / Wysokość łącznie z zasobnikiem na płyny: 450 mm
16	W wyposażeniu muszą być 4 grube silikonowy wąż do podawania i odsysania płynów długości co najmniej 1 m o przekroju wewnętrznym ¼ cala- na wężach zainstalowany plastikowy zwór odcinający
17	Węże odporne na chemikalia w tym roztwory zawierające formaldehyd, a także na temperaturę do +200 C
18	Węże przeznaczone do sterylizacji w autoklawie
19	Na wężach zainstalowane plastikowe szybkozłączki umożliwiające szybkie odpięcie zbiorników aspiracyjnego i iniekcyjnego
20	Zbiornik na płyny wykonany z wysokiej jakości szkła z powłoką hydrofobową
21	Zbiornik o pojemności min 10 litrów
22	Na zbiorniku umieszczona czytelna podziałka do określenia ilości znajdującego się płynu
23	Urządzenie pozwalające na pracę w min 4 trybach: iniekcja, pulsacja, mieszanie, czyszczenie
24	W wyposażeniu komplet narzędzi do konserwacji min: / -haczyk naczyniowy / -separator prosty / -separator Mcdonald / -rozwieracz tkankowy regulowany / -penseta anatomiczna / -penseta MCInode / -penseta nosowa Tilley / -penseta naczyniowa prosta / -penseta naczyniowa zakrzywiona / -penseta Johna Hopkinsa / -penseta Difenbacha zakrzywiona / -rozwieracz szyjny / -rozwieracz żylny / -kaniula żylna prosta średnica : 6mm długość 120mm (-+5%) / -kaniula żylna prosta średnica :4mm długość 120 mm(-+5%) / -kaniula żylna prosta średnica : 3mm długość 120mm(-+5%) / -kaniula żylna prosta średnica :2mm długość110mm (-+5%) / -kaniula żylna prosta średnica : 1mm długość 100mm(-+5%) / -kaniula żylna zakrzywiona średnica 6mm długość 55 mm(-+5%) / -kaniula żylna zakrzywiona średnica 5mm długość 55mm(-+5%) / -kaniula żylna zakrzywiona średnica 3mm długość 55mm(-+5%) / -kaniula żylna zakrzywiona średnica 2mm długość 55mm(-+5%) / -zacisk naczyniowy / -trokar do punkcji średni- średnica 8mm , długość 450(+-5%) / -uchwyt trokara długość 12 mm(+-5%) / -szczotka do czyszczenia trokara / -trzon do czyszczenia trokara / -kaniula do odsysania płynów z trzewi średnica 9 mm długość; 240mm(+-5%) / -kaniula nosowa z kulka średnica 5mm / Komplet narzędzi - wyrób medyczny zgodny z dyrektywą MDR (EU) 2017/745

15. Urządzenie do dekontaminacji powietrza i powierzchni za pomocą aktywnej rozproszonej mgły - 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model/ Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Urządzenie do dezynfekcji rozproszoną mgłą wraz ze środkami o szerokim spektrum biobójczym – możliwość zastosowania różnych środków w zależności od profilu dezynfekcji
2	Skuteczna i bezpieczna dla użytkownika dezynfekcja całego pomieszczenia, wraz z wyposażeniem elektronicznym za pomocą suchej mgły
3	Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji tj. daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji, zużycia środka i nazwy dezynfekowanego pomieszczenia
4	Pendrive z oprogramowaniem dedykowanym urządzeniu
5	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
6	Waga nie większa niż 10 kg
7	Dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze powyżej 250 m3 z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE
8	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 μm
9	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM i szybkością wyrzutu 80m/s +/-5%
10	Automatyczne wyłączenie po etapie dyfuzji środka
11	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
12	Złącze USB do komunikacji z komputerem
13	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji miejsc trudno dostępnych
14	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą MDR (EU) 2017/745

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.