Przedmiot  zamówienia: Zestaw do histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej

| ### NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| ### PRODUCENT |  |
| ### MODEL/TYP |  |
| ### KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2024 |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej kompatybilny z posiadanymi zestawami posiadanymi przez Zamawiającego. |  |  |  |
|  | Kontroler kamery – 1 szt. |  |  |
| 1. | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30) | TAK – podać/opisać |  |
| 2. | Rozdzielczość kamery nie gorsza niż1920 x 1200 | TAK – podać/opisać |  |
| 3. | Sterownik kamery współpracujący z min. 3 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami:1x 1/3” CMOS, 3x 1/3” CCD, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS. | TAK – podać/opisać |  |
| 4. | Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideoendoskopami giętkimi, w tym z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwu- kanałowymi | TAK – podać/opisać |  |
| 5. | Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG / TIFF - rozdzielczość archiwizacji min. 1920x1080 | TAK – podać/opisać |  |
| 6. | Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim – obsługa przy użyciu pilota przewodowego oraz opcjonalnie przy użyciu klawiatury. | TAK – podać/opisać |  |
| 7. | Możliwość sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie lub długie przytrzymanie przycisku. Możliwość sterowania 2 funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. | TAK – podać/opisać |  |
| 8. | Panel frontowy kontrolera kamery z przyciskami funkcyjnymi umożliwiającymi: Automatyczny balans bieli, ustawienie jasności obrazu na monitorze, zmianę ustawienia poziomu powiększenia, zmianę ustawienia filtru detali, wybór profilu spośród istniejących lub samodzielnie stworzonych | TAK – podać/opisać |  |
| 9. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 10. | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf | TAK |  |
| 11. | Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali | TAK - podać/opisać |  |
| 12. | Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich t.j. wyłączane i włączane za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery) | TAK – podać/opisać |  |
| 13. | Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery | TAK – podać/opisać |  |
| 14. | Wyjścia video min.: 2x HDMI (1920x1200) | TAK – podać/opisać |  |
| 15. | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | TAK |  |
| 16. | Min. 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min. klawiatury, pilota | TAK – podać/opisać |  |
| 17. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w min. 4-stopniowej skali | TAK – podać/opisać |  |
| 18. | Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w min. 5-stopniowej skali | TAK – podać/opisać |  |
| 19. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali | TAK – podać/opisać |  |
| 20. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów | TAK |  |
| 21. | Możliwość odbicia obrazu w poziomie | TAK |  |
| 22. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF | TAK – podać/opisać |  |
| 23. | Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie | TAK |  |
| 24. | Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300K do 7000K | TAK – podać/opisać |  |
| 25. | W skład zestawu poza kontrolerem znajduje się: pilot przewodowy zdalnego sterowania, pamięć USB, Kabel sygnałowy dł. min 3m | TAK – podać/opisać |  |
|  | Głowica Kamery – 1 szt. | TAK – podać/opisać |  |
| 26. | Głowica kamery wyposażona w technologie min. 1-chip (1x 1/3” CMOS) | TAK – podać/opisać |  |
| 27. | Głowica kamery wyposażona w maksymalnie 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo | TAK – podać/opisać |  |
| 28. | Waga głowicy kamery (bez kabla) nie więcej, niż 95 g | TAK – podać/opisać |  |
| 29. | Głowica kamery nie posiadająca zintegrowanego obiektywu – możliwość zastosowania co najmniej 4 różnych obiektywów, w tym zarówno obiektywy ze zmienną i stałą ogniskową oraz obiektyw kątowy | TAK – podać/opisać |  |
| 30. | Długość kabla głowicy min 3m | TAK – podać/opisać |  |
| 31. | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum IPX7 | TAK – podać/opisać |  |
| 32. | Oznaczenie na głowicy kamery możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C) | TAK |  |
| 33. | Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. | TAK |  |
| 34. | Ochrona przed porażeniem elektrycznym min. CF | TAK – podać/opisać |  |
| 35. | Głowica kompatybilna z kontrolerami kamer będącymi w posiadaniu Zamawiającego 55253011 | TAK – podać/opisać |  |
|  | Obiektyw ze stałą ogniskową – 1 szt. | TAK – podać/opisać |  |
| 36. | Ogniskowa 14 mm | TAK |  |
| 37. | Obiektyw z zamknięciem samozatrzaskujący się (typu snap-on), nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką | TAK – podać/opisać |  |
| 38. | Możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C) | TAK |  |
| 39. | Obiektyw mogący być poddawany reprocesowaniu maszynowemu | TAK |  |
| 40. | Obiektyw wyposażony w pierścień regulacji ostrości | TAK |  |
| 41. | Obiektyw kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami kamery medycznej nr. 85525942 |  |  |
|  | Pompa ssąco - płucząca multidziedzinowa 1 szt. | TAK – podać/opisać |  |
| 42. | System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla min. trzech dyscyplin: laparoskopia, endourologia, histeroskopia | TAK – podać/opisać |  |
| 43. | Funkcja płukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy | TAK |  |
| 44. | Pompa wyposażona w czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny | TAK |  |
| 45. | Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski | TAK – podać/opisać |  |
| 46. | Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur min.: endourologia: TUR, cystoskopia, URS, PCNL histeroskopia: diagnostyczna, resekcja | TAK – podać/opisać |  |
| 47. | Możliwość zmiany między 3 poziomami wartości podciśnienia: Laparoskopia: - min. -30 kPa/ -300 mbar - średnie -45 kPa/ -450 mbar - max. -60kPa/ -600 mbar b) Histeroskopia i urologia: - min. -90 mbar - średnie -200 mbar - max. -300 mbar | TAK – podać/opisać |  |
| 48. | Zakres wymaganego minimalnego przepływu zadanego: endourologia: 10-800 ml/min (max przepływ) laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max przepływ) histeroskopia: 800 ml/min (max przepływ, brak możliwości ustawienia) | TAK – podać/opisać |  |
| 49. | Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: Histeroskopia: 15-200 mmHg Endourologia: 15-90 mmHg Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe) | TAK – podać/opisać |  |
| 50. | Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg | TAK – podać/opisać |  |
| 51. | Pompa mogąca pracować zarówno na drenach płuczących jedno jak i wielorazowych (dreny wielorazowe dedykowane do 20 użyć) | TAK – podać/opisać |  |
| 52. | Możliwość skorygowania ustawienia wysokości między urządzeniem a pacjentem w zakresie 0-40 cm w krokach co 10. | TAK – podać/opisać |  |
| 53. | Pompa wyposażona jest w złącze modułu bilansującego – możliwość jej dalszej rozbudowy o moduł bilansujący płynów. | TAK – podać/opisać |  |
| 54. | Możliwość wyświetlenia ilości użyć drenu na wyświetlaczu pompy endoskopowej. | TAK – podać/opisać |  |
| 55. | Identyfikacja ilości użycia drenu wielorazowego – sprawdzenie przez pompę ważności zestawu drenów (informacja wyświetlana na ekranie urządzenia po założeniu drenu) oraz identyfikacja możliwości ostatniego użycia drenu (oznajmienie ostatniego użycia potrójnym sygnałem dźwiękowym) | TAK – podać/opisać |  |
| 56. | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego pompy | TAK – podać/opisać |  |
| 57. | Możliwość zwiększenia ciśnienia w trybie TUR/Enukleacja za pomocą przycisku na panelu dotykowym (bądź opcjonalnie za pomocą przycisku nożnego) o 25% do maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia. Funkcja Zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach lub poprzez ponowne uruchomienie przełącznika. | TAK – podać/opisać |  |
|  | Wyposażenie pompy |  |  |
| 58. | W komplecie dreny wielorazowe 20-krotnego użytku z 10 membranami zapasowymi, autoklawowalne – 2 szt. | TAK – podać/opisać |  |
| 59. | INNE |  |  |
| 60. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | Tak |  |
| 61. | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym (wymagane max 48 godzin w dni robocze) | podać |  |
| 62. | Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. | Tak |  |
| 63. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie) | Tak |  |
| 64. | Dostarczenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 65. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 66. | Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 67. | Gwarancja … (wymagana minimum 24 miesiące) | TAK podać |  |
| 68. | Ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu kwalifikująca do wymiany elementu/podzespołu na nowe … naprawy (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
| 69. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie urządzenia do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i 
     zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza   
     materiałami eksploatacyjnymi).