## Karta Parametrów Zadanie 9
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 9 ZMIANA 1
Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt
L.p. | Wymagane parametry techniczne | miejsca/nr strony/pliku, w którym znajduje się ich potwierdzenie parametru w złożonej ofercie
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, (nie podemonstracyjne, ani powystawowe) rok produkcji min. 2024
2 | Wymiary zewnętrzne: 2100 x 750 mm (+/- 50 mm)
3 | Wymiary leża: 1930 x 650 mm (+/- 50 mm)
4 | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna, zakres: 550 - 900 mm (+/- 50 mm)
5 | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna, zakres: minimum +/- 18 ˚
6 | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka.
7 | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90`. Rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach.
8 | Koła o średnicy min 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, – opuszczane 5-te koło
9 | 5-te koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5-te koło jako koło kierunkowe.
10 | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 315 kg
11 | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.
12 | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe
13 | Tworzywowa obudowa podwozia
14 | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża.
15 | Składane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg
16 | Stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki.
17 | Materac o grubości min. 100mm, stabilizowany za pomocą pokrowca wykonanego z powłoki antypoślizgowej pozwalający na pobyt do 24h. Wielkość dostosowana do wózka.
18 | Wózek ma posiadać z obu stron leża: min. 3 zintegrowane uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta, listwy umiejscowione pod leżem umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia.
…………………………………………………………………………………………………………
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny)