Załącznik Nr 1 B do SWZ – dot. pakietu Nr 28

Parametry techniczne stymulatorów CRT-P z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej
L.P.	Funkcja / Parametr	Parametr graniczny/ Wartość	Dane Techniczne	Punktacja
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać		Wymagane
2	Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 r	TAK		Wymagane
3	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
4	Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji – wykres graficzny zależności amplitudy i szerokości impulsu	Podać		0 pkt- nie, / 5 pkt– tak
5	Waga max. 32 [g]	TAK, podać		Wymagane
6	Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	Podać		0 pkt - nie, / 5 pkt – tak
7	Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,2-7,5 [V]	TAK, podać		Wymagane
8	Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,1-1,5[ms]	TAK, podać		Wymagane
9	Czułość komorowa / - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,5 [mV]	TAK, podać		Wymagane
10	Czułość przedsionkowa / - co najmniej w zakresie 0,1 - 7,5 [mV]	TAK, podać		Wymagane
11	Elektrody do LV jedno- i dwubiegunowe sterydowe	Tak		Wymagane
12	Elektrody do RA i RV sterydowe	Tak		Wymagane
13	Elektrody do RA i RV o pasywnej i aktywnej fiksacji	Tak		Wymagane
14	Elektrody do LV „over the wire” bipolarne/czteropolowe do wyboru	Tak, podać		Wymagane
15	Możliwośc skanowania ciała w MRI 1,5 i 3 T FBS z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI	Podać		0 pkt- nie, / 15 pkt– tak
16	Możliwość programowania V-V delay	TAK		Wymagane
17	Możliwość niezależnego programowania LV i RV	TAK		Wymagane
18	Sensing LV przy stymulacji BiV	TAK		0 pkt – nie / 3 pkt– tak
19	Możliwość przerwania programu nocnego po przylożeniu magnesu do następnego cyklu	Podać		0 pkt- nie, / 2 pkt– tak
20	Dostępna telemetria A/RV/LV	TAK		Wymagane
21	Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV	Podać		0 pkt - nie, / 5 pkt – tak
22	Zestaw do kontrastowania CS ( w tym dwie koszulki, prowadnik, rozszerzacz, zastawki hemostatyczne, cewnik balonowy, nóż do koszulek)	TAK		Wymagane
23	Rejestrowanie trendów oporności elektrod	TAK		Wymagane
24	Program nocny	TAK		Wymagane
25	Urządzenie jest najnowszym produktem tego typu zarejestrowanym przez firmę w Polsce	podać		0 pkt – nie / 5 pkt - tak
26	Wykonawca zapewni programator wraz z niezbędnym okablowaniem oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów)	TAK		Wymagane

OCENA JAKOŚCIOWA: 1 PKT = 1%

….......................................................
data, podpis, pieczęć *

* Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym