Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy MCZ/TPsr/2023

Zadanie 1

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilny robot rehabilitacyjny górnych i dolnych partii ciała Oferowany model: ………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………… Rok produkcji ………………………………………………………… |  |  |  |
| Urządzenie: |  |  |  |
|  | Jeden robot do rehabilitacji z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych | TAK, podać |  |
|  | Robot umożliwiający wykonywanie m.in. ćwiczeń biernych, siłowych itp. | TAK, podać |  |
|  | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izotoniczne, izokinetyczne, elastyczne | TAK, podać |  |
|  | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana funkcjonalność generowania zrobotyzowanego ruchu wspomaganego lub czynnego wyzwalanego poprzez aktywność elektryczną mięśni wykrywaną powierzchniowo - elektromiografię (reaktywna elektromiografia) | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia | TAK, podać |  |
|  | Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. | TAK, podać |  |
|  | Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) jak i sygnał elektromiograficzny | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią internet oraz dostępność systemu operacyjnego | TAK, podać |  |
|  | Integracja z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego | TAK, podać |  |
|  | Minimum 4 kanały elektromiograficzne, próbkowane jednoczesne | >6 kanałów- 10 pkt 5 kanałów – 5 pkt min. 4 kanałów- 0 pkt. |  |
|  | Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii <0,6 uV RMS | TAK, podać |  |
|  | Szum odniesienia na wejściu nie więcej niż 10 uVpp (10 sekund danych surowych) | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania elektromiografii co najmniej 900 próbek na sekundę na kanał | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość wewnętrzna min. 24 bity | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik CMRR elektromiografii max: -80dB | TAK, podać |  |
|  | Impedancja wejściowa elektromiografii co najmniej 10MΩ | TAK, podać |  |
|  | Czułość elektromiografii co najmniej 1uV RMS | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiarowa czujników siły lub dynamometrów: dokładność pomiaru momentu obrotowego ± 0,3 Nm | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pozycji obrotu głowicy ± 3° | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 50°/s | TAK, podać |  |
|  | Gry rehabilitacyjne min. 2 | TAK, podać |  |
| Wyposażenie robota (wymagane): |  |  |  |
|  | Końcówka do kończyny dolnej | TAK, podać |  |
|  | Końcówka do kończyny górnej | TAK, podać |  |
|  | Końcówka do stopy | TAK, podać |  |
|  | Końcówka do przedramienia | TAK, podać |  |
|  | Końcówka do barku | TAK, podać |  |
|  | Kierownica | TAK, podać |  |
|  | Zestaw startowy min. 25 paczek elektrod EKG/EMG | 3 zestawy (75 paczek) elektrod – 3 pkt. 2 zestawy (50 paczek) elektrod – 2 pkt. Min. 1 zestaw (25 paczek) elektrod – 0 pkt. |  |
|  | Zestaw startowy min. 50 paczek elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm (±10 %) | 3 zestawy (150 paczek) elektrod – 3 pkt. 2 zestawy (100 paczek) elektrod – 2 pkt. Min 1 zestaw (50 paczek) elektrod – 0 pkt. |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
|  | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler | TAK, podać |  |
|  | Przewód zasilający dł. minimum 10 m | TAK, podać |  |
|  | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielacz USB z 4 gniazdami USB | TAK, podać |  |
|  | Tablet z przekątną ekranu minimum 10“ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem | >10” – 4 pkt. Min 10” – 0 pkt. |  |
| Wielofunkcyjny fotel z elektryczną regulacją, do badań i zabiegów w pozycji siedzącej lub leżącej: |  |  |  |
|  | Regulowane podnóżki (lewy i prawy) z możliwości całkowitego złożenia z kątem nachylenia min 150- 900 | TAK, podać |  |
|  | 5-cio punktowe, magnetyczne pasy stabilizujące pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Szybkie odpinanie pasów za pomocą dwóch ruchów | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt dłoni z możliwością regulowania wysokości i kąta | TAK, podać |  |
|  | Stabilizujący pas udowy | TAK, podać |  |
|  | Boczne barierki z możliwością całkowitego ich złożenia | TAK, podać |  |
|  | Łatwe dostosowanie do różnych pozycji pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Podłokietnik- podpórka przedramienia z pasami stabilizującymi | TAK, podać |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska min.430-550mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska minimum 560-630mm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenie oparcia min. 85⁰ - 0⁰ | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia siedziska min.: 0⁰- 15⁰ | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska min. 490-890 mm | TAK, podać |  |
|  | Pilot do sterowania fotelem | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozłożenia całego fotela tak aby stanowił on stół terapeutyczny | TAK, podać |  |
|  | Centralny system jezdny – opuszczany lub chowany w celu pełnej stabilności urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna masa ciała pacjenta: 135 kg | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 1320 -1720 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita: 1200 mm (złożone podnóżki), 1900 mm w trybie stołu terapeutycznego | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenie oparcia min. 87⁰ - 0⁰ | TAK, podać |  |
| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego. | ⩾ 48 miesięcy – 20 pkt 42 miesięcy – 15 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 24 miesiące – 0 pkt. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca do powyższego zestawu dostarczy uzupełniony paszport techniczny zestawu /jeżeli dotyczy/ | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/: a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/ b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca dostarczy, urządzenie oraz przeprowadzi instruktarz obsługi i konserwacji w cenie oferty. | TAK, podać |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez telefon | TAK, podać |  |