| PAKIET nr 1 A |  |
| --- | --- |
| Wymagania: parametry graniczne | Parametry oferowane: |
| Płytki: 1.Każda płytka oznakowana czytelnym nadrukiem zawierającym: nazwę, serię, datę produkcji, termin ważności. 2.Podłoża chromogenne. 3.Wymagane jest dostarczanie katalogów podłoży celem właściwej identyfikacji drobnoustrojów / dostarczyć przy pierwszej dostawie/ 4.Płytki, probówki - każda partia zabezpieczona dodatkowym tekturowym opakowaniem zewnętrznym. 5.Do każdej serii dostarczanie świadectwa kontroli jakości zawierającego: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, oraz ocenę: pH, koloru i wyglądu /świadectwa dołączyć przy dostawie/ 6.Podłoża na płytkach i probówkach muszą być wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, oznakowane znakiem CE, potwierdzone deklaracją zgodności. /deklarację dostarczyć przy pierwszej dostawie / 7.Termin ważności co najmniej 4 tygodnie od daty dostarczenia do Szpitala. 8.Termin ważności podłoża Mueller-Hinton z 5% dodatkiem krwi końskiej ważny co najmniej 6 tygodni od momentu dostarczenia do Szpitala. |  |
| PAKIET NR 1B | Parametry oferowane: |
| Wymagania sprzętowe : Aparat fabrycznie nowy/nablatowy Wbudowany laser azotowy o częstotliwości 1-60 Hz, gwarancja lasera na 400 milionów strzałów Zgodność z trybem jonizacji dodatniej i ujemnej System próżniowy: Pompa wzmacniająca z wbudowaną bezolejową pompą membranową (nie wymaga czyszczenia) prędkość pompowania pompy próżniowej ≥300 l/s Oryginalny system próżniowy z systemem kontroli wymiany tarczy. Czas wytwarzania próżni do poziomu poniżej 3×10⁻⁶ mbar ≤ 50s Wysoka przepustowość 480 identyfikacji w ciągu 1 godziny, 7-12 minut dla 96 próbek zintegrowana płyta obwodów z bezpyłowym kanałem powietrznym, zmniejszającym hałas i efekt awaryjności Czas stosowania i wyprowadzenia: mniej niż 50 sekund Biblioteka CE-IVD (umożliwiająca wydanie wyniku laboratoryjnego medycznego badania diagnostycznego) referencyjnych widm mikroorganizmów pozwalająca zidentyfikować minimum 1500 klinicznie istotnych gatunków bakterii i ponad 600 gatunków grzybów z lokalnej bazy Dożywotnie bezpłatne oprogramowanie i baza danych, bezpłatna aktualizacja Specyfikacja techniczna: Laser – stały częstotliwość powtarzania 1-200 Hz 2 miliardy strzałów Pompa - bezolejowa pompa turbomolekularna (340 I/s) , podciśnienie do 1 0A-8mbar Pompa próżniowa - :2:300 US Przepustowość - 96 próbek na jednej płytce w ciągu 7-12 minut Czas wejścia/wyjścia – s; 50s Zasilanie - 100-240 V, 50/60 Hz, 300 W Waga – 116,1 kg Wymiary (mm) – 490(szer.) *800(głębokość) *1215(wys.) OPROGRAMOWANIE Obsługa diagramów morfologicznych mikroorganizmów z dodatkowymi źródłami (mapa kolonii na płytce i mapa barwienia) zawarte w oprogramowaniu, nie powiązane z linkami zewnętrznymi funkcja asystenta statystycznego udostępniająca wyniki wyszukiwania użytkowników/ przywołanie w dowolnym momencie za pomocą oprogramowania asystenta statystycznego na podstawie listy numerów próbek, bez konieczności przechowywania oryginalnych płytek do ponownego skanowania. możliwość rozróżniania gatunków Escherichia coli i Shigella - wymagane publikacje w uznanych czasopismach naukowych SCI (IF ≥ 9) celem potwierdzenia jakości urządzenia Materiały eksploatacyjne Reagenty matrycowe- stabilna forma w postaci płynnej, bez konieczności przygotowania, przechowywana w temperaturze pokojowej Odczynniki do wstępnej obróbki próbek krwi z dodatnim wynikiem posiewu Baza danych połączona z zestawem do wstępnej obróbki grzybów / wstępna obróbka pojedynczej próbki krótsza niż 3 min. CE-IVDR Możliwość używania płytek wielokrotnego użytku i jednorazowych Płytka docelowa wielokrotnego użytku oddzielona celem zapobiegania korozji tacy docelowej podczas czyszczenia Zestaw kalibracyjny musi pochodzić od tego samego producenta Możliwość dołączenia w pełni zautomatyzowanego sprzętu do ekstrakcji przed przetwarzaniem pozytywnych próbek krwi z MALDI-TOF do identyfikacji mikroorganizmów w posiewach krwi. W zestawie podstawka do nanoszenia materiału z uruchomioną funkcją podgrzewania, która ułatwia nanoszenie i przyspiesza procesu suszenia. Kompleksowe szkolenie serwisowe konserwacyjne zapewniona w okresie gwarancyjnym /okres 3 lat CE-IVD |  |
| PAKIET NR 2 | Parametry oferowane: |
| Wszystkie testy diagnostyczne- posiadają - Świadectwo CE, certyfikat IVD oraz zgłoszenia/wpisy do Krajowego Rejestru wyrobów Medycznych dla oferowanych testów Poz. 1 - Stosowana metoda: immunochromatografia. - Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów: rotawirusa, i adenowirusa w próbkach kału - Test zawierający kontrolę wewnętrzną prawidłowego wykonania. - Test zawiera zewnętrzna kontrolę dodatnią w zestawie - Opakowanie zestawu diagnostycznego musi zawierać wszystkie wymagane odczynniki. - Zasady interpretacji powinny jednoznacznie określać kolor prążków oczekiwanych w przypadku uzyskania wyniku dodatniego. - Czułość testu dla Rotawirusa porównywalna z metodą qPCR co najmniej 99% - Swoistość co najmniej 98% - Czułość testu dla Adenowirusa porównywalna z metodą PCR powyżej 99% - Swoistość powyżej 99% - Instrukcja w języku polskim dostarczona z ofertą Poz. 2 - Stosowana metoda immunochromatograficzna - Metoda oparta na oznaczeniu antygenów Giardia (α1-giardin i CWP1) w próbkach kału, wykrywanie trofozoitów i cyst - Test zawierający kontrolę wewnętrzną prawidłowego wykonania. - Dodatnia kontrola zewnętrzna w zestawie - Możliwość przechowywania próbki do 3 dni w temperaturze2-8C , możliwość przechowywania próbki do 1 miesiąca , próbka musi być zamrożona w temperaturze -20OC - Wyniki potwierdzone metodą qPCR - Czułość i swoistość testu >97% - Instrukcja w języku polskim dostarczona z ofertą Poz. 5 - Stosowana metoda immunochromatograficzna - oznaczanie syncytialnego wirusa oddechowego z wymazu z nosa, wydzielin nosowo-gardłowych lub próbek pochodzących z aspiratu. - Test zawierający kontrolę wewnętrzną prawidłowego wykonania. - Test zawiera dodatnią kontrolę zewnętrzną - Test wykorzystuje mysie przeciwciała monoklonalne na linii testowej (T) przeciw RSV i królicze przeciwciała poliklonalne na linii kontrolnej (C), przeciw specyficznemu białku - Wyniki potwierdzone testem qPCR - Czułość 95% swoistość 99% Poz. 7 - Stosowana metoda immunochromatograficzna - Zestaw do jakościowego wykrywania specyficznego antygenu SARS-CoV-2 obecnego w próbkach nosowo-gardłowych lub połączonych próbkach z jamy nosowo-gardłowej / jamy ustno-gardłowej - Opakowanie zestawu diagnostycznego musi zawierać wszystkie wymagane odczynniki - Test zawierający kontrolę wewnętrzną prawidłowego wykonania. - Dodatnia kontrola zewnętrzna w zestawie - Wyniki potwierdzone metodą RT-PCR - czułość >99% swoistość >99% Poz. 12 - Stosowana metoda immunochromatograficzna - Zestaw do wykrywania antygenu wirusa grypy A/B w próbkach z wymazów z nosa, jamy nosowo-gardłowej i jamy ustno-gardłowej. - Opakowanie zestawu diagnostycznego musi zawierać wszystkie wymagane odczynniki - Dodatnia kontrola zewnętrzna w zestawie - Wyniki potwierdzone metodą RT-PCR - Czułość >97% swoistość >99% Poz. 14 - Stosowana metoda immunochromatograficzna - Test w oparciu o przeciwciała monoklonalne p/H.pylori - Opakowanie zestawu diagnostycznego musi zawierać wszystkie wymagane odczynniki - Dodatnia kontrola zewnętrzna w zestawie - Wyniki potwierdzone metodą RT-PCR - Czułość >98% swoistość 99% Kryteria oceny ofert: - Cena – 60% - Okres ważności testów – 40% - Powyżej 18 miesięcy – 40 pkt. - Od 13 do 18 miesięcy – 20 pkt. - 12 miesięcy – 0 pkt. Zaoferowanie okresu ważności testów poniżej 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. |  |
| PAKIET NR 3 | Parametry oferowane: |
| - Dotyczy lateksowego Testu do identyfikacji Gronkowców: - Wykrywa koagulazę związaną (clumping factor), białko A i otoczkę polisacharydową (szczepy MRSA) - Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia - Dotyczy testu lateksowego do identyfikacji paciorkowców: - Różnicuję paciorkowce na grupy A,B,C, D,F i G wg Lancefield - Reakcja enzymatyczna - Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia. |  |
| PAKIET NR 4 | Parametry oferowane: |
| - Zamawiający wymaga dostarczenia szczepów wzorcowych maksymalnie z trzeciego pasażu w zestawie składającym się z wymazówki wraz z buforem uwadniającym zamkniętym w probówce. |  |
| PAKIET NR 5 | Parametry oferowane: |
| 1. Krążki antybiotykowe: - pakowane w opakowaniu zbiorczym 5x50 krążków - pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości (KORLD) na wszystkie krążki antybiotykowe - każda fiolka z krążkami pakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci, oznaczonym nadrukiem zawierającym nazwę producenta, nazwę i stężenie leku, nr serii oraz termin ważności (za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem; nie dopuszcza się innych form hermetycznego opakowania), - wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 st. C do + 8C z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych, - krążki o średnicy 6 mm, - każdy pojedynczy krążek musi zawierać dwustronne, międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie (w μg) antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST, - każda fiolka na etykiecie musi mieć datę ważności i numer serii, - termin ważności minimum 12 miesięcy (licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru): - krążki antybiotykowe poddane ocenie EUCAST 2. Paski gradientowe MIC: - Każdy pasek pakowany indywidualnie, op. zbiorcze 30 szt. - Gradient stężenia antybiotyku naniesiony na trwały pasek celulozowy - Paski muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów dla wszystkich pasków - Termin ważności pasków min. 18 miesięcy 3. Dotyczy testu kasetkowego do identyfikacji karbapenemaz (OXA-48, KPC,NDM) - Czułość i specyficzność 100% - Walidacja w stosunku do metody PCR 4. Dotyczy Colistin test do oceny MIC co najmniej 0,25-16µg/ml: - 7 rozcieńczeń i kontrola wzrostu dla jednego oznaczenia - Bulion MH II w zestawie - Zgodność ze standardami EUCAST |  |
| PAKIET NR 6 | Parametry oferowane: |
| - Podłoża są zwalidowane przez Eucast pod kątem możliwości wykonywania procedury oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych (RAST) - Średnia czułość analityczna podłóż wynosi poniżej 6 CFU - Podłoża pediatryczne umożliwiają posiew małych objętości krwi minimum 0,5 ml - Możliwość posiewu innych niż krew jałowych płynów ustrojowych na podłoża dla dorosłych potwierdzone wpisem w oryginalnej instrukcji używania podłóż - Możliwość odzysku drobnoustrojów z podłóż tlenowych i beztlenowych płynu mózgowo rdzeniowego o małej objętości min. 0,1 ml – potwierdzone informacją w instrukcji używania podłóż - Konfekcjonowanie podłóż po 100 szt. / op. - Podłoża z odklejanym 1 kodem kreskowym - Wbudowany komputer z ekranem dotykowym do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja i wprowadzanie prób, tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu w czasie rzeczywistym) - Analizator o budowie modułowej ma pojemność 360 miejsc pomiarowych a jego wymiary to: szerokość nie przekracza 100 cm, wysokość nie przekracza 95 cm, głębokość nie przekracza 65 cm - Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego - Wizualna zmiana zabarwienia czujnika na dnie butelki wraz z możliwością oceny wzrostu drobnoustrojów w podłożu pre inkubowanym (przed wstawieniem do aparatu) - W przypadku awarii systemu przekraczającej 48 godzin oferent zobowiązany jest do dostarczenia aparatu zastępczego o nie gorszych parametrach niż użytkowany - Koszt podpięcia komunikacji analizatora z systemem KS-SOLAB po stronie Wykonawcy |  |
| PAKIET NR 8 | Parametry oferowane: |
| 1. Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych 2. Izolator kwasów nukleinowych do przenoszenia próbki wykorzystuje system pipet automatycznych ze sterylnymi końcówkami 3. Zestaw odczynników w postaci zamkniętych kartridży osobnych dla pojedynczej próbki 4. Kartridże przekłuwane dopiero po instalacji w komorze izolatora i uruchomieniu programu 5. Wbudowane protokoły do izolacji RNA i DNA ze wszystkich płynów ustrojowych z różnych próbek biologicznych (krew pełna, surowica, osocze, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, płyn owodniowy, mocz, tkanki, łzy, kał, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, płynne próbki cytologiczne, wymazy z jamy nosowo-gardłowej, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz hodowla komórkowa) 6. Jednoczesna izolacja kwasów nukleinowych z 1-24 próbek, z możliwością izolacji jednej próbki 7. Izolacja wirusowego RNA/DNA max. 35 minut 8. Objętość eluatu 60/100/150/200 µl 9. Możliwość izolacji materiału genetycznego z krwi pełnej z objętości 600 µl 10. Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy 11. Wydajność izolacji do 10 µg/200 µ 12. Aparat z ekranem dotykowym 13. Certyfikat CE IVDR 14. Ekstraktor zwalidowany i kompatybilny z termocyklerem MONTANIA 4896 od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji i poprawnego wyniku 15. Aparat nie starszy niż wyprodukowany w 2023 16. Wszystkie testy real time PCR od jednego producenta 17. Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji metodą real time PCR (potwierdzone w załączonej dokumentacji) 18. Testy w postaci gotowych zestawów odczynnikowych: mastermiks, kontrola wewnętrzna, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, w przypadku testów ilościowych standardy ilościowe 19. W przypadku testów ilościowych standardy ilościowe minimum 4 20. Standardy ilościowe skalibrowanych względem międzynarodowego standardu WHO, NIBSC dla ludzkiego wirusa CMV, HCV, HIV dla technik amplifikacji kwasów nukleinowych 21. Oferowane testy sprawdzone kontrolą zewnątrzlaboratoryjną QCMD (minimum 1 raport, potwierdzony w załączonej dokumentacji do testów CMV i HCV) 22. Wszystkie testy z certyfikatami CE IVD lub IVDR (potwierdzone w załączonej dokumentacji) 23.Czułości analityczna/LoD do ilościowego testu real time PCR CMV ≤ 60 UI/ml Czułości analityczna/LoD do ilościowego testu real time PCR HIV ≤ 50 UI/ml 24. Czułości analityczna/LoD do ilościowego testu real time PCR HCV ≤ 25 UI/ml 25. Możliwość dodatkowych kontroli dodatnich umożliwiających wykonanie pojedynczej próbki 26. Wymagana autoryzacja producenta wobec wdrażania, zapewnienia wsparcia merytorycznego, technicznego oraz szkoleniowego, potwierdzona dokumentem od producenta wykonawcy. |  |
| PAKIET NR 9 - I; Dane podstawowe; - Wartość wymagana; - Wartość oferowana - (TAK/Podać). - 1.; - Wykonawca / Producent:; - Podać. - 2.; - Nazwa, typ i model urządzenia:; - Podać. - 3.; - Kraj pochodzenia:; - Podać. - 4.; - Rok produkcji:; - Podać. - 5.; Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.; - TAK. II. - 1; Aparat fabrycznie nowy rok produkcji minimum/nie wcześniej niż 2024; Tak. - 2; Certyfikaty np. CE i in. do tych elementów oferty do których są wymagane. Dokumenty dołączyć do oferty.; Tak. - 3; Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim; Tak. - 4; Pojemność analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 50 paneli, z możliwością ciągłego ładowania i rozładowywania; Tak. - 5; Aparat wyposażony w komputer z dotykowym ekranem umieszczonym na ruchomym ramieniu, nie wymagający dodatkowej przestrzeni na komputer na blacie roboczym.; Tak. - 6; Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki dla drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+) oraz identyfikacja grzybów drożdżopodobnych.; Tak. - 8; Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości na łączonym lub rozdzielnych modułach testowych w zależności od potrzeb Zamawiającego; Tak. - 9; Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii). Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dołączyć do oferty.; Tak. - 10; Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy urządzenie umożliwiające pomiar gęstości; Tak. - 11; Możliwość wykonania procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych. Opis odpowiedniej procedury dołączyć do oferty.; Tak. - 12; Testy przechowywane w temperaturze pokojowej.; Tak. - 13; Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy pipety do przygotowywania inokulum.; Tak. - 14; Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), HLAR, ESBL ("Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β-laktamaz u Klebsiella oxytoca – Hyper K1 (OXY), oporność enterokokków na glikopeptydy - VRE (VanA, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), podejrzenie obecności karbapenemaz.; Tak. - 15; Panele zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe – naklejone przez producenta na etapie produkcji.; Tak. - 16; Aparat wyposażony w system ekspercki weryfikujący oraz nadzorujący poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. zaleceń EUCAST; Tak. - 17; Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania w oparciu o szczepy wzorcowe.; Tak. - 18; Możliwość podłączenia analizatora do sieci informatycznej oraz dwukierunkowa wymiana danych.; Tak. - 19; Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt Oferenta; Tak. - 20; W zestawie urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zakończenie pracy analizatora, zapisanie wyników oraz przywrócenie ustawień przy ponownym uruchomieniu w przypadku awarii sieci energetycznej.; Tak. - 21; Numer serii i data ważności podane na opakowaniu jednostkowym (dotyczy elementów wymagających podania daty ważności); Tak. - 22; Czas oczekiwania na realizację zamówienia nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze); Tak. - 23; Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Użytkownika praktyczne, bezpłatne szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu; Tak. - 24; Karty Charakterystyki – wymagane i aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp przez stronę internetową do elektronicznych wersji aktualnych kart charakterystyki oferowanych produktów, z możliwością ich pobrania/wydruku.; Tak. - 25; "Po zakończeniu okresu umowy – w przypadku niewykorzystania zamówionych wcześniej odczynników – umowa dzierżawy zostanie przedłużona co najmniej o 2 miesiące na tych samych warunkach finansowych; Tak. - 26; Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu, w tym przegląd i walidacja pipet do wykonywania inokulum. - 27; Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu. - 28; Możliwość zgłoszenia awarii w dni robocze w godzinach 8 - 17 do serwisu lub przedstawiciela handlowego.. - 29; Czas oczekiwania na wizytę serwisanta maksymalnie 48 godzin w dni robocze. - 30; Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych zza granicy do 16 dni roboczych.. - 31; W przypadku awarii trwającej powyżej trzech dni Wykonawca pokryje koszt badań wykonanych na zewnątrz placówki. Koszt podpięcia komunikacji analizatora z systemem KS-SOLAB po stronie Wykonawcy.; Tak. |
| PAKIET NR 11A, 11B | Parametry oferowane: |
| Analizator główny: 1 Automatyczny analizator hematologiczny typu 5 DIFF+RET (analizator nowy lub używany, rok produkcji nie starszy niż 2018) 2 Wydajność analizatora w trybie CBC+DIFF minimum 100 oznaczeń na godzinę 3 Oznaczenia wykonywane w trybie zamkniętym (autopodajnik) oraz w trybie otwartym z manualnym podawaniem materiału pobranego do probówek i mikroprobówek 4 Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na min. 100 próbek, pozwalający na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi 5 Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek krwi i krwi kontrolnej 6 Objętość aspirowanej próbki maksymalnie do 165 µL w każdym trybie pracy 7 Całkowicie zautomatyzowany pomiar minimum 25 parametrów morfologii krwi, w tym: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV, RET%, RET# 8 Analizator wyposażony w tryb służący do oznaczania płynów z jam ciała, bez żadnych dodatkowych procedur przygotowawczych i odczynników, minimalne parametry raportowane na wyniku: TNC, RBC 9 Pomiar parametrów podstawowych (WBC, RBC oraz PLT) wykonywany przy użyciu metody impedancyjnej w trzech powtórzeniach 10 Rożnicowanie WBC na 5 populacji w stanie bliskim natywnemu, różnicowanie z zastosowaniem trzech różnych metod pomiarowych 11 Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach 12 Pomiar NRBC wyrażony w wartościach względnych i bezwzględnych bez zastosowania dodatkowych odczynników z jednoczesną korektą liczby WBC 13 Możliwość wydłużenia czasu pomiaru w przypadku pracy z próbkami ubogokomórkowymi 14 Oznaczanie niskich wartości PLT (poniżej 50 x 103 komórek/µL) metodą w której tło jest do 3 x 103 komórek/µL, bez użycia dodatkowych odczynników fluoroscencyjnych 15 Liniowość (bez rozcieńczania próbki): a. w pomiarze WBC minimum 400 x 103 komórek/µL b. w pomiarze RBC minimum 8,5 x 106 komórek/µL c. w pomiarze HGB minimum 25,5 g/dL d. w pomiarze PLT minimum 3000 x 103 komórek/µL 16 Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach (WBC, RBC, PLT) i wykresach typu scattergram (DIFF, NRBC, RET) 17 Możliwość prezentacji wykresów w formie 3D 18 Możliwość automatycznego wykonywania testów w trybie re-run i reflex 19 Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie 20 Analizator, odczynniki oraz krew kontrolna stanowią jednolity system i pochodzą od tego samego producenta 21 Maksymalnie 3 odczynniki robocze do wykonania morfologii w trybie CBC+DIFF 22 Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii w trybie CBC+DIFF w 100% bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyki 23 Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia oraz szacunkową ilością pozostałych cykli, opakowania z kodami do automatycznego wczytywania na pokładzie 24 Opcja prowadzenia kontroli jakości analizy Leveya i Jenningsa i zmiennych ruchomych 25 Krew kontrolna w formie probówek systemu zamkniętego minimum na 3 poziomach, metryka krwi kontrolnej wczytywana automatycznie za pomocą kodu kreskowego 26 System operacyjny komputera w środowisku Windows, baza danych na 100.000 wyników pacjentów wraz z histogramami oraz wykresami typu scattergram 27 Automatyczne procedury konserwacji – możliwość zaprogramowania codziennego czyszczenia analizatora, które wykonywane jest automatycznie, bez ingerencji użytkownika 28 Analizator wyposażony w modem serwisowy, możliwość monitorowania pracy analizatora poprzez zdalne identyfikowanie i usuwanie usterek w czasie rzeczywistym 29 Wykonawca zagwarantuje bezpłatne uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości na 36 miesięcy (co najmniej 1x kwartał). Kontrola obejmuję morfologię oraz rozmaz. Możliwość elektronicznego przesyłania danych oraz zarejestrowania więcej niż jednego aparatu w kontroli. Analizator backup: 1 Automatyczny analizator hematologiczny typu 5 DIFF (analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2024) 2 Wydajność analizatora w trybie CBC+DIFF minimum 55 oznaczeń na godzinę w trybie pracy z podajnikiem. 3 Oznaczenia wykonywane w trybie zamkniętym (podajnik próbkowy) oraz w trybie otwartym z manualnym podawaniem materiału. 4 Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na min. 50 próbek, pozwalający na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi. 5 Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek krwi i krwi kontrolnej. 6 Objętość aspirowanej próbki maksymalnie do 17 µL w trybie pracy z krwią pełną. 7 Całkowicie zautomatyzowany pomiar minimum 21 parametrów morfologii krwi, w tym: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV. 8 Pomiar parametrów podstawowych (WBC, RBC oraz PLT) wykonywany przy użyciu metody impedancyjnej. 9 Różnicowanie WBC na 5 populacji z zastosowaniem dwóch różnych metod pomiarowych (impedancja oraz metoda optyczna z użyciem diody LED). 10 Możliwość oceny niedojrzałych komórek jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. 11 Liniowość (bez rozcieńczania próbki): e. w pomiarze WBC minimum 100 x 103 komórek/µL, f. w pomiarze RBC minimum 8,0 x 106 komórek/µL, g. w pomiarze HGB minimum 25,0 g/dL, h. w pomiarze PLT minimum 2000 x 103 komórek/µL. 12 Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach (RBC, PLT) i wykresie typu scattergram (DIFF). 13 System dynamicznego bramkowania DIFF (pływające dyskryminatory). 14 Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie. 15 Analizator, odczynniki oraz krew kontrolna stanowią jednolity system i pochodzą od tego samego producenta. 16 Maksymalnie 3 odczynniki robocze do wykonania morfologii w trybie CBC+DIFF. 17 Odczynnik czyszczący znajdujący się wyłącznie na pokładzie analizatora. 18 Automatyczne procedury konserwacji – możliwość zaprogramowania codziennego czyszczenia analizatora, które wykonywane jest automatycznie, bez konieczności podstawiania płynu czyszczącego przez użytkownika. 19 Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii w trybie CBC+DIFF w 100% bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyki. 20 Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia oraz szacunkową ilością pozostałych cykli, informacje o odczynnikach wprowadzane do analizatora przy użyciu czytnika kodów. 21 Opcja prowadzenia kontroli jakości (analizy Leveya i Jenningsa, kontrola XB). 22 Krew kontrolna w formie probówek systemu zamkniętego minimum na 3 poziomach, metryka krwi kontrolnej wprowadzana do analizatora przy użyciu czytnika kodów. 23 Baza danych na 30.000 wyników pacjentów wraz z histogramami oraz wykresami typu scattergram. 24 Analizator obsługiwany za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, brak konieczności podłączenia komputera zewnętrznego jako jednostki sterującej analizatorem. 25 Zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniu o powierzchni ok 40 m2 |  |
| PAKIET NR 12 | Parametry oferowane: |
| Dwa zintegrowane identyczne, podłogowe systemy immunochemiczno biochemiczne fabrycznie nowe rok produkcji 2024 Zintegrowany system biochemiczno immunochemiczny wyposażony w automatyczny podajnik na minimum 80 próbek podawanych w statywach Oprogramowanie systemu zintegrowanego w języku polskim Możliwość wykonywania oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych. Ładowanie/rozładowywanie próbek w sposób ciągły w dowolnym momencie pracy analizatora, dotyczy także próbek STAT. Podłączenie do LIS na koszt Oferenta. Wsparcie serwisowe - bezpłatny, pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy w trybie 24h/dobę, uwzględniający bieżącą dbałość o sprawne działanie urządzenia i przeglądy analizatora Aktualizacja oprogramowania analizatora w okresie obowiązywania umowy oraz szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników analizatora (tj. personelu zamawiającego) Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy o najem. Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku. Zakup licencji StandLab do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości oznaczanych parametrów Serwis pierwotnego producenta aparatów z możliwością świadczenia usług, przez co najmniej pięciu certyfikowanych inżynierów serwisowych na terenie Polski. Opis techniczny i instrukcja w języku polskim Oferent zobowiązany jest do zapewnienia udziału w międzynarodowej kontroli jakości dla wszystkich parametrów zawartych w załączniku asortymentowo cenowym przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zapewni klimatyzację w pomieszczeniu Pracowni Biochemii o powierzchni ok.80 m2 zapewniającą wymagane przez analizatory warunki otoczenia W przypadku konieczności weryfikacji wyników wątpliwych koszty weryfikacji wraz z transportem próbek pokrywa Wykonawca. Część biochemiczna systemu: Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2024 Chłodzony przedział odczynnikowy. Oznaczenie jonów metodą potencjometrii pośredniej elektrody Na, K i Cl wymieniane oddzielnie ze stabilnością kalibracji nie częściej niż co 24 godziny. Maksymalna objętość do jednego oznaczenia ISE nie większa niż 20 μl. Stabilność elektrod na pokładzie analizatora minimum 6 m-cy Objętość martwa maks. 50 µl. Wydajność maksymalna min. 400 testów fotometrycznych i min. 400 testów ISE na godzinę. Analizator, odczynniki i kalibratory stanowiące w co najmniej 80% spójny system analityczno-odczynnikowy tj. produkowane przez tego samego producenta Możliwość umieszczenia na pokładzie odczynników umożlwiających wykonanie minimum 50 różnych oznaczeń. Odczynniki dokładane bez zatrzymywania pracy analizatora. Możliwość wykonywania badań w: surowicy/osoczu, moczu, oraz krwi pełnej. Automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładzie aparatu. Możliwość wykrywania interferencji, wynikających z hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii próbki i automatyczna interpretacja przez analizator wypływu tych interferencji na poszczególne badania fotometryczne Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej z użyciem wielorazowych kuwet mytych na pokładzie aparatu. Analizator pracujący z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych kwarcowych/szklanych, nie wymagających okresowej wymiany kompletu kuwet przez cały okres trwania umowy. Dopuszcza się interwencyjną wymianę uszkodzonej kuwety przez serwis producenta w razie potrzeby. Przedział reakcyjny termostatowany powietrzem. Automatyczne rozcieńczenie próbki i powtórna analiza po przekroczeniu zakresu pomiarowego. Aparat z dodatkową chłodzoną karuzelą na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki bez dostępu światła z możliwością identyfikacji za pomocą kodów kreskowych. Karuzela wyposażona w czytnik kodów kreskowych. Karuzela umożliwiająca podawanie próbek badanych do analizatora z pominięciem automatycznego podajnika próbek. Możliwość wstawienia na pokład i odrębnego wykalibrowania nie mniej niż dwóch zestawów danego odczynnika. Zapewnienie przez oferenta stacji uzdatniania wody, zapewniającą ciągłą pracę analizatora Zamawiający wymaga, aby liczebność grupy pracującej na rodzinie oferowanych analizatorów i odczynników w kontroli COBJ w DL dla parametrów oznaczanych w sprawdzianie "Chemia Kliniczna" wynosiła minimum 70 analizatorów. Część immunochemiczna systemu: Metod pomiaru - chemiluminescencja Maksymalna wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji Wstawianie i usuwanie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności zatrzymywania pracy aparatu Wszystkie odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w temperaturze lodówki, gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji Możliwość pracy na odczynnikach wstawianych na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej Maksymalna wielkość opakowania odczynnika wstawianego na pokład analizatora nie większa niż 60 testów Test Troponina wysokoczuła musi umożliwiać zastosowanie szybkiego jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Wartości 99 percentyla dla Troponiny wysokoczułej wyznaczone osobno dla populacji kobiet i mężczyzn zapisane w ulotce odczynnikowej Ulotka odczynnikowa dla testu Troponina HS musi zawierać wyznaczone wartości delta, których stosowanie może poprawiać swoistość kliniczną i PPV dla ostrego zawału mięśnia sercowego w porównaniu do oceny opartej tylko na wartości odcięcia dla 99. percentyla Czas otrzymania wyniku Troponiny do 20 minut Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników Praca analizatora bez konieczności używania jednorazowych końcówek Analizator wykonujący wszystkie badania wyszczególnione w treści formularza asortymentowo-cenowego Możliwość wstawiania próbek bezpośrednio na pokład aparatu immunochemicznego z pominięciem podajnika próbek systemu zintegrowanego. Ilość miejsc odczynnikowych w analizatorze nie mniej niż 20. Identyfikowanie materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych Analizator pracujący w wykorzystaniem gotowych buforów i płynów płuczących, nie wymagający stacji uzdatniania wody ani wody destylowanej/dejonizowanej. Reakcja i odczyt w jednorazowej kuwecie pomiarowej Potwierdzenie w formie oświadczenia posiadania grupy minimum 20 uczestników w programie COBJwDL pracujących na oferowanym analizatorze Sorter próbek: Urządzenie fabrycznie nowe lub nie starsze niż rok produkcji 2023. W pełni automatyczny wolnostojący sorter Rozpoznawanie w trzech wymiarach przestrzennych (3D) kształtu, rozmiaru oraz koloru korka - zdjęcia wykonywane zarówno od frontu oraz z góry probówki w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju probówki i materiału znajdującego się wewnątrz. Precyzyjna identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartość i przeznaczanie probówki. Wymagane załączenie firmowych ulotek i zdjęć, jako potwierdzenie spełniania zapisów SIWZ. Rozpoznawanie probówek różnych producentów, w tym co najmniej takich jak: Becton – Dickinson, GREINER, KIMA, SARSTEDT, TERUMO. Sortowanie probówek o wymiarach co najmniej 1) średnica zewnętrzna: 10.5 mm ÷ 17 mm; 2) wysokość 70 mm ÷ 110mm. System detekcji objętości surowicy i osocza działający w podczerwieni niewymagający zachowania wolnej od etykiety powierzchni na probówce, pozwalający na pomiar objętości nawet poprzez 3 warstwy etykiet (naklejek, kodów kreskowych). Wymagane załączenie firmowych ulotek, jako potwierdzenie spełniania zapisów SIWZ. Sorter bez wbudowanego kompresora lub nie wymagający współpracy z kompresorem zewnętrznym. Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych próbek czytnikiem kodów kreskowych wbudowanym w sorter Automatyczne, selektywne, odkorkowywanie probówek z automatycznym zdejmowaniem korków wciskanych i zakręcanych. Wyrzut korków do wewnętrznego pojemnika Automatyczne wstawianie sortowanych probówek bezpośrednio w statywy analizatorów, których Zamawiający aktualnie używa w laboratorium Wydajność sortowania: minimum 800 próbek / godz. Możliwość zdefiniowania minimum 150 obszarów sortowania. Możliwość archiwizowania próbek pierwotnych. Oprogramowanie w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD. Dodatkowe zewnętrzne oprogramowanie sortera umożliwiające zarządzanie przez Operatora regułami sortowania bez konieczności konfiguracji reguł sortowania przez LIS Oferent zapewni klimatyzację w pomieszczeniu o powierzchni ok. 30 m2 |  |
| PAKIET NR 13 | Parametry oferowane: |
| Analizator główny - Półautomatyczny czytnik pasków do moczy wyposażony w głowicę optyczną z minimum 4 długościami fal do odczytu parametrów testów paskowych - Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych, automatyczny czytnik kodów kreskowych - Zakres oznaczanych parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotany, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, krew, kwas askorbinowy - Paski testowe pozwalające na oznaczanie 11 parametrów fizykochemicznych - Drukarka termiczna w budowie analizatora - Możliwość wydruku w wybranych jednostkach: SI, konwencjonalnych - Pamięć wyników obejmująca 5000 pacjentów + 1000QC - Wydajność 500 badań na godzinę - Flagowanie wyników patologicznych - Automatyczna kalibracja bez użycia kodów lub pasków kalibracyjnych - Automatyczne oznaczanie barwy moczu lub możliwość określenia barwy moczu - Automatyczne oznaczanie klarowności moczu lub możliwość określenia klarowności moczu - Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków - Możliwość wykonywania badań próbek kontroli jakości - Pracuje na kontrolach tego samego producenta co analizator – kontrola na 2 poziomach - Czytnik pasków i analizator pomocniczy pracuje w oparciu o te same testy paskowe i wspólne oprogramowanie - Możliwość podłączenia do analizatora osadu moczu - Oprogramowanie w języku polskim - Koszty podpięcia analizatora do systemu informatycznego KS-SOLAB po stronie Wykonawcy Analizator pomocniczy - Półautomatyczny czytnik pasków do moczy wyposażony w głowicę optyczną z minimum 4 długościami fal do odczytu parametrów testów paskowych - Łatwa obsługa przez kolorowy ekran dotykowy - Oznaczanie testów paskowych 11, 7, 5 parametrów fizykochemicznych oraz mALB/CREA w zależności od zastosowanych pasków - Zakres oznaczanych parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotany, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, krew, kwas askorbinowy, mikroalbuminuria - Urządzenie podaje w wyniku stosunek CREA/mALB podawany w jednostce mg/g - Zautomatyzowana kontrola jakości z opcją jej wyłączenia - Identyfikacja próbek i wprowadzanie danych za pomocą kodów kreskowych, automatyczny czytnik kodów kreskowych - Dwukierunkowy interfejs z komputerem, pełne wsparcie dla systemu informatycznego KS-SOLAB - Metodologia działania – fotometr odbiciowy, 4 oddzielne fale świetlne - Zabudowana drukarka termiczna - Możliwość wydruku w wybranych jednostkach: SI, konwencjonalnych - Pamięć wyników – 3000 wyników - Wydajność w trybie normalnym: 50 próbek/godzinę, wydajność w trybie szybkim: 120 próbek/godzinę - Flagowanie wyników patologicznych - Automatyczna kalibracja bez użycia kodów lub testów kalibracyjnych - Automatyczne oznaczanie barwy moczu lub możliwość określenia barwy moczu - Automatyczne oznaczanie klarowności moczu lub możliwość określenia klarowności moczu - Automatyczny transport pasków - Możliwość wykonywania badań próbek kontroli jakości, możliwość ustawienia ilości na jakich wykonuje się badania kontrolne od 1 do 3 - Pracuje na kontrolach tego samego producenta co analizator – kontrole na 2 poziomach - Oprogramowanie w języku polskim - Koszty podpięcia analizatora do systemu informatycznego KS-SOLAB po stronie Wykonawcy Analizator do oznaczania glukozy w moczu - Analizator wykorzystujący metodę amperometryczną z chipsensor |  |
| PAKIET NR 14 | Parametry oferowane: |
| - Wykonawca zagwarantuje bezpłatne uczestnictwo w kontroli jakości na 36 miesięcy (1 raz w roku). Możliwość elektronicznego przesyłania danych. Warunki dzierżawy aparatu: - W terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do podłączenie, Wykonawca na swój koszt: - Dostarczy, - Zainstaluje, - Uruchomi, - Podłączy i zapewni dwukierunkową współpracę z laboratoryjnym systemem informatycznym KS-SOLAB, koszt podpięcia po stronie Wykonawcy - Przeszkoli personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi i użytkowania aparatu, - Dostarczy pełną instrukcję obsługi w języku polskim w formie CD i papierowej, - Zapewni pełny autoryzowany serwis producenta. W terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia przez zamawiającego awarii na drodze e-mailowej, Wykonawca na swój koszt naprawi analizator. Jeśli w tym czasie aparat nie zostanie naprawiony, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. |  |
| PAKIET NR 15 | Parametry oferowane: |
| - Wymagane dołączenie metody wykonania w j. polskim przy pierwszej dostawie. - Wymagania dla testów na obecność narkotyków w moczu - min. poziom oznaczalności: - Amfetamina 500 ng/ml - Kokaina 300ng/ml - Opiaty 300 ng/ml - Marihuana 50 ng/ml - Metamfetamina 500 ng/ml - Benzodiazepiny 300 ng/ml - Barbiturany 300 ng/ml - MDMA 500 ng/ml - TCA 1000 ng/ml - Metadon 300 ng/ml - Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo w kontroli jakości na 36 miesięcy (1x w roku) dla testu na obecność narkotyków w moczu. |  |
| PAKIET NR 16 | Parametry oferowane: |
| Wymagania dotyczące odczynników : - Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru - optycznie czyste (nie mętne). - Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji min. 30 dni . - Trwałość odczynnika do APTT po rekonstytucji min. 30 dni. - Współczynnik czułości tromboplastyny do PT-ISI nie większe niż 1,1. Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT. - Materiały kontrolne na 3 poziomach (możliwość mrożenia -trwałość do 30 dni). - Odczynniki, kalibratory - od jednego producenta. - Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu udokumentowanych wynikami badań –dołączyć do pierwszej dostawy - Karty charakterystyki dla odczynników - dołączyć do pierwszej dostawy - Ulotki w j. polskim. dołączyć do pierwszej dostawy - Dokumentacja oferowanych warunków jakościowych z wyszczególnieniem zastosowanej temperatury i zastosowanego materiału kontrolnego (jako wyniki pomiarów) w oparciu o które zostały wyznaczone: precyzji: powtarzalności, odtwarzalności, dokładności - zgodności z danymi producenta, korelacji wyników z wynikami uzyskanymi dla odczynnika innego producenta oferowanego typu analizatora – dostarczyć przy pierwszej dostawie - W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i części zamienne mogą być stosowane w wyżej wymienionych koagulometrach - – dostarczyć przy pierwszej dostawie (Dokument potwierdzający kompatybilność musi być wystawiony przez producenta analizatora lub autoryzowany serwis) - Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości na 36 miesięcy (min 1x kwartał). Możliwość elektronicznego przesyłania danych. - Wykonawca przeprowadzi wymagane przez producenta przeglądy serwisowe - Wykonawca zainstaluje aparat zastępczy tego samego typu. - Koszt podpięcia aparatów do systemu informatycznego KS-SOLAB po stronie Wykonawcy |  |
| PAKIET NR 17 | Parametry oferowane-należy wpisać: |
| Zestawy do diagnostyki alergii: - Testy paskowe - Odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego) - Weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym zestawie) - Poz. 1 – 3 (profil pediatryczny, wziewny, pokarmowy): ocena pasków ilościowa; poz. 4 – 12; ocena pasków półilościowa; wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST) - Pasek testowy zawiera osobno naniesione alergeny/grupy alergenów na oddzielnych, specjalnie dobranych membranach w postaci linii - Odczyt wyników za pomocą programu komputerowego - Próbki pacjentów przechowywane w temp. od +2°C do +8°C do 14 dni - Możliwość wykonywania oznaczeń z rozcieńczonych próbek surowicy Profil pediatryczny: gx Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne) t3 Brzoza w6 Bylica d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f3 Dorsz f76 α-Laktoalbumina f77 β-Lactoglobulina f78 Kazeina e204 BSA f4 Mąka pszenna f9 Ryż f14 Soja f13 Orzech ziemny f17 Orzech laskowy f31 Marchew f35 Ziemniak f49 Jabłko Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1 Profil wziewny: g1 Tomka wonna g3 Kupkówka pospolita g6 Tymotka łąkowa g12 Żyto t2 Olcha t3 Brzoza t4 Leszczyna t7 Dąb w1 Ambrozja w6 Bylica w9 Babka lancetowata d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1 Profil pokarmowy: f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f45 Drożdże piekarskie f4 Mąka pszenna f5 Mąka żytnia f9 Ryż f14 Soja f13 Orzeszki ziemne f17 Orzech laskowy f20 Migdał f49 Jabłko f84 Kiwi f237 Morela f25 Pomidor f31 Marchew f35 Ziemniak f85 Seler f3 Dorsz f23 Krab Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1 Profil DPA-Dx Orzeszki ziemne: • paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów: t215 rBet v1 (Brzoza) f422 rAra h1 - Kupina, 7S Globulina (Orzeszek ziemny) f423 rAra h2 - Konglutyna, 2S Albumina (Orzeszek ziemny) f424 rAra h3 - Kupina, 11S Globulina, Glicynina (Orzeszek ziemny) f429 rAra h6 - Konglutyna, 2S Albumina (Orzeszek ziemny) f445 rAra h7 - Konglutyna, 2S Albumina (Orzeszek ziemny) f444 rAra h5 – Profilina (Orzeszek ziemny) f427 rAra h9 – niespecyficzne białko transportujące lipidy typu 1 (Orzeszek ziemny) CCD CCD marker Profil DPA-Dx Pediatryczny: • paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów: t215; rBet v1 (Brzoza). f76; nBos d4 – α-Laktoalbumina (Mleko krowie). f77; nBos d5 – β-Laktoglobulina (Mleko krowie). f78; nBos d8 – Kazeina (Mleko krowie). f334; nBos d – Laktoferyna (Mleko krowie). e204; nBos d6 – Surowicza albumina wołowa (BSA). f232; nGal d2 – Owoalbumina (Białko jaja). f233; nGal d1 – Owomukoid (Białko jaja). f323; nGal d3 – Konalbumina (Białko jaja). f356; nGal d4 – Lizozym (Białko jaja). f422; rAra h1 (Orzech ziemny). f423; rAra h2 (Orzech ziemny). f424; rAra h3 (Orzech ziemny). f427; rAra h9 (Orzech ziemny). CCD; Marker CCD. Profil atopowy Screen: d1; Dermatophagoides pter.. d2; Dermatophagoides farinae. i1; Jad pszczoły miodnej. i3; Jad osy pospolitej. i6; Karaczan Prusak. h1; Kurz domowy. e1; Kot. e2; Pies. e3; Koń. m1; Penicillium notatum. m2; Cladosporium herbarum. m3; Aspergillus fumigatus. m6; Alternaria alternata. g1; Tomka wonna. g3; Kupkówka pospolita. g6; Tymotka łąkowa. g12; Pyłek żyta. t2; Olcha. t3; Brzoza. t4; Leszczyna. t7; Dąb. t23; Cyprys. w1; Ambrozja bylicolistna. w6; Bylica pospolita. w9; Babka lancetowata. u85; Lateks. f25; Pomidor. f31; Marchewka. f35; Ziemniak. f85; Seler. f1; Białko jaja kurzego. f75; Żółtko jaja kurzego. f2; Mleko krowie. f3; Dorsz. f23; Krab. f24; Krewetka. e204; BSA. f76; α-laktoalbumina. f77; β-laktoglobulina. f78; Kazeina. f27; Wołowina. f88; Mięso jagnięce. f45; Drożdże piekarskie. f4; Mąka pszenna. f5; Mąka żytnia. f9; Ryż. f14; Soja. f10; Sezam. f13; Orzeszki ziemne. f17; Orzechy laskowe. f20; Migdały. f49; Jabłko. f84; Kiwi. f237; Morela. Marker CCD. Profil wziewny Alergeny domowe : ds1; Mix roztoczy (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae). es2; Mix piór (kura, kaczka, gęś). i6; Karaluch / Karaczan prusak. e7; Odchody gołębie. m1; Penicillium notatum / Penicillium chrysogenum. m2; Cladosporium herbarum. m3; Aspergillus fumigatus. m5; Candida albicans. m6; Alternaria alternata. m37; Trichophyton mentagrophytes. Marker CCD. Profil pokarmowy Mąka i Mięso : f4; Mąka pszenna. f5; Mąka żytnia. f7; Mąka owsiana. f9; Ryż. f26; Wieprzowina. f27; Wołowina. f83; Kurczak. f79; Gluten. f3; Dorsz. f24; Krewetka. Marker CCD. Profil wziewny Zwierzęta : e1; Kot. e2; Pies. e3; Koń. e6; Świnka morska. e71; Mysz. e73; Naskórek szczura. e82; Królik. e84; Chomik. es7; Mix sierści (Krowa, owca, koza). es173; Mix piór ptaków klatkowych 3. Marker CCD. Profil DPA-Dx pyłki 1: - paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów pyłkowych: t3 Brzoza g6 Tymotka łąkowa t215 rBet v1 (brzoza) t216 rBet v2 (brzoza) t220 rBet v4 (brzoza) t225 rBet v6 (brzoza) g205 rPhl p1 (tymotka łąkowa) g215 rPhl p5 (tymotka łąkowa) g210 rPhl p7 (tymotka łąkowa) g212 rPhl p12 (tymotka łąkowa) CCD Profil jady owadów 3 DPA-Dx: - paski testowe z wysoko oczyszczonymi komponentami alergenów i1 Jad pszczoły i3 Jad osy i75 Jad szerszenia i208 rApi m1 – fosfolipaza A2 (jad pszczoły) i213 rApi m2 – hialuronidaza (jad pszczoły) i216 rApi m10 – Ikarapina/ białko bogate w węglowodany (jad pszczoły) i209 rVes v5 (jad osy) i211 rVes v1 – fosfolipaza A1 (jad osy) Marker CCD Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM i IgG (test potwierdzenia) – testy paskowe - Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta - Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii - Antygeny dla klasy IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii - Antygeny dla klasy IgG: rekombinowane VlsE B. burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18 - Oddzielny zestaw do oznaczania każdej z klas Ig - Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: pasma dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną wskazująca poprawność inkubacji - Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację - Elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim Automat do inkubacji i odczytu testów blot - W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji testów typu blot – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie - Zintegrowany czytnik kodów kreskowych - Przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji - Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połącznia z LIS (import i eksport list roboczych) - Obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB - Min. 40 pozycji na próbki badane - Mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości - Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa) - Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml - Rozwiązanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrolą poziomu oraz alarmem przepełnienia) - Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń - Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi - Ocena w normalnych warunkach oświetleniowych - Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska - Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi Bufor czyszczący do przeprowadzenia konserwacji aparatu (5 x stężony niebieski koncentrat, silnie alkaliczny, o pojemności 500 ml) |  |
| PAKIET NR 19 | Parametry oferowane: |
| Minimalne wymagania dla dzierżawionego analizatora: - Analizator parametrów krytycznych – nowy lub nie starszy niż rok 2024 - Analizator parametrów krytycznych z kompletnym wyposażeniem, również ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi (pakietem startowym) umożliwiającymi instalację oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu. - Analizator bezobsługowy o ciągłej gotowości do pracy (poza wymianą kaset z odczynnikami i kaset z elektrodami oraz stosowania okresowych czynności konserwacyjnych) - Zestawy odczynnikowe- maksymalnie dwie kasety wielotestowe gotowe do użycia, zawierające elektrody (sensory), odczynniki, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące i pojemniki na ścieki. - Możliwość wielokrotnej deinstalacji i ponownej instalacji kaset w celu mechanicznego udrożnienia toru pomiarowego. - Aparat wyposażony w wbudowaną drukarkę i czytnik kodów kreskowych - Materiał badany – krew pełna heparynizowana - Analizator z wyłącznie jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów. - Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2 Hb, HHb, MetHb, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany. - Opcjonalna możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika - Parametry wyliczane:HCO3, Hct, luka anionowa, ABE, SBE, osmolalność osocza - Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki badanej - Maksymalna objętość próbki pobieranej do kapilary i strzykawki to 100µl. - Możliwość aspirowania badanej próbki z kapilary lub ze strzykawki - W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów niezależnych od kalibratorów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym, z możliwością podglądu wyników kontroli w odniesieniu do zakresów referencyjnych. - Automatyczna kalibracja bez użycia butli z gazami. - Ważność odczynników zainstalowanych na pokładzie analizatora – minimum 30 dni. - Oprogramowanie analizatora i instrukcja w języku polskim. - Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta - Łatwa obsługa z czytelnego, dotykowego ekranu - Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości na 36 miesięcy (min 1 x kwartał). Możliwość elektronicznego przesyłania danych. - Bezpłatne szkolenie dla personelu z zakresu obsługi analizatora. - Analizatory będą współpracowały dwukierunkowo z laboratoryjnym systemem informatycznym KS-SOLAB. - Nadzór nad analizatorami poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp, poprzez sieć teleinformatyczną wewnętrzną i internetową, moduł zarządzania operatorami oraz moduł szkoleń - dostawca zapewnia potrzebny sprzęt komputerowy i oprogramowanie). - Koszt podłączenia aparatów do systemu informatycznego KS-SOLAB i uruchomienia po stronie Wykonawcy. - Wszelki koszt usunięcia ewentualnych usterek, napraw analizatorów oraz przeglądów okresowych na koszt Oferenta. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania od Wykonawcy dokumentów wymienionych w AIT na etapie badania ofert . Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Wartości określone w wymaganiach jako „parametry oferowane” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. |  |
| PAKIET NR 21 | Parametry oferowane: |
| Wymagania: - Analizator immunohematologiczny w pełni zautomatyzowany wraz z backup w postaci: wirówki, inkubatora, pipetorów (2 szt.) oraz dozownika do odczynnika LISS - Analizator posiadający system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (inkubatora - temperatura inkubacji, systemu pipetującego - objętość pipetowania, wirówki - kontrola prędkości wirowania) oraz odczynników - System analizatora ogłaszający stan alarmowy jeśli ilość odczynników jest nie wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań - Analizator posiadający możliwość ciągłego dokładania próbek, odczynników oraz płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora - Czynności konserwująco-odkażające wykonywane nie częściej niż raz w tygodniu - Magazyn na analizator na minimum 160 kart - Możliwość załadowania min. 50 probówek - Analizator wykonujący min. 30 oznaczeń grup krwi wraz z badaniem izoaglutynin grupowych i badaniem przeglądowym przeciwciał na godzinę - Analizator posiadający możliwość dwukierunkowej transmisji danych. Koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego KS-SOLAB firmy Kamsoft po stronie Wykonawcy - Cena dzierżawy uwzględnia serwis aparatu oraz walidację przez okres obowiązywania umowy. Naprawa analizatora do 48 godzin od zgłoszenia awarii. - Wykonawca zapewni klimatyzację w pomieszczeniu nr 201, zapewniającą wymagane przez analizator warunki otoczenia. - Możliwość zdalnej diagnostyki systemu analizatora - Sprzęt i odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta w celu walidacji metody - Termin ważności odczynników to minimum 9 miesięcy a dla odczynników krwinkowych min. 4 tygodnie od daty dostawy - Dostawa odczynników zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem na dany rok dla wszystkich oferowanych produktów z możliwością dostaw pilnych w trybie CITO do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia - Każde jednostkowe opakowanie odczynników opisane: nazwa, seria, termin ważności. - Mikrokarty wypełnione żelem i podłożem separującym bezpośrednio przez producenta - Zapewnienie 4500 etykiet do drukarki kodów kreskowych oraz tonerów na 3000 stron Parametry podlegające ocenie w parametrze ocena techniczna (jakość) – należy potwierdzić wpisując TAK lub NIE w tej tabeli: - Możliwość przechowywania krwinek wzorcowych do badania grup krwi i przeciwciał odpornościowych w module chłodzącym na pokładzie analizatora przez min 7 dni bez potrzeby wyciągania (TAK - 15 pkt., NIE - 0 pkt.) - Analizator wykonujący zawiesiny krwinek badanych w naczyniach jednorazowych lub studzienkach z oddzielnie porcjowanym odczynnikiem (TAK - 10 pkt., NIE - 0 pkt.) - Możliwość przechowywania wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej 18-25 stopni C (TAK - 5 pkt., NIE - 0 pkt.) - Jednorazowa przerwa na czynności konserwacyjno-odkażające nie będzie dłuższa niż 25 minut - potwierdzone dokumentacją techniczna producenta (TAK - 10 pkt., NIE - 0 pkt.) |  |

UWAGA:

Zamawiający zastrzega możliwość zażądania od Wykonawcy dokumentów wymienionych w AIT na etapie badania ofert .

Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniona. Wartości określone w wymaganiach jako „parametry oferowane” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.