„Zakup korelatora cyfrowego do precyzyjnej lokalizacji wycieków wody z ciepłowniczej i wodociągowej”

1. Cyfrowy korelator (jako rozbudowa geofonu C3-HL który jest w posiadaniu firmy KPEC Bydgoszcz)

Przeznaczenie:  Korelator cyfrowy  do precyzyjnej lokalizacji miejsca nieszczelności sieci ciepłowniczej i  wodociągowej. Praca korelatora w czasie „on line” oraz w czasie  „off line”.

Minimalne wymagane wymogi i parametry techniczne:

Jednostka centralna korelatora:

- Jednostkę centralną korelatora może stanowić jednostka centralna geofonu C3-HL, który jest w posiadaniu KPEC Bydgoszcz (po stosownym jej  przeprogramowaniu/upgrade)

- równoczesne wyświetlanie odczytu korelacji i widma koherencji

- szybka optymalizacja filtrów bez użycia menu

- automatyczne lub manualne ustawianie filtrów (minimum w zakresie od 0 Hz do 3000 Hz )

- autokorelacja dla lokalizacji wycieków na końcach rurociągu

- prosta obsługa  (menu w polskiej wersji językowej)

- duży, dotykowy kontrastowy wyświetlacz LCD  (minimum 640 x 480 pixel) umożliwiający optymalną widoczność niezależnie od oświetlenia zewnętrznego

- możliwość precyzyjnych pomiarów na sieciach wykonanych z kilku różnych materiałów (minimum 5 różnych odcinków)

- możliwość wyboru wyświetlenia wykresu widma częstotliwości: koherencja, widmo częstotliwości sygnałów rejestrowanych przez czujnik z lewej strony, widmo częstotliwości sygnałów rejestrowanych przez czujnik z prawej strony, widma sygnałów obu czujników.

- funkcja wyeliminowania wybranego odcinka wykresu korelacji

- funkcja doboru optymalnego pasma filtra ( tj. automatyczna korelacja dla minimum 10 różnych zakresów filtrów i automatyczne wskazanie optymalnego pasma filtra)

- praca z dwoma nadajnikami radiowymi (praca korelatora w trybie „on line”)

- praca z dwoma nadajnikami radiowymi (praca korelatora w trybie „off line”)

- pomiar prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych dla rur z nieznanego materiału

- możliwość odsłuchu  poprzez słuchawki z jednostki głównej korelatora, szumów pochodzących z obydwu nadajników jednocześnie (sygnał stereo) oraz każdego nadajnika  z osobna

- możliwość podłączenia słuchawek,  hydrofonu (jako opcja) i modułu GPS (jako opcja)

- wewnętrzna pamięć wykonanych pomiarów (minimum 100 pomiarów) i oprogramowanie do PC (w polskiej wersji językowej) umożliwiające wydruki i archiwizację

- zasilanie: wewnętrzny akumulator (minimum 16 godz. pracy)

- możliwość ładowania akumulatorów całego zestawu w futerale transportowym poprzez zasilacz sieciowy 230V a także samochodowy 12V( np. z gniazda zapalniczki samochodowej)

- temperatura pracy: minimum od  -10°C do +50°C

- obudowa, ekran i klawisze odporne na najtrudniejsze warunki pogodowe (minimum IP 65)

- przekaz radiowy:	minimum 400m

Nadajniki radiowe (2 szt)

- zasilanie akumulatorowe, możliwość ładowania akumulatorów całego zestawu w futerale transportowym poprzez zasilacz sieciowy 230V a także samochodowy 12V( np. z gniazda zapalniczki samochodowej)

- obudowa odporna na najtrudniejsze warunki pogodowe (minimum IP 65)

- przekaz radiowy:	minimum 400m

- temperatura pracy: minimum od  -10°C do +50°C

Czujniki piezoelektryczne (2  szt):

- czujniki piezoelektryczne z aktywnym wzmacniaczem

- kable połączeniowe:  silikonowe, wysoce elastyczne

- temperatura pracy: minimum od -10°C do +50°C

- stopień ochrony: IP68

Walizka transportowa (1  szt):

- możliwość ładowania akumulatorów urządzeń z sieci 230V Ac oraz z 12 V DC (np. z gniazda zapalniczki samochodowej

Skład zestawu: jednostka centralna korelatora (lub upgrade jednostki centralnej geofonu C3-HL, który jest w posiadaniu KPEC Bydgoszcz), nadajniki radiowe (2 szt.), czujniki piezoelektryczne (2 szt.), walizka transportowa (z możliwością podłączenia zasilania  z sieci 230V i 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej w celu ładowania akumulatorów systemu), oprogramowanie i  instrukcja obsługi w języku polskim