Dział Zamówień Publicznych                                             Grodzisk Mazowiecki 23.10.2024 r.

SPS – V.262.68.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa odczynników mikrobiologicznych” (Nr sprawy SPSSZ/59/D/24).

Pytanie nr 1

Pakiet 4 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wirusa SARS-CoV-2, Grypy A/B, RSV w próbkach z wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła, o następujących czułościach i swoistościach:

Grypa A czułość 93,02% swoistość 97,26%

Grypa B czułość 93,62% swoistość 97,84%

Sars-Cov-2 czułość 95,00% swoistość 99,75%

RSV czułość 94,12% swoistość 97,87% względem metody porównawczej PCR?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 4 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,5% oraz swoistości >99,9% (wartości określone na podstawie porównania z innym testem immunochromatograficzny) ?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ. Test musi mieć porównanie do metody endoskopowej.

Pytanie nr 3

Pakiet 4 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2 w próbkach z nosogardzieli o czułości 98,3% i specyficzności 99,3% względem RT-PCR?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 4 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie zewnętrznej kontroli pozytywnej i negatywnej?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić 1 zestaw kontroli do każdego opakowania testów.

Pytanie nr 5

Pakiet 4 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego SARS-CoV-2/RhV/PIV & Influenza A/B & RSV/ADV/hMPV (czułość i swoistość dla hMPV wynoszą odpowiednio 90,91% oraz 100%)

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o lepszej czułości 92,7% i swoistości 98,0%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet 4 poz. 8 prosimy o sprecyzowanie swoistości dla grupy typu B Czy Zamawiający oczekuje swoistości min 99% czy 99,9% ?

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje swoistości min 99%.

Pytanie nr 8

Co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis pod tabela cenową „W pakiecie 1,3,4,6,7,8 należy wprowadzić dodatkowe kolumny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia” Czy to oznacza, że do formularza cenowego należy dołączyć kolumnę z opisu przedmiotu zamówienia np. w przypadku pakietu 4 „Warunki graniczne testu”?

Odpowiedź: Zapis w załączniku nr 2: „W pakiecie 1,3,4,6,7,8 należy wprowadzić dodatkowe kolumny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia” oznacza, iż do formularza cenowego należy wprowadzić dodatkowe kolumny z opisu przedmiotu zamówienia, tj. w pakiecie 1: Pojemność jednostki, Ilość jedn. w opakow., w pakiecie 3: pojemność jednostki, w pakiecie 4:

Ilość oznaczeń, Warunki graniczne testów, w pakiecie 6: Konfekcjonowanie, w pakiecie 7: Konfekcjonowanie, Ilość opakowań, w pakiecie 8: Ilość szt. w opakowaniu.

Pytanie nr 9

Rozdział VI, pkt. 2, ppkt. a) – Ze względu na obszerność dokumentacji, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz IVD oferowanych odczynników w zamian za oświadczenie, iż oferowane odczynniki posiadają stosowne dokumenty? Ponadto w ofercie wykonawca poda adres strony internetowej, gdzie wymagana dokumentacja jest dostępna całodobowo i bezpłatnie do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz IVD oferowanych odczynników w zamian za oświadczenie, iż oferowane odczynniki posiadają stosowne dokumenty wraz z podaniem adresu strony internetowej, gdzie wymagana dokumentacja jest dostępna całodobowo i bezpłatnie do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Rozdział VI, pkt. 2, ppkt. b) - Ze względu na obszerność dokumentacji, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty ulotek technicznych / metodyk i zgodzi się na samodzielne pobranie przedmiotowych dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Formularz oferty, termin ważności / gwarancji – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie terminu ważności / gwarancji równemu terminowi ważności podanego dla poszczególnych pakietów w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia? Wykonawca nie ma możliwości zaoferowania terminu min. 12 miesięcy, gdyż nie może dać gwarancji na okres dłuższy niż termin ważności.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 6, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 w odniesieniu do pakietu nr 2 i 7 – W związku z tym, iż wykonawca nie ma możliwości dołączenia do pierwszej czy kolejnych dostaw dokumentów wymienionych w pkt. 4, czy Zamawiający zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentacji bezpośrednio ze strony wykonawcy, która dostępna jest dla Zamawiającego całodobowo i bezpłatnie?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Zadanie 2, Warunki graniczne jakie muszą spełniać zestawy diagnostyczne, pkt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podłoży chromogennych z minimalnym terminem ważności 4-6 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Zadanie 2, Warunki graniczne jakie muszą spełniać zestawy diagnostyczne, pkt. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew z terminem ważności 4 tygodnie od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Zadanie 2, Warunki graniczne jakie muszą spełniać zestawy diagnostyczne, pkt. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dotyczące projektu umowy (załącznik nr 7):

Pytanie nr 16

§4 ust. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia umownego na:

„Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT (na fakturze podać nr umowy lub numer zlecenia), wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy dokumentu dostawy przedmiotu umowy.”?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (dowód wydania, faktura) sygnowane numerami umowy lub zamówienia.”?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Prosimy o wydzielenie poz. 12 z w Pakietu 4 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu albo o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Pakietu 4. Wprowadzenie takiego rozwiązania zwiększy konkurencję asortymentowo-cenową, co przyczyni się do istotnego spadku cen ofert przetargowych. Aktualnie pełen zestaw asortymentu opisanego w Pakiecie 4 posiada w swoim portfolio

tylko jeden wykonawca.

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Czy w Pakiecie 4 poz. 1 Zamawiający dopuści test o czułości 92,7% i swoistości 98% wyznaczonych względem referencyjnej metody RT-PCR?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Czy w Pakiecie 4 poz. 7 Zamawiający dopuści test o parametrach: czułość Norowirus - 95,7%; Rotavirus - 97,3%, Adenowirus - 95,2%, swoistość: Norowirus - 91,7%; Rotavirus - 97,1%; Adenowirus - 97,7%, wyznaczonych względem referencyjnej metody RT-PCR i metody aglutynacji lateksowej?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Czy w Pakiecie 4 poz. 8 Zamawiający dopuści test o następujących parametrach czułości SARS-CoV-2 -93% , grypa A - 85%, grypa B - 95% , RSV - 92,31%, wyznaczonych względem referencyjnej metody RTPCR?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Czy w Pakiecie 4 poz. 10 Zamawiający dopuści test o swoistości 97,8% wyznaczonej względem metody hodowlanej?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Czy w Pakiecie 4 poz. 11, Zamawiający dopuści test z kontrolami dołączanymi osobno do każdego zestawu jako jego wyposażenie dodatkowe (wliczonymi w cenę zestawów)?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. Należy zaproponować 1 zestaw kontroli na 1 opakowanie testu.

Pytanie nr 24

Czy w Pakiecie 4 poz. 11 Zamawiający dopuści test o czułości 97,42%?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Czy w pakiecie 4 w pozycji 3 i 11 Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu kontroli ujemnej i dodatniej, jeżeli testy posiadają wewnętrzną linię kontrolną?

Uzasadnienie:

Zastosowanie testów z wewnętrzną linią kontrolną pozwala na automatyczne i skuteczne monitorowanie poprawności działania testu. Wewnętrzna linia kontrolna służy jako wskaźnik, że test został wykonany prawidłowo, odczynnik działa poprawnie i próbka została prawidłowo nałożona.

Odstąpienie od dodatkowej kontroli ujemnej i dodatniej nie obniży jakości ani wiarygodności wyników, ponieważ wewnętrzna linia kontrolna zapewnia wystarczające potwierdzenie poprawności przeprowadzenia testu. Dodatkowo, eliminacja wymogu kontroli ujemnej i dodatniej pozwoli na oszczędność czasu i zasobów, co jest szczególnie istotne w warunkach dużej liczby testów do przeprowadzenia.

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 1 w pozycji 25 Podłoże bulion BHI w konfekcji 1op=50x10 ml? Wykonawca zaproponuje 1 opakowanie, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 1 w pozycji 24 Podłoże bulion tryptozowo-sojowy z 20% glicerolu w konfekcji 1op=50x5ml? Wykonawca zaproponuje 2 opakowania, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 1 w pozycji 28 osocze królicze w konfekcji 1op=6x5ml? Wykonawca zaproponuje 14 opakowań, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 4 w pozycji 5 i 6 jednego testu kasetkowego dla Clostridium difficile toksyna A/B + GDH zgodnie z załączoną ulotką, występujący w konfekcji 1op=20sztuk? Wykonawca zgodnie z przeliczeniem zaproponuje Zamawiającemu 130op, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 4 w pozycji 8 testu combo –

COVID-19,Grypa A+B, RSV zgodnie z załączoną ulotką?

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 4 w pozycji 10 test na obecność antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu zgodnie z załączoną ulotką, w konfekcji 1op=22 ozn. Wykonawca zaproponuje 1 opakowanie, co w całości pokryje zapotrzebowanie zamawiającego.

Odpowiedź:  Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy Rozdziału VI pkt. 2a) SWZ:

W związku z tym, że niektóre wymagane produkty w Pakiecie nr 8 nie są wyrobem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych i nie posiadają deklaracji zgodności i/ lub certyfikatu CE, zwracamy się z prośbą o dopisanie do wymogu zwrotu „jeśli dotyczy”.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33

Dotyczy terminu dostawy:

Zwracamy się z prośbą o rozpatrywanie terminu dostawy w dni robocze.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34

Dotyczy OPZ (Załącznik nr 6 do SWZ) oraz pkt. 1.6) Formularza oferty:

W związku z rozbieżnością w zapisach dotyczącą terminu ważności (6 miesięcy w OPZ i min. 12 miesięcy w Formularzu oferty) zwracamy się z prośbą o ujednolicenie do 6 miesięcy od dnia dostawy.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i tym samym wykreśla pkt 6) z formularza ofertowego.

Pytanie nr 35

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2 w zakresie Pakietu nr 8:

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia towaru wyszczególnionego w zamówieniu jednostkowym w całości jednorazowo dla Pakietu nr 8.

W sytuacji, gdy produkty są różnych producentów (odczynniki i akcesoria do 2 analizatorów różnych producentów), produkowane w różnych krajach i dostarczane z różnych magazynów, nie mamy możliwości ingerencji w sposób działania systemu logistycznego i tym samym spełnienie wymogu jednorazowej dostawy nie jest możliwe.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36

Dotyczy: Projekt umowy:

Czy Zamawiający dopuści w szczególnych wypadkach dzielenie jednostkowego zamówienia na części po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Dotyczy: Projekt umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączanie faktury do dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Podłoża bakteriologiczne i odczynniki diagnostyczne:

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z dodatkiem

Biovitexu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w pozycji nr 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z dodatkiem krwi

baraniej i suplementów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności do 21 dni od daty produkcji i minimum 2,5 tygodnia od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający w pozycjach nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem

ważności do 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający w pozycjach nr 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie kwasu z terminem

ważności do 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający w pozycji nr 28 wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza w opakowaniu

jednostkowym 5 fiolek po 2ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

W związku z powyższym pytaniem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie

ilości opakowań osocza jakie mamy zaoferować w formularzu cenowym.

Odpowiedź: 40 opakowań x 5 fiolek.

Dotyczy: Warunki graniczne dla pakietu nr 1 i 2:

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wielkości opakowania na Certyfikacie

Kontroli Jakości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści, aby na Certyfikacji Kontroli Jakość żyzność była oznaczona

ilościowo tylko dla tych podłóż które tego wymagają zgodnie z normą ISO 11133?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Pakiet 2 Zestawy diagnostyczne:

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności do 60 dni od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności do 56 dni od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający w pozycji „Podłoże do hodowli Campylobacter” wyrazi zgodę na

zaoferowanie podłoża chromogennego zgodnie z załączoną metodyką (zał. nr 1)?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający w pozycji „Podłoże do paciorkowców grupy B - Granada” wyrazi zgodę na

zaoferowanie podłoża chromogennego zgodnie z załączoną metodyką (zał. nr 2)?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 11 dopuści test zgodnie z załączoną ulotką?

Pliki dołączone

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

………………………