Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz stojaków do pomp infuzyjnych

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / 2021r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 22 szt. | podać typ / model rok produkcji producent kraj pochodzenia |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla; niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK, podać |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2,2 kg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia. | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy. | TAK, podać |  |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji. | TAK, podać |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie. | TAK, podać |  |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK, podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml | TAK, podać |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK, podać |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg,g , mmol, mU, U, kcal, mEq – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK, podać |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK, podać |  |
|  | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 ml / 0,01-9999 jedn./1s-24 h manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK, podać |  |
|  | Wypełnienie linii 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany | TAK, podać |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml | TAK, podać |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,01-9999 jednostek /1sekundy – 24 godzin, automatyczne obliczanie infuzji. | TAK, podać |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. | TAK, podać |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | TAK, podać |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open). | TAK, podać |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK, podać |  |
|  | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK, podać |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny). | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów. | TAK, podać |  |
|  | Klawiatura symboliczna. | TAK, podać |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału. Biblioteka leków, min. 150 leków wraz w 19 profilach z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK, podać |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | TAK, podać |  |
|  | Alarm pustej strzykawki. | TAK, podać |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja. | TAK, podać |  |
|  | Alarm okluzji. | TAK, podać |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia. | TAK, podać |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora. | TAK, podać |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki. | TAK, podać |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki. | TAK, podać |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia. | TAK, podać |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. | TAK, podać |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK, podać |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK, podać |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK, podać |  |
| II | Stojak do pomp infuzyjnych – 10 szt. | podać typ / model rok produkcji producent kraj pochodzenia |  |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości min. 160-200 cm przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej i innych akcesoriów - nośność min. 20 kg. | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stalowa z obniżonym środkiem ciężkości pięcioramienna z możliwością blokowania min. 2-ch kół. | TAK, podać |  |
|  | Głowica na min. 4 haczyki ze stali kwasoodpornej. Kolumna ze stali kwasoodpornej. | TAK, podać |  |
|  | Listwa zasilająca na min. 5 gniazd z adapterem umożliwiającym zwinięcie przewodu | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty