## Zakres 1                                                                                                         						     Załącznik nr 1B

PARAMETRY WYMAGANE

dla analizatora do wykonywania badań metodą ELISA i BLOT oraz odczynników do tych metod.

| Lp. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator ELISA |  |
|  | Dzierżawa na okres 24 miesięcy analizatora do oznaczenia metodą ELISA, rok produkcji nie starszy niż 2017, w najnowszej technologii oferowanej przez firmę, wyposażonego w UPS oraz urządzenie do mieszania odczynników przed umieszczeniem w analizatorze. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem oraz UPS. Komputer może stanowić część analizatora. System komputerowy umożliwia rejestrację, tworzenie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości, odczyt i automatyczną transmisję wyników po ich akceptacji oraz interpretację Urządzenie UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny (w przypadku awarii sieci energetycznej) |  |
|  | Jeżeli analizator w wyposażeniu wymaga drukarki zewnętrznej, Wykonawca zapewni dostawę tonerów przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wymaga drukowania wyników kalibracji, kontroli, alarmów. |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy z stacją roboczą (wymagania zawarte w załączniku nr 1D) na którym zostanie docelowo zainstalowany system ProfLab |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych w systemie LIS; podłączenie analizatora do LSI (ProfLab) oraz nadzór nad poprawnością działania przesyłu danych przez cały czas trwania umowy |  |
|  | System zamknięty. |  |
|  | Automatyczny system badań metodą ELISA od momentu załadunku próbek do zakończenia badania |  |
|  | Identyfikacja i lokalizacja próbek za pomocą kodów kreskowych |  |
|  | Automatyczne skanowanie próbek oraz odczynników podczas ich umieszczania w analizatorze |  |
|  | Automatyczne napipetowywanie próbki materiału z próbki pierwotnej oraz z próbki rozcieńczonej |  |
|  | Mała objętość odpadów, zbieranie odpadów w pojemniku specjalnie do tego przeznaczonym |  |
|  | Gromadzenie odpadów w specjalnym pojemniku zgodnie z dyrektywą unijną 67/548/EECi 1999/45/EC z późniejszymi zmianami., |  |
|  | Komputer sterujący aparatem wbudowany w analizator |  |
|  | Wprowadzanie danych serii odczynnikowych za pomocą czytnika (wartości kalibracyjne oraz wartości kontroli) |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja braku odczynnika (niskiego poziomu) na każdym etapie badania - sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja nieprawidłowości – sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |
|  | Monitorowanie w aparacie poziomu odczynników i odpadów oraz przydatności odczynników |  |
|  | Możliwość wykonywania minimum trzech płytek mikrotitracyjnych równocześnie w tym możliwość kombinacji różnych typów badań na płytce wykonywanych równocześnie |  |
|  | Podgląd w programie etapu badania przez cały okres wykonywania analizy |  |
|  | Oprogramowanie analizatora graficzne, sterowane ekranem dotykowym |  |
|  | Zakres pomiaru 400-700nm, odczyt przy długości fali 450nm |  |
|  | Automatyczna kalibracja |  |
|  | Archiwizacja danych kalibracyjnych dla serii odczynników przez cały okres wykorzystywania danej serii |  |
|  | Automatyczne czyszczenie analizatora |  |
|  | Automatyczne wyliczenie wyników i ich archiwizacja |  |
|  | Zastosowanie płyty do rozcieńczeń |  |
|  | Materiały zużywalne (końcówki, płyty) jednorazowego użytku |  |
|  | Funkcja zapamiętywania stanu zużycia końcówek oraz płyty do rozcieńczeń |  |
|  | Wykrywanie poziomu cieczy (próbka, odczynniki) |  |
|  | Mieszanie próbki przed pomiarem |  |
|  | Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów zużywalnych niezbędnych do analizatora (końcówki do pipetowania, płyty do rozcieńczeń) |  |
|  | Zestaw aparatów do inkubacji i odczytu testów paskowych wraz z oprogramowaniem – oznaczenie typu Blot |  |
|  | Zestaw nie starszy niż rok produkcji 2014 |  |
|  | Zestaw do testu potwierdzenia typu Blot: skaner płaski, kołyska laboratoryjna |  |
|  | Podłączenie skanera do systemu LIS (ProfLab) przesył wyników metody potwierdzenia |  |
|  | Automatyczny odczyt na skanerze dla metody potwierdzenia typu Blot |  |
|  | Kołyska laboratoryjna z ruchem kołyszącym w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu |  |
|  | Na platformie kołyski materiał zabezpieczający przed przesuwaniem płytek z paskami |  |
|  | Oprogramowanie skanera w polskiej wersji językowej |  |
|  | Automatyczna funkcja identyfikacji położenia testu paskowego |  |
|  | Pomiar intensywności wybarwionych pasm antygenowych z zaznaczeniem punktu odcięcia (cut-off) |  |
|  | Automatyczna ocena pasm antygenowych w odniesieniu do punktu odcięcia (cut-off) |  |
|  | Jednoczesny odczyty co najmniej 20 pasków testowych w różnych kombinacjach rodzajów badań |  |
|  | Możliwość modyfikacji wyników z zaznaczeniem i zapisem dokonanych zmian |  |
|  | Archiwizacja wyników z zachowaniem obrazu paska, danych pacjenta |  |
|  | Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów zużywalnych niezbędnych do obsługi kołyski oraz skanera (tacki, papier, folie) |  |
|  | Odczynniki: dotyczy wszystkich zestawów do oznaczeń |  |
|  | Wszystkie oznaczenia metodą ELISA wykonywane będą w analizatorze do oznaczeń ELISA |  |
|  | Kalibratory do krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy |  |
|  | Rozróżnienie kolorystyczne dla konjugatów poszczególnych klas, eliminacja pomyłek w obrębie klas |  |
|  | Rozróżnienie kolorystyczne dla buforów do rozcieńczania surowicy i pmr w poszczególnych klasach |  |
|  | Bufor do rozcieńczania surowicy do oznaczeń klasie IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG |  |
|  | Bufor płuczący jednakowy dla zestawów ELISA w klasach IgM i IgG. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Konjugat w klasie IgM jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Konjugat w klasie IgG jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Substrat jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Roztwór przerywający reakcję jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Okres ważności odczynników minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia |  |
|  | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczenia, termin ważności odczynników po otwarciu nie mniej niż 2 miesiące |  |
|  | Kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia |  |
|  | Brak konieczności zużycia studzienek reakcyjnych na tzw. “blank” |  |
|  | Płytka mikrotitracyjna w postaci studzienek z możliwością ich dzielenia (odłamywania) |  |
|  | Borelia IgG i IgM ELISA w surowicy i pmr |  |
|  | Test do wykonywania badań metodą ELISA i testu potwierdzenia zakażeniem Borelia muszą pochodzić od jednego producenta |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgM ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w PMR w klasie IgM ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 5 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w PMR w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 5 kalibratorami |  |
|  | Ekstrakt użyty do opłaszczenia płytki zawiera antygeny gatunków minimum: B. burgdorferii, B. garinii, B. afzeli |  |
|  | Zastosowanie do opłaszczenia płytki natywnych i rekombinowanych antygenów |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 raz w tygodniu po 20 surowic w serii |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla pmr 1 raz w tygodniu po 3 płyny w serii |  |
|  | Borelia IgG i IgM test potwierdzenia w surowicy i pmr |  |
|  | Test do wykonywania badań metodą ELISA i testu potwierdzenia zakażeniem Borelia muszą pochodzić od jednego producenta |  |
|  | Test zawiera antygeny białkowe rekombinowane |  |
|  | W teście wykorzystano co najmniej następujące antygeny: VlsE, OspC, Lipid charakterytyczny dla fazy późnej |  |
|  | Oznaczenie w surowicy i pmr w klasie IgM tym samym testem |  |
|  | Oznaczenie w surowicy i pmr w klasie IgG tym samym testem |  |
|  | Jeden pasek przeznaczony jest dla jednego pacjenta |  |
|  | Na każdym pasku jest linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy |  |
|  | Pasek zawiera naniesione antygeny Borelia w postaci osobnych linii |  |
|  | Każdy pasek zawiera linię kontrolną dla konjugatu w poszczególnych klasach |  |
|  | Brak konieczności zużywania pasków testowych na wykonanie kalibracji lub wyznaczenie cut-off |  |
|  | Odczyt za pomocą programu komputerowego |  |
|  | Toksoplazma gondii IgM i IgG ELISA w surowicy |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgM półilościowe |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 razy w tygodniu po 8 surowic w serii |  |
|  | EBV IgG i IgM ELISA w surowicy |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgM półilościowe |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w oparciu o antygen kapsydowy otoczki wirusa Epsteina-Barr (EBV-CA) |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 razy w tygodniu po 16 surowic w serii |  |
|  | CMV IgG i IgM ELISA w surowicy |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgM półilościowe |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w oparciu o antygen zawierający lizat komórek zainfekowanych wirusem CMV |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 razy w tygodniu po 16 surowic w serii |  |
|  | Mycoplasma pneumoniae IgG i IgM ELISA w surowicy |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgM półilościowe |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | W teście wykorzystano antygen Mycoplasma pneumoniae z uznanej kolekcji (ATCC, NTCC) |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 razy w tygodniu po 6 surowic w serii |  |
|  | Zestaw do diagnostyki kalprotektyny w kale ELISA w kale |  |
|  | Oznaczenie w kale. Jeżeli wymagane są dodatkowe materiały do przygotowania próbki należy je dostarczyć. |  |
|  | Oznaczenie ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 5 kalibratorami |  |
|  | Studzienki reakcyjne pokryte monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko kalprotektynie |  |
|  | Dolna granica wykrywalności 7 (g/g |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji 1 razy w tygodniu po 3 próbki w serii |  |
|  | Zestaw do diagnostyki paranowotworowych zespołów neurologicznych w surowicy |  |
|  | Oznaczenie w surowicy |  |
|  | Jeden pasek przeznaczony jest dla jednego pacjenta. |  |
|  | Na każdym pasku jest linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy |  |
|  | Pasek zawiera naniesione antygeny w postaci osobnych linii |  |
|  | Pasek testowy zawiera minimum: Ri, Hu, Yo, tytynę |  |
|  | Brak konieczności zużywania pasków testowych na wykonanie kalibracji lub wyznaczenie cut-off |  |
|  | Odczyt za pomocą programu komputerowego |  |
|  | Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac IgG |  |
| 108. | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
| 109. | W teście wykorzystano białko S SARS-CoV-2 |  |
| 110. | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 razy w tygodniu po 6 surowic w serii |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych  dla punktów 2, 5, 6-11, 13-30, 35-44,  46-55, 57-60, 61-67, 70-82, 84-86, 88-90, 92-94, 96-99, 101-109 z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ……………              data ………………

ZAKRES 2  - testy lateksowe											Załącznik nr 1B

# WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA-  TESTY LATEKSOWE

| LP. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Testy aglutynacyjne zawierają wszystkie niezbędne odczynniki i kontrole do przeprowadzenia oznaczenia i muszą być użyte bez zastosowania dodatkowych odczynników. |  |
|  | Odczynniki lateksowe pakowane w butelki wyposażone w zakrętki z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli w objętości około 25 (l. |  |
|  | Data ważności odczynników nie krótsza niż 10 miesięcy od momentu dostawy. |  |
|  | Wszystkie testy aglutynacyjne muszą pochodzić od jednego producenta. |  |
|  | Na fiolce umieszczona etykieta zawierająca minimum informację: nazwa producenta, nazwa testu wraz z jego symbolem, data ważności odczynnika, numer serii, temperatura przechowywania. |  |
|  | Wymagane takie same zakresy temperatur przechowywania dla wszystkich testów lateksowych. |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony):  1, 2, 4, 5, 6.

Miejscowość ………………………………… data ……………………………..

ZAKRES 3 - szczepy wzorcowe												Załącznik 1B

WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA W PRZYPADKU SZCZEPÓW WZORCOWYCH

| LP. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie szczepy wzorcowe powinny pochodzić od jednego producenta. |  |
|  | Na produkcie umieszczona etykieta zawierająca minimum informację: nazwa producenta, nazwa szczepu wraz z jego symbolem z kolekcji, data ważności, temperatura przechowywania. |  |
|  | Szczep w postaci liofilizowanych krążków lub na wymazówkach – zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym. |  |
|  | Szczep wzorcowy o stałych nie zmieniających się cechach, maksymalnie z czwartego pasażu. |  |
|  | Szczepy przeznaczone do kontroli wewnętrznej w laboratorium. |  |
|  | Możliwość przechowywania ożywionego szczepu w zamrożeniu w temperaturze – 20 stopni C. |  |
|  | Termin ważności szczepu powinien być nie mniejszy niż 2 lata od daty dostarczenia do laboratorium. |  |
|  | Transport szczepów wzorcowych w warunkach ściśle określonych przez producenta. |  |
|  | Fiolki z koralikami termin ważności minimum 24 miesiące – mix kolorów. |  |
|  | Ilość fiolek w opakowaniu 60 do 80 sztuk. |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

## Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony):  1, 2, 3, 4, 6, 9, 10.

Miejscowość ………………………………… data ……………………………..

ZAKRES 4 - krążki nasączone antybiotykami										Załącznik 1B

WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA W PRZYPADKU KRĄŻKÓW NASĄCZONYCH ANTYBIOTYKAMI WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA DO POMIARU GĘSTOŚCI ZAWIESINY W SKALI McF

| LP. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie krążki powinny pochodzić od jednego producenta. |  |
|  | Na fiolce umieszczona etykieta zawierająca minimum informację: nazwa producenta, nazwa antybiotyku wraz z jego symbolem, stężenie antybiotyku w mikrogramach, data ważności, numer serii, temperatura przechowywania |  |
|  | Każda fiolka z krążkami musi być hermetycznie zamknięta pojedynczo – opakowanie typu blister. |  |
|  | Krążki pakowane maksymalnie po 50 sztuk w fiolce/rolce |  |
|  | Każda fiolka z krążkami powinna zawierać oddzielny pochłaniacz wilgoci zapakowany w szczelne opakowanie. Nie dopuszcza się granulatu pochłaniacza zapakowanego w gazik. |  |
|  | Na każdym krążku powinien być umieszczony symbol antybiotyku i jego stężenie z obu stron, średnica krążka 6mm |  |
|  | Krążki wykonane z dobrej jakości chłonnej bibuły. |  |
|  | Termin ważności krążków powinien być nie mniejszy niż jeden rok od daty dostarczenia do laboratorium |  |
|  | Krążki muszą zawierać stężenie antybiotyku zgodnie w aktualnymi wymogami EUCAST |  |
|  | Wymagane takie same zakresy temperatur przechowywania dla wszystkich krążków z antybiotykami z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych |  |
|  | Dzierżawa na okres 24 miesięcy aparatu do pomiaru gęstości zawiesiny w skali MacFarlanda, rok produkcji nie starszy niż 2020, w najnowszej technologii oferowanej przez firmę. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy. Po zakończonej umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo pierwokupu aparatu. Wymagania dla aparatu: zakres pomiarowy minimum 0,00 – 5,00 McF dokładność pomiaru w odczycie 0,01 McF dokładność pomiaru nie mniejsza niż +/- 5% czas pomiaru maksymalnie do 2 sekund średnica otworu pomiarowego 16 mm, 18mm (z ewentualnym adapterem dostosowującym) objętość próbki mierzonej nie większa niż 2ml wyświetlacz LCD |  |
|  | Możliwość zakupu już od 1 fiolki z danego rodzaju antybiotyku |  |
|  | Transport krążków w warunkach ściśle określonych przez producenta krążków. |  |
|  | Krążki spełniają wymogi ustawy w wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z póz. zm.) |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

## Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11.

Miejscowość ………………………………… data ……………………………..

Załącznik 1B

ZAKRES 5

WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA W PRZYPADKU KRĄŻKÓW DIAGNOSTYCZNYCH

| Lp. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Krążki diagnostyczne nie mogą wymagać użycia dodatkowych warunków hodowli. Laboratorium posiada zapewnione warunki dla hodowli w atmosferze podwyższonego 5% CO2 i atmosferze beztlenowej. |  |
|  | Krążki diagnostyczne które nie wymagające zastosowania dodatkowych podłóż poza wymienionymi poniżej: Podłoże na płytkach, stałe, namnażające typu Columbia z 5% dodatkiem krwi baraniej do hodowli mikroorganizmów wymagających. Podłoże TSA do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych Podłoże na płytkach, stałe, wybiórcze typu Sabouraud z dodatkiem chloramphenicolu i gentamycyny do izolacji drożdżaków i pozostałych grzybów drożdżopodobnych przy równoczesnym zahamowaniu wzrostu drobnoustrojów. Podłoże na płytkach, stałe, typu Sabouraud do izolacji drożdżaków i pozostałych grzybów drożdżopodobnych. Podłoże na płytkach, stałe Mac Conkeya z fioletem krystalicznym do izolacji i różnicowania Gram ujemnych pałeczek jelitowych. Podłoże na płytkach, stałe, wybiórczo-różnicujące zawierające do izolacji Gardnerella vaginalis z materiałów klinicznych pochodzących z układu moczowo-płciowego. Podłoże na płytkach, stałe, typu Mueller-Hinton Agar do badania wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy przy użyciu metody dyfuzyjno-krążkowej oraz oznaczenia MIC zgodnie z wymogami EUCAST. Podłoże na płytkach, stałe, typu Mueller - Hinton Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi końskiej oraz ß-NAD (20 mg/l) do badania wrażliwości mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych na antybiotyki i sulfonamidy przy użyciu metody dyfuzyjno krążkowej oraz oznaczania MIC zgodnie z wymogami EUCAST. Podłoże na płytkach, stałe, typu Mueller-Hinton Agar z kloksacyliną do izolacji szczepów wytwarzających indukcyjne ß-laktamazy AmpC. Podłoże Brucella, stałe, na płytkach, do określenia wartości MIC dla drobnoustrojów beztlenowych zawierające 5 % krwi baraniej, witaminę K i heminę. Podłoże na płytkach, stałe, wzrostowe, umożliwiające wzrost bakterii z rodzaju Haemophilus, przy równoczesnym zahamowaniu wzrostu innych bakterii i grzybów, zawierające czynniki: X (hemina), V (NAD). Podłoże Schedlera z 5% dodatkiem krwi baraniej i witaminy K3. Podłożę Wilkinsa-Chalgren do hodowli bakterii beztlenowych Podłoże w probówkach, płynne, zawierające bulion tryptozowo-sojowy. Minimalna objętość podłoża w probówce: 5 ml. Podłoże w probówkach, płynne, Schedlera do hodowli drobnoustrojów beztlenowych. Minimalna objętość podłoża w probówce: 10 ml. Podłoże w probówkach płynne, tioglikolanowe, do hodowli drobnoustrojów beztlenowych. Minimalna objętość podłoża w probówce: 10 ml. Podłoże w probówkach, płynne, Tooda-Hewitta do izolacji i namnażania paciorkowców ß-hemolizujących, zawierające gentamycynę lub kolistynę i kwas nalidyksowy. Minimalna objętość podłoża w probówce: 5 ml. Podłoże w probówkach, płynne, zawierające wodę peptonową z tryptofanem do hodowli bakterii z grupy coli. Minimalna objętość podłoża w probówce: 5 ml. Podłoże w probówkach, płynne, zawierające bulion seleninowo-fosforanowy (SF) do wybiórczego namnażania pałeczek z rodzaju Salmonella. Minimalna objętość podłoża w probówce: 5 ml. Podłoże na płytkach, dzielone: podłoże stałe Salmonella – Shigella do hodowli pałeczek Salmonella i pałeczek Shigella z próbek kału i żółci, przy równoczesnym zahamowaniu wzrostu innych drobnoustrojów i grzybów /podłoże stałe Hektoen do izolacji pałeczek jelitowych. Podłoże na płytkach dwudzielne: podłoże stałe, wybiórcze chromogenne, do hodowli paciorkowców należących do grupy B (według Lancefield)/podłoże stałe Columbia Agar z 5% dodatkiem krwi baraniej. Podłoże na płytkach dwudzielne: podłoże na płytkach, stałe, chromogenne umożliwiające wstępną identyfikację bakterii hodowanych z posiewu moczu/podłoże stałe Columbia Agar z 5% dodatkiem krwi baraniej. Podłoże na płytkach dwudzielne: podłoże na płytkach, stałe, chromogenne umożliwiające wstępną identyfikację bakterii hodowanych z posiewu moczu/podłoże stałe Columbia Agar z 5% dodatkiem krwi baraniej. Podłoże Yersinia enterocolitica: podłoże na płytkach, stałe, chromogenne do hodowli pałeczek z rodzaju Yersinia, różnicujące szczepy patogenne i niepatogenne. Podłoże na płytkach, stałe, chromogenne umożliwiające różnicowanie do wstępnej identyfikacji bakterii hodowanych z posiewu moczu. Podłoże na płytkach, stałe, chromogenne umożliwiające wybiórczą izolację E. coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC). Podłoże na płytkach, stałe, chromogenne do izolacji i różnicowania drożdżaków w obrębie rodzaju Candida. Podłoże chromogenne, na płytkach, dwudzielne: podłoże chromogenne do wykrywania drobnoustrojów wytwarzających ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL)/podłoże chromogenne do wykrywania drobnoustrojów wytwarzających KPC Podłoże na płytkach, stałe, chromogenne do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji pałeczek Enterobacteriacae produkujących karbapenemazy (wykrywanie drobnoustrojów wytwarzających minimum: mechanizmy KPC, MBL, OXA-48, OXA-48 podobne). Podłoże na płytkach, stałe, chromogenne na płytkach do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus. Podłoże na płytkach, stałe, chromogenne na płytkach do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji szczepów z rodzaju Enterococcus opornych na wankomycynę. Podłoże stałe chromogenne do izolacji Acinetobacter spp. Podłoże stałe, w probówkach, agar na skosach do przechowywania szczepów. Podłoża na płytkach, stałe Tryptic Soya Agar z lecytyną i Tweenem 80 przeznaczone do izolacji mikroorganizmów z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amoniowymi. Podłoża na płytkach, stałe Sabourauda dextrose agar z lecytyną i Tweenem 80 przeznaczone do izolacji grzybów z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amoniowymi. Podłoże referencyjne, stałe, na płytkach, do oznaczania wrażliwości grzybów metodą dyfuzyjno-krążkową. Podłoże płynne, w probówkach, typu Sabouraud do namnażania grzybów patogennych. Minimalna objętość podłoża w probówce: 5 ml. Buforowany roztwór 0,85% NaCl; roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych do oznaczania lekowrażliwości Kwas fenyloboronowy do potwierdzenia obecności szczepów KPC (15 mg/L), objętość odczynnika w probówce: 2ml |  |
|  | Termin ważności krążków powinien być nie mniejszy niż jeden rok od daty dostarczenia do laboratorium. |  |
|  | Etykieta umieszczona na fiolce/rolce powinna zawierać następujące informacje: nazwę producenta, nazwę krążka diagnostycznego wraz z jego symbolem, datę ważności, numer serii, temperaturę przechowywania. |  |
|  | Średnica krążka diagnostycznego od 6-9 mm. |  |
|  | Krążki pakowane maksymalnie po 50 sztuk w fiolce/rolce znajdują się w blistrze z pochłaniaczem wilgoci lub w fiolce z ciemnego szkła. |  |
|  | Na każdym krążku powinien być umieszczony symbol krążka z obydwu stron, z wyjątkiem jałowych krążków bibułowych nie nasyconych żadną substancją. |  |
|  | Wszystkie krążki diagnostyczne muszą posiadać takie same warunki przechowywania. |  |
|  | Możliwość zakupu już od 1 fiolki/rolki z danego rodzaju krążka diagnostycznego. |  |
|  | Krążki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z póz. Zmianami ) |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami (zaznaczenia w tekście wraz z podaniem numeru strony oferty) spełnienie wymagań granicznych dla krążków diagnostycznych punktów: 1; 2; 4-8.

Miejscowość ………………………………… data ……………………………..

Załącznik 1B

ZAKRES 6

WARUNKI KONIECZNE DLA ZESTAWÓW DO GENEROWANIA ATMOSFERY WZBOGACONEJ W CO2 i ATMOSFERY BEZTLENOWEJ

| Lp. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Generowanie atmosfery wzbogaconej w 5% CO2 nie wymaga użycia wody oraz nie wymaga użycia katalizatora. |  |
|  | Generowanie atmosfery beztlenowej nie wymaga użycia wody oraz nie wymaga użycia katalizatora. |  |
|  | Pełny zestaw tj. woreczki, generatory atmosfery wzbogaconej w 5% CO2 oraz klipsy umożliwiające zamknięcie muszą pochodzić od jednego producenta. Ilość klipsów winna być skalkulowana w ten sposób, aby 1 klips mógł być użyty 10x |  |
|  | Pełny zestaw tj. woreczki, generatory atmosfery beztlenowej oraz klipsy umożliwiające zamknięcie muszą pochodzić od jednego producenta. Ilość klipsów winna być skalkulowana w ten sposób, aby 1 klips mógł być użyty 10x |  |
|  | Generatory atmosfery wzbogaconej w 5% CO2 pakowane pojedynczo w szczelnej torebce foliowej. |  |
|  | Generatory atmosfery beztlenowej pakowane pojedynczo w szczelnej torebce foliowej. |  |
|  | Indykator pozwala skontrolować uzyskanie prawidłowej atmosfery beztlenowej |  |
|  | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia do laboratorium. |  |
|  | Zestawy do generowania atmosfery są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z póz. Zmianami |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami (zaznaczenia w tekście wraz z podaniem numeru strony oferty) spełnienie wymagań granicznych dla zestawów do generowania atmosfery wzbogaconej w CO2 i atmosfery beztlenowej punktów: 1-7.

Miejscowość ………………………………… data ……………………………..

ZAKRES 7 - testy	 diagnostyczne											Załącznik nr 1B

# WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA TESTY

| LP. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Testy lateksowe muszą zawierać wszystkie niezbędne kontrole i materiały do przeprowadzenia oznaczenia w tym materiały specyficzne służące do pobierania materiału biologicznego. |  |
|  | W testach kasetkowych wykorzystana jest metoda immunochromatografii. |  |
|  | Testy kasetkowe muszą zawierać wszystkie niezbędne kontrole i materiały do przeprowadzenia oznaczenia w tym materiały specyficzne służące do pobierania materiału biologicznego. |  |
|  | Oznaczenie antygenów rotavirus i adenovirus w jednym teście. |  |
|  | W teście wykonywanym z kału można oznaczyć parametry z materiału przechowywanego do 48 godzin bez potrzeby zamrażania. |  |
|  | Testy kasetkowe posiadają wbudowaną kontrolą jakości (potwierdzenie poprawności wykonania oznaczenia). |  |
|  | Każdy test kasetkowy pakowany pojedynczo. |  |
|  | Dla testów kasetkowych czułość nie mniejsza niż 98% i specyficzność nie mniejsza niż 98%. |  |
|  | Wszystkie testy kasetkowe muszą pochodzić od jednego producenta. |  |
|  | Test do wykrywania beta-laktamaz w postaci krążka. Odczyt do 1h. |  |
|  | Daty ważności testów powinny być nie mniejsze niż 6 miesięcy od daty dostarczenia. |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Miejscowość ………………………………… data ……………………………..

ZAKRES 9 -	ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DO KOMPLEKSOWEJ ANALIZY MOCZU				Załącznik nr 1B

ANALIZATOR PODSTAWOWY

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Zautomatyzowany system do kompleksowej analizy moczu – fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż rok produkcji 2018 |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych zintegrowany z aparatem |  |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez zamawiającego systemu LSI (komunikacja dwukierunkowa wraz z transmisją danych) 1 zestaw komputerowy (stacja, czytnik kodów kreskowych, klawiatura, mysz i monitor) |  |
|  | Kontrola wewnętrzna codzienna na dwóch poziomach w części biochemicznej i mikroskopowej. |  |
|  | Materiały do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej wszystkich parametrów paska testowego. Materiały do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej osadu moczu. |  |
|  | Zapewnienie kontroli międzynarodowej 2 razy do roku |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy z próbówkami standardowymi o średnicy 16 mm |  |
|  | Udokumentowany System Zarządzania Jakością: Certyfikat w zakresie sprzedaży i dystrybucji i serwisu aparatów do diagnostyki in vitro |  |
| Oznaczane parametry fizykochemiczne moczu |
|  | Wydajność min. 220 ozn./ godz. |  |
|  | Ilość określonych parametrów fizykochemicznych – min. 10 |  |
|  | Oznaczenie parametrów fizykochemicznych w moczu: podstawowe: bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, krew, leukocyty, pH, azotyny, kwas askorbinowy |  |
|  | Współpraca z analizatorem osadu moczu bez czynności manualnych w rodzaju: Przelewanie próbek moczu Przestawianie przez operatora próbek moczu z e statywu do statywu, z analizatora do analizatora itp. |  |
|  | Stabilność testów na pokładzie min. 7 dni |  |
|  | Hermetyczny system przechowywania pasków testowych |  |
|  | Ciężar właściwy, barwa, klarowność oznaczane metodą refraktometryczną, za pomocą wbudowanego refraktometru. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system automatycznego wykrywania obecności probówek na poszczególnych pozycjach statywu |  |
|  | Spektrofotometr z 4 długościami fali 505, 530, 620, 660 nm. odczytujący każde pole osobno |  |
| Wymagania dotyczące analizatora osadu moczu |
|  | Technika pomiaru oparta na metodzie mikroskopowej z dokumentacją fotograficzną pełnych pól widzenia |  |
|  | Wydajność min. 120 ozn./ godz. |  |
|  | Automatyczne oznaczanie parametrów osadu: RBC, WBC, Kryształy, Bakterie, Wałeczki, Nabłonki płaskie |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez operatora dodatkowych elementów osadu moczu |  |
|  | Wbudowana baza wyników pacjentów z dokumentacją fotograficzną |  |
|  | Wynik powinien zawierać możliwość podawania elementów w polu widzenia oraz w objętości |  |
|  | Technika pomiaru oparta na metodzie oznaczania bez zastosowania odczynników w formie płynnej |  |
|  | Możliwość weryfikacji oraz walidacji badania osadu po wykonaniu oznaczenia i utylizacji badanej próbki |  |
|  | Współpraca z analizatorem parametrów fizykochemicznych moczu bez czynności manualnych w rodzaju: Przelewanie próbek moczu Przestawianie przez operatora próbek moczu z statywu do statywu, z analizatora do analizatora itp. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system automatycznego wykrywania obecności probówek na poszczególnych pozycjach statywu |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony): 1,2,5,8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

ANALIZATOR BACK UP

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Półautomatyczny analizator parametrów fizykochemicznych rok produkcji 2020 |  |
|  | Wydajność w trybie normalnym 500 próbek/godzinę |  |
|  | Praca analizatora bez żadnych testów kalibracyjnych |  |
|  | Urządzenie posiada wbudowany system kontroli jakości z możliwością wydruku wyników kontroli jakości. Mocze kontrolne tego samego producenta co analizator, min. na dwóch poziomach |  |
|  | Urządzenie pracuje na 11 parametrowych testach paskowych |  |
|  | Pamięć min. 300 wyników pacjentów |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez zamawiającego systemu LSI (komunikacja dwukierunkowa wraz z transmisją danych |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony):  1 do 7.

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

MIKROSKOP

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroskop świetlny (powiększenie od 100 do 600 razy) z wbudowana kamerą umożliwiającą oglądanie obrazów na monitorze w czasie rzeczywistym a także możliwość zapisu na dysku komputera oglądanych obiektów w celu weryfikacji osadu z dużą ilością elementów upostaciowanych. Mikroskop świetlny z kamerą, z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym podpięcie do komputera i monitora. |  |
|  | Optyka achromatyczna, pole widzenia okularu WF10x-18mm, standardowe obiektywy planachromatyczne 10x, 20x, 40x, 60x (bez immersji), 100x (imersyjny) |  |
|  | Oświetlenie typu LED |  |
|  | Mikrometryczne szkiełko przedmiotowe i okular mikrometryczny 10x |  |
|  | Kamera mikroskopowa typu okular cyfrowy o rozdzielczości 5 MPIX z dodatkowym oprogramowaniem do pomiarów i analizy obrazu dający możliwość rejestracji obserwowanych obrazów mikroskopowych i ich archiwizacji |  |
|  | Rewolwer obiektywowy czterogniazdowy |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony): od 1 do 6.

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość  i data……………….