FORMULARZ OFERTY

| Pełna nazwa oferenta: |  |
| --- | --- |

| Adres oferenta: | Ulica: | Nr: |
| --- | --- | --- |
|  | Kod pocztowy: | Miejscowość: |
|  | Nr telefonu: | Fax: |
|  | e-mail: |
| REGON: | NIP: |
| Bank: | Nr konta: |
| Nr wpisu do KRS / nazwa w CEiDG |  |
| Wykonawca należy do sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw)  TAK  NIE (zaznaczyć właściwe) |

## Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane

| PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (potwierdzić wpisując TAK) |
| --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE |
| 1 | Fabrycznie nowe (rok produkcji 2021 ) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. |  |
| 2 | Model modułowy do zabudowy w ścianie. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3. |  |
| 4 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 3000 osiąganym w czasie 2.5 minuty |  |
| 5 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej tj. w miejscu reprezentatywnym dla najniższej temperatury wsadu. |  |
| 6 | Wytwornica pary z elementami grzejnymi znajdującymi się wewnątrz zbiornika na wodę gwarantująca jego termiczną dezynfekcję podczas każdego cyklu pracy |  |
| 7 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin i spawów z nachyleniem sufitu . |  |
| 8 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych |  |
| 9 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia |  |
| 10 | System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna |  |
| 11 | Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej, mocy 0.6 kW |  |
| 12 | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. |  |
| 13 | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. |  |
| 14 | Komora wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. |  |
| 15 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych |  |
| 16 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC |  |
| 17 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim |  |
| 18 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach |  |
| 19 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe |  |
| 20 | Wymiary urządzenia: Rama montażowa: 650mm x 450mm x 2210mm (szer,głęb.,wys.) Front modułu myjni z komorą myjącą 530mm x 1760mm (szer.,wys.) |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 |  |
| 22 | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 20 litrów program intensywny do 25 litrów |  |
| 23 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB |  |
| 24 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii |  |
| 25 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz max 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V 50 Hz max 4.6 kW. |  |
| 27 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z polską-europejską normą PN/EN 1717:2003 |  |
| 28 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). |  |
| 30 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi |  |
| 31 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. |  |
| 32 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy |  |
| 33 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania. |  |
| 34 | Możliwość przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem |  |
| 35 | Pakiet startowy dla każdego urządzenia: 5 szt basen szpitalny plastikowy 1 poj. 5l środek odkamieniająco – nabłyszczający |  |
| 36 | Dostępność autoryzowanego serwisu potwierdzona certyfikatem producenta |  |

## CENA i OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym formularzu za cenę:

| l.p. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | VAT (%) | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modułowa myjnia-dezynfektor zintegrowana z systemem WC do zabudowy ściennej Typ urządzenia (producent, model): ……………………………………………….. Rok produkcji: ……………………. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia. | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |

- Okres gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt wynosi: …….. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

- Akceptujemy warunki realizacji zamówienia opisane przez Zamawiającego i zobowiązujemy się do podpisania umowy   w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, do którego nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że na wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty, o których mowa w §2 ust. 9  wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, potwierdzające, że zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych 
z zapytaniem ofertowym _________________________________________________

- W przypadku wyboru naszej oferty, umowę podpisze: __________________________________________

- Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy zawartej w wyniku niniejszego zapytania, oraz protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia _______________________________________________________________

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

miejscowość, data							   	(podpis oferenta)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).