sprawa BZP.3810.16.2019.TP

Załącznik nr 2  do oferty – parametry techniczne

aparatu do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych ( 1sztuka)  - nazwa urządzenia (urządzenie fabrycznie nowe; nie demonstracyjne                            lub powystawowe , …………. Model……………………... Rok produkcji ……………..producent……………………………..)

| Lp. | Parametry techniczne i użytkowe | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych na podstawie jezdnej z 1 pojemną szufladą | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) maksymalnie 85 cm x 85 cm | Tak, Podać |  |
|  | masa poniżej 150 (kg) | Tak, Podać |  |
|  | aparat wyposażony w blat do pisania | Tak |  |
|  | zasilanie gazowe(N2O, O2, Powietrze) z sieci centralnej o ciśnieniu roboczym min. 2,7 do 6,0 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli o poj. 10 litrów wraz z oryginalnym reduktorem producenta nakręcanym na aparat; pomiar wartości ciśnienia z butli na panelu przednim (ekranie) aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na ≥ 60 minut w warunkach standardowej pracy | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i wielorazowym zbiornikiem na wydzielinę od 0,7 l do 1 litra | Tak |  |
|  | system uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednoczenie; mocowanie parownika kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego typu Dräger | Tak |  |
| x | System dystrybucji gazów | x | x |
|  | precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, powietrza, podtlenku azotu | Tak |  |
|  | zakres przepływu świeżych gazów do min. 15 L/min | Tak |  |
|  | wyświetlanie wartości przepływu gazów oraz prezentacja graficzna (tzw. wirtualne przepływomierze), na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | awaryjna podaż tlenu (np. W przypadku uszkodzenia respiratora) zintegrowany (lub wbudowany) system podaży z regulacją przepływu w minimalnym zakresie od 0 do10 l/min | Tak |  |
|  | dodatkowy niezależny przepływomierz do biernej podaży tlenu przez kaniule donosowe lub maskę | Tak |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25 [%] | Tak |  |
|  | Mieszalnik elektroniczny, zapewniający, stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |  |
| x | Układ oddechowy | x | x |
|  | Kompaktowy, podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności, czujniki przepływu wdechowy i wydechowy | Tak |  |
|  | układ oddechowy z wymiennymi i do sterylizacji (m.in. rurami, workami, czujnikami przepływu), pozbawiony lateksu | Tak |  |
|  | obejście tlenowe, wydajność minimum 25 l/min, | Tak, Podać |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeźroczystej i pojemności min. 1,5 [l] (możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych) | Tak, Podać |  |
|  | możliwość zmiany pochłaniacza podczas znieczulenia | Tak |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych do sieci odciągowej | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny | Tak Napęd elektryczny – 10 pkt; napęd pneumatyczny – 0 pkt. |  |
|  | Tryby Wentylacji | x | x |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | SlMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | Tak |  |
|  | SlMV/PS - Wentylacja synchronizowa ze wspomaganiem ciśnieniowym | Tak |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości w zakresie co najmniej od 0,3 do 15 l/min wraz z wartościami skrajnymi | Tak, Podać |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu lub PSVPro (wsparcie ciśnieniowe z trybem wentylacji rezerwowej w razie bezdechu | Tak |  |
| x | Regulacje | x | x |
|  | co najmniej zakres PEEP – co najmniej od 4 do 20 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi, | Tak, Podać Możliwość ustawienia zakresu PEEP poniżej 4 cm H2O - 10 pkt; ustawienie PEEP w zakresie 4-20 cm H2O - 0 pkt. |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2: 1 do 1 :4 | Tak, Podać |  |
|  | regulacja częstości oddechu – minimum od 4 do 100 [odd/min]l(wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) | Tak, Podać zakres dla wentylacji objętościowej i ciśnieniowej |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej –minimalny zakres od 20 do 1200 [ml] wraz z wartościami skrajnymi | Tak |  |
|  | Podaż objętości oddechowej od 5 mI w trybie objętościowym lub ciśnieniowym | Tak |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV -minimum: od 5 do 60 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi | Tak |  |
|  | regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 [%] | Tak |  |
| x | Alarmy | x | x |
|  | niskiej pojemności minutowej MV i/lub oddechowej TV z regulowanymi progami | Tak |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | alarm bezdechu | Tak |  |
| x | POMIAR l OBRAZOWANIE W APARACIE | x | x |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia szczytowego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia Plateau, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia średniego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia PEEP, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego środków anestetycznych posiadanych przez zamawiającego w tym minimum: izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego CO2 w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wyziewowego, kalkulacja MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze (MAC skorygowane do wieku pacjenta) | Tak |  |
| x | Prezentacja graficzna | x | X |
|  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 12” oraz rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak, Podać |  |
|  | ekran wbudowany w przednią ścianę aparatu | Tak |  |
|  | sposób sterowania (np. dotykowy lub funkcyjne, przyciski) oraz konieczność potwierdzenia zmiany trybu wentylacji lub parametru za pomocą pokrętła | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - krzywa | Tak |  |
|  | krzywa ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | pętla ciśnienie-objętość | Tak |  |
|  | trendy parametrów - zapis minimum 6 godzin | Tak |  |
|  | Prezentacja mini trendów Cpat, MV’CO2 (emisja dwutlenku węgla), zużycie O2 (O2 uptake) | Tak/Nie Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar i prezentacja różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | Tak/Nie Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar MVleak ( przeciek) | Tak/Nie Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| x | Inne | x | x |
|  | Funkcja w aparacie pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów, np. w technice Low Flow, minimalizująca zużycie zarówno świeżych gazów jak i anestetyku | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w przyłącze do mocowania parowników ogólnie dostępnych na rynku | Tak |  |
|  | komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | aparat gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Parownik do Sevofluranu ze względów serwisowych od tego samego producenta co aparat do znieczulania; wlew typu Quick-fill - 1sztuka | Tak |  |
| x | Opis funkcjonalny systemu monitorowania | x | x |
|  | System monitorowania zbudowany jest w oparciu o stacjonarny monitor pacjenta (komputer) z ekranem dotykowym o przekątnej min. 19” cali oraz modułu transportowego o wadze poniżej 1 kg i przekątnej ekranu min. 6 cali i prezentacją min. 3 krzywych dynamicznych; sterowanie wszystkimi funkcjami monitorowania z poziomu modułu transportowego | Tak 19 cali – 0 pkt; Powyżej 19 cali – 10 pkt |  |
|  | Aparat musi posiadać złącze DVI, HDMI lub dsub aktywne dające obraz z urządzenia | Tak |  |
|  | Odporność na upadek monitora transportowego lub modułu transportowego z min. 1 m. | Tak/Nie Tak – 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |
|  | Menu ekranowe i komunikaty występujące w oferowanym systemie muszą być w języku polskim | Tak |  |
|  | Monitory wyposażone w układy alarmowe wszystkich monitorowanych parametrów, umożliwiające ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych oraz konfigurację takich parametrów, jak włączanie i wyłączanie alarmów poszczególnych parametrów, sposób archiwizacji alarmów poszczególnych parametrów (zapamiętywanie zdarzeń) | Tak |  |
|  | Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika, zapamiętania i łatwego przywołania zestawów konfiguracji monitora, obejmujących wszystkie bieżące ustawienia monitora, takie jak układ ekranu, konfiguracja alarmów, głośność sygnalizacji dźwiękowej itp. | Tak |  |
|  | Podłączanie/odłączenie modułów pomiarowych przez użytkownika bez zakłócania pracy monitora, z automatyczną zmianą układu ekranu związaną z pojawieniem się lub usunięciem podłączanych/odłączanych parametrów. Wszystkie monitory oferowanego systemu monitorowania wykorzystują te same moduły pomiarowe i akcesoria | Tak |  |
|  | Monitory są przystosowane do wyświetlania danych z oferowanych aparatów do znieczulania, przynajmniej wartości liczbowych. Dane te są zapamiętywane w postaci trendów, które można wyświetlić razem z trendami parametrów hemodynamicznych na ekranie monitora lub w systemie centralnego monitorowania | Tak |  |
| x | Wymagania dotyczące monitorowania parametrów | x | x |
| x | EKG | x | x |
|  | Włączany przez użytkownika filtr zakłóceń wysokiej częstotliwości (ESU) | Tak |  |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń z co najmniej 6 elektrod o jakości diagnostycznej | Tak |  |
|  | Monitorowanie 3,5 odprowadzeń ( w komplecie kabel 5 żyłowy i 3 żyłowy) | Tak |  |
|  | Wielo odprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii, jednocześnie przynajmniej w 2 odprowadzeniach | Tak |  |
|  | Analiza ST jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG | Tak |  |
| 84a | Detekcja sygnału symulatora serca | Tak |  |
| x | POMIAR ODDECHU | x | x |
|  | Pomiar z elektrod EKG | Tak |  |
|  | Wybór odprowadzenia do monitorowania oddechu | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) |  |  |
|  | System pomiaru dokonywany algorytmem odpornym na zakłócenia ruchowe i niską perfuzję – typu Masimo | Tak, podać Pomiar metodą Masimo Rainbow lub RD – 50 pkt; inny protokół Masimo – 0 pkt. |  |
| x | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | x | x |
|  | Metoda oscylometryczna, pomiar ręczny i automatyczny | Tak |  |
|  | W komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych – min. cztery rozmiary i mankiet na udo. Mankiety pomiarowe bez lateksu | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej | Tak |  |
| x | POMIAR TEMPERATURY | x | x |
|  | Przynajmniej 2 tory pomiarowe. Wyświetlanie temperatury i różnicy temperatury ( czujniki do temperatury zewnętrznej -2 szt). | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury głębokiej za pomocą czujnika temperatury skóry mocowanego na czole pacjenta (1 sztuka) | Tak |  |
| x | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | x | x |
|  | Przynajmniej 2 tory pomiarowe. Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | Tak |  |
|  | Pakiet obliczeń hemodynamicznych tj. Obliczenia parametrów hemodynamicznych na podstawie rzutu minutowego serca, wyników pomiaru, ciśnienia metodą inwazyjną i innych wartości pobieranych z monitora lub wprowadzanych ręcznie , jeśli nie są dostępne w monitorze | Tak |  |
| x | POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI | x | x |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego przy pomocy oddzielnego monitora lub modułu podłączanego do i odłączanego od oferowanego systemu bez zakłócania jego pracy, przekazującego wszystkie zmierzone parametry NMT do oferowanego systemu; czujnik typu 3D | Tak Pomiar za pomocą monitora bezpiecznie zamontowanego na stanowisku z możliwością wykorzystania na dowolnym innym stanowisku – 10 pkt; pomiar za pomocą dedykowanego modułu – 0 pkt. |  |
| X | POMIAR CZYNNOŚCI MÓZGOWYCH | X | X |
| 96. | Monitorowanie czynności mózgowej za pomocą metody BIS- monitor z prezentacją parametrów na ekranie monitora funkcji życiowych. W zestawie min. 1opakowanie elektrod pomiarowych dla dorosłych | Tak |  |
| x | WYPOSAŻENIE | x | x |
|  | Akcesoria: - Przewód EKG do 3 i 5 elektrod min. 1szt - Czujnik do saturacji wielorazowy min. 1szt. na ucho i min.1 szt. na palec - Czujnik temperatury skóry min. 2 szt. czujnika wielorazowego ( 1 czujnik do skóry i 1 czujnik do temperatury głębokiej) - Zestaw po pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną z min. 4 szt. mankietów dla dorosłych różne rozmiary - Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z 2 kanałów ( zamawiający stosuje zestaw jednoliniowy Transducer) - Zestaw przewodów do podłączenia akcesoriów niezbędnych do wykonania pomiaru przewodnictwa nerwowo mięśniowego min.1 zestaw. | Tak |  |
|  | INNE | x | x |
|  | Gwarancja min . 24 miesiące. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - na 48 godziny w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii. W okresie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenia zastępcze na życzenie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji. | Tak |  |

| POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, wolny od wad, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i instalacji. |  |  |
| data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  |  |