|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 8 grudnia 2021r**

**ZP/220/83/21**

**Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa kubeczków jednorazowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku: kateterów do embolektomii, worków urologicznych, resuscytatorów”**

 **Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Pytanie do pakietu 2 arkusz listopad pozycja 2**

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i stworzenie osobnego zadania na cewniki do embolektomii oraz dopuszczenie cewników renomowanej firmy o poniższych parametrach :

- średnice balonów : 4,5 mm, 8 mm, 10,5 mm, 13 mm, 13,5 mm, 14 mm

- dostępne 2 F, 3 F,4F,5F,6F,7 F

- material balonu latex

- materiał katetera pebax

- znaczniki głębokości co 10 cm

- długość 80 cm, dla 2 F dostępny 60 cm

- data ważności 6 lat

- oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

- proponowane cewniki używane są od ponad 20 lat na rynku

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Wykonawca II**

**Dotyczy zadania nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest resuscytator dla dorosłych, dzieci oraz noworodków. Czy Zamawiający jest w stanie określić ilości resuscytatorów dla poszczególnych grup pacjentów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyjaśnia, że w opisie na zadaniu 3 doszło do omyłki. Przedmiotem zamówienia jest resuscytator dla dorosłych. Poprawiony formularz z opisem stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę pierwotnego załącznika nr 2 z błędnym opisem Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje resuscytator dla dorosłych a nie jak błędnie wskazano również dla dzieci i noworodków.**

**Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający wymaga resuscytatorów z dwoma maskami dla każdej grupy pacjentów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga resuscytatorów z dwoma maskami nr 4 i nr 5 dla dorosłych.**

**Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory dla dorosłych o objętości worka 1800 ml?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory dla noworodków o objętości worka 320 ml?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza. Przedmiot zamówienia dotyczy resuscytator dla dorosłych.**

**Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory dla dorosłych i dzieci o objętości rezerwuaru 1700 ml oraz dla noworodków o objętości rezerwuaru 900 ml?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga objętości rezerwuaru 2500ml dla dorosłych.**

**Wykonawca III**

**Pakietu nr 3 pozycja 1 :**

Prosimy o dopuszczenie równoważonego resuscytatora dla dorosłych o parametrach:

standardowa maska odpowiedzenia dla dorosłych, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu. Data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1547 ml, objętość rezerwuaru tlenu 2600 ml, zawór bezpieczeństwa z limitem ciśnienia 40 cm H2O. Aparat dostępny jest również w wersji dla dzieci (maska dla dzieci, objętość worka 683 ml, dren tlenowy, objętość rezerwuaru tlenu 2600 ml, zawór bezpieczeństwa z limitem ciśnienia 40 cm H2O) oraz dla noworodków (maska dla noworodków, objętość worka 234 ml, dren tlenowy, objętość rezerwuaru tlenu 100 ml, zawór bezpieczeństwa z limitem ciśnienia 40 cm H2O). Resuscytatory nie zawierają ftalanów i są warunkowo bezpieczne w środowisku MR.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z swz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. Jednocześnie przypominamy, że w zadaniu trzecim błędnie wskazano resuscytatory dla dzieci i noworodków.**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z wyłącznie 1 maską w rozmiarze nr 5?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z swz oraz niniejszymi wyjaśnieniami.**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską w numerze 4 (tego samego producenta co resuscytator)?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z swz oraz niniejszymi wyjaśnieniami.**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości worka 1650 ml?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z limitem ciśnienia 60cm H2O dla dorosłych oraz 40cm H2O dla dzieci i noworodków?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza resuscytator z limitem ciśnienia 60cm H2O dla dorosłych. Jednocześnie przypominamy, że w zadaniu trzecim błędnie wskazano resuscytatory dla dzieci i noworodków.**

**Wykonawca V**

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia**

**Pytanie 1 – dotyczy zadanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatorów jednorazowego użytku z drenem tlenowym i rezerwuarem tlenowym dla dorosłych lub dzieci lub noworodków do wyboru przez Zamawiającego ze standardowymi rozmiarami masek dedykowanymi dla dorosłych (rozmiar 4 i 5), dla dzieci (rozmiar 2 i 3), dla noworodków (rozmiar 0 i 1) z datą ważności na opakowaniu,
w następujących zestawach:

1. z workiem tlenowym o poj. 1,5L z zaworem nadciśnieniowym 60 cm H2O z maską w rozmiarze 5 oraz z dodatkową maską w rozmiarze 4 pakowaną oddzielnie;
2. z workiem tlenowym o poj. 550 ml z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O z maską w rozmiarze 3 oraz z dodatkową maską w rozmiarze 2 pakowaną oddzielnie;
3. z workiem tlenowym o poj. 280 ml z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O z maską w rozmiarze 1 oraz z dodatkową maską w rozmiarze 0 pakowaną oddzielnie?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z swz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. Jednocześnie przypominamy, że w zadaniu trzecim błędnie wskazano resuscytatory dla dzieci i noworodków.**

**Wykonawca VI**

1.Czy w zadaniu nr 3, poz. 1 Zamawiający dopuści jako równoważny rezerwuar tlenowy o standardowej pojemności 2000 ml, pozostałe wymagania zgodnie z swz?

Większość producentów resuscytatorów oraz układów oddechowych stosuje worki oddechowe/rezerwuary tlenowe o standardowej pojemności 2000 ml, które zabezpieczają zarówno pacjentów noworodkowych, pediatrycznych, jak i dorosłych w wystarczającym zakresie.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z swz oraz niniejszymi wymaganiami.**

1. Czy w zadaniu nr 3, poz. 1 Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku. Minimalny skład zestawu:

Resuscytator - ***Objętość worka samorozprężalnego:***

***dla dorosłych 1600ml,***

***dla dzieci 550ml,***

***dla noworodków 280ml,***

2 maski (rozmiary odpowiednio do grup wiekowych):

***dla dorosłych – maski w rozm. 4 i 5,***

***dla dzieci – maski w rozm. 2 i 3,***

***dla noworodków 280ml – maski w rozm. 0 i 1,***

Rezerwuar tlenu o pojemności 2-2,5L

Wszystkie elementy w jednym opakowaniu. Data ważności na opakowaniu. Limit ciśnienia 60 cm H2O?

**Uzasadnienie:**

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia dokonał pomyłki pisarskiej. Zamawiający opisuje, iż wymaga zestawów dla ***dorosłych, a w dalszej części opisu żę dla dorosłych, dla dzieci oraz dla noworodków.***

***Maski muszą być dostosowane do grupy wiekowej, a OPZ przewiduje tylko maski w rozm. 4 i 5.***

Zamawiający w Formularzu cenowym w kolumnie OPIS wymaga:

„Resuscytator jednokrotnego użytku ***dla dorosłych”,*** natomiast w kolejnej kolumnie: Wymagania podaje:

Jednorazowy resuscytator ***dla dorosłych.***

Minimalny skład zestawu: ***2 maski (nr 4 i nr 5) – a więc typowe dla dorosłych***

*A dalej:*

***Objętość worka dla dorosłych 1600ml,***

***dla dzieci 550ml,***

***dla noworodków 280ml.***

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z swz oraz niniejszymi wyjaśnieniami.**

**Wykonawca VII**

Zadanie 3 Resuscytatory jednokrotnego użytku

1. Prosimy Zamawiającego celem doprecyzowania o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga jednorazowy resuscytator dla dorosłych w skład którego wchodzą : 2 maski (nr 4 i nr 5), dren tlenowy i rezerwuar tlenowy gdzie wszystkie elementy są w jednym opakowaniu, data ważności podana jest na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego 2500 ml. Limit ciśnienia 60 cm H2O dla resusytatorow dla Dorosłych?

**Odpowiedź**

**Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga limit ciśnieniowy 60cm H2O dla resuscytatorów dla dorosłych. Pozostałe wymagania zgodne z swz oraz niniejszymi wyjaśnieniami.**

 ***Z poważaniem***

***…………………………….***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***