Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZWANY DALEJ „OWPT” CZĘŚĆ NUMER 2 NAPĘDY I PIŁY ORTOPEDYCZNE DUŻEJ MOCY

- NAPĘD ORTOPEDYCZNY DUŻEJ MOCY

Ilość: 2 zestawy

Nazwa handlowa: …………………………

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe napędu fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do kości dużych i kości długich | Tak |  |
|  | Rękojeść napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich i frezerskich w postaci rękojeści pistoletowej | Tak |  |
|  | Tytanowa obudowa z możliwością mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
|  | Silnik bezszczotkowy sterowany elektronicznie o mocy min. 200 W | Tak - podać |  |
|  | Obroty maksymalne silnika ≥ 22000 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | Tak - podać |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich | Tak - podać |  |
|  | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | Tak |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Napęd posiadający sterylną komorę akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Napęd wymagający oliwienia, wyposażony w odpowiedni adapter oraz 2 szt. oleju w aerozolu w zestawie do każdego napędu | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu umieszczona na obudowie | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Pokrywa komory akumulatora | Tak |  |
| Piła oscylacyjna |  |  |  |
|  | Rękojeść piły oscylacyjnej w postaci pistoletowej | Tak |  |
|  | Tytanowa obudowa z możliwością mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
|  | Silnik bezszczotkowy sterowany elektronicznie o mocy ≥ 200 W | Tak - podać |  |
|  | Oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 12000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | Tak - podać |  |
|  | Głowica obrotowa 360° z co najmniej 8 pozycjami jej blokady | Tak - podać |  |
|  | Wychylenie ostrza min. 4° | Tak - podać |  |
|  | Ostrza mocowane systemem zapadkowym z blokadą | Tak |  |
|  | Pokrywa komory akumulatora | Tak |  |
|  | Piła posiadająca sterylną komorę akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu zamieszczona na obudowie | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
| Akumulator |  |  |  |
|  | Akumulator niesterylny – 3 szt. do każdego napędu | Tak |  |
|  | Akumulator ze zintegrowaną elektroniką sterującą | Tak |  |
|  | Napięcie min. 9,6V | Tak - podać |  |
|  | Pojemność min. 1,9Ah | Tak - podać |  |
|  | Możliwość wymiany ogniw akumulatora | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Akumulator kompatybilny z napędem do nasadek wiertarskich i frezerskich oraz z piłą oscylacyjną | Tak |  |
| Nasadka wiertarska typu małe AO |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 2,5 mm | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 4 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka wiertarska typu Jacobs |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa wraz z kluczykiem | Tak |  |
|  | Zakres min. 0,6 - 6,5 mm lub szerszy | Tak - podać |  |
|  | Kaniulacja min Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 900 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka do drutów Kirschnera |  |  |  |
|  | Nasadka przeznaczona do drutów Kirschnera | Tak |  |
|  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) lub nasadki pokrywające zakres pracy od 0,6 mm do 4,0 mm | Jedna nasadka – 2 pkt. więcej nasadek - 0 pkt. |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka frezerska typu Zimmer/Hudson |  |  |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa w zakresie 230-270 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 15 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka frezerska typu duże AO |  |  |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa w zakresie 230-260 obr./min | Tak - podać |  |
|  | moment obrotowy min. 15 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka frezerska typu Harris |  |  |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa w zakresie 230-260 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 15 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka piły oscylacyjnej |  |  |  |
|  | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 17000 osc./min. | Tak - podać |  |
| Kontener sterylizacyjny wraz z koszem/tacą wewnętrzną |  |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny z metalową pokrywą | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w kosz/tacę wewnętrzną z odpowiednią liczbą uchwytów dedykowanych do przechowywania w/w elementów napędu (dwóch rękojeści, nasadek oraz ostrzy) | Tak |  |
|  | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90° | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w tabliczki identyfikacyjne (na zewnątrz), po obu stronach | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wyposażona w filtry na min. 5000 cykli sterylizacji z metalowymi klapkami zabezpieczającymi - 2 szt. | Tak |  |
| Brzeszczoty i wiertła |  |  |  |
|  | Ostrza o długości 25-50mm – 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Ostrza o długości 65 mm – 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Ostrza o długości 75-100 mm – 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Wiertła o długości roboczej 45-170 mm - 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru długości ostrzy i wierteł do dostawy | Tak |  |
|  | Dostępność ostrzy i wierteł wielokrotnego użytku | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |

- NAPĘD ORTOPEDYCZNY DUŻEJ MOCY Z DODATKOWYM OSPRZĘTEM

Ilość: 1 zestaw

Nazwa handlowa: …………………………

Producent: …………………………………                     Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe napędu fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do kości dużych i kości długich | Tak |  |
|  | Rękojeść napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich i frezerskich w postaci rękojeści pistoletowej | Tak |  |
|  | Tytanowa obudowa z możliwością mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
|  | Silnik bezszczotkowy sterowany elektronicznie o mocy min. 200 W | Tak - podać |  |
|  | Obroty maksymalne silnika ≥ 22000 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | Tak - podać |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich | Tak - podać |  |
|  | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | Tak |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Napęd posiadający sterylną komorę akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Napęd wymagający oliwienia wyposażony w odpowiedni adapter oraz 2 szt. oleju w aerozolu w zestawie do każdego napędu | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu umieszczona na obudowie | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Pokrywa komory akumulatora | Tak |  |
| Piła oscylacyjna |  |  |  |
|  | Rękojeść piły oscylacyjnej w postaci pistoletowej | Tak |  |
|  | Tytanowa obudowa z możliwością mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
|  | Silnik bezszczotkowy sterowany elektronicznie o mocy ≥ 200 W | Tak - podać |  |
|  | Oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 12000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | Tak - podać |  |
|  | Głowica obrotowa 360° z co najmniej 8 pozycjami jej blokady | Tak - podać |  |
|  | Wychylenie ostrza min. 4° | Tak - podać |  |
|  | Ostrza mocowane systemem zapadkowym z blokadą | Tak |  |
|  | Pokrywa komory akumulatora | Tak |  |
|  | Piła posiadająca sterylną komorę akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu zamieszczona na obudowie | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
| Akumulator |  |  |  |
|  | Akumulator niesterylny – 3 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Akumulator ze zintegrowaną elektroniką sterującą | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe min. 9,6V | Tak - podać |  |
|  | Pojemność min. 1,9Ah | Tak - podać |  |
|  | Możliwość wymiany ogniw akumulatora | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Akumulator kompatybilny z napędem do nasadek wiertarskich i frezerskich oraz z piłą oscylacyjną | Tak |  |
| Nasadka wiertarska typu małe AO |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 1000 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 2,5 mm | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 4 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka wiertarska typu Jacobs |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa wraz z kluczykiem | Tak |  |
|  | Zakres min. 0,6 - 6,5 mm lub szerszy | Tak - podać |  |
|  | Kaniulacja min Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 900 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | moment obrotowy min. 5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka wiertarska typu Trinkle |  |  |  |
|  | Kaniulacja min Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 900 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | moment obrotowy min. 5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka wiertarska heksagonalna |  |  |  |
|  | Kaniulacja min Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 900 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | moment obrotowy min. 5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka wiertarska typu Hudson/Zimmer |  |  |  |
|  | Kaniulacja min Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa ≥ 900 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | moment obrotowy min. 5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka do drutów Kirschnera |  |  |  |
|  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) lub nasadki pokrywające zakres pracy od 0,6 mm do 4,0 mm | Jedna nasadka – 2 pkt. więcej nasadek – 0 pkt. |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 5 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka frezerska typu Zimmer/Hudson |  |  |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa w zakresie 230-270 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 15 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka typu frezerska AO |  |  |  |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa w zakresie 230-260 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | moment obrotowy min. 15 Nm | Tak - podać |  |

| Nasadka frezerska typu Harris |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kaniulacja min. Ø 4 mm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna prędkość w zakresie 230-260 obr./min. | Tak - podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 15 Nm | Tak - podać |  |
| Nasadka piły oscylacyjnej |  |  |  |
|  | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 17000 osc./min. | Tak - podać |  |
| Adaptery do nasadek frezerskich |  |  |  |
|  | Adapter typu Synthes/DCS | Tak |  |
|  | Adapter typu Harris | Tak |  |
|  | Adapter typu DIN | Tak |  |
| Kontener sterylizacyjny wraz z tacą wewnętrzną |  |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny z metalową pokrywą | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w tacę wewnętrzną z odpowiednią liczbą uchwytów dedykowanych do przechowywania w/w elementów napędu (dwóch rękojeści, nasadek oraz ostrzy) | Tak |  |
|  | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90° | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w tabliczki identyfikacyjne (na zewnątrz), po obu stronach | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wyposażona w filtry na min. 5000 cykli sterylizacji z metalowymi klapkami zabezpieczającymi - 2 szt. | Tak |  |
| Brzeszczoty i wiertła |  |  |  |
|  | Ostrza o długości 25-50mm – 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Ostrza o długości 65 mm – 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Ostrza o długości 75-100 mm – 10 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Wiertła o długości roboczej 45-170 mm - 20 szt. do jednego napędu | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru długości ostrzy i wierteł do dostawy | Tak |  |
|  | Dostępność ostrzy i wierteł wielokrotnego użytku | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Ładowarka |  |  |  |
|  | Ładowarka elektroniczna – 1 szt. do 2 szt. napędów | Tak |  |
|  | Min. trzy gniazda | Tak - podać |  |
|  | Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe | Tak |  |
|  | Ładowarka z systemem diagnozowania stanu zużycia akumulatorów | Tak |  |
|  | Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych | Tak |  |
|  | Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów | Tak |  |
|  | Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń | Tak |  |
|  | Przewód sieciowy min. 5 m z wtyczką typu euro | Tak |  |

- Piła posuwisto-zwrotna

Ilość: 1 zestaw

Nazwa handlowa: …………………………

Producent: …………………………………                     Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe piły fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Rękojeść tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
|  | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 250 W | Tak - podać |  |
|  | Regulacja suwów w min. zakresie 0-15 000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | Tak - podać |  |
|  | Mocowanie ostrzy za pomocą systemu zapadkowego wyposażonego w blokadę | Tak |  |
|  | Napęd posiadający sterylną komorę akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Napęd wymagający oliwienia wyposażony w odpowiedni adapter oraz 2 szt. oleju w aerozolu w zestawie do każdego napędu | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Piła ze skokiem ostrza 3,2 mm | Tak |  |
|  | Akumulator ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu min. 9,6V i pojemności min. 1,90Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | Tak - podać |  |
|  | Możliwość wymiany ogniw akumulatora | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Piła z blokadą przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu umieszczona na obudowie | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Pokrywa komory akumulatora | Tak |  |
| Kontener sterylizacyjny wraz z koszem/tacą wewnętrzną |  |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny z metalową pokrywą | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w kosz/tacę wewnętrzną z odpowiednią liczbą uchwytów dedykowanych do przechowywania w/w elementów napędu (dwóch rękojeści, nasadek oraz ostrzy) | Tak |  |
|  | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90° | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w tabliczki identyfikacyjne (na zewnątrz), po obu stronach | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wyposażona w filtry na min. 5000 cykli sterylizacji z metalowymi klapkami zabezpieczającymi - 2 szt. | Tak |  |
| Brzeszczoty i wiertła |  |  |  |
|  | brzeszczoty di piły posuwisto-zwrotnej o długości 43, 60, 75mm, wielokrotnego użytku, do wyboru przez Zamawiającego) – po 5 szt. z każdej długości w zestawie | Tak |  |
| Ładowarka |  |  |  |
|  | Ładowarka elektroniczna | Tak |  |
|  | Min. trzy gniazda | Tak - podać |  |
|  | Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe | Tak |  |
|  | Ładowarka z systemem diagnozowania stanu zużycia akumulatorów | Tak |  |
|  | Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych | Tak |  |
|  | Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów | Tak |  |
|  | Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń | Tak |  |
|  | Przewód sieciowy min. 5 m z wtyczką typu euro | Tak |  |