Załącznik nr 1.1 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2021

Zadanie 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów  (Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej)  – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów |  |
| 2 | Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych |  |
| 3 | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu |  |
| 4 | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1650 mm, Szerokość: 550 mm, Głębokość: 500 mm. |  |
| 5 | Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki |  |
| 6 | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości |  |
| 7 | Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego |  |
| 8 | System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia |  |
| 9 | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW |  |
| 10 | Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie |  |
| 11 | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny |  |
| 12 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym |  |
| 13 | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy min. 91°C |  |
| 14 | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |
| 15 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu |  |
| 16 | Zabezpieczenie przed zalaniem |  |
| 17 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) |  |
| 18 | Wizualna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach |  |
| 19 | Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W |  |
| 20 | Wydajność pompy min. 200l/min |  |
| 21 | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe |  |
| 22 | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 23 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB |  |
| 24 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” |  |
| 25 | Odpływ Ø 110 mm- |  |
| 26 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia <5,5 kW- |  |
| 27 | Urządzenie posiadające certyfikat CE |  |
| 28 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3- |  |
| 29 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile, potwierdzony dokumentem niezależnej akredytowanej, instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.