SZPZLO/Z-26/2024										Załącznik Nr 3 do SWZ – Zestawienie parametrów granicznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

I. Poniższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z nw. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Określenie parametru granicznego | * niewłaściwe skreślić |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż, rok produkcji 2019. Sprawny technicznie i posiadający dopuszczenie do użytkowania. | tak/nie* |  |
| 2. | Wydajność powyżej 150 oznaczeń na godzinę. | tak/nie* |  |
| 3. | Możliwość wykonania min. 23 różnych oznaczeń z jednej próbki na jednym aparacie. | tak/nie* |  |
| 4. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. | ## tak/nie* |  |
| 5. | Analizator wyposażony w podajnik próbek. | ## tak/nie* |  |
| 6. | Identyfikacja materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych. | tak/nie* |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia. | tak/nie* |  |
| 8. | Wbudowany system wewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości. | tak/nie* |  |
| 9. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. | tak/nie* |  |
| 10. | Trwałość odczynników po otwarciu do terminu ważności odczynnika, zapisanej w ulotce odczynnikowej. | tak/nie* |  |
| 11. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. | tak/nie* |  |
| 12. | Detektor skrzepu w próbce badanej oraz bąbelków powietrza (piany) dla odczynników i próbek. | tak/nie* |  |
| 13. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze. | tak/nie* |  |
| 14. | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący zasilanie. | tak/nie* |  |
| 15. | Aparat wyposażony w zewnętrzną drukarkę. Oferent zapewni w cenie odczynników dostarczanie tonerów i zapewni naprawę lub wymianę drukarki w razie zepsucia. | tak/nie* |  |
| 16. | Dostawa, instalacja i zintegrowanie z systemem informatycznym Zamawiającego, tj. Solab, Somed na koszt Wykonawcy. | tak/nie* |  |
| 17. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli Randox: SEROLOGY (HIV HEPATITIS) , IMMUNOASSAY i IMMUNOASSAY SPECIALITY 1 zgodnie z harmonogramem programu. | tak/nie* |  |
| 18. | Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki aplikacyjne w języku polskim, dostawa wraz z analizatorem. | tak/nie* |  |
| 19. | Możliwość szybkiego szukania próbek znajdujących się w statywach dostarczonych przez producenta, po wykonanej analizie (nr statywu, pozycja w statywie). Zapewnienie dużej ilości statywów. | tak/nie* |  |
| 20. | Wykonawca zapewni szkolenie aplikacyjne całego personelu w laboratorium po podpisaniu umowy. W razie konieczności wykonawca zapewni dodatkowe, bezpłatne szkolenie w czasie trwania umowy. | tak/nie* |  |
| 21. | Możliwość kalibracji bez przerywania rutynowej pracy aparatu. | tak/nie* |  |
| 22. | Potwierdzenie udziału w kontroli COBJwDL minimum 35 uczestników pracujących na oferowanym analizatorze. | tak/nie* |  |
| 23. | W przypadku uzyskania w teście HCV wyniku reaktywnego wykonawca zobowiązuje się zweryfikować wynik badania metodą HCV – RNA w cenie odczynników. | tak/nie* |  |
| 24. | Stanowisko komputerowe: komputer, monitor, klawiatura, myszka, czytnik kodów kreskowych. Podłączenie komputera do istniejącej sieci. Wykonawca zapewni w cenie odczynników naprawę lub wymianę komputera, monitora, klawiatury, myszki, czytnika kodów kreskowych w razie zepsucia. | tak/nie* |  |

Powyższe warunki graniczne ( oznaczone słowem TAK) stanowią wymagania konieczne, nie spełnienie jednego z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie potraktowany jak brak parametru w oferowanej  konfiguracji urządzenia

OPIS WYMAGAŃ DLA STANOWISKA KOMUTEROWEGO

- Komputer / Stacja – 1 szt.

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................(wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru potwierdzający wymienione wymagania zamawiającego (wypełnia Wykonawca) |
| Procesor | - osiągający, co najmniej 21000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net - obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne - maksymalne TDP 65W - dedykowane chłodzenie w zestawie | (proszę podać model) |
| Płyta główna | - zintegrowana karta dźwiękowa, - min. 2x ‘USB 3.1’ - min. 2x ‘USB 3.0’ - min. 4x USB 2.0, - złącza: DisplayPort, HDMI - 4 złącza SATA III, - min. 1 x PCIe 3.0 x16 - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - 1xCOM (RS232) 9 pin - czytnik kodów kreskowych podłączany do portu USB (odczyt co najmniej kodów: CODE 128 A/B/C/AUTO, EAN 8, EAN 13, I 2 z 5) | - (proszę podać model) |
| Pamięć RAM | - min. 16GB |  |
| Dysk twardy | - Typ SSD, min. 256GB, - min. prędkość odczytu 500 MB/s, - min. prędkość zapisu 450 MB/s |  |
| Napęd | - odtwarzacz CD/DVD |  |
| Karta grafiki | - Zintegrowana z płytą główną |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną |  |
| Obudowa | - typu midi tower lub slim tower +Trwałe oznaczenie logo producenta |  |
| Zasilacz | - maksymalna moc nie mniejsza niż 180W - maksymalna głośność nie więcej niż 20 dB(A) w stanie idle (spoczynku) |  |
| Klawiatura | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) - USB - klawiatura musi być tego samego producenta co stacja robocza |  |
| Mysz | - optyczna - minimum 2 przyciski + rolka przewijania - USB - myszka musi być tego samego producenta co stacja robocza |  |
| Wymagania dodatkowe | - dołączony przewód zasilający - Windows 11 Professional Preinstalowany przez producenta komputera w celu zapewnienia kompatybilności z wdrożonymi w placówce aplikacjami (KS-SOMED I KS-SOLAB) -Sprzęt fabrycznie nowy, wprodukowany nie później niż w 2023 r. |  |
| Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
| Serwis | serwis „door to door” z realizacją naprawy w przeciągu 5 dni roboczych, dostęp do sterowników i oprogramowania komputera online. W przypadku awarii pamięci masowej lub komputera, pamięć masowa pozostaje u zamawiającego |  |

- Monitor – 1 szt.

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................(wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru potwierdzający wymienione wymagania zamawiającego (wypełnia Wykonawca) |
| Wielkość ekranu | Minimum 23,5” |  |
| Rozdzielczość | Minimum 1920 × 1080 pikseli |  |
| Wyświetlanie | Minimum 16 mln kolorów |  |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 4 ms |  |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |  |
| Złącza | Złącze cyfrowe kompatybilne ze stacją roboczą: DisplayPort lub HDMI; |  |
| Jasność (typ.) | Minimum 250 cd/m2 |  |
| Kontrast statyczny (typ.) | 1000:1/3000000:1 (dynamic) |  |
| Typ matrycy | LED / TFT |  |
| Dołączony przewód | 1 x HDMI, min. 1.5m |  |
| Pobór mocy podczas pracy | Maksymalnie 18W |  |
| Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. Monitor musi być tego samego producenta co stacja robocza. |  |
| Serwis | serwis „door to door” z realizacją naprawy w przeciągu 5 dni roboczych, dostęp do sterowników i oprogramowania komputera online. |  |

II. Parametry oceniane:

| Lp. | określenie parametru ocenianego | Sposób oceny | * niewłaściwe skreślić, w przypadku skreślenia „nie” należy określić oferowane parametry w miejscu kropek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas wykonania pojedynczego oznaczenia nie dłuższy niż 30 min. Dotyczy to wszystkich oznaczanych parametrów. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ……………. |
|  | Kalibracja dwupunktowa wszystkich oznaczanych parametrów. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ……………. |
|  | Całkowita eliminacja ryzyka kontaminacji poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek pipetujących. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ………… |
|  | Czas potrzebny na wykonanie przez personel laboratorium codziennych czynności konserwacyjnych <=10 min. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ………… |
|  | Wszystkie odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ………… |
|  | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ………… |
|  | Materiał kontrolny wieloparametrowy dla oznaczeń hormonów. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ………… |
|  | Możliwość dostawiania odczynników w trakcie pracy analizatora. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | tak/nie* ………… |