Numer sprawy: ZP 07/23	Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY POIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ambulans
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	2	3	4
I.	NADWOZIE
1.	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym.	TAK
	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t.	TAK
	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych.	TAK
	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy.	TAK
	Oświetlenie pomocnicze.	TAK
	Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją w co najmniej 3 płaszczyznach oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, tapicerka w ciemnym kolorze	TAK
	Fotel pasażera z podłokietnikiem, z regulacją w co najmniej 3 płaszczyznach.	TAK
	W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)	TAK
	Furgon – kolor nadwozia żółty fabryczny zgodny z PN-EN 1789+A2 lub równoważny	TAK
2.	Nadwozie przystosowane do przewozu min. 3 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.	TAK
3.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m	TAK
4.	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m	TAK
5.	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m	TAK
6.	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi.	TAK
7.	Drzwi boczne prawe przeszklone.	TAK
8.	Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.	TAK
9.	Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.	TAK
10.	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,55 m.	TAK
11.	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu.	TAK
12.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby.	TAK
13.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: / - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, / - mocowanie krzesełka kardiologicznego, / - mocowanie noszy podbierakowych, / - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych / - mocowanie materaca próżniowego, / - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę,	TAK
14.	Min. poduszka powietrzna dla kierowcy.	TAK
15.	Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.	TAK
16.	Stopień wejściowy do przedziału medycznego zewnętrzny elektrycznie wysuwany z funkcją automatycznego chowania po zamknięciu drzwi przesuwnych.	TAK
17.	Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.	TAK
18.	Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności.	TAK
19.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	TAK
20	Przednie światła pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe)	TAK
21	Przednie reflektory przeciwmgielne.	TAK
22	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l.	TAK
23	Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach.	TAK
24	Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy, zasilany z 12V z anteną dachową.	TAK
25	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy, przekątna min 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. / Informujący o stanie naładowania akumulatorów	TAK
II.	SILNIK
1.	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.	TAK
2.	Silnik o pojemności max. 2000 cm³.	TAK
3.	Silnik o mocy min. 170 KM.	TAK
4.	Moment obrotowy min. 380 Nm	TAK
5.	Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie	TAK
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
1.	Skrzynia biegów manualna.	TAK
2.	Min. 6-biegów biegów do przodu i bieg wsteczny.	TAK
3.	Napęd na koła przednie.	TAK
IV.	UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.	TAK
2.	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania / - ABS lub równoważny.	TAK
3.	Elektroniczny korektor siły hamowania.	TAK
4.	Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania.	TAK
5.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane.	TAK
6.	System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu.	TAK
7.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny.	TAK
V.	ZAWIESZENIE
1.	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	TAK
2.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	TAK
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY
1.	Ze wspomaganiem	TAK
2.	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	TAK
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
1.	Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V.	TAK
2.	Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.	TAK
3.	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna.	TAK
4.	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego.	TAK
5.	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę.	TAK
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.	Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.	TAK
2.	Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu.	TAK
3.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 240 A.	TAK
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich	TAK
5.	Instalacja elektryczna 230V: / a) zasilanie zewnętrzne 230V, / b) min. 3 gniazda 230V w przedziale medycznym, / c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, / d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, / e) przewód zasilający min 10 m.	TAK
6.	Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V	TAK
7.	Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: / - min. 3 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, / - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki.	TAK
8.	Przetwornica w przedziale medycznym min. 600 W	TAK
9.	Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury.	TAK
10.	System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w: / wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 5 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, / funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, / funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, / funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, / funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz przedziału medycznego, / funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, / funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, / zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, / funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 10 C / funkcję sterowania wentylatorem, / funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu.	TAK
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1.	Belka świetlna umieszczona w przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego z podświetlanym napisem ambulans. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 150 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych	TAK
2.	Sygnalizacja uprzywilejowana umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów	TAK
3.	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.	TAK
4.	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi.	TAK
5.	Dodatkowy sygnał typu HORN	TAK
6.	Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego.	TAK
7.	Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.	TAK
8.	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: / 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonane z folii: / - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, / - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, / - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym mowa w pkt. „a”), / nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; / po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, / na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ambulansu	TAK
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
1.	Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:	TAK
	1) światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),	TAK
	2) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi.	TAK
	3) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.),	TAK
	4) oświetlenie punktowe w technologii LED umieszczone nad blatem roboczym	TAK
XI.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE
	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej:	TAK
1.	1/Zabudowa specjalna na ścianie działowej : / - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków, / - mocowanie do pojemnika na zużyte igły, / - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, / - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jaki bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, / - szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, / - zestaw min. 4 szuflad w tym termobox z możliwością ustawiania temperatury na panelu sterującym,	TAK
	2/Zabudowa specjalna na ścianie prawej: / a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, / b/ w tylnej części szafka zamykana roletą / c/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, / d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, / e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu.	TAK
	3/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej: / a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, / b/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, / c/ w tylnej części szafka z półkami wyposażona w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów.	TAK
	4/ System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna);
2.	Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie.	TAK
3.	Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.	TAK
4.	Centralna instalacja tlenowa: / a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 1 punktami poboru typu AGA, / b) sufitowy punkt poboru tlenu min. 1, / c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., / d) miejsce na 2 sztuki butli tlenowych 10 l w zewnętrznym schowku, / e) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.	TAK
5.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.	TAK
6.	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.	TAK
7.	Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, wyposażona w kieszeń na nosze podbierakowe (podać markę i model).	TAK
XII.	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
1.	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu.	TAK
2.	Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu.	TAK
3.	Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach :	TAK
	a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz,	TAK
	b) impedancja wejścia 50 Ohm,	TAK
	c) współczynnik fali stojącej 1,6,	TAK
	d) charakterystyka promieniowania dookólna.	TAK
XIII.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.	TAK
2.	Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym	TAK
3.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED,	TAK
4.	Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy	TAK
5.	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,	TAK
6.	Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy.	TAK
7.	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”	TAK
8.	Ambulans dostarczony na oponach letnich	TAK
9.	Fabryczna i czujnik parkowania z przodu i tyłu pojazd.	TAK
XIV.	SERWIS
1.	Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu – proszę wskazać miejsce.	TAK
2.	W przypadku wystąpienia usterki pojazdu, wyłączającej jego użytkowanie Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania jego transportu do AOS i pokrycia związanych z tym kosztów.	TAK
3.	Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego.	TAK
4.	Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) nie dłużej niż 72 godziny od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 72 godziny od zgłoszenia.	TAK
5.	W okresie gwarancji w przypadku awarii trwającej ponad 14 dni wyłączającej ambulans z systemu, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu medycznego o podobnych (tzn. nie gorszych) parametrach i wyposażeniu od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego.	TAK
XV.	GWARANCJA
1.	Gwarancja mechaniczna na ambulans - min 24 miesiące (bez limitu km).	TAK
2.	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące.	TAK
3.	Gwarancja na perforację nadwozia pojazdu– min. 120 miesięcy.	TAK
4.	Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące.	TAK

Nosze
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK
2	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.	TAK
3	Przystosowane do prowadzenia reanimacji.	TAK
4	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.	TAK
5	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak	TAK
6	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.	TAK
7	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące	TAK
8	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi.	TAK
9	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.	TAK
10	Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. / Waga noszy zgodna z wymogami normy PN EN 1865:1+A1:2015	TAK
11	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy.	TAK
12	Zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci - opcja	TAK
13	Obciążenie dopuszczalne 250 kg	TAK
14	Transporter	TAK
15	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.	TAK
16	Szybki i łatwy system połączenia z noszami.	TAK
17	Regulacja wysokości w min. 5 poziomach	TAK
18	Odbojniki na goleniach	TAK
19	Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce.	TAK
20	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia	TAK
21	Wszystkie kółka jezdne skrętne, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)	TAK
22	Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost	TAK
23	Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg.	TAK
24	Waga transportera zgodna z wymogami normy PN EN 1865:1+A1:2015	TAK
25	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A1:2011	TAK
26	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy	TAK

Ssak elektryczny
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka	TAK
2	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia	TAK
3	Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka	TAK
4	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności	TAK
5	Przepływ 26 l/min +/- 4 l/min	TAK
6	Słój na jednorazowe pojemniki o pojemność min. 1,0 l	TAK
7	Manometr podciśnienia ssania	TAK
8	Płynnie regulowana siła ssania w zakresie 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru	TAK
9	Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka	TAK
10	Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC	TAK
11	Temperatura przechowywania od min. – 30 do 70 ºC	TAK
12	Czas pracy min. 45 min	TAK
13	Żywotność akumulatora min. 400 cykli w przeciągu 3 lat	TAK
14	Ładowanie akumulatora do poziomu 80% min. w 2 h	TAK
15	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka	TAK
16	Ochrona IP34	TAK

Defibrylator
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	Defibrylator o budowie modułowej- pozwalający na zachowanie ciągłości monitorowania pacjenta niezależnie od warunków otoczenia	TAK
2	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem z kpl akumulatorów	TAK
3	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – klasa IP 55	TAK
4	Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora i monitorowanie EKG od – 20 do + 55ºC przez conajmniej 5 h	TAK
	ZASILANIE	TAK
5	Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/sieciowe, akumulatory są ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego zgodnego z normą PN EN 1789, podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu	TAK
6	Defibrylator wyświetla czas pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach	TAK
7	Akumulatory bez efektu pamięci	TAK
8	Możliwość wykonania min. 100 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach bez konieczności przepinania zużytych baterii po ich wyczerpaniu	TAK
9	Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu lub w zewnętrznej ładowarce od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin	TAK
10	Kondensator napięcia elektrycznego min. 3000 V	TAK
11	Możliwość ładowania baterii w temp. poniżej 0ºC	TAK
	DEFIBRYLACJA	TAK
12	Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych	TAK
13	Defibrylacja za pomocą elektrod wielofunkcyjnych oraz łyżek defibrylacyjnych	TAK
14	Defibrylacje ręczna i półautomatyczna	TAK
15	Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej oraz manualnej za pomocą komend głosowych opcjonalnie	TAK
16	Dwufazowa fala defibrylacji	TAK
17	Możliwość defibrylacji pacjenta z odległości do 10 m bez utraty pozostałych funkcjonalności	TAK
18	Energia defibrylacji min 2-200 J zgodna z wytycznymi ERC dostępne 20 min poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej	TAK
19	Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów 5 sekund ± 2 sekundy, Czas lądowania do maksymalnej energii po 15 wyładowaniach 5 sekund ± 2 sekundy.	TAK
	MONITOROWANIE I REJESTRACJA	TAK
20	Zakresy monitorowania uwzględniające pacjentów dorosły/dziecko/noworodek z manualnym lub autoamtycznym ustawianiem zakresów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla danego pacjenta	TAK
21	Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 8’’	TAK
22	Wyświetlanie na ekranie min 4 krzywych dynamicznych jednocześnie	TAK
23	Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG	TAK
24	Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów	TAK
25	Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min 100 mm, szybkość wydruku programowana: min. 25 mm/sek. i min. 50 mm/sek.	TAK
26	Pamięć wewnętrzna lub karta danych min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne)	TAK
27	Możliwość ustawienia min. 6 trybów widoków monitora, w tym widoku w trybie kardiomonitora	TAK
	EKG/REJESTRACJA	TAK
28	Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG	TAK
29	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min	TAK
30	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 - 2 cm/mV	TAK
	STYMULACJA ZEWNĘTRZNA	TAK
31	Tryb asynchroniczny i „na żądanie”	TAK
32	Częstość stymulacji w zakresie min. 40 - 150 imp./min, prąd stymulacji w zakresie min. 10 - 140 mA	TAK
	PULSOKSYMETRIA	TAK
33	Monitorowanie SpO2 oraz PR w technologii Masimo Rainbow SET lub równoważnej	TAK
34	Możliwość rozbudowy o pomiar ilości oddechów mierzony przez moduł SpO2	TAK
35	Dokładność pomiaru: - SpO2: ±2 cyfry w zakresie od 50 do-100% Zakres pomiaru pulsu min. 25-240/min	TAK
36	Możliwość rozbudowy o pomiar SpHb, SpMet, SpCO	TAK
	NIBP	TAK
37	Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych min. 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 26-220 mmHg	TAK
	MONITOROWANIE RKO	TAK
38	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Resuscytacji Krążeniowo–Oddechowej ERC uwzględniający częstotliwość uciśnięć i oddechów ratunkowych dla pacjentów dorosłych (30:2) i pediatrycznych (15:2).	TAK
	WYPOSAŻENIE	TAK
39	Kabel EKG 12-odprow., 1 szt lub 2 kable EKG 4 i 6 żyłowy do pomiaru 12 odprow. EKG	TAK
40	Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min 1 kpl.	TAK
41	Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji: w rozmiarach 8- 13 cm, 28- 40 cm, 40- 55 cm.	TAK
42	Czujnik dla dorosłych >30 kg w postaci klipsa na palec do pomiaru SpO2	TAK
43	Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych oraz dzieci	TAK
44	Torba na akcesoria	TAK

Pompa infuzyjna
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi	TAK
2	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci	TAK
3	Stopień ochrony min. IP34	TAK
4	Kolorowy wyświetlacz czytelny	TAK
5	Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych	TAK
6	Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy	TAK
7	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie.	TAK
8	Strzykawka mocowana od przodu	TAK
9	Klawiatura symboliczna	TAK
10	Menu pompy w języku polskim	TAK
11	Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą	TAK
12	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego	TAK
13	Praca ze strzykawkami 2/3 ml	TAK
14	Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki	TAK
15	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h	TAK
16	Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz.	TAK
17	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu	TAK
18	Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)	TAK
19	Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji	TAK
20	System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji	TAK
21	Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml	TAK
22	Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min	TAK
23	Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h	TAK
24	Bolus na żądanie	TAK
25	Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu	TAK
26	Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych	TAK
27	Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia	TAK
28	Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania	TAK
29	Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera	TAK
30	Biblioteka zawiera min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów	TAK
31	Wbudowany akumulator litowo - jonowy	TAK
32	Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 godz. przy przepływie 5 ml/h	TAK
33	Czas ponownego ładowania max. 4 godz.	TAK
34	Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora	TAK
35	Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego	TAK
36	Kabel łączący do karetki	TAK
37	System alarmów wizualnych i dźwiękowych	TAK
38	Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania zdarzeń	TAK

Respirator wraz z akcesoriami
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatyczno-bateryjnie, rok produkcji min 2022	TAK
2	Respirator transportowy wyposażony w nieładowalną baterię/akumulator umożliwiającą min 2 lata pracy jako respirator transportowy	TAK
3	Respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów od 10 kg masy ciała	TAK
4	Wyposażenie respiratora: przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m, maskę nr 5, przewód pacjenta z zaworem pacjenta, płuco testowe	TAK
5	Mocowanie ścienne spełniające wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – deklaracja załączyć do oferty	TAK
6	Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora	TAK
7	Tryb wentylacji IPPV	TAK
8	Tryb wentylacji SIMV	TAK
9	Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę parametrów oddechowych przez użytkownika	TAK
10	Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji	TAK
11	System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta	TAK
12	System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta	TAK
13	Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min. 60 %	TAK
14	Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej	TAK
15	Regulacja objętości oddechowej w zakresie min 75 –4000 ml pojedynczego oddechu	TAK
16	Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min 5-40 oddechów/ min	TAK
17	Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu	TAK
18	Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami	TAK
19	Temperatura pracy w zakresie od min -18°C do + 60°C	TAK
20	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar / Przewód pacjenta z zastawką pacjenta z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. min 134 ⁰C	TAK
21	Zastawka PEEP regulacja w zakresie min 5-20 cm H2O	TAK
22	Zestaw tlenowy: Torba tlenowa uniwersalna oznakowana krzyżem św. Andrzeja, wyposażona w pas odblaskowy, posiadająca uchwyty do przenoszenia w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe, chowane uchwyty do zawieszania na noszach transportowych, oraz chowane pasy szelkowe umożliwiające transport na plecach, mieszcząca butlę tlenową min 2,7 l pusta, reduktor tlenowy z dozownikiem min 0-25 l/min, możliwość natychmiastowego wyciągnięcia butli. Torba wyposażona w boczne kieszenie, umożliwiające umieszczenie dodatkowych akcesoriów – opcjonalnie	TAK
23	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury	TAK
24	Folder z dokładnymi parametrami technicznymi -załączyć do oferty	TAK
25	Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK
26	Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
27	Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację	TAK

Urządzenie do pomiaru temperatury
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	Jednostki pomiarowe °C / °F	TAK
2	Tryby pomiarowe	TAK
3	Odległość od miejsca dokonywania pomiaru / * w miarę odsuwania urządzenia od powierzchni coraz większe znaczenie na podany wynik będzie mieć temperatura otoczenia	TAK
4	Zakres pomiarowy: / Temperatura ciała: 32 ~ 42.9°C (89.6 ~ 109.22°F) * / Temperatura powierzchni: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) * / * margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: ± 0.2°C	TAK
5	Dokładność wskazań: / Temperatura ciała: ± 0.2°C / ± 0.36°F / Temperatura powierzchni: ± 1.5°C / ± 2.7°F / Rozdzielczość wskazań 0.1°C (0.1°F) / Próg alarmowy 37.4℃ / Dodatkowe funkcje / Pięciostopniowa identyfikacja poziomu temperatury* / * przy pomiarze temperatury na czole	TAK
6	Dodatkowe funkcje: / Biała czcionka: < 35°C / Zielona czcionka: 35.1 ~ 37.3°C / Żółta czcionka: 37.4 ~ 38°C / Pomarańczowa czcionka: 38.1 ~ 39°C / Czerwona czcionka: >40°C / MIN, MAX, AVG: minimalna / maksymalna / średnia wartość zmierzona po ostatnim uruchomieniu	TAK
7	Pamięć min. 20 ostatnich pomiarów	TAK
8	Sygnalizacja alarmu: dźwiękowa – gdy temperatura przekroczy zadaną fabrycznie wartość 37.4°C	TAK
9	Źródło zasilania 2 x AAA LR03 baterie alkaliczne	TAK
10	Warunki pracy: / Temperatura: 16 ~ 35°C / Wilgotność: do 80% RH bez kondensacji	TAK
11	Warunki przechowywania: / Temperatura: -20 ~ 60°C - bez baterii / Wilgotność: do 80% RH bez kondensacji	TAK

Zestaw do intubacji i wentylacji
Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / podać, opisać, TAK/NIE
1	Laryngoskop standardowy z łyżkami Nr 1, 2, 3, 4.	TAK
2	Rurki ustno gardłowe Guedala komplet min. 6 rozmiarów.	TAK
4	Rurki intubacyjne min. 5 sztuk, różne rozmiary.	TAK
5	Latarka diagnostyczna	TAK
6	Kompres gazowy 5 x 5 cm min. 100 sztuk	TAK
7	Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu min. 2500 ml	TAK
8	Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych dla dzieci	TAK