Wrocław, 27.08.2020

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania

**Dostawa sprzętu medycznego: Pakiet 1 Aparat EKG na wózku jezdnym-2 kpl.,Pakiet 2 Respirator transportowy-2 kpl., Pakiet 3 Respirator stacjonarny-1 kpl. ID372371**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pakiet 3 – Respirator stacjonarny**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z respiratorem nebulizatora nie produkowanego przez naszą firmę który może być znacznie szybciej i bezproblemowo zakupiony u innego dostawcy? Brak nebulizatora nie wpływa na pracę respiratora. Respirator bez tego urządzenia posiada nadal w pełni swoją funkcjonalność

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Lp.22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VSV?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp.53. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj. pomiar minutowej objętości przecieku przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp.56. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez dodatkowego monitora, wyświetlacza, na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp.78. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym krzywa przepływu jest kształtowana automatycznie w zależności od ustawień?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp.79. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na dolnym poziomie ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp.81. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją Stand-by przy odsysaniu pacjenta? Respirator ma możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator automatycznie rozpocznie wentylację z parametrami z przed rozłączenia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp.87. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wydechowym filtrem przeciwbakteryjnym oraz funkcją podgrzewania modułu wydechowego zabezpieczającą przed wilgocią?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pkt 21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z oddechem spontanicznym wspomaganym ciśnieniowo PS ?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Pkt 56 - Czy Zamawiający wymaga tylko możliwości zastosowania dodatkowego monitora z podanymi funkcjonalnościami czy też będzie wymagał w momencie dostawy także dodatkowego monitora ?

**Odpowiedź: zgodnie z wymaganiami – zamontowany w urządzeniu**

Pkt 85 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator ze wstępnymi ustawieniami parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu i płci pacjenta ? W respiratorze nie ma potrzeby ustawiania jeszcze jednego parametru czyli wagi pacjenta.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pkt 87 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wydechowym filtrem przeciwbakteryjnym bez pojemnika na skropliny ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pkt 92 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z nebulizatorem wielorazowym i typowymi jednorazowymi pojemnikami na leki ?

**Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z dostawy nebulizatora**

Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy, który jest przeznaczony do wentylacji pacjentów od 20 ml. objętości oddechowej, co jest zgodne z pkt. 24?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 6

Czy Zamawiający będzie oczekiwać respiratora z prezentacją w minutach pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym?

**Odpowiedź: zgodnie z IWSZ.**

Lp. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy, który nie jest wyposażony w opcję możliwości wymiany akumulatora w trakcie pracy respiratora?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp. 12

Czy Zamawiający będzie wymagać 2 trybów wentylacji typu BIPAP i typu APRV?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp. 13

Czy wentylacja nieinwazyjna ma być dostępna we wszystkich oferowanych trybach wentylacji?

**Odpowiedź: zgodnie z IWSZ.**

Lp. 22

Czy Zamawiający będzie wymagać tego trybu wentylacji, jako osobnego, wydzielonego trybu wentylacji?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp. 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z dwuparametrowym trybem rozpoznawania oddechu pacjenta, w którym wyzwalacz ciśnieniowy o stałej czułości 0,2 cmH2O współpracuje z regulowanym w zakresie 0,2 – 15 l/min wyzwalaczem przepływowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 37

Czy Zamawiający będzie wymagać pomiaru O2 metodą paramagnetyczną? Występuje ona u większości dostawców respiratorów i znacząco wpływa na obniżenie kosztów utrzymania respiratora?

**Odpowiedź: zgodnie z IWSZ.**

Lp. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z pomiarem podatności dynamicznej płuc pacjenta?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp. 53

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z funkcją kompensacji nieszczelności w fazie wdechu z kontrolą objętości minutowej przecieku oraz frakcji przecieku?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z funkcją kompensacji nieszczelności w fazie wydechu przy zadanym PEEP z kontrolą objętości minutowej przecieku oraz frakcji przecieku?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 78

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy wyposażony w optymalną dla użytkownika krzywą opadającą?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp. 80

Czy Zamawiający będzie oczekiwać respiratora z kompesacją przecieku do 100%?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Lp. 85

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z wstępnie ustawianym parametrami wentylacji na podstawie wzrostu i IBW pacjetna?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 87

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy bez wydechowego filtra przeciwbakteryjnego z pojemnikiem na skropliny? Taka funkcjonalność występuje tylko u jednego dostawcy

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 91

Czy Zamawiający będzie wymagać możliwości stosowania układów oddechowych od różnych producentów? Znacząco to przyczynia się do obniżenia kosztów pracy respiratora.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 92

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego nebulizator pneumatyczny, którego praca byłaby regulowana z poziomu respiratora w zakresie od 5 do 30 minut, w którym średnia wartość spektrum cząsteczkowego wynosi 6,2 µm?

**Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z dostawy nebulizatora**

Dotyczy wzorów umów (zał. nr 3a i 3b)

§ 3 ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

§ 6 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokości kar umownych w

pkt. 1) na 0,2%

pkt. 2 na 0,2%

pkt. 3) na 0,2%

pkt. 4) na 0,2%

pkt. 5) na 0,2%?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian.**

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy dla respiratora stacjonarnego do 15.12.2020?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale w przypadku problemów z dostępnością sprzętu, w związku z koniecznością rozliczenia dotacji w 2020r, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku uzyskania informacji potwierdzonej przez producenta sprzętu, o niedostępności sprzętu – taką informację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem dostawy.**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)