**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Przedmiot zamówienia: Myjnia endoskopowa**

**Uwaga!**

W kolumnie „Wymagania graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Parametry techniczne oferowane”” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

**LEGENDA:**

**TAK –** wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując**:** TAK

**TAK podać – *należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Przedmiot zamówienia | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  *netto* | **Wartość**  *netto*  *6=4x5* | **Stawka VAT**  *%* | **Cena**  **jednostkowa**  *brutto*  *8=5+7* | **Wartość**  *brutto*  *9=6+7* | Producent |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I** | **Kompletna myjnia endoskopowa** | **szt.** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **Razem cena oferty** | | | | | | | |  |  |

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Myjnia endoskopowa – 1 szt.** | | Typ …………………....  Model ……………...….  Producent………………..  Kraj pochodzenia ……….. | |
| Rok produkcji |  | |
| Oznakowanie CE | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | **Parametr oferowany**  Potwierdzenie spełnienia warunku /  opisać |
| **Wymagania ogólne** | | | |
| **Myjnia-dezynfektor do endoskopów** | | | |
| 1. | Zgodność z normą EN PN 15883-1 i 4 | Tak |  |
| 2. | Czas cyklu mycia i dezynfekcji – max. 25 min. | Tak |  |
| 3. | Ładowność – jeden endoskop w jednym cyklu | Tak |  |
| 4. | Załadunek endoskopów od góry | Tak |  |
| 5. | Temperatura cyklu – max. 40 st. C | Tak |  |
| 6. | Test szczelności endoskopu. **Zamawiający wymaga aby test szczelności był wykonywany w sposób ciągły podczas całego procesu mycia.** | Tak |  |
| 7. | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | Tak |  |
| 8. | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | Tak |  |
| 9. | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych | Tak |  |
| 10. | Dotykowy, bez tekstowy (tylko znaki graficzne) panel kontrolny LCD. | Tak |  |
| 11. | Cykl autodezynfekcji obejmujący cały układ uzdatniania wody | Tak |  |
| 12. | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 5µm, 1µm i 0,5µm | Tak |  |
| 13. | Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2µm | Tak |  |
| 14. | Zasilanie myjni wodą wodociągową | Tak |  |
| 15. | Filtr powietrza HEPA | Tak |  |
| 16. | Czytnik kodów kreskowych i drukarka | Tak |  |
| 17. | Poziom emisji hałasu max. 70dB | Tak |  |
| 18. | Maksymalne wymiary reprocesora  Szerokość 62 cm  Głębokość 65 cm  Wysokość 105cm | Tak (podać) |  |
| **Warunki gwarancji** | | | |
| 19. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
| 20. | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 21. | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej  z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |