## zadanie 1
Zadanie nr 1
Implanty, wszczepy ortopedyczne - wszystkie elementy z każdej pozycji sterylne, pakowane pojedynczo
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | KOD UDI
| 1 | Podłużna płytka typu Endobutton - sterylne | szt. | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 2 | Endobutton wydłużony 20mm - sterylne | szt. | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 3 | Endobutton bez pętli - sterylne | szt. | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 4 | Biowchłanialna śruba - sterylne | szt. | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 5 | Drut kierunkowy, wiercący - sterylne | szt. | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 6 | Wiertło kaniulowane - sterylne | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 7 | Drut kierunkowy do śrub - sterylne | opak. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 8 | Kołek rozporowy -sterylne | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 9 | System dwóch podłużnych implantów - sterylne | szt. | 140 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 10 | System dwóch podwójnych implantów typu TWINFIX ultra 5,5mm - sterylne | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 11 | TWINFIX TI 5,0mm-sterylne | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Razem | [5 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 2
WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE - KOLANO, BARK - wszystkie elementy z każdej pozycji sterylne, pakowane pojedynczo
| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | KOD UDI
KOLANO
| 1 | Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm. - sterylne | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | INTERNAL BRACE ACL- PODSZYCIE ZERWANEGO ACL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. W komplecie z implantem drut udowy o średnicy 2,4mm długości 408mm zakończony grotem o średnicy 4mm. Drut zaopatrzony od strony grotu w miarkę do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciągnięcia nici. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. - sterylne | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 3 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.- sterylne | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 4 | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie. | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 5 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 6 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. - sterylna | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 7 | Drut wiercący. Na drucie znajduje się 30 laserowych oznaczeń co 5 mm umożliwiających precyzyjne zmierzenie długości wierconego kanału. Pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: średnica 3.5 mm, długość 311 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 8 | Mocna nić niewchłanialna o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". Mocna nić niewchłanialna o grubości #2, długości 26", w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". - sterylne | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | ACL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 140 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 10 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 11 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 12 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 13 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. | szt. | 140 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 14 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm . Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy . Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 140 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 15 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 16 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 140 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 17 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici na połączona z prosta igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym, dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylny | szt. | 140 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 18 | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 19 | Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | SZYCIE ŁĄKOTKI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 21 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 22 | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | BARK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | AC Joint (w skład zestawu wchodzi 2x płytka 2xtaśma i pętla) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 23 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 24 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 25 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 26 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Implanty do artroskopii Barku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 28 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 29 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 30 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 30 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 31 | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 32 | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 33 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 34 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nici zakończone igłami. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 35 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 36 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicą ortopedyczną w rozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 37 | Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm - o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm - o średnicy 6 mm i długości 70 mm - o średnicy 6 mm i długości 90 mm - o średnicy 7 mm i długości 70 mm | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 38 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,7 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w rozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 39 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 40 | Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka o średnicach 1,6 mm zawierający wiertło sztywne do kotwicy 1,6 mm, prosty prowadnik oraz trokar. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 41 | Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka o średnicach od 1,6 do 1,8 mm zawierający wiertło giętkie cechowane laserowo, zakrzywiony prowadnik oraz elastyczny trokar. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 42 | Wiertło proste o średnicy 1,6 mm dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,6 mm używanych przy stabilizacji obrąbka. Wiertło proste. Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy stabilizacji obrąbka. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 43 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 44 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej - ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 45 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 46 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 47 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych: - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 140 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 48 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, | szt. | 60 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 49 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby: - średnica 2,5mm (długość 8-30mm), - średnica 3,5mm (długość12-34mm), - średnica 4,0mm (długość16-50mm) | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 50 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 51 | Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 52 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 53 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire, długość 97cm - 6 szt.; - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire z pętlą, długość 102cm - 2 szt.; - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt.; - zestaw do zastosowania z wielorazowym Instrumentarium użyczonym przez Wykonawcę | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 54 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, szew typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 55 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2,7 mm x 7 mm, szew w rozmiarze #4-0 lub #2-0 typu FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 56 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze#1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 57 | Wiertło do kotwic, średnica 1,35mm, 1,6mm | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 58 | Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, dostępna z materiału PEEK i PLLA | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 59 | Zestaw do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej zawierający: drut prowadzący 1.6 mm x 200 mm, drut prowadzący 1.6 mm x 150 mm, igła 17G x 178 mm, igła17G x 152 mm, szew woskowany #2-0 FiberStick™, pętla SutureLasso™ | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 60 | Zestaw do kotwic 2,5mm x 8mm zawierający: wiertła 1,8mm, 2,0mm, celownik | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 61 | Kotwice do rekonstrukcji w obrębie ręki i nadgarstka umożliwiające fiksację taśmy/ ścięgna, kotwice o typie „ otwartego widelca”; średnica 3,5mm x 8,5mm | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 62 | Zestaw instrumentów do kotwic 3,5mm x 8,5mm zawierający: celownik, wiertło kaniulowane 3mm, wiertło kaniulowane 3,5mm, drut prowadzący średnica 1,35mm - 3 sztuki | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 63 | Supermocna nić ortopedyczna w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm o długości 91cm +/- 1 cm , zakończona nitką #2 oraz igłą półkolistą z drugiej strony. | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 64 | Substytut kości - opakowanie 3ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 65 | Substytut kości - opakowanie 6ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 66 | Substytut kości - opakowanie 12ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 67 | Mikro SutureLasso z pętlą nitynolową, proste, małe zakrzywienie, duże zakrzywienie - typ do wyboru z katalogu | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 68 | Jednorazowy zestaw do operacji zespołu cieśni nadgarstka z użyciem wielorazowej optyki endoskopowej 2,9mm i dylatatorów 4,8mm, 6,8mm | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 69 | Uchwyt palca - rozmiar mały, średni, duży, bardzo duży (opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk) | op. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 70 | Drut prowadzący - 0,86mm, 1,0mm | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 3
Kończyna górna, dolna
lp | System | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | Stawka VAT % | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | KOD UDI
1 | system płyt lcp do obojczyka stal | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2 | system płyt lcp do obojczyka stal | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
3 | system płyt lcp do obojczyka stal | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
4 | system płyt lcp hakowa do obojczyka stal | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty znajdują się dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
5 | system płyt lcp do obojczyka stal | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia - zaopatrzona w części przyśrodkowej w otwory zmienno-kątowe umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długości : 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów; | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
6 | system płyt lcp prostych 3.5 stal | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
7 | system płyt lcp prostych 3.5 stal | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
8 | system płyt lcp prostych 3.5 stal | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory blokowane z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 58mm do 238mm posiada od 5 do 20 otworów | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
9 | system płyt lcp prostych 3.5 stal | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 12 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
10 | system płyt lcp prostych 3.5 stal | Płytka prosta przynasadowa . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty powinny znajdować się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie powinień dać możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów pozwalający na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Na końcu płyty powinny znajdować się otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej znajduje się jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Instrumentarium powinno być wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty przynasadowe w długości od 86mm do 242mm , posiada od 6 do 18 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
11 | system płyt lcp do bliższego końca k. ramiennej stal | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90mm do 114mm, posiadają od 3 do 5 otworów w trzonie . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
12 | system płyt lcp do bliższego końca k. ramiennej stal | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużne otwory blokująco-kompresyjne umożliwiają pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 110mm do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
13 | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 136mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
14 | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości 201mm, ilość otworów w trzonie 14. Płyty tylnoboczne o długości 208mm, ilość otworów w trzonie 14 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości 208mm, ilość otworów w trzonie 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
15 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 75mm do 88mm przy ilości od 3 do 4 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez);płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
16 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki od strony bocznej ( w długości od 69mm do 153mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 7); płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
17 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony przyśrodkowej bez przedłużenia w długości od 69mm do 108mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 4 płytki blokowane od strony przyśrodkowej z przedłużeniem w długości od 72mm do 111mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 4; płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
18 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony przyśrodkowej bez przedłużenia w długości 134mm. ilości otworów w trzonie 6 płytki blokowane od strony przyśrodkowej z przedłużeniem w długości 137mm. ilości otworów w trzonie 6; płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
19 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 127mm do 153mm przy ilości od 7 do 9 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez); płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
20 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej/dalszej nasady k. strzałkowej stal | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej lub dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pozycjonowanie płytki. W głowie płyty otwór pod śrubę korową o średnicy 3.5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty o długości 62mm przy ilości otworów w płycie: 3. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
21 | system płyt lcp do wyrostka łokciowego stal | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 163mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 8. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
22 | system płyt lcp do wyrostka łokciowego stal | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 190mm do 216mm, ilość otworów w trzonie od 10 do 12. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
23 | system płyt do wyrostka łokciowego blokowana zmienno-kątowo stal | Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 73mm do 211 mm , przy ilości otworów w trzonie od 2 do 12. Płyty dostępne w trzech wersjach: małym średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
24 | system płyt lcp do szyjki i głowy k. promieniowej stal | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
25 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
26 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . Płyty wąskie - w długości od 42mm do 72mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 45mm do 75mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 47mm do 77mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
27 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wysunięciem poza linię podziału; otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . długość 57mm , 6-7 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
28 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płyta dłoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
29 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej stal | Płytka blokowane hakowa do dalszego końca kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych o średnicy 2mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty - otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Płyty dostępne w długości 46mm przy ilości otworów w płycie: 7. Instrumentarium wyposażone w: wiertła o długości 96 mm z końcówką typu Mini Quick Coupling ; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu Mini Quick Coupling, uchwyt do wkładów śrubokrętów przeznaczony do końcówki typu Mini Quick Coupling. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
30 | system płyt lcp do artrodezy nadgarstka stal | Płyta blokowane do artrodezy nadgarstka. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 112mm do 118mm. Płyty posiadają 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej oraz dodatkowy otwór w części środkowej płyty. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
31 | system płyt lcp do bliższej nasady k. udowej stal | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
32 | system płyt lcp do bliższej nasady k. udowej stal | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
33 | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 224mm , posiada od 2 do 12 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
34 | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Długości płyt od 242mm do 440mm , posiada od 13 do 24 otworów .. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
35 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 116mm do 224mm, posiada od 6 do 12 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
36 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 242mm do 332mm, posiada od 13 do 18 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
37 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej stal bradzo długie | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 368mm do 440mm, posiada od 20 do 24 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
38 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej stal bradzo długie | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 354mm do 408mm, posiada od 19 do 22 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
39 | system płyt lcp szerokich wygiętych anatomiczne do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 229mm do 336mm, posiada od 12 do 18 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
40 | system płyt lcp do złamań nasady dalszej k. udowej stal blokowane prowadnicą przezierną | Płytka blokowane do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
41 | system płyt lcp do złamań nasady bliższej k. piszczelowej stal blokowane prowadnicą przezierną | Płytka blokowane do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
42 | system płyt kondylarnych do dalszego końca k. udowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji nie sterylnej | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
43 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal 4.5/5.0mm boczna | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
44 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal 4.5/5.0mm przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 106mm do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
45 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal 3.5mm boczna | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
46 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal boczna low bend | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna typu LOW BEND. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
47 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal 3.5mm przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
48 | system płyt lcp do złamań bliższego końca k. piszczelowej tylnio-przyśrodkowa stal | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
49 | system płyt do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal standard | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 87mm do 147mm przy ilości od 4 do 8 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
50 | system płyt do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal długie | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 177mm do 237mm przy ilości od 10 do 14 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
51 | system płyt lcp boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej stal | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne w długości od 73mm do 125 mm , od 3 do 7 otworów w płycie ; płyty tynoboczne w długości od 77mm do 129 mm , od 3 do 7 otworów w płycie . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
52 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 112mm do 142mm przy ilości od 4 do 6 otworów . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
53 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 172mm do 232mm przy ilości od 8 do 12 otworów . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
54 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednio-boczne w długości od 82mm do 112mm przy ilości od 4 do 6 otworów, | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
55 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednio-boczne w długości od 142mm do 202mm przy ilości od 8 do 12 otworów, | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
56 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty tylnie typu L i T w długości od 72mm do 90mm przy ilości od 4 do 6 otworów, | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
57 | system płyt do dalszego końca k. strzałkowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 2.7mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 2.7mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.7mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2.7mm oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty boczne do kości strzałkowej w długości od 79mm do 235mm w ilości od 3 do 15 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
58 | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej stal | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
59 | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej stal | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 184mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
60 | system płyt lcp do k. sześciennej, łódkowatej , skokowej stal | System płytowy do złamań kości sześciennej , łódkowatej i skokowej. Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie stopy . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta do kości łódkowatej posiada 11 otworów Płyta do kości sześciennej posiada 11 otworów , w wersji prawej i lewej. Płyta do kości skokowej posiada 6 otworów. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
61 | system płyt lcp do stopy dwuotworowa stal | Płytka prosta dwuotworowa - typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyty proste dwuotworowe pod śruby 2.4/2.7mm. Płyta w rozmiarze 17x6x1.6mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
62 | system płyt lcp do stopy typu X stal | System płytowy do kości śródstopia i stępu . Płytka o kształcie X typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródstopia i stępu . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X pod śruby 2.4/2.7mm w 3 rozmiarach: XS-16mm x 8mm, S-18mm x 12mm , M-24mm x 14mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
63 | system płyt lcp do stopy typu X stal duża | System płytowy do kości śródstopia i stępu . Płytka o kształcie X typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródstopia i stępu . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X pod śruby 2.4/2.7mm rozmiar L-30mm x 14mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
64 | system płyt do stopy typu X blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka o kształcie X blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X – w rozmiarze 23.5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x0mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
65 | system płyt do stopy typu T z klinem blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka o kształcie T z klinem blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta T posiada 4 otwory ,płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości od 0mm do 7mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
66 | system płyt do stopy MTP blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka blokowana zmienno-kątowo blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczony do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarze małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), o długości : 42mm, 52mm i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długości 53mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
67 | system płyt do stopy TMT blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka blokowana zmienno-kątowo blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczony do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarze krótkim i długim, oraz typu T o długości 39mm,43mm i 48mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
68 | system płyt do stopy blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka o kształcie koniczyny , płyty proste i typu L, T - blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w trzonie w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.7mm lub korowej o średnicy 2.7mm. Otwory blokowane zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta prosta posiada 2 i 4 otwory –płyta o długości 27mm i 40mm Płyta L posiada 2 i 4 otwory – płyta o długości 37mm, 44mm i 62mm Płyta T posiada 2 , 4, 7 otwory –płyta o długości 38mm, 45mm, 64 i 92mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
69 | system płyt do k. piętowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytka do złamań w obrębie kości piętowej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości piętowej w 3 rozmiarach :58mm, 64mm i 70 mm w wersji z wysięgnikiem lub bez wysięgnika. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
70 | system płyt lcp do k. piętowej stal | Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 3,5mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, możliwe również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śuby blokowane w płycie o średnicy 3,5mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. o długości od 64 mmdo 81mm porzy 15 otworach w płycie . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
71 | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do kości łódkowatej i sześciennej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości łódkowatej posiadają 11 otworów płyty do kości sześciennej posiadają 11 otworów w wersji prawa / lewa | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
72 | system śrub hcs - typu Herbert 1.5 stal | Śruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża gęstość gwintu), średnica główki z gwintem 2.2mm, średnica rdzenia 1.2mm, średnica gwintu na końcu śruby 1.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6 mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
73 | system śrub hcs - typu Herbert 2.4/3.0 stal | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
74 | system śrub hcs - typu Herbert 4.5 stal | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 80mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
75 | system śrub hcs - typu Herbert 6.5 stal | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 120mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
76 | system śrub kaniulowanych 2.4 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy 2.4mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm). Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
77 | system śrub kaniulowanych 3.0 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.1mm dla śruby o średnicy 3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 8mm do 50mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 14mm do 50mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
78 | system śrub kaniulowanych 3.5 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 3.5mm wynosi 2.4mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 3.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 10mm do 50mm przy długości gwintu od 5mm do 16mm ; o średnicy 3.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 10mm do 50mm; | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
79 | system śrub kaniulowanych 4.0 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 4.0 mm z krótkim, gwintem - w długości od 10mm do 72mm przy długości gwintu od 5mm do 24mm o średnicy 4.0 mm z długim gwintem - w długości od 16mm do 72mm przy długości gwintu od 8mm do 36mm. | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
80 | system śrub kaniulowanych 4.5 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 80mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 80mm; | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
81 | system śrub kaniulowanych 6.5 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
82 | system śrub kaniulowanych 7.3 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
83 | system śrub kaniulowanych - podkładki stal | Podkładki do śrub kaniulowanych, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
84 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System stal | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępna średnica kabli: 1.7mm Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
85 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System - pin stal | Pin wkręcany do systemu w wersji stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
86 | śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
87 | śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
88 | śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 145mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
89 | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
90 | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
91 | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
92 | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
93 | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
94 | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
95 | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
96 | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
97 | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
98 | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 66mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
99 | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 100mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
100 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
101 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
102 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 va | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
103 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
104 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 100mm do 150mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
105 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 85mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
106 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 90mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
107 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
108 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
109 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
110 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal , hex | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
111 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal , stardrive | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
112 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe niskoprofilowe o długości od 10mm do 70mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
113 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
114 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 8mm do 60mm, samogwintujące | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
115 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości 6mm , 7mm, 9mm, samogwintujące | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
116 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
117 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby 2,4mm korowe o długości 7, 9, 11, 13 mm , samogwintujące, stal | szt. | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
118 | system śrub hcs - typu Herbert 1.5 tytan | Śruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża gęstość gwintu), średnica główki z gwintem 2.2mm, średnica rdzenia 1.2mm, średnica gwintu na końcu śruby 1.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6 mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
119 | system śrub hcs - typu Herbert 2.4/3.0 tytan | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
120 | system śrub hcs - typu Herbert 4.5 tytan | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 80mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
121 | system śrub hcs - typu Herbert 6.5 tytan | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 120mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
122 | system śrub kaniulowanych 2.4 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy 2.4mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm). Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
123 | system śrub kaniulowanych 3.0 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.1mm dla śruby o średnicy 3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 8mm do 50mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 14mm do 50mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
124 | system śrub kaniulowanych 3.5 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 3.5mm wynosi 2.4mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 3.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 10mm do 50mm przy długości gwintu od 5mm do 16mm ; o średnicy 3.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 10mm do 50mm; | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
125 | system śrub kaniulowanych 4.0 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 4.0 mm z krótkim, gwintem - w długości od 10mm do 72mm przy długości gwintu od 5mm do 24mm o średnicy 4.0 mm z długim gwintem - w długości od 16mm do 72mm przy długości gwintu od 8mm do 36mm. | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
126 | system śrub kaniulowanych 4.5 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 80mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 80mm; | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
127 | system śrub kaniulowanych 6.5 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
128 | system śrub kaniulowanych 7.3 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
129 | system śrub kaniulowanych - podkładki tytan | Podkładki do śrub kaniulowanych, tytan | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
130 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
131 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,tytan | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
132 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 14mm do 18mm, gniazdo stardrive,tytan | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
133 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 14mm do 70mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
134 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 72mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 2 |  | 8 |  | 0 | 0
135 | tytanowe gwoździe elastyczne | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przy nasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdź x i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1.5mm do 2.5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3mm do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1.5mm o długości 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o długości 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przecinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o długości 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o długości 17cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o długości 10cm zakończony cięciem płaskim w dwóch wersjach dla gwoździ 1.5-2.5mm i 3- 4mm; wbijak do gwoździ zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatybilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o długości 22.5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o długości 24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
136 | tytanowe gwoździe elastyczne - zaślepka | zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1.5mm do 2.0mm i duża dla gwoździ od 3.0mm do 4.0mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
137 | gwóźdź ramienny | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - 150mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
138 | gwóźdź ramienny | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
139 | gwóźdź ramienny | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
140 | gwóźdź ramienny | śruba spiralna w długości od 34mm do 54mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
141 | gwóźdź ramienny | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
142 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź krótki - 160 mm w średnicy 8.0mm , 9.5mm i 11.0mm , w wersji prawej i lewej ; Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
143 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź długi - o długości od 180mm do 315mm w średnich 7.0mm i 8.5mm Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
144 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
145 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
146 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
147 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Zaślepka gwoździa o długości od 0mm do 15mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
148 | gwóźdź piszczelowy | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
149 | gwóźdź piszczelowy | Gwóźdź tytanowy podudziowy proximal bend: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 420mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
150 | gwóźdź piszczelowy | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania gwoździ o średnicy 8.0mm i 9.0 mm) | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
151 | gwóźdź piszczelowy | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
152 | gwóźdź piszczelowy | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowo/gąbczaste o średnicy 5.0mm w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
153 | gwóźdź piszczelowy | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
154 | gwóźdź udowy boczny | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1.5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. Średnica gwoździ: od 9mm do 16mm, ze skokiem, co 1mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
155 | gwóźdź udowy boczny | Gwoździe udowe boczne średnica od 9mm do 16mm STERYLNE | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
156 | gwóźdź udowy boczny | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9.0mm do 13.0mm) | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
157 | gwóźdź udowy boczny | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 6,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ od o średnicy od 14.0mm do 16.0 mm) | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
158 | gwóźdź udowy boczny | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
159 | gwóźdź udowy boczny | Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5mm w długości od 60mm do 130 mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
160 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu).Proksymalne wygięcie pod kątem 12 stopni umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 130 ̊antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120 stopni z antewersją, o średnicy 5.0mm i długości od 50mm do 125mm. Zaślepka kaniulowana w długości od 0mm do 15mm.Śruby blokujące o średnicy . 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami– kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździ : 8.2mm, 9mm i 10 mm , w długości od 240mm do 400mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
161 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
162 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
163 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | Śruba doszyjkowa średnica 5.0mm w długości od 50mm do 125 mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
164 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długości od 0mm do 20mm.Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długości od 160mm do 280mm ( co 20 mm) - gwoździe krótkie proste oraz od 300m do 480 mm ( co 20 mm) - gwóźdź długi wygięty anotomicznie. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
165 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9 do 13mm) | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
166 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 14mm do 16 mm) | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
167 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Śruba spiralna do gwoździa udowego odkolanowego od 45 mm do 100 mm co 5 mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
168 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm i 20 mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
169 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | zaślepki do blokowania ostrza spiralnego | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
170 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami o średnicy 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice gwoździa : 10mm, 12mm,13mm i w długości 150mm,180mm i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
171 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
172 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
173 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Ostrze spiralno-nożowe, kolor złoty, do gwoździ śródszpikowych | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
174 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Zaślepka gwoździa odpiętowego zielonkawo- niebieska używana przy zablokowanym gwoździu śrubą o średnicy 6.0mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
175 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Zaślepka gwoździa odpiętowego , złota używana przy zablokowanym gwoździu ostrzem spiralno-nożowym . | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
176 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
177 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
178 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
179 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
180 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
181 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
182 | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - w wersji sterylnej tytan | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt : Płyty w wersji STERYLNEJ - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
183 | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - tytan | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt : Płyty w wersji NIE STERYLNEJ - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
184 | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe | szt. | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
zadanie nr 4
Wszczepy ortopedyczne
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | KOD UDI
| I | System płyt i śrub 2,0/2,3 do ręki, nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
| 1 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa, T, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 2 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/5 otworowa, Y, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 2 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/3 otworowa, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 3 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 4 | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 6 otworowa, prosta gr 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 5 | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 2/4 otworowa, T, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 6 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, prosta, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 7 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 6 otworowa, prosta, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 8 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa,T, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa 2/8 otworowa,T, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 9 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/3 otworowa, segmentowa, trapez, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 10 | Śruby tytanowe 2,0 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 30 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 11 | Śruby tytanowe 2,3 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 5- 34 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 12 | Śruby tytanowe, 2.0 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 6 do 30 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, gr. 1,4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierające 10 i 11 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| II | System płyt i śrub 1,2/1,5 do ręki, nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  | 0
| 15 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 6 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 16 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa 2/5 otworowa, T, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 2/4 otworowa, Y, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, lewa, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 20 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, prawa, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1,2/1,5 Płytka kompresyjna do złamań awulsyjnych, tytanowa, 1 otworowa + 2 haki, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, z 2 otw. na druty Kirsch prosta, gr. 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 3/5 otworowa, z 3 otw. na druty Kirsch, T, gr. 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, rotacyjna z 2 otw. na druty Kirsch, gr 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 26 | Śruby tytanowe 1,2 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 20 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 27 | Śruby tytanowe 1,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 24 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 28 | Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4-20 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| III | Kompresyjne śruby kaniulowane
| 29 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 30 | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 31 | Śruby tytanowe, kaniulowane typu Herberta, średnica 2.2 i 3.0 z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 32 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 33 | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 34 | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 35 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 36 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 37 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 38 | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 39 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 40 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 41 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 42 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 43 | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 44 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| IV | Płyty do dalszej nasady k. promieniowej 2,5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  | 0 | 0
| 45 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 9 i 11 otworowe, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 46 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; korekcyjne; 12, 13, 14,15 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 47 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 48 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 49 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 50 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, 11 otworowe, długie, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 51 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 52 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 53 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 54 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 55 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 56 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| V | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  | 0
| 57 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 58 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 59 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 60 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 61 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 62 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 63 | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 64 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 65 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 66 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 67 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 68 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| VI | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
| 69 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 70 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 71 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 72 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## Arkusz1
zadanie nr 4
Wszczepy ortopedyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
I | System płyt i śrub 2,0/2,3 do ręki, nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa, T, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/5 otworowa, Y, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/3 otworowa, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 1mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4 | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 6 otworowa, prosta gr 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5 | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 2/4 otworowa, T, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, prosta, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 6 otworowa, prosta, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa,T, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa 2/8 otworowa,T, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/3 otworowa, segmentowa, trapez, gr. 1,3 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Śruby tytanowe 2,0 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 30 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Śruby tytanowe 2,3 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 5- 34 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Śruby tytanowe, 2.0 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 6 do 30 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, gr. 1,4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierające 10 i 11 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
II | System płyt i śrub 1,2/1,5 do ręki, nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  | 0
15 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 6 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
16 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 16 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
17 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa 2/5 otworowa, T, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
18 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 2/4 otworowa, Y, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
19 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, lewa, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
20 | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, prawa, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
21 | 1,2/1,5 Płytka kompresyjna do złamań awulsyjnych, tytanowa, 1 otworowa + 2 haki, gr. 0,6 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
22 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, z 2 otw. na druty Kirsch prosta, gr. 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
23 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 3/5 otworowa, z 3 otw. na druty Kirsch, T, gr. 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
24 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, rotacyjna z 2 otw. na druty Kirsch, gr 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
25 | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 0,8 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
26 | Śruby tytanowe 1,2 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 20 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
27 | Śruby tytanowe 1,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 24 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
28 | Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4-20 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
III | Kompresyjne śruby kaniulowane
29 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
30 | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
31 | Śruby tytanowe, kaniulowane typu Herberta, średnica 2.2 i 3.0 z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
32 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
33 | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
34 | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
35 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
36 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
37 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
38 | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
39 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
40 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
41 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
42 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
43 | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
44 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
IV | Płyty do dalszej nasady k. promieniowej 2,5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  | 0 | 0
45 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 9 i 11 otworowe, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
46 | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; korekcyjne; 12, 13, 14,15 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
47 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
48 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
49 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
50 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, 11 otworowe, długie, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
51 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
52 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
53 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
54 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
55 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
56 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
V | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  | 0
57 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
58 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
59 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
60 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
61 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
62 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
63 | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
64 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
65 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
66 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
67 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
68 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
VI | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
69 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
70 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
71 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
72 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | #REF! | #REF!