## Sheet1
sprawa BZP.3810.13.2019.TP -załącznik nr 2 do oferty parametry techniczne
I. | EBUS: nazwa urządzenia……………………typ…………..rok produkcji……….producent………………………………Klasa wyrobu…………………… ( wykonawca może załączyć do oferty lub uzupełnić na wezwanie Zamawiającego - wpis do rejestru wyrobów medycznych, jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje)
lp. | parametry techniczne | parametry wymagane | Parametr oferowany
I. | EBUS -Wideobronchoskop ultrasonograficzny , urządzenie fabrycznie nowe nie demostracyjne- powystawowe, roku produkcji nie starsze niż 2019 kompatybilny z torem wizyjnym producenta Olympus typ CV-190/CLV-190 lub producenta Pentax EPK 100 | tak
1 | Częstość akustyczna (skanowania) min 5-10 Mhz | tak
2 | Kąt skanowania min. 50 stopni | tak
4 | Kanał roboczy min 2,0 mm | tak
5 | Długość robocza sondy wziernikowej min 600 mm | tak
6 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: 120 stopni/90 stopni | tak
7 | średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max 7 mm | tak
8 | Głębia ostrości min 3-50 mm | tak
9 | Minimum 4 dowolnie programowalne przyciski sterujące na endoskopie | tak
10 | Możliwość mycia i dezynfekcji wideobronchoskopu ultrasonograficznego w myjni Innova E-2 i Innova E-3 z zastosowaniem środków do mycia i dezynfekcji różnych producentów do mycia ręcznego i automatycznego. | tak
11 | wspólpraca z posiadanym aparatem USG producent HITACHI lub ALOKA | tak
12 | Okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia min. 24 miesiące | tak
13 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | tak
14 | Czas rekacji na zgłoszoną awarię w dni robocze – maksymalnie 48 godzin. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek czas reakcji może być wydłuzony do 72 godzin po uzgodnieniu ze zgłaszającym | tak
15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- załączyć certyfikat producenta | tak
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim może załączyc do oferty lub uzupełnic na wezwanie Zamawiającego | tak
17 | Liczba napraw powodująca wymianę tego samego podzespołu na nowy maksymalnie 3 -naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji urządzenia | tak
18 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 9 miesięcy. | tak
19 | okres dostepności do częsci zamiennych 8 lat | tak
20 | okres rękojmii równy jest okresowi gwarancji | tak
przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, wolny od wad, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i instalacji.
data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy