OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania

„Wymiana agregatu chłodniczego dla Rezonansu Magnetycznego

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu,

ul. H.M.Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław”

„Wymiana na nowy systemu chłodniczego typu free-cooling dla Rezonansu Magnetycznego 1,5T zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego przy budynku D - teren, tj. agregatu do oziębiania glikolu 30RBS080-0438-PE f-my „Carrier” wraz z modułem hydraulicznym i z jednym obiegiem wody składającego się z:

- Agregatu chłodniczego typu free-cooling (z pompą i sprężarką czynnika chłodzącego oraz sterownikiem) z podwójnym skraplaczem czynnika chłodzącego z wentylatorami zlokalizowanego na terenie Szpitala przy budynku D

- Zbiornika buforowego zlokalizowanego na postumencie obok agregatu Carrier

Obowiązki wykonawcy:

- demontaż agregatu i innych podzespołów koniecznych do wymiany

- demontaż zbiornika buforowego,  w tym usunięcie starego glikolu, wypłukanie instalacji i utylizacja płuczki. Zalanie układu nowym glikolem.

- montaż dostarczonego agregatu i innych dostarczonych, nowych podzespołów, 
instalacja, napełnienie czynnikiem ziębniczym i uruchomienie;

- montaż nowego agregatu wymagany jest w tym samym miejscu, w którym obecnie jest zainstalowany „stary” agregat  na istniejącej płycie betonowej.  Zamawiający wymaga od wykonawcy dopasowania montażu do istniejącej na terenie płyty betonowej oraz podłączenia obiegu "glikolu" do istniejącego orurowania na terenie. Jeśli nowy agregat ma większe wymiary niż istniejąca płyta betonowa należy dostosować fundament do nowego agregatu

- przeszkolenie 2-3 osób wyznaczonych przez Zamawiającego

- szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy  - Załączniku nr 2 do SWZ

Wymagane parametry techniczne nowego agregatu wody lodowej dla Chłodzenia Rezonansu Magnetycznego 1,5T na terenie WSS we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.

- Opis ogólny istniejącego układu

- Obecny agregat wody lodowej (30RBS080-0438-PE firmy Carrier) zamontowany jest na terenie Szpitala przy budynku D.

- Agregat jest umiejscowiony  na płycie betonowej na poziomie gruntu.

- Urządzenie zasila instalację chłodzącą Rezonans Magnetyczny i klimakonwektory. Medium to glikol propylenowy o stężeniu 37%. Agregat Carrier pobiera moc 28,3kW.

- Zakres zadania

- demontaż obecnego agregatu. Masa pustego urządzenia 580kg i jego utylizacja.

- uprzednie spuszczenie i utylizacja glikolu propylenowego o stężeniu 37% z układu,  demontaż istniejącego zbiornika buforoweg, wymiana na nowy zbiornik buforowy , wypłukanie instalacji i utylizacja płuczki. Zalanie układu nowym glikolem propylenowym o stężeniu 37%.

- dostawa, montaż i uruchomienie nowego agregatu wody lodowej na miejscu obecnego. Zakres montażu obejmuje między innymi  podłączenie elektryczne i hydrauliczne do istniejącej instalacji, regulacje i uruchomienie.

- Parametry i budowa nowego agregatu wody lodowej

3.1 Parametry

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 69,0kW przy parametrach :

- temperatura wody na wlocie +12°C,  temperatura wody na wylocie +6°C przy temperaturze     zewnętrznej nie niższej niż +35°C

- ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej  nie mniej niż 120 kPa

- Free-Cooling o mocy nie mniejszej niż 55 kW przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż +2°C

- dla parametrów glikolu Tz=+12°C, Twyl =6÷7°C, EER ≥20

- pobór mocy elektrycznej nie większy niż 25,0kW dla pracy obliczeniowej, EER≥2,6

3.2 Budowa agregatu

Agregat wody lodowej musi mieć następującą budowę:

- układ Free-Coolingu

- dwa układy chłodnicze – „freonowe” o takiej samej mocy chłodniczej

- pompa obiegowa glikolu

- zbiornik buforowy o pojemności min 200l

- posadowienie agregatu dopasowane do istniejącej płyty betonowej

- Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.