## Zadanie1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/117/PN/23
Nazwa wykonawcy:...................................……
Adres wykonawcy:.........................................…
Zadanie 1: Dostawy staplerów liniowych, okrężnych i ładunków
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 do tkanki średniej grubości lub 4,0-4,5-5,0 do tkanki grubej i bardzo grubej przed zamknięciem -do wyboru Zamawiającego. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Op. 3 szt. | 300
2 | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub 4,0-4,5-5,0 -do wyboru Zamawiającego. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Op.6szt. | 240
3 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu -do wyboru Zamawiającego; Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 64 szt. Op.3szt | 30
4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego,z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm i 1,5mm po zamknięciu -do wyboru Zamawiającego. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Minimalna liczba zszywek 64 szt. Op. 6szt. | 30
5 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm lub 31 mm,, zakrzywiony, przeznaczony do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 35cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od zapotrzebowania możliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej dla średnicy 28mm (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), -do wyboru Zamawiającego. Op.3szt. | 15
6 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linii szwu, minimalna liczba zszywek 27 szt. lub 33szt. lub 39 szt. lub 45szt lub 48szt. Średnica staplera 21mm lub 25mm lub 28mm lub 31mm lub 33mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm) -do wyboru Zamawiającego. Op 3szt. | 45
7 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm lub 45mm lub 60mm,z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( 3,5 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem, 2.0 po zamknięciu) -do wyboru Zamawiającego, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Op. 3 szt. | 60
8 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm lub 45mm lub 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej(3,5 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu) -do wyboru Zamawiającego. Op. 6 szt. | 60
9 | Łata hemostatyczna rozm. 2x4 cm zbudowana z utlenionej celulozy,impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji około 30 sekund, uzyskanie hemostazy po około 1 minucie. W 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, wchłanialna po około 28 dniach. Op. 6szt. | 96
10 | Łata hemostatyczna rozm.5x5 cm zbudowana z utlenionej celulozy,impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji około 30 sekund, uzyskanie hemostazy po około 1 minucie. W 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, wchłanialna po około 28 dniach. Op. 6szt. | 96
11 | Łata hemostatyczna rozm. 5x10 cm zbudowana z utlenionej celulozy,impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji około 30 sekund, uzyskanie hemostazy po około 1 minucie. W 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, wchłanialna po około 28 dniach. Op. 6szt. | 96
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/117/PN/23
Nazwa wykonawcy:...................................……
Adres wykonawcy:.........................................…
Zadanie 2: Dostawy jednorazowych systemów płucząco – ssących do zabiegów laparoskopowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Urządzenie jednorazowego użytku do płukania i odsysania podczas zabiegów laparoskopowych, zakończenie typu Yankauer z 6 bocznymi otworami zapewniającymi dobre ssanie i płukanie. Kaniula długości 35cm, średnicy 5mm na całej długości bez przewężeń, dzięki czemu nie ma możliwości zablokowania przepływu. Wykonany z włókna szklanego – atraumatycznego , nieprzewodzącego, dostosowany do chirurgii robotowej. System dostępny z drenem o długości 3m; rozmiar wewnętrzny 6,4 mm zewnętrzny 9,5 mm, lub bez drenu do wyboru Zamawiającego | 300
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/117/PN/23
Nazwa wykonawcy:...................................……
Adres wykonawcy:.........................................…
Zadanie 3: Dostawy osłonek laparoskopowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Sterylna, jednorazowa, bezlateksowa osłonka z rękawem na kable, o wymiarach 15,2 x 244 cm, przeznaczona do wykonywania zabiegów śródoperacyjnych z użyciem głowic laparoskopowych typ 8666, 8666-Rf, 8836, 9066. Opakowanie zawierające 12szt. | 600
Wartość ogółem w zakresie zadania 3: