Łódź, 07 października  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora numer sprawy: 39/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści używany analizator z r 2018, po szczegółowym przeglądzie technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający poprzez udokumentowaną wartość predykcyjną wyniku ujemnego D-dimerów dla wykluczenia zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich rozumie poświadczenie jakości oferowanych odczynników do wykluczania ŻChZZ odpowiednim certyfikatem wydanym poprzez niezależną od producenta jednostkę regulatorową FDA lub europejską jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Czy oferowane odczynniki mają być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora?

Odpowiedź: Odczynniki mają być orginalnymi odczynnikami producenta analizatora.

Pytanie nr 4

Jakich warunków przechowania dotyczą trwałości odczynników uwzględnione w pkt. 2., 3. oraz 7 Parametrów w kryterium Jakości. Czy mają to być warunki przechowywania na pokładzie analizatora  oryginalnych fiolek odczynnika, bez konieczności ich przelewania, czy zakładania dodatkowych pokrywek chroniących przez parowaniem?

Odpowiedź: Dotyczy trwałości odczynników w oryginalnych fiolkach na pokładzie analizatora.

Pytanie nr 5

Czy w pkt. 6 Parametrów ocenianych Zamawiający ma na myśli kontrolę pobierania próbki "do kreski" w probówce, czyli prawidłowy stosunek objętości próbki badanej do antykoagulantu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych 
w fazie projektowania analizatorów i ich oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia  odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia  RODO  i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

W ramach łączącej strony umowy dotyczącej dzierżawy analizatora SP ZOZ MSWiA w Łodzi jest Administratorem, który w pewnym zakresie powierza  przetwarzanie danych osobowych.

Zabezpieczenia analizatora nie wykluczają zawarcia umowy powierzenia, tym bardziej że przetwarzanie dotyczyć będzie nie tylko wykonywanych badań z użyciem analizatora, ale także danych pracowników i osób upoważnionych do realizacji umowy.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością wykonywania badań w trybie pilnym w dowolnym czasie lecz posiadający dedykowane miejsca na te próbki, bez możliwości ich identyfikacji poprzez LIS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne kompatybilne  z oferowanym analizatorem oferowane przez innego producenta niż producent analizatora? Możliwość ich zastosowanie jest uwzględniona w instrukcji obsługi analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości pomocy serwisowej poprzez zdalne połączenie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA