Załącznik 4b       Parametry automatycznego  analizatora  koagulologicznego

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator w pełni zautomatyzowany pracujący metodami krzepnięciowymi /na zasadzie optycznej/,chromogennymi oraz immunologicznymi. Analizator nie starszy niż rok produkcji 2018, wyposażony w UPS. |  |
| 2 | Odczynniki i aparat tego samego producenta |  |
| 3 | Przebijak korków zamkniętego pobrania. Możliwość wykonania badań z próbki pierwotnej. |  |
| 4 | Wydajność analizatora dla PT i APTT co najmniej 100 testów na godzinę. |  |
| 5 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek /wewnętrzny czytnik barkodów/, umożliwiający odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego,manualnego przykładania do okienka czytnika. |  |
| 6 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa |  |
| 7 | Automatyczne pobieranie próbek, automatyczne pobieranie i utylizacja kuwet reakcyjnych do i z bloku pomiarowego |  |
| 8 | Rozbudowany system kontroli jakości wg. karty Leveya-Jeningsa i reguły Westgarda |  |
| 9 | Automatyczne rozcieńczanie próbek w razie przekroczenia podstawowego zakresu pomiarowego metody. Uruchomienie automatycznego rozcieńczania nie powoduje konieczności pobierania dodatkowej objętości próbki i zużywania dodatkowych kuwet dla wszystkich próbek badanych,a jedynie dla tych, w których dodatkowe rozcieńczenie okaże się niezbędne/przekroczą podstawowy zakres pomiarowy/ |  |
| 10 | Osobne igły do pipetowania próbek i odczynników |  |
| 11 | Chłodzenie odczynników na pokładzie. |  |
| 12 | Podgląd przebiegu reakcji dla wszystkich rodzajów analiz przeprowadzanych w analizatorze /wykres graficzny / |  |
| 13 | Test do D-dimerów posiadający certyfikat FDA lub Europejskiej Jednostki Notyfikującej o możliwości jego zastosowania do wykluczenia ŻchZZ/zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego. |  |
| 14 | Podłączenie analizatora do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA /ASSECO |  |
| 15 | Pełna techniczna gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych. |  |
| 16 | Bezpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu ( przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia ( w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. |  |
| 18 | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, dostawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową |  |
| 19 | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, analizator podlega wymianie |  |
| 20 | Świadectwo zgodności CE – odczynniki i sprzęt |  |
| 21 | Karty charakterystyki odczynników wraz z pierwszą dostawą odczynników |  |
| 22 | Ubezpieczenie aparatu w okresie dzierżawy pokrywa Wykonawca |  |
| 23 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych na koszt wykonawcy |  |
| 24 | Drukarka laserowa HP LaserJet Pro M404n ( W1A52A ) |  |

| Lp. | Parametry oceniane | ocena | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość pomiarów długich czasów PT i APTT - co najmniej 300 sek | Tak – 5 Nie – 0 |  |  |
| 2 | Czujnik poziomu próbki i odczynników. Monitoring zużycia-obliczanie objętości i ilości testów możliwych do wykonania z załadowanych odczynników. | Tak – 5 Nie – 0 |  |  |
| 3 | Oprogramowanie sterujące analizator pracujące w systemie Windows w języku polskim | Tak – 5 Nie – 0 |  |  |
| 4 | Rejestracja czynności konserwacyjnych i przypomnienie o konieczności ich wykonania | Tak – 5 Nie – 0 |  |  |
| 5 | Liniowość D-Dimerów min 7000ng/ml w pierwszym oznaczeniu | TAK – 5 NIE - 0 |  |  |
| 6 | Dostępna oryginalna tromboplastyna ludzka rekombinowana producenta analizatora o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,04) | TAK – 5 NIE - 0 |  |  |
| 7 | Trwałe źródło światła -trwale przez cały okres użytkowania aparatu. | TAK – 5 NIE - 0 |  |  |

Każda odpowiedź TAK potwierdzona odpowiednimi dokumentami (instrukcja aparatu, ulotki odczynnikowe)

d