## 1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-7/23 Załącznik A2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWY
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2
ZAMAWIAJĄCY BEZWZGLEDNIE WYMAGA BY DOSTARCZONY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POSIADAŁ NASTĘPUJĄCE PRAMETRY I WŁAŚCIOŚCI FUNKCJONALNE:
APARAT RTG - STACJONARNY
Lp. | Wymagane parametry i właściwości funkcjonalne | Wymagania wobec Wykonawcy | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4
1 | Model/typ | Podać
2 | Producent | Podać
3 | Rok produkcji 2022 lub 2023 | Podać
LAMPA RTG I KOLIMATOR
4 | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze | Podać rozwiązanie
STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
5 | Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm oraz projekcji z SID min. 115 cm. | Podać parametry
DETEKTOR W STATYWIE PŁUCNYM
6 | Detektor automatycznie ładowany w statywie | Podać model
DETEKTOR BEZPRZEWODOWY
7 | Detektor bezprzewodowy | Podać model
STACJA OPISOWA LEKARSKA
8 | Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja taka sama jak posiadana przez Zamawiającego | Podać
9 | Pamięć operacyjna: min. 32 GB RAM | Podać ilość pamięci
10 | Dysk twardy (HD): min. 2 dyski 1 TB GB podłączone w technologii RAID | Podać rozmiar dysku
DODATKOWO
11 | Autoryzowany serwis Producenta lub autoryzowanego partnera producenta | Podać nazwę i adres
Wykonawca obligatoryjnie wypełnia kolumnę 4 niniejszej tabeli w każdym wierszu.
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POWYŻEJ OPISANYCH BEZWZGLĘDNIE WYMAGANYCH WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI (KOLUMNA 2 TABELI) ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BY WYKONAWCA ZŁOŻYŁ STOSOWNE OŚWIADCZENIE - NA WZORZE ZAŁĄCZNIKU NR 2.7 DO SWZ. OŚWIADCZENIE WG. WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 2.7 DO SWZ STANOWI PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY.
Formularz niniejszy powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.