## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wymaga się aby zaoferowany zestaw drenów posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 60
2. | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wymaga się aby zaoferowany zestaw drenów posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 20
3. | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG; do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych, z możliwością podłączenia do stymulatora nerwów obwodowych; igły o cechach : wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym oraz kabelkiem elektrycznym; igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem; szlif 30o ; znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm; powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków; rozmiar igieł 22Gx35 mm, 22Gx50 mm, 22G x80mm, 20Gx100mm, 20Gx150mm - do wyboru przez Zamawiającego; ; pakowane pojedynczo , sterylne. | szt | 250
4. | Igły o podwyższonej echogeniczności, doskonale widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych, , posiadające : karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym, pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem, szlif 30o , znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków; rozmiar igieł: 22Gx35 mm, 22Gx50 mm, 22Gx80 mm, 20Gx100 mm, 20Gx150mm. Pakowane pojedynczo , sterylne. Długość igły i rozmiar G - do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 250
5. | Dreny do pomp strzykawkowych: niebieskim, zielonym lub czerwonym (do wyboru przez Zamawiającego). Kolorystyczne oznaczenia linii w celu podwyższenia standardów pracy, bez zawartości, DEHP i PCV, mała objętość wypełnienia: 1,27ml; dł. 150cm | szt | 200
6. | Igły do neuralterapii, specjalny szlif minimalizujacy ból 30Gx12mm , wykonane ze stali niklowo-chromowej, op.a 100 szt. | op | 5
7. | Dren BEBARWNY, przezierny do przygotywywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu . Możliwośc dodania cytostatyku przez zintegrowana zastawkę bezigłową, zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięciu powietrza z drenu . Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bepośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. | szt | 3000
8. | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. | szt | 1000
9. | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. posiada filtr 0,2 um | szt | 200
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Stapler chirurgiczny okrężny zakrzywiony , z manualnym dociskiem na tkankę , sterylny 1x użytku, rozm: 21,25,28,29,31,33,34 mm. | szt | 15
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)