Kraków, 28.07.2023

DZ.271.64.746.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

dotyczy: postępowania DZ.271.64.2023 pn. Wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i do terapii oddechowej dla jednostek medycznych Szpitala.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**PAKIET II - Aparat echokardiograficzny dla Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej - 1 sztuka**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 71 zgodnie z poniższym:

Szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, konserwacji oraz wykonywania sukcesywnych przeglądów technicznych oferowanego urządzenia (wraz z dostarczeniem niezbędnej dla tych celów dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej).

Szkolenie zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonanej instalacji oferowanych urządzeń, jednak nie później niż 30 dni od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Dodatkowo, Wykonawca na 30 dni przed upływem okresu gwarancji zapewni szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, konserwacji oraz wykonywania sukcesywnych przeglądów technicznych oferowanego urządzenia (wraz z dostarczeniem niezbędnej dla tych celów dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej) ***zakończone wydaniem certyfikatu upoważniającego do dokonywania bieżących przeglądów oraz drobnych napraw korekcyjnych - certyfikat wydany przez jednostkę/osobę upoważnioną, wystawiony na typ oferowanego aparatu, ważność certyfikatu- bezterminowo”***

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację punktu 71 zgodnie z zapisem.**

**Pakiet III - Respirator wysokiej klasy dla II OAiIT - 1 sztuka**

Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści aparat fabrycznie nowy z aktualnym oprogramowaniem z datą produkcji wrzesień 2020?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pkt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy do 6 tygodni?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET IV - System nieinwazyjnego monitorowania przezskórnego gazów we krwi - 1 sztuka**

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie czy Opisie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu IV

w pkt. 29 i 30 opisane oprogramowanie ma być w języku polskim.

**Odp.: Tak, Zamawiający doprecyzowuje, że w pakiecie IV w pkt. 29 i 30 opisane oprogramowanie ma być w języku polskim.**

**PAKIET V - Lampa zabiegowa - 1 sztuka**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową wyposażoną w 92 diody LED?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o średnicy czaszy 62 cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową wyposażoną w regulację temperatury barwowej w 4

krokach: 3800K, 4400K, 5000K, 5500K?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw CRI 95?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej 94?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o zakresie regulacji pola operacyjnego w zakresie 190 –

280 mm?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o głębi oświetlenia (L1+L2) 1300 mm przy 20%

maksymalnego natężenia?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o żywotności matryc LED 50 000 godzin?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o mocy pobieranej przez matrycę LED 70 W?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**PAKIET VI - Koncentratory tlenu**

Pakiet 6, tabela, poz. 1 Koncentrator tlenu TYP 1 – 20 szt., punkt 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasilaniem sieciowym: 230 V AC (+/-10), 50 Hz?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6, tabela, poz. 1 Koncentrator tlenu TYP 1 – 20 szt., punkt 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z temperaturą pracy, min. od 13oC do 32oC przy wilgotności względnej w zakresie, min. od 15 do 95%, bez kondensacji?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 6, tabela, poz. 1 Koncentrator tlenu TYP 1 – 20 szt., punkt 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zabezpieczone przed wyciekami, IPX1, klasa II IEC?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6, tabela, poz. 1 Koncentrator tlenu TYP 1 – 20 szt., punkt 12,13,14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:

- całkowita wysokość, max. 580 mm

- całkowita szerokość, max. 380 mm

- całkowita głębokość, max. 240 mm?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 6, tabela, poz. 2 Koncentrator tlenu TYP 2 – 30 szt., punkt 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z koncentracją tlenu min. 90-96%?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 6, tabela, poz. 2 Koncentrator tlenu TYP 2 – 30 szt., punkt 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności, max. 43 dBA?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający podzieli Pakiet nr 6 obejmujący poz. 1 i poz. 2 jako dwa oddzielne Pakiety. Pozwoli to na udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie podzieli pakietu nr 6 obejmującego poz. 1 i poz. 2 jako dwa oddzielne pakiety.**

**WZÓR UMOWY**

§4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

1. 0,2%?

**Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.**

§8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.**

§4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

1. 0,2%?

**Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.**

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ Umowa (wzór) – dotyczy Pakietów I oraz II

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ Umowa (wzór) – dotyczy Pakietów I oraz II

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**W załączeniu do niniejszego pisma nowa jednolita obowiązująca treść Załącznika nr 3 do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Ziemowit Wroński