## pak. 1
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.1
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
System do trombektomii aspiracyjnej
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik aspiracyjny 8F -długości 50/85/115cm:średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 8F; 8F -dostępny w wariancie o prostym i wygiętych zakończeniach -cewnik 50cm w zestawie posiada przewody wysokociśnieniowe |  | szt. | 10
2 | Cewnik aspiracyjny 6F -długość 135cm:średnica zewnętrzna dystalna - 6F -zakończenie proste |  | szt. | 10
3 | Separator -separator do trombolektomii:urządzenie wspomagające trombolektomię -kompatybilne z cewnikami typu 6,8F |  | szt. | 20
4 | Cewnik aspiracyjny 3F -długość 150cm:średnica dystalna 3,4F(końcowe 30cm) -dystalny odcinek pokryty warstwa hydrofilną(75cm) |  | szt. | 5
5 | Zbiornik -kalibrowany,przezroczysty zbiornik -komparybilny z pompą aspiracyjną -objętość 1000ml;wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym |  | szt. | 25
6 | Przewody wysokociśnieniowe Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania,kompatybilne z pompą |  | szt. | 25
Wymagania użytkownika w użyczeniu:
Pompa próżniowa,bezolejowa,podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny;max.możliwe podciśnienie aspiracji - 29,2 inHg; 4-stopniowy ledowy wskażnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytuącym odsysanie skrzepliny (plastikowa siatka)
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.2
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.2
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent kobaltowo-chromowy rozpręzalny na balonie 0,018"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent kobaltowo-chromowy rozprężany na balonie- 0,018” - w systemie OTW. - kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulką lub 5F. - dostępne średnice 5,6,7,8,9, 10 mm - dostępne długości stentu 17, 26,36, 57 mm, dla odpowiednio 20,30,40 i 60 mm balonów - długości systemu dostarczania 80 i 135 cm - ciśnienie nominalne 9 bar, maksymalne 13-18 bar (w zależności od średnicy) - balon wykonano z nylonu - po jednym markerze na obu końcach balonu |  | szt | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.3
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.3
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy do dużych naczyń
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Cewnik balonowy wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, • profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. • Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. • Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; • śr. 12, 14, 16,18, 20mm; • dł. balony 20mm, 40mm, • współpracujący z prowadnikiem 0,035"; • długość shaftu 100cm, • RBP 4-10bar; |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.4
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.4
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Osłona USG
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Sterylna, bezlateksowa (potwierdzone oświadczeniem producenta), jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. • Wymiary 12 cm na 244cm. • W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. |  | szt. | 600
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.5
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 5
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • średnica 4 – 5 F , • dł. cewnika 65-125 cm, • szerokie spektrum krzywizn cewników • końcówka cewnika atraumatyczna , bardzo dobrze widoczna we fluoroskopii , • dobra elastyczność cewnika • kompatybilne z prowadnikiem 0,035’’ |  | szt. | 1000
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.6
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.6
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik diagnostyczny kątowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • miękka , atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna we fluoroskopii, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, • dł. 100,110 cm, • zakres średnic 4F, 5F, 6F, |  | szt. | 40
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Data:

## pak.7
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 7
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy nacinająco - pozycjonujący
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018” • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”) 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”) • Dostępne długości: 10;20;40 mm. • Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018” • Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm • Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą • Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu • Rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014’’ oraz 6F dla systemu 0,018’’ • NP. 8 atm. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.8
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 8
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny
nazwa Wykonawcy
Lp. |  | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z prowadnikiem 0,021” z markerem na dystalnych 3 cm • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”) |  | szt. | 100
cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”)
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.9
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 9
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • prowadnik zbudowany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, • koncówka standardowa Jtip oraz taperowana prosta i zagieta ( st. 1,5 i 3). • średnica 0,014";0,018";0,021";0,025";0,032”;0,035”;0,038” • długości 80cm,150cm,180cm,260cm |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.10
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 10
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Coile obwodowe
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Odczepialne coile obwodowe • kompatybilne z mikrocewnikiem o ID 0,0165” do 0,021” • Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 450 cm długości • Zewnętrzny system odczepiania ID • Możliwość repozycjonowania coili • Zapewniają szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym • Coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA • Odporność na rozciąganie pozwala zmniejszyć rozciąganie coila w trakcie ponownego pozycjonowania, |  | szt. | 200
2. | Dedykowany cewnk do dostarczania spiral Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.11
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.11
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Hydrocoil`e
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Połączenie platynowego coila oraz pęczniejącego hydrożelowego polimeru : • uwalniane przez popychanie prowadnikiem, • dla wymiaru 0,018” dostępne średnice od 2 do 10 mm, długości od 2 do 14 cm, • dla wymiaru 0,035” dostępne średnice od 4 do 15 mm, długości od 4 do 14 cm, |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.12
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 12 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.12
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
System do usuwnia ciał obcych z naczyń krwionośnych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 6F - 7F • Zakres pracy: 6 – 45 mm • Długość pętli 120 cm • Długość cewnika 100 cm • System składający się z trzech pętli nitinolowych • System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej • Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 • Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii • Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem |  | szt. | 40
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.13
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr13 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.13
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Strzykawka do angiografu, przewód połączeniowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemność: 150 ml Sterylna, jednorazowa Iniektory: Angiomat™ Illumena™ Zawartość: Strzykawka z napełnianiem ręcznym Właściwości strzykawki: Całkowicie przezroczysty cylinder strzykawki: Ciśń. graniczne, strzykawka: 1200 PSI / 84 bar Połączenie: Linden luer Właściwości połączenia Linden luer: Łatwe łączenie, niższy gwint, mniejsza powierzchnia gromadzenia się kontrastu. |  | szt. | 500
2 | Standardowy przewód wysokociśnieniowy z adapterem obrotowym: Długość: 50 cm / 75 cm / 120 cm Złącze: Luer żeński z obrotowym adapterem męskim Ciśń. graniczne strzykawki: 1200 PSI / 84 bar Materiały: Poliwęglan, PCV, bez lateksu Sterylizacja: Tlenek etylenu (EO) Okres przechowywania: 5 lad od daty sterylizacji Sterylny, jednorazowy |  | szt. | 500
0
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Wymagania użytkownika
1. | W celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej angigrafu
wymagalne jest, aby produkty były orginalne i pochodziły od producenta wstrzykiwaczy Angiomat IIIumena.

## pak.14
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 14 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.14
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do powrotu do światła naczynia
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do powrotu do światła naczynia • System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”(0,036mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F. • Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. Marker na dystalnym końcu cewnika. • Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. |  | szt. | 30
2 | Rekomendowany prowadnik: • Długości: 180, 260, 300 cm • Średnice: 0.014”, 0.018”, 0.025” • Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną • Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.15
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 15 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.15
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • cewnik w systemie OTW i RX • cewniki balonowe współpracujące z prowadnikami 0,014’’ i koszulką 4F, zbrojony „szaft” długości 170 cm , średnice balonów od 2 do 4 mm , długości od 2 do 20 cm • cewniki balonowe współpracujące z prowadnikami 0,018’’ i koszulką 4 i 5 F, „szaft długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 8 mm, długości balonów od 2 do 10 cm • cewniki balonowe współpracujące z prowadnikami 0,035’’ i koszulką 5, 6 i 7F, „szaft” długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 12 mm, długości balonów od 2 do 14 cm • posiadające znaczniki cieniujące na końcówkach balonu. |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.16
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 16 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.16
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • uchwyt uniwersalny, łatwy w użyciu, • szybka i łatwa obsługa uchwytu • zakres pracy uchwytu 0,014” do 0,035” |  | szt. | 1000
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.17
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 17 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 17.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Materiał embolizacyjny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Płynny preparat do embolizacji środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Materiał jest wstępnie zmieszanym, odpornym na promieniowanie płynem do wstrzykiwania podczas embolizacji, o następującym składzie: • EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny • DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej • proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej • Płynne preparaty do embolizacji dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34 • Materiał embolizacyjny umożliwia: • powolną i kontrolowaną iniekcję • zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji • jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład • doskonałą widoczność • kontrolę angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego • zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy • Jeden zestaw zawiera: • 1,5 ml fiolkę z preparatem EVOH • 1,5 ml fiolkę z DMSO • 1 ml strzykawki (3 sztuki) |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.18
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr18 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.18
| nazwa Wykonawcy | [6 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Protekcja obwodowa | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | filtr dostarczany na systemie "Rapid Exchange - filtr rozpięty na szkielecie nitinolowym o grubości porów max. 120 µm - filtr współpracujący z dowolnym prowadnikiem o grubości 0,014" i różnych długościach od ok. 190-300 cm - specjalny system blokowania filtra pozwalający na użycie dowolnego prowadnika 0,014, uwalniany z systemu dostarczającego. W zestawie specjalny cewnik do usuwanie filtra - system neuroprotekcyjny przeznaczony do naczyń o średnicy od 3,5 [mm] do 6,0 [mm |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.19
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 19 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.19
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Strzykawki wkręcane jednorazowe, tłok wkręcany
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | strzykawki 3ml |  | szt. | 500
2 | strzykawki 5ml |  | szt. | 500
3 | strzykawki 10ml |  | szt. | 500
4 | strzykawki 20ml |  | szt. | 500
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.20
|  |  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 20 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.20
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki balonowe do PTA do naczyń obwodowych o zmiennym profilu
| nazwa Wykonawcy | nazwa Wykonawcy
Lp. | Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  |  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Cewniki balonowe do PTA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,5 mm • wymagane ciśnienia: nominalne 4 atm., rbp min.14 atm. • rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 5,0 mm, długość min. 20100 mm • końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia • cewnik o dobrym podparciu i „popychalności” • wysoka dystalna elastyczność • kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, oraz 0,035” • cewnik prowadzący 5F • szybki czas deflacji |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.21
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 21 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.21
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Wielowarstwowy regulator przepływu
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • urządzenie do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków aortalnych oraz obwodowych z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka, • 3 D geometryczna konstrukcja precyzyjnie modulująca przepływ krwi • kosntrukcja wielowarstwowa , pleciona, wykonana ze stopu kobaltu • oplot widoczny w prom. Rtg , kompatybilny z MRI • cechujący się dużą siłą radialną oraz giętkością • samorozprężalny
| • Aortalny: • zakres średnic od 25 do 45 mm • zakres długości 100 do 200 mm • shaft 18 – 20 F, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, |  | szt. | 5
| • Obwodowy : • zakres średnic od 6 do 16 mm • zakres długości 30 do 120 mm • shaft 6 – 12 F, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.22
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 22 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.22
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Ochrona urządzeń- sterylny zestaw osłon
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana foli PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). |  | szt. | 200
2 | Sterylna osłona o wymiarach 75 x 38 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 35 mikronów. |  | szt. | 1000
3 | Sterylna osłona na aparat RTG o wymiarach 107 x 117 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 45 mikronów. |  | szt. | 600
4 | Sterylna osłona o wymiarach 30 - 40 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 45 mikronów |  | szt. | 600
5 | Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, |  | szt. | 600
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.23
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 23 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.23
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Sterylny zestaw do implantacji stengraftu
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1. Serweta na stół instrumentarium o wymiarach 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) 2. Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 300 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >700%, >440 g/m2 )(badane według EN ISO 9073-6). 3. 10 x kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG 4. 1 x plastikowe kleszczyki do mycia , długość 24 cm, 5. 3 x strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock 6. 4 x strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock 7. 1 x miska okrągła 500 ml, niebieska z podziałką 8. 1 x miska 500 ml , przeźroczysta 9. 1 x osłona na aparaturę 90 x 80 cm wyposażona w elastyczną gumkę, wykonana z folii PE 10. 1 x osłona na aparaturę w kształcie beretu, wymiary po naciągnięciu 140-150 cm(średnica), wykonana z foli PE ściągnięta elastyczną gumką 11. 1 x miska na prowadnik 2500 ml, kolor niebieski, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysunięciem 12. 1 x Obłożenie chirurgiczne do implantacji Stentgraftu o wymiarach 230 x 400cm (+/- 5 cm), wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 12,5 cm, wypełnione folią chirurgiczną ( powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16 cm (+/- 1cm).Serweta powinna posiadać dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/120 x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (wysoko chłonny poliester + folia PE ), dwa zintegrowane panele o szerokości 55 cm (+/-1 cm), służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE. Materiałem bazowym serwety jest laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2(jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna, > 250 cm H2O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). Serweta powinna spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu folia / Tyvek (folia w kolorze białym nie transparentna) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób. |  | szt. | 150
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Wymagania użytkownika:
1. | Wyroby podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia parametrów oferowanych wyrobów wymaga się załączenia kart technicznych gotowego wyrobu.
2. | Wykonawca jest zobowiązany na dostarczenie próbek sterylnych (1szt.), na żądanie zamawiającego.

## pak.24
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 24 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.24
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do udrożnień obwodowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stent samorozprzężalny do naczyń obwodowych, wykonany z nitynolu: • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką naczyniowa 6F • dostępne dwa systemy uwalniania stentu : typu pin& pull(uwalnianie poprzez zsunięcia systemu dostarczenia) oraz gun-handle-system pozwalalący na uwalnianie stentu jedna ręką za pomocą zintegrowanego uchwytu typu pistolatowego (dla długości do 150mm) • średnice 6,7,8,9,10,11mm • długości 20,40,60,80,100,120,150mm dla wszystkich średnic • długosci 175 i 200mm dostepne dla średnic 6,7,8mm • długości systemu dostarczania 80 i 120cm • 4 tantalanowe markery na każdym końcu stentu |  | szt. | 30
2 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i koszulką 4-5F • system OTW • średnice: 1,25-4,5mm (system 4F), 5,0mm (system 5F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 120 i 150cm • balon wykonany z nylonu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,018" • NP 9, RBP 18 |  | szt. | 50
3 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,018" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 2,0-4,5mm (system 4F), 5-6mm (system 5F), 6,5-7,0mm(6F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 80 i 135cm • balon wykonany z nylonu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,020" • NP 9, RBP 18 |  | szt. | 10
4 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 3,0-5,0mm (system 5F), 5,5-10mm (system 6F), 12,0mm(9F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 80,110 i 150cm • balon wykonany z Pebaxu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,037" • NP 7, RBP 10-13 |  | szt. | 200
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.25
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 25 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.25
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zatyczka do naczyń z systemem wprowadzjącym
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zatyczka do naczyń z systemem wprowadzającym. - okluder o dużej biokompatybilności, - prosty i precyzyjny system wprowadzania, - łatwy system uwalniający, - budowa – membrana PTFE pokryta powłoką azotku tytanu, - srednice od 4 do 24 mm, - długości od 7 do 14 mm, - system wprowadzający od 4 do 9 Fr – w zależności od wielkości zatyczki |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.26
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 26 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.26
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Kaniule do iniekcji
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula wykonana z czterofluoroetylenu etylenowego (ETFE). Każda pojedyncza kaniula opakowana jest w sterylny, łatwy do otwarcia, sztywny, plastikowy pojemnik. Kaniule sterylizowane są radiacyjnie. Średnica zewn. Od 14 do 24 G. Średnica wewn. Od 1,73 do 0,47 mm. Długość cewnika od 64 do 19 mm. Przepływ od 300 do 15 ml/min. |  | szt. | 150
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.27
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 27 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.27
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent nitynolowy o dyżych średnicach
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • stent z komórkami "closed-cells" oraz o budowie segmentowej mieszanej : zamknięto-otwarto-zamknięto komórkowe • średnice stentu 14 do 40 mm • długości stentów 3 do 13 cm • system wprowadzający 10 F i 12 F • długość systemu wprowadzającego 100 cm |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.28
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 28 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.28
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral • Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników 40 cm – 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Doskonała pamięć kształtu |  | szt | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.29
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 29 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.29
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Koszulki prowadzące zbrojone o dużych rozmiarach
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Koszulki wprowadzające z zastawkami hemostatycznymi dla systemów naczyniowych o dużych rozmiarach • Średnice koszulek : 14F , 16F , 18F , 20F , 22F , 24F • Długość koszulek 30cm • Koszulki wyposażone w znacznik na koncówce celem łatwego rozpoznania pozycji koszulki w promieniach X. |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.30
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 30 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.30
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
DCB syrolimus
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewniki balonowe uwalniające lek syrolimus kompatybilne z prowadnikiem 0,035” a te dedykowane do PTA kompatybilne z prowadnikami 0,018” oraz 0,014” : - balon semi-comlaint, - Technologia powlekania zapewniająca mniejszą utratę leku w czasie wprowadzania i zwiększoną dostępność biologiczną leku, szybsze wchłanianie leku w tkance nawet ponad 84% - minimalna dawka leku: 1,27 µg/mm - Długości systemów dostarczania wynosi 80 cm i 145cm - kompatybilne są z introducerem od 5F do 8F w zależności od rozmiaru balonu. - Sposób pokrycia lekiem balonu ułatwia przechodzenie przez zmiany i jednocześnie zapobiega ześlizgiwaniu się leku z balonu. - 0,035” ; sr od 3 mm do 12 mm ; dł od 20 mm do 100 mm, - 0,018” ; śr . od 2 do 6 mm; dł. 0d 40 do 200 mm, - 0,014” ; śr. Od 2 do 3,5 mm ( co 0,5 mm); dł. 60 do 100 mm, |  | szt | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.31
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 31 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.31
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
System do embolizacji
nazwa Wykonawcy
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Spirala okluzyjna -pierwotna średnica spirali - 0,020" -zbudowana z trzech warstw metalu - wewnętrzny drut nitinolowy, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa; -spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka) -dostępne długości:30,50 lub 60cm -spirale dystalne do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy od 3,25 do 8mm -kompatybilne z mikrocewnikami 0,02"/0,027" |  | szt. | 30
2 | Spirala embolizacyjna -pierwotna średnica spirali - 0,200" -zbudowana z trzech warstw metalu - wewnętrzny drut nitinolowy,wewnętrzna spirala nitynolowa, zewnętrzna spirala platynowa -dostępna w dwóch wariantach - standardowa oraz miękkim -dostępne dlugości: w wersji standarowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm -spirale otwierają się do średnic 3-32mm(wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka) -kompatybilne z mikrocewnikami 0,025"/0,027" -Spirale bezkształtne o dł.15,30,45 lub 60cm |  | szt. | 30
3 | Mikrocewnik -średnica:wewętrzna - 0,25"; zewnęrtzna 2,6F -długość całkowita - 115,135 lub 150cm -widoczność w RTG wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika: dwa markery dystalne w odległościach 3cm od siebie -zakończenia - proste,45 lub 90 stopni |  | szt. | 30
4 | Urządzenie do odczepiania spiral -kompatybilne z popychaczem o średnicy 0,020" lub 0,010" -dźwiękowa sygnalizacja odczepienia (klik) |  | szt. | 30
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy