Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Zakup pięciu aparatów do znieczulenia ogólnego i pięciu kardiomonitorów anestezjologicznych wraz z modułami i akcesoriami dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. IZP.2411.187.2024.AJ

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. do znieczulenia: |  |
| Producent oferowanego kardiomonitora: |  |
| Ilość: 5 zestawów |  |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim ( wersji papierowej) + PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Aparat do znieczulenia ogólnego z systemem monitorującym – (kardiomonitorem anestezjologicznym) | Tak |  |
| 22 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 23 | Aparat do znieczulenia ogólnego | Tak podać model |  |
| 24 | Aparat ma być wyposażony w „małe” kółka techniczne umożliwiające w przypadku awarii zdjęcie z kolumny anestezjologicznej i wyprowadzenie (wyjechanie) aparatu z Sali operacyjnej | Tak |  |
| 25 | Aparaty podwieszane na kolumnach anestezjologicznych posiadanych przez Zamawiającego | Tak |  |
| 26 | Masa aparatu do znieczulenia max 140 kg | Tak |  |
| 27 | Masa aparatu do znieczulenia | Do 95,0 kg – 3 pkt Od 95,1 do 140,0 – 0 pkt |  |
| 28 | Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia | Tak |  |
| 29 | Zasilanie gazowe w: 02, N20 i powietrze z sieci centralnej, przewody ciśnieniowe, atestowane o długości min. 3 [m] | Tak |  |
| 30 | Uchwyty do min. 2 parowników mocowanych jednocześnie | Tak |  |
| 31 | Złącze typu SELECT A TEC | Tak |  |
| 32 | Ssak inżektorowy lub próżniowy z regulacją siły ssania oraz zbiornik na wydzielinę | Tak |  |
| 33 | System dystrybucji gazów | Tak |  |
| 34 | Dokładne, elektroniczne przepływomierze dla 02, powietrza i N20 System automatycznego utrzymania stężenia tlenu zabezpieczający przed hipoksją - poniżej 24%, +/-1 % | Tak |  |
| 35 | Możliwość podaży mieszaniny: (02+N20) lub (02 + powietrze) | Tak |  |
| 36 | Układ oddechowy | Tak |  |
| 37 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności, łatwy do wymiany i sterylizacji | Tak |  |
| 38 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |
| 39 | Obejście tlenowe | Tak |  |
| 40 | Obejście tlenowe z przepływem w zakresie min: od min 25 l/min do 75 l/min | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 41 | Układ eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| 42 | Możliwość wymiany pojemników z wapnem w czasie pracy (znieczulenia) bez rozszczelnienia układu (utraty szczelności) i bez stosowania narzędzi, bez wzywania serwisu | Tak |  |
| 43 | Ekonomizer znieczulenia funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych | Tak |  |
| 44 | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym emisji CO2 w kg wynikającej ze stosowania anestetyku wziewnego | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 45 | Wyświetlanie minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego stężenia wdechowego tlenu | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 46 | Maksymalna dopuszczalna objętość układu pacjenta i urządzeń dodatkowych do 3100 ml | Tak |  |
| 47 | Zintegrowany respirator anestetyczny | Tak |  |
| 48 | Tryb ręczny wentylacji z monitorowaniem parametrów na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |
| 49 | Tryb mechaniczny wentylacji z monitorowaniem parametrów na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |
| 50 | Oddech spontaniczny | Tak |  |
| 51 | Wentylacja kontrolowana objętością ,wentylacja kontrolowana ciśnieniem tryby SIMV, PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, tryb PCV z gwarantowaną objętością, trigger przepływowy oraz SIMV w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością. Tryb wentylacji CPAP + PSV | Tak |  |
| 52 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 53 | Pałza w przepływie gazów w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej | Tak |  |
| 54 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu i wyświetlanie podatności płuc przy każdym etapie procedury | Tak |  |
| 55 | Automatyczna jednostopniowa rekrutacja pęcherzyków z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu | Tak |  |
| 56 | Pneumatyczny lub elektryczny napęd respiratora | Tak |  |
| 57 | Regulacja stosunku czasu wdechu do wydechu min 2:1 -1:4 | Tak |  |
| 58 | Górny zakres częstotliwości oddechu min: 100 [ bpm] | Tak |  |
| 59 | Regulacja objętości oddechowej | Tak |  |
| 60 | Regulacja PEEP min: 4 - 20 [cm H20] | Tak |  |
| 61 | Regulacja pauzy wdechowej min 5% - 60 % czasu wdechu | Tak |  |
| 62 | Pomiar i obrazowanie | Tak |  |
| 63 | Przekątna ekranu min. 15” Ekran niewbudowany w korpus aparatu na ruchomym ramieniu | Tak Podać przekątną w ” |  |
| 64 | Objętość: MV i TV | Tak |  |
| 65 | Częstość oddechowa | Tak |  |
| 66 | PEEP | Tak |  |
| 67 | Ciśnienie: średnie, maksymalne, plateau | Tak |  |
| 68 | Pomiar ciśnienia napędowego „driving pressure” | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 69 | Alarmy | Tak |  |
| 70 | Minimalne (rozłączenia) i maksymalne ciśnienie oddechowe | Tak |  |
| 71 | Brak zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 72 | Brak zasilania w gazy | Tak |  |
| 73 | Objętość minutowa MV i objętości oddechowej z regulowanymi progami –dolnym i górnym | Tak |  |
| 74 | Bezdech obrazowany na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |
| 75 | Stężenie tlenu na wdechu - alarm wyzwalany z poziomu aparatu do znieczulenia lub kardiomonitora | Tak |  |
| 76 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | Tak |  |
| 77 | Podłączenie aparatu do instalacji gazów medycznych oraz odciągu (ustawienie aparatu i regulacja do istniejącego odciągu gazów medycznych) | Tak |  |
| 78 | MONITOR ANESTEZJOLOGICZNY | Tak Podać model |  |
| 79 | Komunikacja i oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 80 | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak |  |
| 81 | Typ monitora - modułowy | Tak |  |
| 82 | Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów | Tak |  |
| 83 | Parametry ekranu -ekran pojedynczy, płaski, monitor mocowany na ruchomym ramieniu z regulacją kątów widzenia, ekran kolorowy, przekątna ekranu monitora min .19” | Tak |  |
| 84 | Monitor wyposażony w moduł transportowy o przekątnej min 5,5” | Tak - podać przekątną Przekątna do 6,5” – 0 pkt Przekątna od 6,6” – 1 pkt |  |
| 85 | Moduł transportowy wyposażony w zasilanie bateryjne na min 2,5 h monitorowania | Tak |  |
| 86 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe w medycznym standardzie USB | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 87 | Zasilanie 230V 50÷60 Hz | Tak |  |
| 88 | Zapamiętywanie stałych konfiguracji ekranu min. 6 konfiguracji | Tak |  |
| 89 | Wyświetlanie, co najmniej 8 kanałów dynamicznych jednocześnie z min 4 polami prezentacji parametrów cyfrowych | Tak |  |
| 90 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  |
| 91 | Alarmy wizualne i dźwiękowe wszystkich monitorowanych parametrów. Dźwięk o regulowanym natężeniu | Tak |  |
| 92 | Co najmniej 2 limity czasu zawieszenia alarmu | Tak |  |
| 93 | Alarmy wielostopniowe z hierarchią ważności | Tak |  |
| 94 | EKG | Tak |  |
| 95 | Minimum 3 odprowadzenia EKG wyświetlane jednocześnie z innymi falami | Tak |  |
| 96 | Detekcja stymulatora | Tak |  |
| 97 | Zabezpieczenie przed prądem defibrylacji | Tak |  |
| 98 | Analiza odchylenia odcinka ST wraz z trendem | Tak |  |
| 99 | Możliwość ustawienia granic alarmowych częstości akcji serca | Tak |  |
| 100 | Wykrywanie podstawowych arytmii | Tak |  |
| 101 | Opcja wyświetlania co najmniej 6 fal jednocześnie | Tak |  |
| 102 | Pomiar Saturacji | Tak |  |
| 103 | Pomiar saturacji w zakresie min. 30÷100% | Tak |  |
| 104 | Eliminacja artefaktów pomiar krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 105 | Czujnik wielorazowy na palec dla dorosłych | Tak |  |
| 106 | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz częstości pulsu. | Tak |  |
| 107 | Respiracja | Tak |  |
| 108 | Preferowana metoda pomiarowa: impedancyjna z wykorzystaniem elektrod EKG | Tak |  |
| 109 | Zakres pomiarowy częstości oddechów minimum od 20 do 80 oddechów na minutę | Tak |  |
| 110 | Możliwość ustawienia granic alarmowych częstości oddechu. Detekcja bezdechu | Tak |  |
| 111 | Pomiar NIBP | Tak |  |
| 112 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy system wężyków i mankietów | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 113 | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak |  |
| 114 | Tryb pracy ręczny, automatyczny i ciągły. | Tak |  |
| 115 | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak |  |
| 116 | Zakres programowania przerw między kolejnymi pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min: 5 min ÷ 120 min | Tak |  |
| 117 | Pomiar Temperatury | Tak |  |
| 118 | Dwa tory pomiarowe | Tak |  |
| 119 | Możliwość ustawienia granic alarmowych. | Tak |  |
| 120 | Możliwość jednoczesne go wyświetlania temperatury ciała w dwóch punktach i różnicy temperatur | Tak |  |
| 121 | Inwazyjny Pomiar Ciśnienia | Tak |  |
| 122 | Pomiar w min. 2 kanałach. Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | Tak |  |
| 123 | Zwiotczenie | Tak |  |
| 124 | Pomiar stopnia zwiotczenia mięśni metodą TOF | Tak |  |
| 125 | Realizacja pomiaru modułem monitora pacjenta | Tak |  |
| 126 | Sterowanie pomiarem z poziomu monitora | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 127 | Aktywność mózgu | Tak |  |
| 128 | Analiza bispektralna fal mózgowych / pomiar entropii (+ czujniki kpl.) | Tak |  |
| 129 | Wyświetlanie wartości SE, RE, BSR | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 130 | Pomiar bólu SPI | Tak |  |
| 131 | Pomiar bólu SPI przez moduł SPO2 (W przypadku osobnego urządzenia (lub inne rozwiązanie) –podać model i nazwę producenta) | Tak Przez moduł SPO2 - 10 pkt Osobne urządzenie - 0 pkt |  |
| 132 | Kpl. Czujników umożliwiający pomiar u min 300 pacjentów | Tak |  |
| 133 | Pomiar stężenia gazów: 02, N20, C02. | Tak |  |
| 134 | Pomiar na wdechu i wydechu każdego oddechu | Tak |  |
| 135 | Ustawianie granic alarmowych stężeń gazów | Tak |  |
| 136 | Pomiar Oxymetri mózgowej – 3 moduły na całą instalację | Tak |  |
| 137 | Pomiar rzutu serca metodą PICCO – 2 moduły na całą instalację | Tak |  |
| 138 | Analiza anestetyków Pomiar stężeń gazowych anestetyków (Sev, Des) na wdechu i wydechu każdego oddechu | Tak |  |
| 139 | Pomiar stężenia środków wziewnych, wraz z ich automatyczną (lub manualną) identyfikacją, pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | Tak |  |
| 140 | Monitorowanie z wszystkich modułów jednocześnie na wspólnym ekranie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 141 | Zestawienie wymaganych akcesoriów / inne informacje | Tak |  |
| 142 | Aparat do znieczulenia i monitoring jednego producenta | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 143 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Carescape i Web Viewer | Tak - 6 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 144 | Zestaw przewodów EKG 3-odprowadzeniowy wielorazowy dla dorosłych kpl - łącznie 15 sztuk | Tak |  |
| 145 | Zestaw przewodów EKG 5-odprowadzeniowy odprowadzeniowy wielorazowy dla dorosłych kpl - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 146 | Przewód (przedłużacz) zbiorczy do pomiaru NIBP - łącznie 15 sztuk | Tak |  |
| 147 | Mankiet wielorazowy do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar mały - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 148 | Mankiet wielorazowy do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar średni - łącznie 50 sztuk | Tak |  |
| 149 | Mankiet wielorazowy do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar duży - łącznie 25 sztuk | Tak |  |
| 150 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu - łącznie 25 sztuk | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 151 | Mankiet jednorazowy do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar mały - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 152 | Mankiet jednorazowy do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar średni - łącznie 60 sztuk | Tak |  |
| 153 | Mankiet jednorazowy do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar duży - łącznie 60 sztuk | Tak |  |
| 154 | Czujnik do pomiaru saturacji wielorazowy na palec typu klips dla dorosłych - łącznie 15 sztuk | Tak |  |
| 155 | Czujnik do pomiaru saturacji wielorazowy na ucho dla dorosłych - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 156 | Czujnik do pomiaru saturacji wielorazowy „miękki” nasuwany na palec dla dorosłych- łącznie 15 sztuk | Tak |  |
| 157 | Symulator do pomiaru SPO2 obsługujący zaoferowaną metodę (technologię) saturacji- łącznie 1 sztuka | Tak Podać model |  |
| 158 | Wielorazowy czujnik temperatury -przełykowy/ rektalny (dla dorosłych) - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 159 | Wielorazowy czujnik temperatury -naskórny (dla dorosłych) - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 160 | Pułapka wodna - łącznie 50 sztuk | Tak |  |
| 161 | Linia próbkująca gazy, jednorazowa - łącznie 100 sztuk | Tak |  |
| 162 | Jednorazowy pojemnik pochłaniacza CO2, wapno bez sodowe do aparatu do znieczulenia - łącznie 16 sztuk | Tak |  |
| 163 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2, do aparatu do znieczulenia - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 164 | Elektrody NMT - łącznie 150 sztuk | Tak |  |
| 165 | Mechasensor do pomiaru NMT - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 166 | Przewód zbiorczy do pomiaru NMT - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 167 | Elektrosensor do pomiaru NMT - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 168 | Elektrody Entropy - łącznie 250 sztuk | Tak |  |
| 169 | Przewód zbiorczy do pomiaru entropii - łącznie 5 sztuk | Tak |  |
| 170 | Aparat wyposażony w parownik do Sewofluranu- łącznie 5 sztuk | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.