## pakiety
PAKIET 1
lp. | ASORTYMENT | ilość | ilość op | cena netto | vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, EAN, wlk opak
1. | Sterylne zaworki do kanałów biopsyjnych , typ MAJ 210 . Jednorazowego użytku,zapobiegające odpływowi płynów ustrojowych. Zastosowanie; do podłączania do wlotu kanału biopsyjnego endoskopu. Sztuk | 2800
2. | Jednorazowe,sterylne igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G lub 21 G ,minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm. Cechy: na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo wewnątrz narzędzia, wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły na części sterującej skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły , posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki, posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie . Każdy zestaw zawiera: 1 igłę, 1 strzykawkę aspiracyjną 20 ml z blokadą i zaworem odcinającym, 1 adapter zaworu biopsyjnego (MAJ-1414) Zamawiający każdorazowo określi rozmiar igły przy zamówieniu. Sztuk zestawów | 240
3. | Jednorazowa,sterylna igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych; zaokrąglony mandryn z nitynolu, ostrze ze spiralnym nacięciem, igła elastyczna, osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm; minimalna średnica kanalu roboczego 1,7mm Sztuk | 4
4. | Sterylna ,Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, szerkość igły 21G, długość ostrza 15 mm. Sztuk | 4
5. | Jednorazowy ,sterylny zawór ssący do endoskopu i bronchoskopu, lub cystoskopu giętkiego , typ MAJ 209 Sztuk | 2400
6. | Jednorazowe, ustniki do endoskopu i bronchofiberoskopu (EBUS-TBNA); bez lateksu,ustnik endoskopowy-docisk wargowy, ustnik z polipropylenu, pasek mocujacy z gumy silikonowej, otwór centralny umożliwiający użycie rozszerzacza przełyku o średnicy 60 Fr . -rozmiar 22mmx27mm, pakowany pojedynczo. Sztuk | 1800
7. | Jednorazowe,sterylne igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G. Cechy: ostrze bardzo ostre i łatwo wkłuwające się w węzły chłonne ; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; końcówka ostrza igły z otworkami wzmacniającymi echo; igła owalnego przekroju, wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem,obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwalający na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu, ; igła posiadająca suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu kolorowym tworzywem . Każdy zestaw zawiera: 1 sterylna gotowa do użycia igła do biopsji aspiracyjnej, 1 jednorazowa, sterylna, gotowa do użycia strzykawka do pobierania biopsji, Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 1 jednorazowy, sterylny, gotowy do użycia zaworek na kanał roboczy( MAJ-1414) Sztuk zestawów | 150
8. | Zestaw do diagnostyki peryferyjnych segmentów oskrzeli oskrzeli . Jednorazowy,gotowy do użycia . Skład zestawu; osłonka prowadząca SG-401C, szczypce biopsyjne owalne z okienkiem oraz szczoteczka cytologicznea o średnicy włosia 2,0 mm i długości 10 mm, 1 biały stoper sondy ultrasonograficznej oraz 1 biały stoper narzędzi do endoterapii , 3 szare stopery narzędzi do endoterapii; kompatybilny z mini sondą UM-S20-20R oraz UM-S30-20R; min. Średnica kanału roboczego 2,8 mm. Sztuk zestawów | 3
9. | Jednorazowe, sterylne igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 25G; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm. Cechy: dwustopniowy sposób cięcia ostrza , maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,5mm, na końcówce ostrza igły otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia wyjmowany mandryn z nitynolu o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwalający na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu,suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; część sterująca znajduje ze skalą pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki, mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie, osłona z tworzywa. Igła współpracująca z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego. Każdy zestaw zawiera: 1 sterylna gotowa do użycia igła do biopsji aspiracyjnej, 1 jednorazowa, sterylna, gotowa do użycia strzykawka do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 1 jednorazowy, sterylny, gotowy do użycia zaworek na kanał roboczy( MAJ-1414) Sztuk zestawów | 50
10. | Jednorazowa igła histologiczna EBUS-TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej. Wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki – zagięcie endoskopu do 84 stopni. Końcówka igły ze spiralnym znacznikiem ( o zwiększonej echogeniczności). Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwiająca pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40 mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Każdy zestaw zawiera: 1 sterylna gotowa do użycia igłę histologiczną, 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 zaworek biopsyjny MAJ-1414. Sztuk zestawów | 10
RAZEM:
Dla poz.1, 3, 4 , 5, 6 i 8 Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
Dla poz 2. 5 , 6 ,7, 9 i 10 Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym fiberoskopem typ EBUS BF-UC 180 F . Dla poz 2 ,7.9 i 10 Asortyment winien posiadać certyfikat zgodnosci z wyżej wymienionym typem fiberoskopu lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora o kompatybilności zaoferowanych igieł do przezoskrzelowej biopsji pod kontrolą ultrasonografii wraz z zapisem w Instrukcji wydanej przez producenta w punkcie „Przeznaczenie i „Parametry techniczne”.
Dla poz.2. W celu oceny jakości w pakiecie : próbka – 3sztuki zestawu Kryteria oceny: 1) wizualizacja w trakcie zabiegu (0-10pkt.) 2) ostrośc igły (0-10pkt.) 3) jakość pobranej próbki (0-10pkt.)
PAKIET 2
lp. | ASORTYMENT | ilość | ilość op | cena netto | vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, EAN, wlk opak
1. | Jednorazowe ,sterylne szczotki do cytologii , do użycia z endoskopem Olympus dla pobierania próbek tkanki z obszaru drzewa oskrzelowego , bezlateksowe. Długość robocza 1150-1200 mm. Maksymalna średnica części roboczej 1,8mm. Szczotka : długości 10mm i średnicy 2,0 mm . Opakowanie posiadające minimum 2 etykiety samoprzylepne; zawierające numer serii, REF i nazwę asortymentu. Sztuk | 420
RAZEM:
Zaoferowany asortyment musi być zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
W celu oceny jakości w pakiecie : próbki- 3 sztuki Kryteria oceny: 1) Łatwość wprowadzania –(0-10pkt.) 2)Współpraca z bronchoskopem –elastyczność szczotki - (0-10pkt)
PAKIET 3
lp. | ASORTYMENT | ilość | ilość op | cena netto | vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF / nr katalogowy, EAN, wlk opak
1. | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku, sterylne, długość robocza 110-120cm, średnica zewnętrzna 1,8-1,9 mm, średnica kanału roboczego 2mm, łyżeczki z okienkiem oraz ząbkami (typu szczęki aligatora) z możliwością biopsji stycznej . Opakowanie posiadające minimum 2 etykiety samoprzylepne ; zawierające numer serii,REF i nazwę asortymentu. Sztuk | 500
RAZEM:
Asortyment musi być kompatybilny z fiberoskopem firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
W celu oceny jakości w pakiecie : próbki- 3sztuki Kryteria oceny: 1) Współpraca z bronchoskopem –elastyczność szczypiec –(0-10pkt) 2) ostrość (0-10pkt)