###### S P E C Y F I K A C J A
W A R U N K Ó W	Z A M Ó W I E N I A
tryb podstawowy art. 275 ust. 1 bez przeprowadzenia negocjacji
Na dostawę systemu ergospirometrycznego i rejestratora holterowskiego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Nr procedury: SPSSZ/69/D/23

INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z Dz.U. 2021 poz. 1129 t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.
3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1. „ustawa Pzp” lub „ustawa" ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz 2022 r. poz. 25);
2. „SWZ" – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;
3. „postępowanie" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ;
4. Zamawiający lub zamawiający – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II.
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SWZ.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00508129 z dnia 23.11.2023 r.
4. SWZ zawiera 55 stron ponumerowanych.
CZĘŚĆ OGÓLNA
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
numer telefonu: 22/ 755 91 15
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni
Zamawiający prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i HPH Membership Certificate 2017-2020.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.	Przedmiotem zamówienia jest dostaw systemu ergospirometrycznego i rejestratora holterowskiego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
PAKIET 1
System ergospirometryczny w skład, którego wchodzi:
 – urządzenie EKG
 – oprogramowanie
 – cykloergometr
PAKIET 2
        Rejestrator holterowski ABP
2. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem: 33100000-1 urządzenia medyczne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne tzw. warunki graniczne) został określony w załączniku nr 6 do SWZ po wypełnieniu, którego przedmiotowy załącznik musi zostać dołączony do oferty wraz z dokumentami na potwierdzenie wymaganych i oferowanych przez Wykonawcę parametrów.
 4. Urządzenie będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi być:
-	Fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, w pełni sprawne, nierekondycjonowane oraz nie powystawowe;
-	Oznakowane symbolem CE;
-	Nieobciążone żadnymi prawami osób trzecich;
-	Dopuszczone do obrotu i do używania w placówkach służby zdrowia na terenie Polski, tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974, z 2023 r. poz. 1938) muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia.
5.	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
6.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8.	Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.
9.	Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców mających status zakładów pracy chronionej, o których mowa w art. 94 Pzp.
10.	Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp.
11.	Zamawiający nie określa wymagań dot. zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
12.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 7 i 8 ustawy Pzp.
13.	Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zadań zgodnie z art. 60 i art. 121.
14.	Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
15.	Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.	Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
17.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
18.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19.	Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy tych podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
20.	Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
21.	Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy są równoważne oraz spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty ich charakterystykę oraz dowody potwierdzające równoważność rozwiązań. Udowodnienie równoważności w tym przypadku będzie spoczywało na Wykonawcy.
22.	W przypadku nie wskazania w ofercie rozwiązania równoważnego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1.	Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: dostawa do 28.12.2023 r.
2.	Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni, im. Św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
Wykonawcy zgodnie z art. 58 uPzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
    poszczególnych Wykonawców, dołączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
    wskazanie:
    a) nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
    b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
    c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b)	sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: na podstawie art. 109 ust. 1 pkt: 4 w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
  3.	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
  4.	Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, a Zamawiający uzna na podstawie oceny dowodów, że podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
5.1	wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
5.2	którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
5.3 którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
      1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:
  1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - wzoru stanowiącego załącznik nr 4, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, tj.:

Oświadczenie własne Wykonawcy, że zaoferowany asortyment posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz że przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
(przedmiotowy dokument należy złożyć wraz z ofertą, w przypadku niedołączenia dokumentu do oferty, będzie on podlegał uzupełnieniu);
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kryteriami oceny oferty - „Wymagane parametry techniczne”, brak potwierdzenia w Załączniku nr 6 wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty, nie dotyczy to parametrów ocenianych (punktowanych), które to wykonawca może potwierdzić jeśli je posiada lub też nie jeżeli ich nie posiada udzielając odpowiedzi TAK lub NIE lub wpisuje wartość tam gdzie jest to wymagane - przedmiotowy dokument należy złożyć ofertą wraz z materiałami towarzyszącymi.
(Wykonawca dla wszystkich wymaganych minimalnych/granicznych parametrów technicznych oraz ocenianych parametrów technicznych w przypadku potwierdzenia ich posiadania w ramach załącznika nr 6, przedłoży wraz z ofertą dokumenty na ich potwierdzenie tj. np.: karty katalogowe, instrukcje, opracowania, zawierające pełne dane techniczne przedmiotu oferty w tym zdjęcia i/lub foldery informacyjne, ulotki z opisem funkcjonalności oferowanego urządzenia, opracowane w języku polskim lub w przypadku dokumentów w innym języku niż polski wraz z tłumaczeniem na język polski z dokładnym zaznaczeniem opisanego parametru i wskazaniem w dokumentach którego pakietu i pozycji dotyczy - przedmiotowe w/w dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku niedołączenia kompletu przedmiotowych dokumentów do oferty – oferta będzie podlegała odrzuceniu);
Wykaz oferowanego okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie - Załącznik Nr 7
(przedmiotowy dokument należy złożyć wraz z ofertą, w przypadku niedołączenia dokumentu do oferty, będzie on podlegał uzupełnieniu);

3.	Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj. w zakresie:
  1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
  3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3A do SWZ.
4.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5.	Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6.	Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
SPOSÓB KOMUNIKACJI
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się w niniejszym postępowaniu z Wykonawcami, w tym do komunikacji na platformie jest: Grażyna Bębenek tel: 0-22 755 91 15	od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00; e-mail : zp.bebenek@szpitalzachodni.pl (wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, obowiązująca komunikacja z Zamawiającym ma się odbywać elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl).
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych jest uregulowany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Zamawiający, zgodnie z ww. rozporządzeniem określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7.	Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

ZASADY UDZIELANIA WYJASNIEŃ DO TREŚCI SWZ
  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
  2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
  3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
  4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
  5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
  6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach związanych z ochroną poufnego charakteru informacji, przekazuje je wykonawcom, którym udostępnił SWZ.
  7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
  8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
  9. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
  10. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieści w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
  11. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo pod Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
2. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
3. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
2. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
4. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego, tj.:
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1;
2. Formularz cenowy – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez zamawiającego, według wzoru stanowiącego -Załącznik nr 3
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy);
5. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dna 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty (o ile dotyczy);
6. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7. przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt VI ust 2 pkt a; b; c; (tj. Oświadczenie własne, Załącznik nr 6 z dokumentami towarzyszącymi oraz załącznik nr 7)

1. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
2. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
3. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Oświadczenia lub dokumenty, których złożenia zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SWZ powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własne oświadczenie lub dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru zamawiającego (musi odpowiadać treści SWZ) – złożenie w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – NIE DOTYCZY
2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 30.12.2023 roku.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01.12.2023 roku do godziny 10:00.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2023 roku o godzinie 10:05.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.	Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy:
Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji.
2.	Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT.
3.	Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj. zakupu, transportu, ubezpieczenia, pakowania i znakowania, cła i podatku granicznego, montażu, instalacji, uruchomienia, instruktażu, szkolenia, serwisu i napraw gwarancyjnych, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego oraz koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.	Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XV. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Pakiet 1
a) Cena brutto z VAT(C) - 60 pkt
C = cena najniższa oferowana / cena oferty ocenianej × 60 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w przedmiotowym kryterium to 60 pkt.

b) Parametry Techniczne – Jakość (PT) - 40 pkt
PT = (ilość pkt. uzyskanych za parametry techniczne - jakość) / (maksymalna ilość pkt. do uzyskania za parametry techniczne - jakość) x 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w przedmiotowym kryterium to 40 pkt.
Łączna maksymalna ilość punktów do uzyskania w/w 2 kryteriach to 100 pkt.

WYMIENIONE PONIŻSZE OCENIANE PARAMETRY TECHNICZNE – JAKOŚĆ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 6.
SYSTEM ERGOSPIROMETRYCZNY
1.	Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która oprócz ergospirometrii zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię.
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
2.	Możliwość wykonania pośredniej kalorymetrii
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
3.	Sposób pomiaru: "oddech po oddechu"
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
4.	Blat wózka wykonany z bez porowego materiału
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
5.	Wygodna kalibracja, pompa kalibracyjna zamontowana stabilnie na wózku
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
6.	Mocowanie butli z gazem z boku wózka.
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
7.	Analizator montowany na ruchomym ramieniu.
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
8.	Zoptymalizowany wygląd, badanie przeprowadzane na dwóch monitorach zawieszonych pionowo (jeden pod drugim)
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
9.	Zsynchronizowany obraz na obydwu monitorach: jeden monitor prezentujący zapis EKG, drugi parametry oddechowe
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
10.	Przepływomierz dwukierunkowy o zwartej budowie, bez ruchomych części, gwarantujący minimalny opór.
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
11.	Funkcje diagnostyczne: wyznaczanie progu anaerobowego metodą RER, V-slope oraz VE, interpretacja wydajności aerobowej, badanie PRE i POST, gazo-metria, kalorymetria: spalenie tłuszczu i wydatek energetyczny, automatyczne wykrywanie arytmii, analiza ryzyka choroby wień-cowej, mapy ST (wykresy kołowe), możliwość rozbudowy o mo-duł SDS do analizy ryzyka nagłej śmierci, według kryteriów Seat-tle
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
12.	Profesjonalna spirometria
Punktacja Możliwość wykonania spirometrii na dedykowanym urządzeniu -5 pkt
Brak możliwości 0 pkt
13. Oprogramowanie do ergospirometrii, próby wysiłkowej, spoczynkowego EKG
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
URZĄDZENIE EKG
1.	Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
2.	Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych  / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria);
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
3.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z modułem telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
4.	Całkowity wymiar max. 82x87x25 mm Waga max. 150g; ;
Punktacja - Parametry wskazane -5 pkt Powyżej - 0 pkt;
5.	Interfejs użytkownika wskazujący: Ekran zapisu, ekran historii, możliwość obrotu wyświetlacza o 180 stopni, ustawienia;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
6.	Pamięć: 90 EKG na urządzeniu i nielimitowana ilość badań EKG w dedykowanym oprogramowaniu;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
OPROGRAMOWANIE
1.	Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
2.	Modyfikacje pozycji punktu J
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
3.	Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
4.	Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
5.	Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
6.	Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
7.	Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu,
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
8.	Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
9.	Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama);
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
10.	Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
11.	Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
12.	System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
13.	Cyrkiel do pomiarów manualnych;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
14.	Konfigurowanie raportu końcowego;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
15. Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów;
16. Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
17.	Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
18.	Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
19.	Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody	Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
CYKLOERGOMETR
1.	Czytelny dotykowy wyświetlacz 10,1” LCD
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
2.	Możliwy pomiar czasu, dystansu (km), czasu do (km), kalorii (Kcal), Watt (Watt), RPM (Obroty na minutę) oraz Prędkości (km/h)
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
3.	Wizualizacja prędkości za pomocą kolorowej skali pedałowania;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
4.	Możliwość stworzenia dodatkowych 109 programów treningowych;
Punktacja co najmniej 100 -5 pkt / poniżej 100 - 0 pkt
5.	Wyświetlanie wykresu treningu na wyświetlaczu konsoli;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
6.	Regulacja kierownicy: obrót kierownicy o 360°;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
7.	Wbudowane koła do przemieszczania;
Punktacja - TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt

Pakiet 2
a) Cena brutto z VAT(C) - 60 pkt
C = cena najniższa oferowana / cena oferty ocenianej × 60 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w przedmiotowym kryterium to 60 pkt.

 b) Parametry Techniczne – Jakość (PT) - 40 pkt
PT = (ilość pkt. uzyskanych za parametry techniczne - jakość) / (maksymalna ilość pkt. do uzyskania za parametry techniczne - jakość) x 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w przedmiotowym kryterium to 40 pkt.
Łączna maksymalna ilość punktów do uzyskania w/w 2 kryteriach to 100 pkt.

REJESTRATOR HOLTEROWSKI ABP
1.	Czas pomiaru min. 3 dni
    Punktacja - ≥7 dni – 10 pkt; 4-6 dni – 5 pkt, 3 dni – 0 pkt (Należy podać w formularzu…..)

2.	Liczba pomiarów w pojedynczym badaniu min. 100
  Punktacja - ≥300 – 10 pkt; 101-299 – 5 pkt; 100 – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)
3.	Tryb pomiarowy dla dzieci umożliwiający dostosowanie ciśnienia w mankiecie dla pierwszego
    pomiaru w badaniu oraz maksymalnego ciśnienia w czasie badania
    Punktacja - Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)
4.	Wartość ciśnienia w mankiecie dla pierwszego pomiaru w badaniu max. 150 mmHg
    Punktacja - ≤130 mmHg – 10 pkt; >130 ≤150 mmHg – 0 pkt; (Należy podać w formularzu ..)
5.	Maksymalne ciśnienie w mankiecie w czasie badania 300 mmHg
    Punktacja - 250 mmHg – 10 pkt; >250 ≤300 mmHg – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)
Min. 2 programowane okresy pomiarowe pozwalające na określenie interwału pomiędzy kolejnymi pomiarami ciśnienia
Punktacja - ≥6 – 10 pkt; 3-5 – 5 pkt; 2 – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)
Funkcja ustawienia rejestratora na kolejne badanie, w tym ustawienia min. 2 dowolnych okresów pomiarowych, bezpośrednio na rejestratorze (bez udziału komputera)
Punktacja - Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)

Pamięć nieulotna min. 100 pomiarów
Punktacja - ≥300 – 10 pkt; 101-299 – 5 pkt; 100 – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)

Dostępne min. 2 rodzaje materiału rękawa mankietów przeznaczonych dla rejestratora
Punktacja - TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)

Dostępne mankiety przeznaczone dla jednego pacjenta (nie przeznaczone do czyszczenia)
Punktacja - TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt; (Należy podać w formularzu …..)

Uwaga:
wypełnić i złożyć wraz z ofertą załącznik nr 6 do SWZ i dokumenty towarzyszące, nie złożenie kompletu dokumentów tj. załącznika nr 6 wraz z dokumentami towarzyszącymi na potwierdzenie parametrów minimalnych (granicznych) oraz oferowanych parametrów podlegających ocenie punktowej wraz z ofertą spowoduje odrzucenie oferty.
Parametry nie punktowane zawarte w załączniku nr 6 są parametrami granicznymi (minimalnymi), niespełnienie parametrów granicznych (minimalnych) spowoduje odrzucenie oferty w odróżnieniu od parametrów podlegających ocenie punktowej których wykonawca nie musi oferować jak ich nie posiada natomiast musi poinformować Zamawiającego w ramach załącznika nr 6 w jednoznaczny sposób np. wpisując „NIE” lub określi wartość tam, gdzie jest to wymagane.
1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (do 2 miejsc po przecinku).
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze
3. Jeżeli oferty otrzymały taka sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa w pkt 4 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nowa cenę lub koszt.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
  1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust 7 chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia .
  2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień , o których mowa w pkt 1 .
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i która została najwyżej oceniona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
  1. Zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX, Rozdziału 2 ustawy Pzp.
  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
  3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  5. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

XVII. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.	W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
2.	Zamawiający poprawia w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Wykonawca na wezwanie składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.

XVIII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pisząc na adres: iod@szpitalzachodni.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48663307507.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO , w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą PZP”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku zawarcia umowy, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom i podmiotom na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 96 ustawy PZP. Pani/Pana dane będziemy także powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT.Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 4 lat na podstawie art. 76 ustawy PZP a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy, dane osobowe związane z realizacja umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych i wynika z obowiązków ustawowych określonych w przepisach ustawy PZP. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
4. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY
1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone ─ podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią zamawiającemu treść łączącej ich umowy na podstawie której złożyli wspólnie ofertę, spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjnoprawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody zamawiającego.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.

## XXI. ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
1. .zip
2. .7Z
1. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
2. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
3. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
1. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
3. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
4. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
5. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
6. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 Formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3a Oświadczenie o aktualności informacji
5. Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
8. Załącznik nr 7 Wykaz oferowanego okresu gwarancji
9. Załącznik nr 8 Projekt umowy
10. Załącznik nr 9 Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 1
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

O F E R T A – Pakiet …
Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..
Adres e- mail …………………………………………………
Nr tel. ………………………………………………………...
NIP: …………………….REGON:…………………………...
KRS: ……………………………………………………………. (jeśli dotyczy)
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu na:
………………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę postępowania)
1. Oferuję wykonanie zamówienia:
    1. Pakiet …..	………………
- za cenę (netto)................................. zł
- podatek VAT ............................... zł
- cena brutto ................................ zł
- słownie brutto: .............................................................................................................
B.	Pakiet …..	………………
- za cenę (netto)................................. zł
- podatek VAT ............................... zł
- cena brutto ................................ zł
- słownie brutto: .............................................................................................................
podać oddzielnie dla każdego oferowanego pakietu

1. wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – Załącznik nr 2
2. w terminie: do 28.12.2023 r. – dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, instruktaż/szkolenie i przekazanie do użytkowania w pełni funkcjonalnego sprzętu.
3. przy warunkach płatności ........ dni (wymagany termin płatności minimum: 60 dni, pożądany termin płatności 90 dni).
4. termin gwarancji ………… miesięcy (min. 24 miesiące liczony od dnia dostawy)
2.	Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
3.	Oświadczam, że okres użytkowania oferowanego aparatu określony przez producenta wynosi ……. lat. (wpisać)
4.	Oświadczam, że zawarte w SWZ ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.	Oświadczam, że oferowana dostawa jest zgodna z wymaganiami SWZ oraz obowiązującymi przepisami.
6.	Oświadczam, że dostawa będzie wykonywana zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
7.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8.	Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy: ..............................................................adres e-mail ……………Tel……….…………..
9.	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: ............................................................ adres e-mail ……………Tel………………..
10.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania: ......................................................... adres e-mail ……………Tel………………..
11.	Wykonawca jest: mikro* / małym* / średnim*/ dużym* przedsiębiorstwem
* niepotrzebne skreślić
12. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: sami*) / przy udziale podwykonawców*) / wspólnie (konsorcjum) *):
Podwykonawcom: …………………………………………………….………………………*)
(podać nazwy, jeśli są znane na tym etapie postępowania)
zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
....................................................................................................................................................*)
(wyszczególnić zakres)
* niepotrzebne skreślić
13.	Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący zakres zrealizują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*
* niepotrzebne skreślić
(należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej;
wypełnić jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy)
14.	Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*);
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług …………………………………………*)
- wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .. zł netto*)
*) niepotrzebne skreślić
(dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług mechanizmu odwróconego obciążenia z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.)
15. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami)
16. Załączniki do oferty:
        (1) ...........................................................................................
        (2) ..........................................................................................
…………………………………………………
Podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
###### Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY – Pakiet…….

l.p	Nazwa produktu z SWZ	Nazwa produktu na fakturze	Ilość	J.m.	Cena jedn. / netto zł.	Wartość netto / zł.	VAT / %	Kwota / VAT / zł	Wartość brutto zł	Nr katal/ / Producent
1.
2.
itd
	Razem :

UWAGA:

1) Wykonawca odpowiada za poprawne wyliczenie ceny w formularzu cenowym
2) Formularz cenowy należy załączyć dodatkowo w programie Word lub Excel

…………………………………………………
Podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

        Załącznik nr 3
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nazwa: …………..…………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………….
(wpisać)
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
………………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę postepowania)

SKŁADAM W IMIENIU WYKONAWCY*/
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA* PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*:
Oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp*,
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt: 4 ustawy Pzp*,
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) *,
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego*,
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp* lub ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) *
(o ile dotyczy - podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………...*
*niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji w tym karze pieniężnej w kwocie 20 000 000 zł o której mowa w art. 7 ust. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
https://.................................................................................................................................................
(wpisać adres URL bezpłatnej bazy danych odpowiedni dla wykonawcy np.: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html, lub https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub inny)

Numer KRS lub NIP lub REGON: ………………………….……………..………………………
(wpisać)
Wskazać urząd lub organ wydający: ……………………..…………………………….…………..
(wskazać urząd lub organ wydający np.: Ministerstwo Sprawiedliwości lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub inny).

*niepotrzebne skreślić
……………………………………………………………………...
Podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.

Załącznik nr 3a

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI
ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

WYKONAWCA */ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA* / PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY*:

……………………………………………………………………………………………………..
(wpisać - pełna nazwa - firma, adres / przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
……………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę postępowania)

Oświadczam/y, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
są aktualne*

W przypadku braku aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ustawy Pzp, dodatkowo należy określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres: ..............................................................................................................................................*

 * niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………...
Podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 4
Podmiot udostępniający zasoby:
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu udostępniającego zasoby)
NIP: …………............
REGON: ….................…….......
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJACEGO ZASOBY
(należy złożyć wraz z załącznikiem nr 3)

Ja: ………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby - stanowisko - właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, pełnomocnik oraz wskazać podstawę do reprezentacji, np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo)

Działając w imieniu i na rzecz:
 …………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do oddania nw. zasobów:
…………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu)
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.:
…………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę postępowania)
…………………………………………………………………………………………………………………
 (część/pakiet, jeśli dotyczy)
Oświadczam, iż:
    1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………..……………………………………….......
    1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………..…………….......
    1. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
…………………………………………………………………………………..…………….......
    1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………..…………….......
    1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………..…………….......

Podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
UWAGA!
Zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zobowiązanie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

##### Załącznik nr 5
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nazwa Wykonawcy: ….…………………………………………………………………………...
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………...

oświadczenie dotyczące przynależności
do grupy kapitałowej
Oświadczenie Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową. *
lub
Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą (podać nazwę wykonawcy ………………………), który złożył ofertę/ofertę częściową w postępowaniu. Jednocześnie załączam dokumenty i/lub informacje potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. *
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………
Podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1
System ergospirometryczny
Nazwa urządzenia /typ/ model: ……………………………
Producent : …………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………
L.p	Parametry techniczne	Parametry / oceniane	Parametry oferowane / TAK/NIE
	Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która oprócz ergospirometrii zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Możliwość wykonania pośredniej kalorymetrii	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Sposób pomiaru: "oddech po oddechu"	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Dedykowany wózek o wymiarach 705x 835x 1894 mm, waga 76kg
	Blat wózka wykonany z bez porowego materiału	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Wygodna kalibracja, pompa kalibracyjna zamontowana stabilnie na wózku	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Mocowanie butli z gazem z boku wózka.	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Analizator montowany na ruchomym ramieniu.	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Zoptymalizowany wygląd, badanie przeprowadzane na dwóch monitorach zawieszonych pionowo (jeden pod drugim)	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Zsynchronizowany obraz na obydwu monitorach: jeden monitor prezentujący zapis EKG, drugi parametry oddechowe	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Linia próbkująca PermaPure o długości do 1 m.
	Przepływomierz dwukierunkowy o zwartej budowie, bez ruchomych części, gwarantujący minimalny opór	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Przepływomierze wielokrotnego użytku (dezynfekowany)
	Zakres przepływu: +/-18l/s
	Dokładność pomiaru przepływu: +/- 2% lub 50 ml/s
	Niski opór czujnika: 60 Pa/l/s przy 15 l/s
	Zakres objętości: 500 l/min
	Dokładność pomiaru objętości: +/- 2% lub 50 ml/s
	Sensor CO2 w technologii NDIR (Non Dispensive Infra-Red) - bez rozproszeniowy strumień podczerwieni
	Zakres pomiaru CO2 0-10%
	Dokładność pomiaru CO2: 0,05%
	Czas odpowiedzi T90: 130 ms
	Pomiar stężenia CO2 w otoczeniu
	Sensor O2 wyposażony w superszybkie ogniwo elektrochemiczne
	Zakres pomiaru O2: 0-100%
	Dokładność pomiaru O2: 0,05%
	Czas odpowiedzi T90: 130 ms
	Absorbcja CO2 przy użyciu wapna sodowanego: umożliwia ustawienie zerowego poziomu CO2 podczas kalibracji
	Mierzone parametry: W-obciążenie, MET-jednostka metaboliczna, VE-wentylacja minutowa, VT-przepływ oddechowy, fR-częstość oddechów, VO2-konsumpcja tlenowa, / VO2 max-pułap tlenowy, VO2 max/kg - pułap tlenowy w przeliczeniu na kilogram masy, / OUES- "Oxygen Uptake Efficiency Slope" wskaźnik wydajności zużycia tlenu, / RER-współczynnik wymiany oddechowej, REE-współczynnik wydatku energetycznego w spoczynku, EEE-współczynnik wydatku energetycznego podczas wysiłku, HR-czynność serca, pO2-ciśnienie parcjalne tlenu, pCO2-ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, PETO2 - End-Tidal Oxygen Tension, ciśnienie parcjalne tlenu w końcowej próbce wydychanego gazu, PETCO2 - End-Tidal Carbon Dioxide Tension, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w końcowej próbce wydychanego gazu, FVC - natężona pojemność życiowa, SVC - powolna pojemność życiowa, MVV - maksymalna wentylacja dowolna, IC - pojemność wdechowa, Przepływ wydechowy płuc na koniec badania, Poziom odcinka ST, Produkt podwójny
	Funkcje diagnostyczne: wyznaczanie progu anaerobowego metodą RER, V-slope oraz VE, / interpretacja wydajności aerobowej, badanie PRE i POST, gazometria, kalorymetria: spalenie tłuszczu i wydatek energetyczny, automatyczne wykrywanie arytmii, analiza ryzyka choroby wieńcowej, mapy ST (wykresy kołowe), możliwość rozbudowy o moduł SDS do analizy ryzyka nagłej śmierci, według kryteriów Seattle	TAK – 5 pkt / NIE -0 pkt
	Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows
	Sterowanie ergometrem i bieżnią
	Komunikacja z ergometrem lub bieżnią za pomocą portu RS232
	Profesjonalna spirometria	Możliwość wykonania spirometrii na dedykowanym urządzeniu -5 pkt / Brak możliwości 0 pkt
	Wyświetlanie uśrednionego QRS z obrazem referencyjnym w spoczynku
	Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia
	Podgląd danych online podczas testu
	Wysokość stolika z podstawą na 4 kołach (koła z możliwością blokady) oraz ramieniem z adapterem - 1894mm
Zestaw zawiera:
	Analizator gazów z czujnikami O2 i CO2
	Oprogramowanie do ergospirometrii, próby wysiłkowej, spoczynkowego EKG	TAK- 5 pkt / NIE -0 pkt
	Wózek do systemu
	Zestaw komputerowy z dwoma monitorami, drukarką laserową i zainstalowanym systemem
	12 szt. przepływomierzy
	2 szt. adapterów do masek
	Adapter do spirometrii
	Czujnik parametrów otoczenia
	Pompa kalibracyjna 3l
	Maska rozmiar M
	Maska rozmiar S
	Pasek na głowę rozmiar M
	Pasek na głowę rozmiar S
	50 ustników jednorazowych do spirometrii
	Okablowanie
	100 szt. elektrod jednorazowych
	Butla z gazem kalibracyjnym
	Zawór do butli

Urządzenie EKG
Nazwa urządzenia /typ/ model: ……………………………
Producent : …………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………
L.p	Parametry techniczne		Parametry oceniane	Parametry oferowane / TAK/NIE
	Przenośne urządzenie do akwizycji sygnału EKG
	Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z modułem telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Ekran dotykowy max. 2.8”, o rozdzielczości 240x320
	2 przyciski funkcyjne: wł./wył i zapis/wstecz
	Całkowity wymiar max. 82x87x25 mm Waga max. 150g		Parametry wskazane -5 pkt / Powyżej - 0 pkt
	Prędkość (mm/s) 5, 10, 12.5, 25, 50
	Czułość (mm/mV) 2.5, 5, 10, 20
	Układ wydruku 2x6+1R, 4X3+1R, 1x12+0R
	Liczba odprowadzeń – 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V5, V6)
.	Pomiar HR: 30-300 bpm.
	Liczba wyświetlanych odprowadzeń 1, 3, 12
	Rozdzielczość amplitudy: 1 μV ±1% na LSB przy 500 SPS
	Zakres dynamiczny: Różnicowy prąd zmienny: ±5 mV; / offset prądu stałego: ±300 mV
	Zakres częstotliwości: 0.05 Hz do 170 Hz
	Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz
	Częstotliwość zapisu: 500 Hz
	Tłumienie sygnału współbieżnego: >90 dB (filtr wyłączony) / >100 dB (filtr 50/60 Hz włączony)
	Częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz
	Kanał komunikacyjny: 1 (2412 MHz) do 11 (2462 MHz)
	Modulacja: DSSS / CCK / OFDM
	Faktyczna moc promieniowania: 7.92 dBm lub 6.198 mW, zmierzone przy 11 Mb/s
	2 diody w kolorze zielonym oraz pomarańczowym informujące o stanie naładowania baterii
	Interfejs użytkownika wskazujący: Ekran zapisu, ekran historii, możliwość obrotu wyświetlacza o 180 stopni, ustawienia		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt

	12-kanałowe EKG: 10 s; 12 s; 15 s; 20 s
	Pamięć: 90 EKG na urządzeniu i nielimitowana ilość badań EKG w dedykowanym oprogramowaniu		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Filtr sieciowy: 50,60
	Filtr izolinii (Dryf): 0.05 (3.2 s); 0.25 (0.6 s); 0.6 (0.3 s)
	Filtr zakłóceń mięśniowych (Myo): 20, 25, 35, 90
	Wykrywanie rozrusznika – szerokość impulsu: 0,1 ms- 2ms; amplituda impulsów: 2mV-250 mV
	Możliwość druku na zewnętrznej drukarce
	Zasilanie: napięcie sieciowe 100- 240V
	Częstotliwość 50-60 Hz
	I klasa ochronności
	Norma IEC 60529
	Akumulator litowo-jonowy, pojemność 3200 mAh, 3,6V
	W pełni naładowana bateria: do 8 godzin użytkowania
	Tłumienie sygnału współbieżnego >90db (filtr wyłączony) > 100bB (filtr 50/60Hz włączony)
	Ochrona przed impulsem defibrylatora

OPROGRAMOWANIE
Nazwa urządzenia /typ/ model: ……………………………
Producent : …………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………
L.p	Parametry techniczne	Parametry oceniane	Parametry oferowane / TAK/NIE
	12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania
	Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Modyfikacje pozycji punktu J	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz
	Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia
	Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi
	Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia
	Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym
	Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku
	Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby
	W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej)
	Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Trendy ST dla wszystkich kanałów
	Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia
	Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii
	Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby
	Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania
	Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych
	Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia
	Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Cyrkiel do pomiarów manualnych	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Konfigurowanie raportu końcowego	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP
	Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni
	Archiwizacja danych medycznych
	Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Współpraca z ACTIVE DIRECTORY
	Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International.	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt

        CYKLOERGOMETR
Nazwa urządzenia /typ/ model: ……………………………
Producent : …………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………
L.p	Parametry techniczne	Parametry oceniane	Parametry oferowane / TAK/NIE
	Czytelny dotykowy wyświetlacz 10,1” LCD	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Zakres prędkości: 3-130 obr./min
	Wielofunkcyjna konsola cyfrowa
	Możliwy pomiar czasu, dystansu (km), czasu do (km), kalorii (Kcal), Watt (Watt), RPM (Obroty na minutę) oraz Prędkości (km/h)	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Obciążenie 0-700W niezależne od prędkości
	Wysiłek zwiększany krokowo o 1 wat
	Wizualizacja prędkości za pomocą kolorowej skali pedałowania	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Mechanizm hamowania: Sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy z pomiarem momentu obrotowego; prędkość niezależna lub zależna od obrotów.
	Hamulec elektrodynamiczny niezależny od liczby obrotów
	7 programów treningowych (25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, Ramp)
	Możliwość stworzenia dodatkowych 109 programów treningowych	co najmniej 100 -5 pkt / poniżej 100-0 pkt
	Wyświetlanie wykresu treningu na wyświetlaczu konsoli	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość ręcznego sterowania
	Dopuszczalna waga użytkownika 180 kg
	Regulacja kierownicy: obrót kierownicy o 360°	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Regulacja wysokości siedziska: według postury od 120 cm do 210 cm
	Regulacja siedziska w poziomie
	Regulowane pedała
	Wbudowane koła do przemieszczania	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Łatwy dostęp dla użytkownika
	Waga i wymiary: Szerokość 53 cm, długość 110 cm, wysokość 130 cm Waga ok. 60 kg
	Warunki przechowywania: / Temperatura: od - 5 °C do + 40 °C / Wilgotność: od 20 % do 90 %. / Warunki użytkowania: Temperatura: od + 5 °C do + 30 °C / Wilgotność: od 20 % do 90 %.
	Interfejs komunikacyjny: zdalne sterowanie poprzez RS232
	Zasilanie 100-240V~, 50-60 Hz 1.6-0.7A
	Zgodność z EWG 93/42
	Zgodność elektromagnetyczna
	Możliwość wyboru języka

Pakiet 2
REJESTRATOR HOLTEROWSKI ABP
Producent (marka) ….……………..…………………………………….…………… (Należy podać)
Model …………………………………………………………………………………….…..……….…..… (Należy podać)
Numer katalogowy ………………………………………………………………... (Należy podać, jeśli dotyczy)
Kraj pochodzenia .. ……………………………………….……………………………..……..……………….. (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r.

Rejestratory do system holterowskego pomiaru ciśnienia tętniczego
L.p.	Parametry Techniczne	Parametr Wymagany / /Oceniany	Parametr oferowany / Tak/Nie
Rejestrator holterowski ABP –1 szt.
	Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z mankietów naramiennych metodą oscylometryczną	Wymagany
	Algorytm pomiaru wyposażony w filtr artefaktów i czynności oddechowej pacjenta	Wymagany
	Klasyfikacja bezpieczeństwa części aplikacyjnej rejestratora min. BF wg PN EN 60601-1 lub równoważnej	Wymagany,
	Rejestrator przeznaczony do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dzieci	Wymagany,
	Rejestrator posiadający walidację do używania min. wg ESH IP 2010 lub wg BSH klasa A/A	Wymagany
	Rejestrator posiadający walidację do używania w grupie pacjentów pediatrycznych w wieku od 4 lat	Wymagany
	Czas pomiaru min. 3 dni	Oceniany / ≥7 dni – 10 pkt / 4-6 dni – 5 pkt / 3 dni – 0 pkt
	Liczba pomiarów w pojedynczym badaniu min. 100	Oceniany / ≥300 – 10 pkt / 101-299 – 5 pkt / 100 – 0 pkt / Należy podać / ………………………………
	Czas trwania pojedynczego oznaczenia ciśnienia max. 60 s	Wymagany,TAK
10	Czas pomiaru związany z napełnieniem mankietu pomiarowego ograniczony zabezpieczeniem w rejestratorze max. 180 s	Wymagany,TAK
	Tryb pomiarowy dla dzieci umożliwiający dostosowanie ciśnienia w mankiecie dla pierwszego pomiaru w badaniu oraz maksymalnego ciśnienia w czasie badania	Oceniany / Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt / Należy podać / …………………………
	Wartość ciśnienia w mankiecie dla pierwszego pomiaru w badaniu max. 150 mmHg	Oceniany / ≤130 mmHg – 10 pkt / >130 ≤150 mmHg – 0 pkt / Należy podać / ……………………………
	Maksymalne ciśnienie w mankiecie w czasie badania 300 mmHg	Oceniany / 250 mmHg – 10 pkt / >250 ≤300 mmHg – 0 pkt / Należy podać / ……………………………
	Adaptacyjne sterowanie ciśnieniem okluzji w kolejnych pomiarach w badaniu, odpowiednio do wartości wyznaczonych wcześniej	Wymagany
	Automatyczne powtórzenie nieudanego pomiaru	Wymagany
	Oznaczenie dla każdego pomiaru ciśnienia wartości ciśnienia skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP), średniego ciśnienia tętniczego (MAP) oraz wartości pulsu (PR)	Wymagany
	Zakres pomiarowy dla ciśnienia skurczowego (SBP) / min. 60 - 260 mmHg	Wymagany
	Zakres pomiarowy dla ciśnienia rozkurczowego (DBP) / min. 30 - 200 mmHg	Wymagany
	Zakres pomiarowy dla średniego ciśnienia tętniczego (MAP) Min. od 40 do 230 mmHg	Wymagany
	Zakres pomiarowy dla wartości pulsu (PR) min. 40 - 180 bpm	Wymagany
	Błąd pomiaru i wyznaczenia wartości ciśnienia nie większy niż / +/- 5 mmHg	Wymagany
	Błąd pomiaru i wyznaczenia wartości pulsu (PR) nie większy niż / +/- 1 bpm	Wymagany
	Min. 2 programowane okresy pomiarowe pozwalające na określenie interwału pomiędzy kolejnymi pomiarami ciśnienia	Oceniany / ≥6 – 10 pkt / 3-5 – 5 pkt / 2 – 0 pkt / Należy podać / ……………………………
	Funkcja ustawienia rejestratora na kolejne badanie, w tym ustawienia min. 2 dowolnych okresów pomiarowych, bezpośrednio na rejestratorze (bez udziału komputera)	Oceniany / Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt / Należy podać / …………………………
	Funkcja wyłączenia wyświetlania wartości pomiarów w czasie badania	Wymagany
	Funkcja włączenia lub wyłączenia ostrzeżenia dźwiękowego o rozpoczynającym się pomiarze dla dowolnego okresu pomiarowego	Wymagany
	Interwały pomiędzy pomiarami ustawiane dla okresów pomiarowych niezależnie	Wymagany
	Najkrótszy interwał pomiędzy pomiarami możliwy do ustawienia5 min	Wymagany
	Najdłuższy interwał pomiędzy pomiarami możliwy do ustawienia min. 120 min	Wymagany
	Pamięć nieulotna min. 100 pomiarów	Oceniany / ≥300 – 10 pkt / 101-299 – 5 pkt / 100 – 0 pkt / Należy podać / ……………………………
	Obudowa do czyszczenia i dezynfekcji	Wymagany
	Klasa szczelności gotowego do pracy rejestratora z futerałem i mankietem min. IP22	Wymagany
	Wymiary rejestratora max. 110 mm x 30 mm x 80 mm	Wymagany
	Waga rejestratora max. 200 g	Wymagany
	Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne - max. 2 ogniwa typu AA lub AAA	Wymagany
	Dostępne dla aparatu co najmniej 4 rozmiary mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dzieci	Wymagan
	Najmniejszy dostępny mankiet rejestratora przeznaczony dla obwodu ramienia pacjenta nie większego niż 12 cm	Wymagany
	Największy dostępny mankiet rejestratora przeznaczony dla obwodu ramienia pacjenta nie mniejszego niż 50 cm	Wymagany
	Mankiety wielokrotnego użycia z mocowaniem na rzep i konstrukcją umożliwiającą samodzielne zamocowanie na ramieniu przez pacjenta	Wymagany
	Metalowa szybko-złączka zatrzaskowa łącząca przewód mankietu z rejestratorem	Wymagany
	Dostępne min. 2 rodzaje materiału rękawa mankietów przeznaczonych dla rejestratora	Oceniany / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt / Należy podać / ………………………………
	Dostępne mankiety przeznaczone dla jednego pacjenta (nie przeznaczone do czyszczenia)	Oceniany / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt / Należy podać / ………………………………
	Rejestrator wyposażony w standardowe złącze komunikacyjne USB do programowania i odczytu danych, niewymagające używania dodatkowych adapterów i czytników	Wymagany
Wyposażenie rejestratora ABP
	Mankiet materiałowy w rozmiarze ok. 24 - 32 cm (+/- 3 cm) -1 szt	Wymagany
	Mankiet materiałowy w rozmiarze ok. 38 - 50 cm (+/- 3 cm) -1 szt.	Wymagany
	Futerał wielorazowy na rejestrator z paskiem – 1 szt.	Wymagany

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć oraz zainstalować i uruchomić i objąć pełnym serwisem na okres gwarancji jakości i rękojmi w pełni funkcjonalny przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników z obsługi dostarczonego kompletnego urządzenia.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować urządzenie fabrycznie nowe.
Zamontowany, zainstalowany i prawidłowo uruchomiony przedmiot umowy nie może powodować u Zamawiającego konieczności uzyskiwania dodatkowych pozwoleń, odbiorów czy kosztów. W dniu podpisania końcowego protokołu montażu i uruchomienia zgodnie z załącznikiem nr 9 przedmiot umowy winien być gotowy do prawidłowego funkcjonowania w siedzibie Zamawiającego tj. posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i zezwolenia.
Uwaga dot.:
(Wykonawca dla wszystkich wymaganych minimalnych/granicznych parametrów technicznych oraz ocenianych parametrów technicznych w przypadku potwierdzenia ich posiadania w ramach załącznika nr 6, przedłoży wraz z ofertą dokumenty na ich potwierdzenie tj. np.: karty katalogowe, instrukcje, opracowania, zawierające pełne dane techniczne przedmiotu oferty w tym zdjęcia i/lub foldery informacyjne, ulotki z opisem funkcjonalności oferowanego urządzenia, opracowane w języku polskim lub w przypadku dokumentów w innym języku niż polski wraz z tłumaczeniem na język polski z dokładnym zaznaczeniem opisanego parametru i wskazaniem w dokumentach którego pakietu i pozycji dotyczy - przedmiotowe w/w dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku niedołączenia kompletu przedmiotowych dokumentów do oferty – oferta będzie podlegała odrzuceniu);

Załącznik Nr 7
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………..…………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………..………………………………………………..
Wykaz oferowanego
okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie.
W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru:

Nazwa urządzenia: …………………….………………………….……………………………………..
Typ/model:………………………………………………………………………………………………..
Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….
Lp.	Czynności	Warunki graniczne	Potwierdzenie przyjęcia warunków
1.	Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna wymiana uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy itp.)	od momentu uruchomienia – podpisania protokołu odbioru
2.	Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi	min. 24 miesiące
3.	Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze)	max. 48 godzin
4.	Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku.	Tak
	Zgłoszenie może nastąpić w formie ………. / Na nr faxu …. lub adres e mail …..	Podać formę zgłoszenia / oraz nr faxu lub adres email
5.	Czas naprawy sprzętu liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego sprzętu do klienta do 7 dni roboczych w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczającej 1 dzień roboczy - – w sytuacji, gdy naprawa nie będzie odbywała się w miejscu jego eksploatacji.	TAK
6.	Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego.	min. 1 w roku, zgodnie z zaleceniami producenta
7.	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia	Tak
8.	Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony element i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.	Tak
9	Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)	Maksymalnie 3
10.	Paszport techniczny	Tak
11.	Przyczyny utraty prawa do gwarancji	Podać
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz pełna dokumentacja techniczna dostarczona wraz ze sprzętem.	Tak
13.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – lokalizacja (załączyć dokument potwierdzający autoryzację)	Podać
14.	Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony	Tak
15.	Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu	TAK
SERWIS POGWARANCYJNY
1.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, nie mniej niż przez 10 lat.	min. 10 lat
2.	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (max 5 dni)	Podać
3.	Koszty obsługi serwisowej przez 8 godz. z dojazdem serwisu do Szpitala Zachodniego	Podać wartość brutto w PLN jednorazowej wizyty serwisowej
	Jedna roboczogodzina × 8
	Dojazd do Szpitala Zachodniego, powrót (całkowity koszt)
	Inne koszty (hotele, diety, itp.)
4.	Koszt przeglądu pogwarancyjnego (całkowity koszt)	Podać wartość brutto w PLN jednorazowej wizyty
5.	Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne	Tak

………………………………. / Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny / Osoby/osób upoważnionej/upoważnionych / Do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8
UMOWA NR .................
zawarta w dniu ..........2023 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala Zachodniego - p. ………………….

a
Firmą .......................................................................................................................... zarejestrowaną w ............................ pod Nr KRS ................., Nr NIP ................. Nr Regon .................. , zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
łącznie nazywane Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 bez przeprowadzania negocjacji została zawarta umowa o następującej treści:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………. wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem/szkoleniem i przekazaniem do użytkowania w pełni funkcjonalnego sprzętu .
2. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią.

1. Cena przedmiotu umowy wynosi ……….. zł brutto (słownie: ……………… złotych brutto.) Stawka podatku VAT na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi …%.
2. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia, pakowania i znakowania, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy.
    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie
    przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT
   wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go
   nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:
  1. Dostawa sprzętu, montaż, instalacja, uruchomienie, instruktaż/szkolenie i przekazanie do użytkowania w pełni funkcjonalnego sprzętu – do 28.12.2023 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować/zainstalować i przekazać w pełni
   funkcjonalny i kompletny przedmiot zamówienia w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu
   zakłócać wykonywanie statutowej działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
1. Wykonawca, przed planowanym terminem dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, ustali szczegółowe warunki dostawy, instalacji i szkolenia personelu Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy oraz jego załadunek, rozładunek i transport wewnętrzny, a także za instalację, konfigurację systemu, uruchomienie, sprawdzenie prawidłowości działania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego.
3. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r., kompletny, wyposażony w elementy techniczne potrzebne do uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów, nieobciążony prawami podmiotów trzecich oraz pochodzące z oficjalnych kanałów sprzedaży.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy spełnia wszystkie wymagania, Zamawiającego, posiada wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności, instrukcje, specyfikacje techniczne, paszport techniczny itp.

1. Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy dokumentu dostawy przedmiotu umowy.
2. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do …… dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego złożenia faktury, którą należy wysłać na adres e- faktury@szpitalzachodni.pl
3. Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
Zamawiający upoważnia:
p………………………….tel. ………/ e-mail …………… do odbioru przedmiotu umowy i podpisywania dokumentów dostawy .
Wykonawca ustanawia p. ……………………….tel. …………………../ e-mail ……………..jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.

1. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi określonej w wykazie stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią, licząc bieg gwarancji od daty podpisania protokołu montażu i uruchomienia – po przekazaniu do użytkowania w pełni funkcjonalnego sprzętu i przeszkoleniu personelu.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz charakteryzuje się wszystkimi parametrami wymienionymi w SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczyć instrukcję obsługi/użytkowania, w języku polskim, zawierającą wykaz części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, określonych przez producenta, dokumentację serwisową wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kartę gwarancyjną oraz paszportem technicznym w języku polskim.
4. W celu prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu przy dostarczaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do dostarczenia wykazu podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu a w szczególności do: okresowej konserwacji, okresowej i doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych i doraźnych przeglądów, napraw, regulacji, kalibracji, sprawdzenia lub kontroli bezpieczeństwa zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U z 2017 poz. 211 z późn. zm.).
5.W zakres gwarancji objętej ceną z oferty wchodzą, w szczególności:
1) utrzymanie w pełnej funkcjonalności oraz sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury, zgodnie z kartą gwarancyjną,
2) aktualizacji oprogramowania urządzenia/aparatu w siedzibie Zamawiającego;
3) bezpłatnego serwisu/napraw wraz z wymienianą podzespołów w czasie trwania gwarancji;
4) przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.
6.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Przedmiotu Zamówienia nie wynikające z zawinionego użytkowania urządzenia przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać według wskazania Zamawiającego, nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na wolne od wad, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części;
7. Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - do …. godzin w dni robocze od zgłoszenia usterki (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze) Zgłoszenie może nastąpić w formie zgłoszenia faksem na numer ……………lub na adres e-mail ……………..;
8.Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca lub podmiot wykonujący serwis gwarancyjny odbierze element podlegający naprawie i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
9.W razie uchybień w terminach, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania usunięcia usterki innemu autoryzowanemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi a Wykonawca wyraża na to zgodę.
10.Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do wykonania przeglądów technicznych aparatury w cenie z oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji i gwarancji urządzenia w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego.
11.Obligatoryjna wymiana przedmiotu Zamówienia na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia jego trzeciej awarii,
12.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od umowy.
13.W ramach uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający jest uprawniony żądać, aby Wykonawca dokonał przeglądów technicznych przedmiotu umowy w ilości zgodnej kartą gwarancyjną

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów:
- w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi winę;
- w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 8 ust 4.
- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny brutto umowy.
- w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady jednak nie więcej łącznie niż 5 % wartości ceny brutto przedmiotu umowy.
1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15 % wartości brutto przedmiotu umowy.
2. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.
4. Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
5. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz że zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, o zaistnieniu w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w powołanym przepisie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust 1 umowy. Kara umowna z tego tytułu nie jest wliczana do limitu kar, o którym mowa w §7 ust.2
1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia.
2. W przypadku, gdy wady uniemożliwiają normalne użytkowanie urządzenia, fakt ten zapisuje się w protokole odbioru, a Zamawiający wyznacza dodatkowy termin na ich usunięcie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku:
  1. dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami,
  2. dostarczenia przedmiotu umowy niekompletnego lub wadliwego;
  3. dostarczenia sprzętu niezgodnego z przedmiotem umowy i złożoną ofertą.
Odmowa przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy w warunkach opisanych powyżej traktowana będzie jako zawinione niedostarczenie przedmiotu umowy i skutkować obowiązkiem zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie.
§ 9
Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszczalne są nieistotne zmiany umowy, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy z
      przyczyn niezależnych od stron, a nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od
   powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:
1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. gdy Wykonawca został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego, a także w przypadku spełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek z pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) powołanej ustawy;
   4.Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
       i kar umownych.
5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

        § 10
1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.
2. Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.

        § 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych, zapisy specyfikacji warunków zamówienia i oferty przetargowej oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby reprezentujące Wykonawcę, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, zostały lub zostaną poinformowane przez Wykonawcę, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez Zamawiającego, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://www.szpitalzachodni.pl//dla-pacjenta/rodo-2/

§ 12
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.
2. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.

§ 13
Wykonawca informuje, że szacowany przez producenta okres eksploatacji urządzenia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 07.04.2022 wynosi … lat.

        § 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W przypadku elektronicznego podpisania umowy za datę zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z oferowanymi parametrami technicznymi
Załącznik nr 3 - Wykaz oferowanych okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 9
WZÓR
PROTOKOŁ ODBIORU

     Dotyczy Umowy nr ………………………..z dnia…………….
DOSTAWA
W dniu ……………….. dostarczono zgodnie z powyższą Umową do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11, niżej wymienione urządzenia.
Lp.	Nazwa	Ilość	Nr seryjny

MONTAŻ, URUCHOMIENIE
Opisane urządzenia wymagały/nie wymagały ** montażu.
Miejsce dostarczenia/montażu urządzeń …………..
Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu. Urządzenia zostały uruchomione i działają poprawnie. Wraz z urządzeniami dostarczono niezbędną dokumentację w tym:
1. Karta gwarancyjna TAK/ NIE**
2. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK/ NIE**
3. Paszport techniczny TAK/NIE**
4. Inne .............................................................
(*niepotrzebne skreślić)
SZKOLENIE PERSONELU
Wykonawca przeprowadził nieodpłatne szkolenie personelu w zakresie działania i obsługi dostarczonych urządzeń.
Imię i nazwisko osoby szkolącej: ……………………….

Zamawiający Wykonawca