Pakiet 3- Diatermia z przystawką argonową  – 1 kpl.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy, kolorowy | Tak |  |
|  | Interfejs w języku polskim | Tak |  |
|  | Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury. | Tak |  |
|  | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym. | Tak |  |
|  | Włącznik nożny przewodowy lub bezprzewodowy, z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień | Tak |  |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna do 120 W | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna do 120 W | Tak |  |
|  | Dwa trybów przerywanego cięcia monopolarnego. | Tak |  |
|  | Sygnał dzwiękowy o różnych częstotliwościach, informujący korzystaniu z opcji cięcie lub koagulacji. | Tak |  |
|  | Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. | Tak |  |
|  | Wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. | Tak |  |
|  | Przystawka argonowa dedykowana do zaoferowanej diatermii zgodna z technologią. | Tak |  |
|  | Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju używanej sondy | Tak |  |
|  | Koagulacja argonowa do 120 W | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii | Tak |  |
|  | Tryb koagulacji argonowej, w którym obszar koagulacji jest niezależny od odległości między sondą a tkanką, umożliwiający przeprowadzanie stałej i bezpiecznej hemostazy z ograniczoną karbonizacją, zwłaszcza dla delikatnych struktur tkankowych. | Tak |  |
|  | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu. | Tak |  |
|  | Funkcja kontroli prądu upływowy, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo. | Tak |  |
|  | Zastosowanie elektrod neutralnych, jednorazowych | Tak |  |
|  | Kabel monopolarny - 3 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, wielorazowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Butla argonowa 5l, reduktor ciśnienia kompatybilny z przestawką. | Tak |  |

c.d. Pakiet 3- Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia z przystawką argonową | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN